Załącznik nr 2

…………………………………….

Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

SPRZĘTU MEDYCZNEGO I TECHNICZEGO

Nazwa wykonawcy   …………………………………………………………………….
			 ………………………………………………………………...

Adres wykonawcy     …………………………………………………………………….
			 ………………………………………………………………...

| Tablica 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykładziny podłogowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykładziny podłogowe – pomieszczenia ogólne, pokoje łóżkowe, komunikacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp.: |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placówkch służby zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Reakcja na ogień zgodnie z EN-13501-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bfl-s1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Grubość wykładziny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3mm (±5 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ciężar wykładziny na m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 kg (±0,1kg) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Twardość zgodnie z ISO 7619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Wgniecenie resztkowe zgodnie z EN433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0,20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Odporność na ścieranie zgodnie z ISO 4649 (met.A-5N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 250 mm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Odporność na niedopałki papierosów zgodnie z EN 1399 (stopnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | met.A ≥ 4 met. B ≤ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Odporność elektryczna zgodnie IEC60093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >1010 ohm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Klasyfikacja zastosowań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34/43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykładziny podłogowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykładziny podłogowe – pomieszczenia medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp.: |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placówkch służby zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Reakcja na ogień zgodnie z EN-13501-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bfl-s1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Grubość wykładziny zgodnie z EN 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2mm (±0,1 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ciężar całkowity wykładziny na m2 zgodnie z EN 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 kg (±0,1kg) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Klasa ścieralności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grupa M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Klasyfikacja zastosowań wg EN 685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34/43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Rozmiar płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 x 610 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Antystatyczność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 – 106 Ohm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Typ wykładziny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | homogeniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Odporność chemiczna wg EN 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | odporna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sufity podwieszone modułowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sufity w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych. Pomieszczenia t.j.: pokoje łóżkowe, pokoje przygotowania lekarzy i pacjenta, gabinety lekarskie i zabiegowe, zmywalnie narzędzi medycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp.: |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |  |
| parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent, rodzaj sufitu podwieszonego (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placówkch służby zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Reakcja na ogień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2-s1, d0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | klasa pochłaniania dźwięku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Wymiary płyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600x600 mm i 1200x600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Grubość płyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 mm(±1 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Materiał rdzenia płyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sprasowana wełna szklana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Wykończenie powierzchni płyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | malowana, nieprzepuszczającą cząstek powłoką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Wykończenie tyłu płyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | malowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Krawędzie płyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | malowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | wsp. Pochłaniania dźwięku αw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9(±2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | odbicie światła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% (±2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | odporność na wilgoć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% (±2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | konstrukcja sufitu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T24 C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Sufit składający się z kompletnego systemu jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Płyty mocowane za pomocą klipsów do konstrukcji nośnej, ilość klipsów zgodna z wytycznymi producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Potwierdzenie przez producenta systemu o prawidłowym i kompletnym montażu sufitu podwieszonego oraz przeniesienie obciążeń użytkowych przez konstrukcję sufitu podwieszanego po zakończeniu montażu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | klasa czystości powietrza wg PN-EN ISO 14644-1:2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 11.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sufity podwieszone modułowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sufity w pomieszczeniach jak na przykład: punkty pielęgniarskie, pomieszczenia biurowo-administracyjne, szatnie, komunikacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp.: |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |  |
| parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent, rodzaj sufitu podwieszonego (podać producenta oraz rodzaj) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placówkch służby zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Reakcja na ogień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2-s1, d0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | klasa pochłaniania dźwięku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Wymiary płyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600x600 mm I 1200x600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Grubość płyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 mm(±1 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Materiał rdzenia płyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sprasowana wełna szklana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Wykończenie powierzchni płyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | malowana, łatwa w czyszczeniu powłoką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Wykończenie tyłu płyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | welon szklany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Krawędzie płyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zagruntowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Współczynnik pochłaniania dźwięku αw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9(±2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Odbicie światła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% (±2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Odporność na wilgoć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% (±2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Konstrukcja sufitu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T24 C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Sufit składający się z kompletnego systemu jednego producenta (wszystkie elemen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Potwierdzenie przez producenta systemu o prawidłowym i kompletnym montażu sufitu podwieszonego oraz przeniesienie obciążeń użytkowych przez konstrukcję sufitu podwieszanego po zakończeniu montażu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Klasa czystości powietrza wg PN-EN ISO 14644-1:2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 11.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sufity podwieszone modułowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sufity w pomieszczeniach o najwyższych wymaganiach higienicznych. Pomieszczenia t.j.: sale ION, sale długotrwałej opieki, sale zabiegowo – operacyjne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp.: |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |  |
| parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent, rodzaj sufitu podwieszonego (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placówkch służby zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Reakcja na ogień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2-s1, d0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | klasa pochłaniania dźwięku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Wymiary płyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600x600 mm i 1200x600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Grubość płyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 mm(±1 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Materiał rdzenia płyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sprasowana wełna szklana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Wykończenie powierzchni płyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fabrycznie pokryta folią o gładkiej i całkowicie szczelnej powierzchni nieprzepuszczającej wody ani innych cząstek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Wykończenie tyłu płyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fabrycznie pokryta folią o gładkiej i całkowicie szczelnej powierzchni nieprzepuszczającej wody ani innych cząstek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Krawędzie płyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fabrycznie pokryta folią o gładkiej i całkowicie szczelnej powierzchni nieprzepuszczającej wody ani innych cząstek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Współczynnik pochłaniania dźwięku αw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8(±2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | odbicie światła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73% (±2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | odporność na wilgoć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% (±2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | konstrukcja sufitu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T24 C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Sufit składający się z kompletnego systemu jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Płyty mocowane za pomocą klipsów do konstrukcji nośnej, ilość klipsów zgodna z wytycznymi producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Potwierdzenie przez producenta systemu o prawidłowym i kompletnym montażu sufitu podwieszonego oraz przeniesienie obciążeń użytkowych przez konstrukcję sufitu podwieszanego po zakończeniu montażu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | klasa czystości powietrza wg PN-EN ISO 14644-1:2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 11.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fartuchy przy umywalkach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fartuchy przy umywalkach przy wszystkich umywalkach/zlewach w pomieszczeniach, których ściany wykończone są powłoką malarską/tapetą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp.: |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placówkch służby zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Reakcja naogień zgodnie z EN-13501-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B-s3-d0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Grubość okładziny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5mm (±0,1 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ciężar okładziny na m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 kg (±0,1kg) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Fartuchy wykonane z jednego arkusza w pionie do wysokości sufitu podwieszonego, bez łączeń poziomych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Wytrzymałość na zginanie wg ISO 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 MPa (±0,5 MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z jednego arkusza bez połączeń kształtowane na gorąco na miejscu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Odporność na uderzenia (udarność) wg ISO 179/1eU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +20°C bez łamania (±0,5°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 11.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tapety w salach zabiegowych i salach endoskopii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tapety w pomieszczeniach o podwyższonych parametrach medycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp.: |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placówkch służby zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Reakcja na ogień zgodnie z EN-13501-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B-s2-d0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ciężar tapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 g/m2 (±50 g/m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Szerokość rolki tapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Grubość tapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 mm (±0,04 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Odporność na produkty do czyszczenia powszechnie stosowane w placówkach służby zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 11.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drzwi do Sali zabiegowo-operacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drzwi ze stali nierdzewnej do pomieszczenia I/136 – 3 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp.: |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |  |
| parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Drzwi ze stali nierdzewnej, materiał EN 1.4301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Grubość stali, z której wykonana jest ościeżnica 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Grubość skrzydła drzwiowego nie mniejsza niż 35mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Dodatkowe przyciski sterujące otwieraniem drzwi montowane w ościeżnicy drzwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Automatyka drzwiowa uruchamiana za pomocą przycisku łokciowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 11.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stacja pielęgniarska w salach operacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stacje pielęgniarskie zintegrowane z systemem zamontowanym w bloku operacyjnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp.: |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |  |
| parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podstawowy moduł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Obudowa do zabudowy bez panelu szklanego nie większa niż 1194x900x140mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Lokalizacja: instalacja w Obiektach Służby Zdrowia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Samodzielne urządzenie do pracy w warunkach Sali operacyjnej do przeglądania zdjęć cyfrowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Urządzenie naścienne, system zabudowy szklanej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Dostęp od przodu, tafla ze szkła bezpiecznego laminowanego, 8 krotna redukcja refleksów świetlnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Zespolona sylikonowa klawiatura do obsługi urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Obudowa gwarantująca łatwość dezynfekcji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Funkcja komputera klasy PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Bezpośrednie wyjście służące do połączenia z systemem integracji bloku operacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Wbudowane głośniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Włącznik urządzenia z przodu obudowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Napęd CD/DVD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Wejście USB umożliwiające podłączanie urządzeń zewnętrznych dostępne dla użytkownika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Zasilanie: 220-230 V, 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Urządzenie medyczne klasy I Zgodność z normami: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (dokumenty potwierdzające należy dołączyć do oferty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Produkt zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych na terenie RP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główna jednostka sterująca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Procesor: Przynajmniej czterordzeniowy czterowątkowy osiągający w teście wydajności CPU Benchmark wynik minimum 7086 (http://www.passmark.com) wg PassMark Software, chłodzony wentylatorem o podłączeniu 4 pin PWM, o poziomie hałasu 10dB(A)-24dB(A), LGA 1150 nie gorszy niż: Intel® Core™ i5-4570 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz). Płyta główna: Kompatybilna z wyżej wymienionym procesorem posiadająca 4 gniazda pamięci DDR3, nie mniej niż dwa gniazda PCI-Express x1, nie mniej niż dwa gniazda PCIExpress x16, nie mniej niż dwa gniazda PCI, kontrolery USB 2.0 USB 3.0 (nie mniej niż 6 gniazd USB, w tym przynajmniej dwa gniazda USB 3.0), złącza DVI-D, VGA, HDMI, dostosowana do współpracy z wentylatorami o podłączeniu 4 pin PWM (1 procesorowy , 1 procesorowy opcjonalny, 4 dodatkowe), LGA1150 nie gorsza niż: ASUS Z87-PLUS Z87 Pamięć RAM: Nie mniej niż 2x4GB DDR3, nie gorsza niż 1600MHz, kompatybilna z wyżej wymienioną płytą główną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Pojemność dysku twardego: min 500GB min. 5400rpm, min. 8MB, Serial ATA/300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Kontroler sieci: Gigabit Ethernet/ 10/100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Karta Graficzna: min 1GB dedykowanej pamięci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry obrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Powierzchnia użyteczna (HxV): 324.0 x 432.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Typ podświetlenia: LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Jasność [cd/m2]: 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Kontrast: 1500:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Kąty widzenia [°] 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Czas reakcji [ms]: 20 ms (On/Off) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 49-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Rozdzielczość natywna: 1200 x 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Zgodność z normą DICOM Part 14 - do zastosowań w medycynie, oraz CE (Medical Device Directive), EN60601-1, UL60601-1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry obrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Zespolona z urządzeniem, sylikonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Podzielona na sekcje zawierające przyciski alfanumeryczne i funkcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Zintegrowany touchpad (urządzenie wskazujące) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Odporna na uszkodzenia mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Regulowany kąt nachylenia, półka na klawiaturę wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montaż |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Stacja zabudowana w panelach szklanych zlicowana z obecną zabudową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Montaż urządzenia musi się odbyć przez firmę posiadającą autoryzację producenta zabudowy szklanej (dokument należy dołączyć do oferty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Gwarancja 36 miesiący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Integracja stacji z systemem PACS posiadanym przez Zamawiającego (wszystkie niezbędne licencje i koszty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Integracja stacji z systemem HIS posiadanym przez Zamawiającego (wszystkie niezbędne licencje i koszty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Integracja stacji z systemem integracji bloku operacyjnego posiadanym przez Zamawiającego (wszystkie niezbędne licencje i koszty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Integracja stacji z RIS posiadanym przez Zamawiającego (wszystkie niezbędne licencje i koszty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko pielęgnacji noworodka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko pielęgnacji noworodka, wyposażone w wanienkę, przewijak oraz umywalkę Pomieszczenia: I/48, I/46, I/45, I/44, I/53. II/146, II/145, II/171, II/172, II/167, II/126 – łącznie 11 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp.: |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |  |
| parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Długość stanowiska w zakresie od 1880 do 1920 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Szerokość w części kąpielowej w zakresie od 590 do 600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Szerokość w części pielęgnacyjnej w zakresie od 750 do 790 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Wysokość blatu od podłoża w zakresie od 860 do 880 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Stanowisko wyposażone w wanienkę do kąpania niemowląt, umywalkę do mycia rąk po lewej stronie stanowiska, miejsce do przewijania, baterię zlewozmywakową z prysznicem oraz uchwytem łokciowym wyposażoną w termostat z zestawem przyłączeniowym. Wanienka o wymiarach ok 680 x 380 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Nad częścią pielęgnacyjną zamontowany równolegle do frontu stanowiska, promiennik podczerwieni na kolumnie ze źródłem podczerwieni oraz z automatyczną regulacją temperatury powietrza, zegarem Apgar i alarmami . Promiennik zintegrowany z pozostałą częścią urządzenia. Stanowisko wyposażone w instalację elektryczną do podłączenia pozostałych urządzeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Promiennik spełniający wymagania urządzenia klasy II b według MDD dla wyrobów Medycznych- certyfikat EC z jednostki notyfikowanej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Stanowisko oświetlone silnym źródłem światła wbudowanym w promiennik podczerwieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Jednoczęściowy blat wykonany z żywic polimerowych zbrojonych włóknem szklanym i węglowym zamontowany na zespole szafek . Wanienka umiejscowiona po lewej stronie zestawu. Blat wykonany w postaci monolitycznej bez łączeń blatu pomiędzy częścią kąpielową i pielęgnacyjną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Zestaw szafek wyposażony w szuflady z tworzywa, kosz na odpadki oraz kosz wysuwany na pieluchy , wszystkie krawędzie szafek zabezpieczone od działania wilgoci – impregnowane i lakierowane. Górna szuflada przystosowana do zamontowania wagi elektronicznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | W szufladzie zamontowana waga elektroniczna o zakresie ważenia do 20 kg, zasilana z akumulatorów oraz zasilacza sieciowego. Waga wyposażona w wyświetlacz LCD z podświetleniem. Waga wykonana w III klasie dokładności posiadająca legalizację. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Możliwość wyboru kolorystyki blatów oraz kolorystyki szafek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 11.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko pielęgnacji noworodka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko pielęgnacji noworodka, wyposażone w wanienkę oraz przewijak Pomieszczenia I/47, I/54, I/51, II/170 – 4 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp.: |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |  |
| parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Szerokość w części kąpielowej w zakresie od 570 do 600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Szerokość w części pielęgnacyjnej w zakresie od 770 do 790mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Wysokość blatu od podłoża w zakresie od 860 do 880mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Stanowisko wyposażone w wanienkę do kąpania niemowląt, miejsce do przewijania, baterię zlewozmywakową z prysznicem oraz uchwytem łokciowym wyposażoną w termostat z zestawem przyłączeniowym. Wanienka o wymiarach ok 680 x 380 mm. Zestawy z wanienką po prawej lub lewej stronie stanowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Nad częścią pielęgnacyjną zamontowany równolegle do frontu stanowiska promiennik podczerwieni na kolumnie ze źródłem podczerwieni oraz z automatyczną regulacją temperatury powietrza, zegarem Apgar i alarmami . Promiennik zintegrowany z pozostałą częścią urządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Promiennik spełniający wymagania urządzenia klasy II b według MDD dla wyrobów Medycznych- certyfikat EC z jednostki notyfikowanej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK Podać numer certyfikatu EC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Stanowisko oświetlone silnym źródłem światła wbudowanym w promiennik podczerwieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Blat wykonany z żywic polimerowych zbrojonych włóknem szklanym i węglowym zamontowany na zespole szafek dopasowanych do kształtu blatu pielęgnacyjnego- gięte fronty. Wanienka do umiejscowienia po prawej lub lewej stronie zestawu. Blat wykonany w postaci monolitycznej bez łączeń blatu pomiędzy częścią kąpielową i pielęgnacyjną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Zestaw szafek wyposażony w szuflady z tworzywa, kosz na odpadki oraz kosz wysuwany na pieluchy , wszystkie krawędzie szafek zabezpieczone od działania wilgoci – impregnowane i lakierowane. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Stanowisko wyposażone w wagę elektroniczną III klasy dokładności z akumulatorami i zasilaczem sieciowym umieszczoną w szufladzie stanowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Możliwość wyboru kolorystyki blatów oraz kolorystyki szafek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Wymaga się od producenta urządzeń posiadania systemu jakości zgodnego z normą ISO 13485:2003 dla produkcji stanowisk pielęgnacji niemowląt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK Podać numer certyfikatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centrale wentylacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne wyposażone w wymiennik glikolowy pośredni odzysku ciepła, filtr EU3 i filtr wtórny EU7, nagrzewnicę wodą wstępną, chłodnicę wodną, nagrzewnicę wodną wtórną i wentylatory z falownikami. Centrale w wykonaniu higienicznym. Zlokalizowane w wentylatorni na poddaszu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp.: |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |  |  |
| parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent, rodzaj central wentylacyjnych (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Rama Naroża fundamentowe gięte z blachy ocynkowanej: wlk.1-3 Ramy gięte z blachy ocynkowanej: wlk 4-11 Wysokość ramy i naroży - 120mm (syfon mieści się w wysokości) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Szkielet Szkielet z aluminium anodowanego (wersja izolacji 50), narożniki z tworzywa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Panele Panele o grubości 50mm, z wełną mineralną niepalną, klasa pożarowa A1. Osłony dolne (podłoga) – od środka centrali stal nierdzewna 304, od zewnątrz blacha powlekana w kolorze RAL9010 (biały). Pozostałe panele – strona zewnętrzna i wewnętrzna – powlekane w kolorze 9010 (biały), Krawędzie paneli silikonowane. Osłony nitowane do szkieletu i uszczelniane silikonem sanitarnym. Wlk. 1-6 – pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami. Wlk. 7-11 – drzwi na zawiasach, na dociski, z uchwytami. Pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami. Pokrywy i drzwi uszczelnione z profilem szkieletu poprzez uszczelką profilową silikonową. Pokrywy i drzwi bloku wentylatorowego, filtrów, chłodnicy i układu chłodniczego, wyposażone w bulaje fi200 dla obserwacji wnętrza centrali podczas pracy urządzenia. Osłony dolne montowane są w sposób zapewniający podczas mycia, spływ wody do rynienek ściekowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przepustnice Wykonanie standardowe aluminiowe. Mechanizm schowany w podwójnym profilu, odseparowany od czynników zewnętrznych. Uszczelka na krawędzi łopatki. Umieszczone na zewnątrz obudowy centrali. Druga klasa szczelności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Króćce elastyczne Króćce elastyczne standardowe z profilem przyłącznym kanałowym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Filtry Wszystkie rodzaje w obudowie z blachy ocynkowanej. Montaż filtrów kasetowych EU4-5 w prowadnicy z uszczelką. Montaż filtrów kieszeniowych EU4-5 w prowadnicy z uszczelką Montaż filtrów kieszeniowych EU7-9 w prowadnicy z uszczelką i z profilem dociskowym Montaż filtrów kasetowych EU10-14 w ramce z uszczelką. Montaż od strony brudnej. Ramka z blachy nierdzewnej 304. Filtry z atestami PZH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Nagrzewnice, chłodnice Wykonanie standardowe CuAl. Obudowa z blachy ocynkowanej. Króćce gwintowane (do R3”). Termostat przeciwzamrożeniowy wraz z kapilarą, mocowany na obudowie nagrzewnicy, chłodnicy wodnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Tace ociekowe ### Tace pod nawilżaniem, chłodnicą, odkraplaczem. ### Wpuszczone w podłogę. ### Wykonane z blachy nierdzewnej 304, izolowane matą kauczukową 12mm, dwuspadowe z króćcem spustowym z rury PVC wyprowadzonym w bok przez profil centrali poza obrys. Syfony dostarczane wraz z urządzeniem Syfon uniwersalny dla pod i nadciśnienia w miejscu pracy. Dla podciśnienia 600Pa nie jest wymagane podwyższanie ramy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Odkraplacz ### Odkraplacz wysuwany. Dostęp przez indywidualny panel obudowy. Montaż na końcu wanny. Obudowa z blachy nierdzewnej 304, kierownice - profil PCV . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Prowadnice Wszystkie rodzaje prowadnic wykonane z blachy nierdzewnej 304. Po zamocowaniu doszczelnione silikonem sanitarnym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Zespoły wentylatorowe Wykonanie standardowe wersja plug-fan. Silniki elektryczne AC lub EC (dla wlk.1-3). Napęd silników AC poprzez przemiennik częstotliwości Przepona z blachy powlekanej, nierdzewnej lub malowanej. Wszystkie złącza gwintowe pokryte środkiem umożliwiającym demontaż. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Oświetlenie i wyposażenie Bloki z bulajami wyposażone w oświetlenie niskonapięciowe typu LED. Dotyczy bloku wentylatorowego, filtrów i chłodnicy. Końcówki „dumbo” do przyłączenia wężyków presostatów montowane na obudowie stałej centrali. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Elementy złączne ### Wewnętrzne stalowe nierdzewne. Zewnętrzne stalowe ocynkowane. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Uszczelki Uszczelki pokryw – silikonowe profilowe przeźroczyste, nasadzane na listek profilu, klejone. Uszczelki między blokami – uszczelka SD1 biała |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Odzysk ciepła Wymienniki do odzysku ciepła (glikol wysokosprawny) w wykonaniu standardowym Instalacja glikolowa z tworzywa PP-R montowana fabrycznie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Sprawność glikolowego odzysku ciepła dla 53KNW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min. 57,8 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Sprawność glikolowego odzysku ciepła dla 60KNW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min. 57,6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Sprawność glikolowego odzysku ciepła dla 61KNW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min. 54,6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Sprawność glikolowego odzysku ciepła dla 62KNW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min. 60,6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Sprawność glikolowego odzysku ciepła dla 63KNW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min. 55,1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Sprawność glikolowego odzysku ciepła dla 64KNW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min. 56,9 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Rynienki ściekowe Mocowane na zewnątrz sekcji na dolnym profilu. Nierdzewne, z króćcami do przyłączenia instalacji odprowadzenia skroplin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Dławice kablowe Dławice kablowe do podłączenia silników i oświetlenia zapewniają odpowiednią szczelność oraz klasę czystości. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Bloki tłumienia Osłony bloku i tłumiki wyklejane płytami z wełny mineralnej z welonem. Obudowy tłumików wykonane z bl. powlekanej, prowadnice z bl.nierdzewnej Wkład tłumiący mocowany na wysuwanej ramce do całościowego demontażu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Silikon Osłony górne i tylne są nitowane i uszczelniane silikonem po ich zmontowaniu; ostre krawędzie i uskoki są wypełnione silikonem dla zapewnienia gładkiej powierzchni. Silikonowane są wszystkie elementy mocujące (prowadnice filtrów, żebra wymienników) Po zmontowaniu centrali doszczelnione są silikonem ceowniki maskujące między zestawami. Silikon sanitarny z atestem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Właściwości obudowy centrali wynikające z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Klasa D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Szczelność obudowy: - przy podciśnieniu 400Pa - przy nadciśnieniu 700 Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Klasa L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Szczelność zamocowania filtra - przy podciśnieniu 400 Pa - przy nadciśnieniu 400 Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Klasa filtra F9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Współczynnik przenikania ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Klasa T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Współczynnik wpływu mostków termicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Klasa TB3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Izolacyjność akustyczna obudowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Wykonanie central zgodnie z norma DIN-1946-4 potwierdzone przez TUV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placówkach służby zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Wszystkie centrale wentylacyjne utrzymują stały przepływ w funkcji czasu (niezależnie od zmieniających się oporów np. na filtrach absolutnych). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Automatyka central wentylacyjnych Wszystkie sterowniki posiadają protokół komunikacji z systemem BMS za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego LonWorks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poziom mocy akustycznej urządzenia 53 KNW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | wlot nawiewu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 65,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | wlot nawiewu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | wylot nawiewu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 85,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | wylot nawiewu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 84,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | wlot wyciągu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 70,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | wlot wyciągu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 66,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | wylot wyciągu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 77,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | wylot wyciągu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 74,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | na zewnątrz urządzenia dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 59,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poziom mocy akustycznej urządzenia 60 KNW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | wlot nawiewu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 71,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | wlot nawiewu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 64,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | wylot nawiewu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | wylot nawiewu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 81,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | wlot wyciągu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 75,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | wlot wyciągu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | wylot wyciągu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | wylot wyciągu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 81,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | na zewnątrz urządzenia dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 70,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poziom mocy akustycznej urządzenia 61 KNW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | wlot nawiewu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 70,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | wlot nawiewu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 63,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | wylot nawiewu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | wylot nawiewu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 88,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | wlot wyciągu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 73,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | wlot wyciągu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 67,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | wylot wyciągu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | wylot wyciągu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 76,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | na zewnątrz urządzenia dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 69,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poziom mocy akustycznej urządzenia 62 KNW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | wlot nawiewu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 67,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | wlot nawiewu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 61,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | wylot nawiewu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 81,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | wylot nawiewu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 75,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | wlot wyciągu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 70,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | wlot wyciągu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 66,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | wylot wyciągu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 77,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | wylot wyciągu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 74,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | na zewnątrz urządzenia dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 64,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poziom mocy akustycznej urządzenia 63 KNW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | wlot nawiewu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 70,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | wlot nawiewu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 64,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | wylot nawiewu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 89,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | wylot nawiewu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 87,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | wlot wyciągu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 73,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | wlot wyciągu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 67,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | wylot wyciągu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 79,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | wylot wyciągu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 74,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | na zewnątrz urządzenia dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 69,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poziom mocy akustycznej urządzenia 64 KNW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | wlot nawiewu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 76,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | wlot nawiewu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 69,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | wylot nawiewu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 91,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | wylot nawiewu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 88,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | wlot wyciągu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 73,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | wlot wyciągu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 67,,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | wylot wyciągu dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 79,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | wylot wyciągu dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 74,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | na zewnątrz urządzenia dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 67,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 11.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agregat chłodniczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agregat chłodniczy wody lodowej ze zdalnym skraplaczem. Agregat montowany w wentylatorni na poddaszu, skraplacz na dachu budynku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp.: |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |
| parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent, rodzaj agregatu chłodniczego (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Wymiennik płytowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Sprężarka typu scroll |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Stopnie wydajności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/33/66/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Parownik ze stali nierdzewnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Czynnik chłodniczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Pobór mocy sprężarek dla wydajności chłodzenia 104 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 32,3 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Pobór mocy jednostki dla wydajności chłodzenia 104 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 33,8 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Pobór prądu jednostki dla wydajności chłodzenia 104 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 57,1 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Poziom ciśnienia akustycznego z odległości 1 m : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 52 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Zasobnik akumulacyjny o pojemności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min. 300 l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Naczynie wzbiorcze o pojemności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min. 18 l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Agregat wyposażony w pompę obiegową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | ### Skraplacz chłodzony powietrzem z wentylatorami osiowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Pobór mocy przez skraplacz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 3,2 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Ciśnienie akustyczne (dla skraplacza) mierzone w wolnej przestrzeni w odległości 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 52 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Regulator obrotów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tłumiki akustyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tłumiki akustyczne kanałowe prostokątne i okrągłe z wkładami tłumiącymi grubości 10 cm lub 20 cm o podanych szumach własnych i tłumieniu dla częstotliwości 250 Hz montowane na kanałach wentylacyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp.: |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |
| parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent, rodzaj tłumików (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Aerodynamiczny kształt ramy redukujący straty ciśnienia do 30% z blachy ocynkowanej usztywnionej przez przetłoczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Materiał dźwiękochłonny (o wysokim stopniu biodegradowalności, nieszkodliwy dla zdrowia) laminowany warstwą jedwabiu szklanego zabezpieczającego powierzchnie kulis przed ścieraniem wywołanym przepływem powietrza przy dopuszczalnej prędkości sięgającej 20 m/s, impregnowany i odporny na wilgoć oraz butwienie, niepalny zgodnie z PN-93/B-02862. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Parametry wkładów tłumiących (tłumienie) określane dla częstotliwości 250 Hz i uwzględniające szumy własne, określane na podstawie programu doboru potwierdzonego badaniami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 11.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawa awaryjna typ LVNO/LVNC LED 3h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  |  |  |  |  |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa awaryjna typu LVNO LED 3h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Źródło światła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LED 1W/3W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Obudowa oprawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biały poliwenglan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Czas ładowania 1W/3W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12h/24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | Współpraca z akumulatorami Ni-MH ,Ni - CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | Sygnalizacja obecności napięcia i ładowania akumulatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  | Zabezpieczenie przed głębokim wyładowaniem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  | Oświetlenie drogi ewakuacyjnej 1W/3W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118/249 (lm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  | II klasa izolacji elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa awaryjna typu LVNC LED 3h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Źródło światła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LED 1W/3W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Obudowa oprawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biały poliwenglan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Czas ładowania 1W/3W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12h/24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | Współpraca z akumulatorami Ni-MH ,Ni - CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | Sygnalizacja obecności napięcia i ładowania akumulatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  | Zabezpieczenie przed głębokim wyładowaniem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  | Oświetlenie drogi ewakuacyjnej 1W/3W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118/238 (lm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  | II klasa izolacji elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawa awaryjna typ LVPO/LVPC LED 3h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  |  |  |  |  |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa awaryjna typu LVPO LED 3h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Źródło światła |  |  |  |  |  |  | LED 1W/3W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Obudowa oprawy |  |  |  |  |  |  | Biały poliwenglan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Czas ładowania 1W/3W |  |  |  |  |  |  | 12h/24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Współpraca z akumulatorami Ni-MH ,Ni - CD |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sygnalizacja obecności napięcia i ładowania akumulatorów |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zabezpieczenie przed głębokim wyładowaniem. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Oświetlenie drogi ewakuacyjnej 1W/3W |  |  |  |  |  |  | 121/242 (lm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | II klasa izolacji elektrycznej |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa awaryjna typu LVPC LED 3h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Źródło światła |  |  |  |  |  |  | LED 1W/3W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Obudowa oprawy |  |  |  |  |  |  | Biały poliwenglan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Czas ładowania 1W/3W |  |  |  |  |  |  | 12h/24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Współpraca z akumulatorami Ni-MH ,Ni - CD |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sygnalizacja obecności napięcia i ładowania akumulatorów |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zabezpieczenie przed głębokim wyładowaniem. |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Oświetlenie drogi ewakuacyjnej 1W/3W |  |  |  |  |  |  | 122/238 (lm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | II klasa izolacji elektrycznej |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawa natynkowa stosowana na drogach komunikacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  |  |  |  |  |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa -Line LED 68W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | Źródło światła |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | Montaż |  |  |  |  |  |  |  |  | na stropowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | IP 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | Wymiary oprawy |  |  |  |  |  |  |  |  | 2254/2148/72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | układ za[płonowy |  |  |  |  |  |  |  |  | E lub ED lub EDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | Korpus oprawy |  |  |  |  |  |  |  |  | profil aluminiowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  | Atest higieniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  | Oświetlenie |  |  |  |  |  |  |  |  | 68W/8800 lm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  | Przesłona |  |  |  |  |  |  |  |  | mikro pryzmatyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawa do wbudowania w sufity lub ściany LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  |  |  |  |  |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Blacha stalowa malowana proszkowo |  |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | zasilanie |  |  |  |  |  |  | napięcie stałe 10V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | montaż |  |  |  |  |  |  | wbudowana w ścianę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | IP |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | wymiary |  |  |  |  |  |  | 100/92/43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | wymiary puszki |  |  |  |  |  |  | 95,2/48,4/63,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawa typu lastrowa 4x14W IP 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  |  |  |  |  |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Źródło światła |  |  |  |  |  |  | 4x14W T5 |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Montaż |  |  |  |  |  |  | sufit podwieszany |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Statecznik elektroniczny |  |  |  |  |  |  | E lub ED lub EDD |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | IP 20 |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Rastry |  |  |  |  |  |  | Blacha aluminiowa Al. 99.9 |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Wymiary oprawy |  |  |  |  |  |  | 595/595/50 |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Przesłona |  |  |  |  |  |  | Rastry razem |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe z przeznaczeniem do pomieszczeń czystych o najwyższej możliwie aseptyce ISO 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  |  |  |  |  |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa typu clean ISO 3-4 4x24W PPAR IP65. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Źródło światła |  |  |  |  |  |  |  | 4x24W T5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Montaż |  |  |  |  |  |  |  | sufit podwieszany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Elektroniczny ukł. stabilizacyjno - zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | IP 65 |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Atest higieniczny |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Atest ISO 3-4 |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Wymiary oprawy |  |  |  |  |  |  |  | 597/597/72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Przesłona |  |  |  |  |  |  |  | podwójna parabola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe z przeznaczeniem do pomieszczeń czystych o najwyższej możliwie aseptyce ISO 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  |  |  |  |  |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa typu clean ISO 3-4 4x24W PRM IP65. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | Źródło światła |  |  |  |  |  |  |  |  | 4x24W T5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | Montaż |  |  |  |  |  |  |  |  | sufit podwieszany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | Elektroniczny ukł. stabilizacyjno - zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | IP 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | Atest higieniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  | Atest ISO 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  | Wymiary oprawy |  |  |  |  |  |  |  |  | 597/597/72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  | Przesłona |  |  |  |  |  |  |  |  | przesłona pryzmatyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe z przeznaczeniem do pomieszczeń czystych o podwyższonej klasy czystości ISO 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  |  |  |  |  |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa typu clean ISO 5-6 4x24W PPAR IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Źródło światła |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4x24W T5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Montaż |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sufit podwieszany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Elektroniczny ukł. stabilizacyjno - zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | IP 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | Atest higieniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  | Atest ISO 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  | Wymiary oprawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597/597/72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  | Przesłona |  |  |  |  |  |  |  |  |  | opalizowana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawa typu downlight LED IP 65 29W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  |  |  |  |  |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa typu downlight 29 W LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Źródło światła |  |  |  |  |  |  | 29W LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Montaż |  |  |  |  |  |  | sufit podwieszany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | IP 65 |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Oświetlenie |  |  |  |  |  |  | 29 W/2500 lm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Wymiary oprawy |  |  |  |  |  |  | 220/113/210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | układ zapłonowy |  |  |  |  |  |  | E lub ED lub EDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Korpus oprawy |  |  |  |  |  |  | odlew aluminiowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawa typu downlight LED IP 65 14W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  |  |  |  |  |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa typu downlight 14W LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | Źródło światła |  |  |  |  |  |  |  |  | 14W LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | Montaż |  |  |  |  |  |  |  |  | sufit podwieszany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | IP 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | Oświetlenie |  |  |  |  |  |  |  |  | 14W/1200 lm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | Wymiary oprawy |  |  |  |  |  |  |  |  | 185/90/175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | układ za[płonowy |  |  |  |  |  |  |  |  | E lub ED lub EDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  | Korpus oprawy |  |  |  |  |  |  |  |  | odlew aluminiowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawa łazienkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  |  |  |  |  |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kinkiet nad umywalkę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Źródło światła |  |  |  |  |  |  | 14W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Montaż |  |  |  |  |  |  | na stropowy /naścienny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | IP 44 |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Wymiary oprawy |  |  |  |  |  |  | 575/50/60/390/185/94,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | układ zapłonowy |  |  |  |  |  |  | E lub ED lub EDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Korpus oprawy |  |  |  |  |  |  | profil aluminiowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe z przeznaczeniem do pomieszczeń czystych o podwyższonej klasy czystości ISO 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  |  |  |  |  |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa typu clean ISO 5-6 4x14W PPAR IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Źródło światła |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4x14W T5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Montaż |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sufit podwieszany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Elektroniczny ukł. stabilizacyjno - zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | IP 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | Atest higieniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  | Atest ISO 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  | Wymiary oprawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597/597/72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  | Przesłona |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podwójna parabola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe z przeznaczeniem do pomieszczeń czystych o podwyższonej klasy czystości ISO 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  |  |  |  |  |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa typu clean ISO 5-6 4x24W PLX IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Źródło światła |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4x24W T5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Montaż |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sufit podwieszany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Elektroniczny ukł. stabilizacyjno - zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | IP 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | Atest higieniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  | Atest ISO 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  | Wymiary oprawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597/597/72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  | Przesłona |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przesłona opalizowana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprawy oświetleniowe z przeznaczeniem do pomieszczeń czystych o podwyższonej klasy czystości ISO 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  |  |  |  |  |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa typu clean ISO 5-6 4x24W PPAR IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | Źródło światła |  |  |  |  |  |  |  |  | 4x24W T5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | Montaż |  |  |  |  |  |  |  |  | sufit podwieszany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | Elektroniczny ukł. stabilizacyjno - zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | IP 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | Atest higieniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  | Atest ISO 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  | Wymiary oprawy |  |  |  |  |  |  |  |  | 597/597/72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  | Przesłona |  |  |  |  |  |  |  |  | Podwójna parabola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urządzenie aktywne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Punkt dostępu bezprzewodowego (access point) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | obsługa standardów 802.11a/b/g/n |  |  |  |  |  |  |  | obsługa MIMO – min. 3x4:3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | obsługa kanałów 20 i 40 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | obsługa prędkości PHY do 450 Mbps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | obsługa TxBF (transmit beamforming) dla klientów 802.11a/g/n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | obsługa szerokiego zakresu kanałów radiowych: |  |  |  |  |  |  |  | dla zakresu 2.4 GHz: min. 13 kanałów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): min. 8 kanałów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): min. 8 kanałów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | konfigurowalna moc nadajnika |  |  |  |  |  |  |  | dla zakresu 2.4 GHz: do 100 mW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): do 200 mW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): do 200 mW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler WLAN z funkcjonalnościami: |  |  |  |  |  |  |  | automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć LAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | obsługa min. 16 BSSID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | współpraca z systemami IDS/IPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) – funkcjonalność 802.11w lub równoważna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym przełączaniem ruchu do sieci LAN i lokalną autoryzacją użytkowników (lokalny serwer RADIUS, skrócona baza danych użytkowników na poziomie AP) – przełączenie nie może powodować zerwania sesji użytkowników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, wireless IPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z 802.11h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi – funkcjonalność 802.11r lub równoważna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Współpraca z urządzeniami z oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wbudowany suplikant 802.1x – możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury sieciowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | obsługa mechanizmów QoS: |  |  |  |  |  |  |  | shaping/ ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | obsługa WMM, TSPEC, U-APSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | możliwość pracy w trybie kratowym (część AP dołączona do sieci kablowej, pozostałe formujące sieć w oparciu o medium radiowe) |  |  |  |  |  |  |  | komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509, adresy MAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden dedykowany do obsługi klientów, drugi do komunikacji między punktami dostępowymi) z możliwością konfiguracji wyjątków (asocjacji użytkowników w zakresie przeznaczonym do komunikacji między AP oraz komunikacji między AP w zakresie przeznaczonym do obsługi użytkowników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami dostępowymi (optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów jakościowych połączenia, minimalizacja interferencji z możliwością awaryjnego przełączenia na inne pasmo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | automatyczna ochrona kryptograficzna (AES) ruchu pomiędzy AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zintegrowany moduł analizatora widma częstotliwościowego (dotyczy zakresów 2.4GHz i 5GHz): |  |  |  |  |  |  |  | dokładność analizy (kwant próbkowania) max. 200 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zakres częstotliwościowy zgodny z zakresem pracy modułów radiowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | automatyczne wykrywanie i klasyfikacja źródeł interferencji (bluetooth, DECT, urządzenia mikrofalowe, urządzenia transmisji audio wideo, urządzenia zakłócające itp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | możliwość wizualizacji wyników analizy na stacji roboczej klasy PC (FFT, gęstość widma, spektrogram, zajętość kanałów, poziom mocy sygnałów) w czasie rzeczywistym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | współpraca z mechanizmami optymalizacji wykorzystania pasma radiowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | możliwości zasilania |  |  |  |  |  |  |  | zasilacz sieciowy 230V AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zasilanie PoE (802.3af) w sposób zapewniający ich pełną wydajność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Interface |  |  |  |  |  |  |  | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Złącza anten |  |  |  |  |  |  |  | Złącza na anteny zewnętrzne typu RP-TNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | Obudowa |  |  |  |  |  |  |  | Przystosowana do warunków zewnętrznych (-20 C do 55 C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | Sygnalizacja |  |  |  |  |  |  |  | Diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością dezaktywacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | certyfikat |  |  |  |  |  |  |  | WiFi Alliance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | zgodność |  |  |  |  |  |  |  | Dyrektywa 1999/5/EC i 93/42/ECC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | wyposażenie |  |  |  |  |  |  |  | Urządzenie musi być dostarczone z kompatybilnymi antenami o wzmocnieniu 2dBi dla pasma 2,4GHz i wzmocnieniu 4dBi dla pasma 5GHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  | Kolor anten |  |  |  |  |  |  |  | Biały |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  | gwarancja |  |  |  |  |  |  |  | Trzyletnia gwarancja producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urządzenia aktywne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Możliwości w zakresie zarządzania siecią przewodową ,bezprzewodową, ogólną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | zarządzanie i zbieranie statystyk z wykorzystaniem co najmniej SNMP |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | narzędzia automatycznej identyfikacji i wyszukiwania urządzeń instalowanych w sieci: możliwość manualnego dodawania urządzeń oraz automatycznie za pośrednictwem protokołów takich jak: LLDP, ARP, BGP, OSPF |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | narzędzia prezentacji urządzeń sieciowych wraz z dynamiczną prezentacją zmiany stanu urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | narzędzie umożliwiające zbieranie i zapisywanie informacji o parametrach pracy zainstalowanego sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | wbudowane przykładowe wzorce konfiguracji urządzeń, takie jak: konfiguracja usług bezpieczeństwa, agregacji linków, konfiguracji NTP, SNMP, itp. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | narzędzie do tworzenia wzorców konfiguracji na urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | wbudowane narzędzia do konfiguracji urządzeń w zakresie przynajmniej interfejsów, list kontroli dostępu, wybranych protokołów routingu na routerach |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | wbudowane narzędzie do przeprowadzenia inwentaryzacji komponentów używanych w sieci w tym sprzętu i oprogramowania systemowego urządzeń sieciowych |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | narzędzie do zarządzania obrazami oprogramowania urządzeń |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | funkcje archiwizacji konfiguracji, przeglądania zmian konfiguracji, automatyzacji zbierania konfiguracji urządzeń |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | wbudowane mechanizmy wspomagające wyszukiwanie, izolację problemów i ich rozwiązywanie |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | wbudowane narzędzie umożliwiające zbieranie informacji o parametrach urządzeń, przynajmniej takich jak: zajętość CPU, zajętość pamięci, dostępność, itp. |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | narzędzie do generowania raportów, które mogą być uruchamiane natychmiastowo lub w określonych odstępach czasu i być przeglądane na bieżąco lub wysyłane do pliku |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | narzędzie do zbierania alarmów pochodzących z urządzeń, kategoryzacji alarmów |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | możliwość informowania o alarmach/incydentach przez notyfikację email |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  | graficzne planowanie i zarządzanie siecią bezprzewodową (hierarchiczne mapy lokalizacji, mapy zasięgu) z wykorzystaniem własnych planów budynków |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  | zarządzenie punktami dostępowymi i kontrolerami |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  | możliwość monitorowania autonomicznych punktów dostępowych |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  | monitorowanie informacji takich jak: poziom szumu, poziom sygnału, interferencje sygnału pochodzących z punktów dostępowych |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | raportowanie i statystyka min: wydajności urządzeń, obciążenia sieci, alarmy pochodzące z urządzeń |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  | system zawiera gotowe, przykładowe formularze wdrożenia dla polityki bezpieczeństwa, polityki QoS dla wielu punktów dostępu radiowego, a także udostępniać możliwość tworzenia własnych |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  | automatyczne wykrywanie nowych punktów dostępowych w sieci radiowej |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  | współpraca z systemami do autentykacji i autoryzacji użytkowników przynajmniej w zakresie zbierania informacji o parametrach podłączenia użytkownika do sieci oraz generowania raportów |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  | obsługa sieci kratowych |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | możliwość wykrywania nie autoryzowanych punktów dostępowych i klientów sieci z określeniem ich lokalizacji i możliwością ich eliminacji |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  | zarządzanie wersjami oprogramowania urządzeń |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  | obsługa dostępu bezprzewodowego dla gości |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  | współpraca z analizatorami widma częstotliwościowego |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  | mechanizmy tworzenia kopii zapasowych |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | lokalizacja urządzeń radiowych (punktów dostępowych, klientów, tagów) na żądanie z prezentacją graficzną |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  | możliwość integracji z rozbudowanym systemem do lokalizacji urządzeń |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | możliwość integracji z systemami analitycznymi do analizy aktywności użytkowników w sieciach bezprzewodowych |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  | praca w trybie przeglądarkowym pozwalając administratorowi na dostęp z dowolnego (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień) miejsca w sieci |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  | musi pozwalać na budowanie widoków przez użytkownika |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  | posiada funkcje szybkiej nawigacji wraz z szybkim wyświetlaniem informacji przy zbliżeniu kursora myszy do interesującego obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  | hierarchizacja zarządzania – możliwość określenia domen administracyjnych dla administratorów, możliwość wykorzystania wbudowanej bazy administratorów lub zewnętrznego serwera uwierzytelniającego |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  | narzędzia pozwalające na podział urządzeń w logiczne grupy reprezentujące oddziały, lokalizacje, budynki i inne definiowalne podgrupy |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  | współpraca z serwerami czasu (NTP) |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  | narzędzie do generowania raportów, które mogą być uruchamiane natychmiastowo lub w określonych odstępach czasu i być przeglądane na bieżąco lub wysyłane do pliku |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | tworzenie raportów dotyczących urządzeń sieciowych, urządzeń klienckich oraz wydajności sieci |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  | tworzenie raportów dotyczących końca życia oraz sprzedaży urządzeń oraz raportów dotyczących luk bezpieczeństwa na urządzeniach sieciowych |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  | narzędzie pozwalające na analizę połączenia urządzeń klienckich i użytkowników podłączonych w sposób przewodowy oraz bezprzewodowy do infrastruktury; narzędzie powinno pozwalać na m.in.: zbieranie informacji o parametrach podłączenia i umożliwiać administratorowi szybką analizę problemów związanych z podłączeniem urządzenia do infrastruktury |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  | dostarczona wersja musi posiadać licencje na zarządzanie 100 urządzeniami z możliwością rozbudowy do przynajmniej 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  | Zostanie dostarczony wraz z dedykowanym przez producenta urządzaniem typu „appliance” na którym zostanie zainstalowany przez Wykonawcę oferowany system zarządzania siecią |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | System zostanie objęty trzyletnią gwarancją producenta |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urządzenie aktywne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Switch 16 portowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Urządzenie o stałej konfiguracji montowane w szafie RACK 19” o wysokości 1U ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Minimum 4GB pamięci RAM oraz 2GB pamięci Flash. Możliwość podłączenia zewnętrznej pamięci poprzez port USB oraz SD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Minimum dwu-rdzeniowy procesor o częstotliwości pracy 1,5GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Wydajność przełączania co najmniej 800Gbps oraz przepustowość co najmniej 250 Mpps. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Wymagana jest obsługa co najmniej 16 portów 10GE ze stykiem definiowanym przez SFP+, SFP lub równoważne. Minimum 16 portów musi być wbudowanych na stałe w urządzenie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Urządzenie musi być w pełni obsadzone modułami SFP+ pracującymi w standardzie LRM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Minimum 2 redundantne zasilacze 230V AC o mocy minimum 750W każdy. Zasilacze muszą umożliwiać wymianę bez przerywania pracy (hot-plug). Nie dopuszcza się stosowania zasilaczy zewnętrznych; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Minimum 5 wentylatorów pozwalających na wymianę podczas pracy (hot-plug). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Obudowa wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | posiada sprzętową obsługę protokołów IPv4 oraz IPv6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | zapewnia obsługę co najmniej 55 000 adresów MAC; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | obsługa tablicę przełączania dla minimum 64 000 wpisów IPv4 oraz 32 000 wpisów IPv6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | obsługa wirtualnych tablic routingu (VRF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | Obsługa ramki Jumbo; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | obsługa co najmniej 4000 aktywnych sieci VLAN; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  | obsługa mechanizmów dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  | obsługa protokołu sieciowe zgodnie ze standardami poniżej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  | IEEE 802.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  | IEEE 802.3ae |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | IEEE 802.1x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  | IEEE 802.1s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  | IEEE 802.1w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  | IEEE 802.3ad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  | IEEE 802.1D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | IEEE 802.1p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  | IEEE 802.1Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  | obsługa mechanizmu związanego z zapewnieniem jakości usług w sieci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  | obsługa co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu przypisywanych do portu lub VLANu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  | możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 16Kbps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | obsługa klasyfikacji ruchu CoS oraz DSCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  | obsługa mechanizmu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, SSHv2 i SNMPv3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  | autoryzacja logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  | blokowanie ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym (designated port) lub funkcjonalność private VLAN (w ramach portu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  | monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping). Obsługa minimum 12 000 wpisów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  | tworzenie portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  | ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  | obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC, IPv4 lub IPv6, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  | min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  | możliwość wykrywanie jednokierunkowych połączeń światłowodowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  | możliwość synchronizowania czasu przy pomocy protokołu NTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  | obsługa ruch multicast z wykorzystaniem IGMPv3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  | obsługa grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  | System operacyjny posiada budowę modularną pozwalającą na uruchamianie zewnętrznych aplikacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  |  | możliwość łączenia w wirtualny klaster poprzez porty 10GE (VSS lub równoważny). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  | wydajność klastra minimum 1,6Tbps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  |  | wirtualny klaster urządzeń musi zapewniać wspólne zarządzanie oraz musi być widoczny w sieci jako pojedyncze urządzenie logiczne w topologii spanning-tree. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | Przepływ powietrza od strony portów do zasilaczy (front to back) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  |  | Urządzenie musi być objęte trzyletnią gwarancją producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urządzenie aktywne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przełącznik stackowalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | wyposażony w 48 porty 10/100/1000BaseT PoE+ (IEEE 802.3at) |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | dodatkowy slot na moduł rozszerzeń z możliwością jego wymiany „na gorąco” hot swap |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | Moduł rozszerzeń: minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami SFP |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | Moduł rozszerzeń: minimum 2-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+, przy czym wymagane jest, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-LRM oraz modułami optycznymi GE (1000Base-SX, 1000Base-LX/LH) |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  | Przełącznik musi być wyposażony w 2-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+ |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  | Przełącznik musi umożliwiać możliwość stakowania. Przepustowość w ramach stosu min. 480Gb/s |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  | Min. 9 urządzeń w stosie |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  | Zarządzanie poprzez jeden adres IP |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  | tworzenie połączeń cross-stack EtherChannel (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  | Współdzielenie mocy zasilaczy tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich przełączników w stosie (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość „pożyczania” mocy dla innych jednostek w stosie, w tym dla przełączników wymagających większej mocy dla PoE) |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  | Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  | Wyposażone w dwa zasilacze wewnętrzne zapewniające min. 400W dla PoE. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  | Przełącznik musi posiadać wbudowaną funkcję kontrolera sieci bezprzewodowej WiFi |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  | Przełącznik musi zapewniać centralne zarządzanie punktami dostępowymi zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415), w tym zarządzane politykami bezpieczeństwa i zarządzanie pasmem radiowym (RRM) po zainstalowaniu odpowiedniej licencji |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  | Przepustowość dla sieci WiFi nie mniejsza niż 20Gb/s |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  | Obsługa minimum 2000 klientów sieci WiFi |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  | Możliwość terminowania tuneli CAPWAP na przełączniku (zapewnienie jednego punktu nakładania polityk QoS/bezpieczeństwa dla sieci LAN/WLAN) |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  | Szybkość przełączania minimum 130 Mpps dla pakietów 64-bajtowych |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  | Minimum 2GB pamięci DRAM i 2GB pamięci flash |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  | Obsługa minimum :1.000 sieci VLAN,32.000 adresów MAC |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  | Obsługa protokołu NTP |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  | Obsługa IGMPv1/2/3 |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  | zapewnieniem ciągłości pracy sieci: . IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  | Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  |  | Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree IEEE 802.1S Multi-Instance Spanning Tree |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  | Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  | Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  | Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  |  | Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  | Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  |  |  | Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  |  |  | Wymagane wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  | Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www) |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  |  | Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  |  |  | Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+ |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  |  |  | Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  |  |  | Implementacja co najmniej 4 kolejek dla ruchu wyjściowego dla sieci WLAN dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  | Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi kolejek, możliwość obsługi kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  |  |  | Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). Możliwość skonfigurowania do 2000 ograniczeń per przełącznik |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  |  |  | Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  |  |  | Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  |  |  | Wbudowane reflektometry (TDR) dla portów 10/100/1000 |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  |  |  | Musi zapewnić zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  |  |  | możliwość tworzenia statystyk ruchu w oparciu o NetFlow/J-Flow lub podobny mechanizm, przy czym wielkość tablicy monitorowanych strumieni nie może być mniejsza niż 24.000 . Wymagane jest sprzętowe wsparcie dla gromadzenia statystyk NetFlow/J-Flow |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  |  |  |  | Musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  |  |  | Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  |  |  |  | Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  | Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  |  |  |  | Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 |  |  |  |  | Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6 |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 |  |  |  |  | Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 1U |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  |  |  |  | Trzyletnia gwarancja producenta |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tablica 11.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie/ materiał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urządzenie aktywne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przełącznik warstwy dostępowej z obsługą AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.: |  |  | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  |  |  |  | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |  |  |  |  |  |
|  | parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Przełącznik stackowalny wyposażony w 48 porty 10/100/1000BaseT PoE+ (IEEE 802.3at). Musi być wyposażony w dodatkowy slot na moduł rozszerzeń z możliwością jego wymiany „na gorąco” hot swap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Moduł rozszerzeń: minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami SFP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Moduł rozszerzeń: minimum 2-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+, przy czym wymagane jest, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-LRM oraz modułami optycznymi GE (1000Base-SX, 1000Base-LX/LH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Urządzenie musi być wyposażone w 2-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Przełącznik musi umożliwiać możliwość stakowania. Przepustowość w ramach stosu min. 480Gb/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Min. 9 urządzeń w stosie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Zarządzanie poprzez jeden adres IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Tworzenie połączeń cross-stack EtherChannel (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Współdzielenie mocy zasilaczy tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich przełączników w stosie (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość „pożyczania” mocy dla innych jednostek w stosie, w tym dla przełączników wymagających większej mocy dla PoE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Wyposażone w dwa zasilacze wewnętrzne zapewniające min. 400W dla PoE. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Przełącznik musi posiadać wbudowaną funkcję kontrolera sieci bezprzewodowej WiFi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Przełącznik musi zapewniać centralne zarządzanie punktami dostępowymi zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415), w tym zarządzane politykami bezpieczeństwa i zarządzanie pasmem radiowym (RRM) po zainstalowaniu odpowiedniej licencji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Przepustowość dla sieci WiFi nie mniejsza niż 20Gb/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Obsługa minimum 2000 klientów sieci WiFi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Możliwość terminowania tuneli CAPWAP na przełączniku (zapewnienie jednego punktu nakładania polityk QoS/bezpieczeństwa dla sieci LAN/WLAN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Szybkość przełączania minimum 130Mpps dla pakietów 64-bajtowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Minimum 2GB pamięci DRAM i 2GB pamięci flash |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Obsługa minimum :1.000 sieci VLAN,32.000 adresów MAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Obsługa protokołu NTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Obsługa IGMPv1/2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | zapewnieniem ciągłości pracy sieci: . IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree IEEE 802.1S Multi-Instance Spanning Tree |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  | Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  | Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  | Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  | Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  | Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  | Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  | Implementacja co najmniej 4 kolejek dla ruchu wyjściowego dla sieci WLAN dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  | Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi kolejek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  | Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  | Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). Możliwość skonfigurowania do 2000 ograniczeń per przełącznik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  | Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  | Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  | Wbudowane reflektometry (TDR) dla portów 10/100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  | Musi zapewnić zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  | możliwość tworzenia statystyk ruchu w oparciu o NetFlow/J-Flow lub podobny mechanizm, przy czym wielkość tablicy monitorowanych strumieni nie może być mniejsza niż 24.000 . Wymagane jest sprzętowe wsparcie dla gromadzenia statystyk NetFlow/J-Flow |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  | Musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  | Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  | Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  | Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 |  | Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 |  | Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 1U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  | Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 1U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 |  | Trzyletnia gwarancja producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.34  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Panel ścienny jednostanowiskowy.

Pomieszczenia: I/163, I/133,I/113, I/115, I/45, I/47 – 2szt., I/54, II/167 – łącznie 10 sztuk

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Panel i jego wyposażenie nowe. Rok produkcji 2015 | TAK |  |
|  | Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – dopuszczony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | System 1-stanowiskowy składający się z zawieszonego na ścianie panela zasilającego Panel co najmniej dwukanałowy, z doprowadzonymi wszystkimi instalacjami, zapewniający separację instalacji gazowych, elektrycznych i teletechnicznych. Wykończenie powierzchni materiałami odpornymi na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne. Możliwość wybrania przez Użytkownika kolorystyki maskowni panela wg palety RAL. | TAK |  |
|  | Panel o kompaktowej budowie i estetycznym wyglądzie, powierzchnie gładkie bez wystających elementów, zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na ściankach frontowych, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. | TAK |  |
|  | Panel mocowana do ściany zawieszony na wysokości ok. 160 cm nad podłogą(w osi poziomej panela), umożliwiający personelowi swobodny dostęp do wszystkich gniazd. | TAK |  |
|  | Zintegrowane z panelem szyny medyczne na całej długości stanowiska. Szyna o przekroju 25x10mm nośności min. 10kg – 2 szt.( górna, dolna) | TAK |  |
|  | Wymiary panela dla jednego stanowiska (+/- 200mm): dł. 1800mm | TAK Podać |  |
|  | Wymiary panela dla jednego stanowiska (+/- 25mm): gł. 100mm, wysokość | TAK Podać |  |
|  | Wymiary panela dla jednego stanowiska (+/- 5mm): wysokość 320mm. | TAK Podać |  |
|  | Podane wyposażenie dotyczy jednego stanowiska. | TAK |  |
|  | Panel wyposażony w zestaw oświetleniowy składający się:: oświetlenie ogólne stanowiska, oświetlenie do badań, oświetlenie nocne. | TAK |  |
|  | Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze panela min. 185 diod LED emitujących strumień świetlny >10000lm, sterowane z włącznika schodowego na panelu oraz z włącznika przy wejściu do pomieszczenia | TAK |  |
|  | Oświetlenie pacjenta do badań umieszczone na dole panela, skierowane bezpośrednio na pacjenta min. 45 diod LED emitujących strumień świetlny > 2500lm, sterowane z włącznika na panelu oraz za pomocą manipulatora gruszkowego | TAK |  |
|  | Oświetlenie nocne nie zakłócające snu pacjenta min 1 x LED >2,4W sterowane z włącznika na panelu oraz za pomocą manipulatora gruszkowego | TAK |  |
|  | Na belce zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - tlen - 1 szt., - próżnia – 1 szt. - gniazda elektryczne 230 V , moduł 45x45 typu MOSAIC z diodą sygnalizującą obecność napięcia – 2 szt. - gniazda elektryczne DATA, moduł 45x45 typu MOSAIC z diodą sygnalizującą obecność napięcia – 2 szt. - bolce ekwipotencjalne - 2 szt., - gniazdo komputerowe RJ 45 cat.6e, moduł 45x45 typu MOSAIC – 2 szt. - gniazdo telefoniczne RJ 11 moduł 45x45 typu MOSAIC - 1 szt., - aparat przyłóżkowy instalacji przyzywowej wraz z manipulatorem gruszkowym z możliwością sterowania oświetleniem z manipulatora. | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych w modułach okrągłych, w systemie zgodnym ze standardem SS 875 24 30. | TAK |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów oznaczone znakiem CE, trwale opisane, oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN- ISO 32. | TAK |  |
|  | Nie dopuszcza się łączeń wężami giętkimi wewnątrz panela. | TAK |  |
|  | Wszystkie gniazda elektryczne, teletechniczne i gazowe zamontowane na froncie panela równolegle do ściany i prostopadle do podłogi |  |  |
|  | Wszystkie montowane elementy osprzętu elektrycznego oraz teletechnicznego muszą być standardem jednego producenta. | TAK Podać |  |
|  | Oświetlenie zintegrowane w panelu, nie wystające poza obrys obudowy. Osłony oświetleniowe ze szkła syntetycznego, z ukierunkowującą strumień świetlny pryzmatyką podłużną, zapewniają oświetlenie pomieszczenia bez oślepiania osób w nim przebywających. Osłony odporne na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Odrębne kanał oświetleniowy dolny i górny, z możliwością łatwego demontażu całego kanału oświetleniowego w celach konserwacyjnych. | TAK |  |
| 26. | Do oferty należy dołączyć wizualizację urządzenia w konfiguracji zgodnej z opisami w wymogach. | TAK |  |
| 27. | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego z potwierdzeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów w języku polskim. | TAK |  |
| 28. | Okres gwarancji – minimum 36 miesiący od daty Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji | TAK |  |
| 29. | Przeszkolenie personelu Użytkownika potwierdzony protokołem | TAK |  |
| 30. | Zapewnienie dostępności części zamiennych po zakończeniu okresu gwarancji - min. 10 lat. | TAK |  |

11.35  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Panel ścienny dwustanowiskowy.

Pomieszczenia: WP/140,  I/162, I/163, I/114, I/44, I/46, I/48, I/51, II/126, II/170, II/171, II/172 – łącznie 12 sztuk

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |  | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent |  | Podać |  |  |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia |  | Podać |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |  |
|  | Panel i jego wyposażenie nowe. Rok produkcji 2015 |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb. |  | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |  |  |
|  | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – dopuszczony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. |  | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |  |  |
|  | System 2-stanowiskowy składający się z zawieszonego na ścianie panela zasilającego Panel co najmniej dwukanałowy, z doprowadzonymi wszystkimi instalacjami, zapewniający separację instalacji gazowych, elektrycznych i teletechnicznych. Wykończenie powierzchni materiałami odpornymi na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne. Możliwość wybrania przez Użytkownika kolorystyki panela wg palety RAL. |  | TAK |  |  |  |
|  | Panel o kompaktowej budowie i estetycznym wyglądzie, powierzchnie gładkie bez wystających elementów, zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na ściankach frontowych, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. |  | TAK |  |  |  |
|  | Panel mocowana do ściany zawieszony na wysokości ok. 160 cm nad podłogą(w osi poziomej panela), umożliwiający personelowi swobodny dostęp do wszystkich gniazd. |  | TAK |  |  |  |
|  | Zintegrowane z panelem szyny medyczne na całej długości stanowiska. Szyna o przekroju 25x10mm nośności min. 10kg – 2 szt.( górna, dolna) |  | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary panela dla jednego stanowiska (+/- 200mm): dł. 1800mm |  | TAK Podać |  |  |  |
|  | Wymiary panela dla jednego stanowiska (+/- 25mm): gł. 100mm, wysokość |  | TAK Podać |  |  |  |
|  | Wymiary panela dla jednego stanowiska (+/- 5mm): wysokość 320mm. |  | TAK Podać |  |  |  |
|  | Podane wyposażenie dotyczy jednego stanowiska. |  | TAK |  |  |  |
|  | Panel wyposażony w zestaw oświetleniowy składający się:oświetlenie ogólne stanowiska, oświetlenie do badań, oświetlenie nocne. |  | TAK |  |  |  |
|  | Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze panela min. 185 diod LED emitujących strumień świetlny >10000lm, sterowane z włącznika schodowego na panelu oraz z włącznika przy wejściu do pomieszczenia |  | TAK |  |  |  |
|  | Oświetlenie pacjenta do badań umieszczone na dole panela, skierowane bezpośrednio na pacjenta min. 45 diod LED emitujących strumień świetlny > 2500lm, sterowane z włącznika na panelu oraz za pomocą manipulatora gruszkowego |  | TAK |  |  |  |
|  | Oświetlenie nocne nie zakłócające snu pacjenta min 1 x LED >2,4W sterowane z włącznika na panelu oraz za pomocą manipulatora gruszkowego |  | TAK |  |  |  |
|  | Na belce zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - tlen - 1 szt., - próżnia - 1 szt., - gniazda elektryczne 230 V, moduł 45x45 typu MOSAIC z diodą sygnalizującą obecność napięcia – 2 szt. - gniazda elektryczne DATA, moduł 45x45 typu MOSAIC z diodą sygnalizującą obecność napięcia - 2 szt. - bolce ekwipotencjalne - 2 szt., - gniazdo komputerowe RJ 45 cat.6e, moduł 45x45 typu MOSAIC – 2 szt. - gniazdo telefoniczne RJ 11 moduł 45x45 typu MOSAIC - 1 szt., - aparat przyłóżkowy instalacji przyzywowej wraz z manipulatorem gruszkowym z możliwością sterowania oświetleniem z manipulatora. |  | TAK |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych w modułach okrągłych, w systemie zgodnym ze standardem SS 875 24 30. |  | TAK |  |  |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów oznaczone znakiem CE, trwale opisane, oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN- ISO 32. |  | TAK |  |  |  |
|  | Nie dopuszcza się łączeń wężami giętkimi wewnątrz panela. |  | TAK |  |  |  |
|  | Wszystkie gniazda elektryczne, teletechniczne i gazowe zamontowane na froncie panela równolegle do ściany i prostopadle do podłogi |  | TAK |  |  |  |
|  | Wszystkie montowane elementy osprzętu elektrycznego oraz teletechnicznego muszą być standardem jednego producenta. |  | TAK Podać |  |  |  |
|  | Oświetlenie zintegrowane w panelu, nie wystające poza obrys obudowy. Osłony oświetleniowe ze szkła syntetycznego, z ukierunkowującą strumień świetlny pryzmatyką podłużną, zapewniają oświetlenie pomieszczenia bez oślepiania osób w nim przebywających. Osłony odporne na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Odrębne kanał oświetleniowy dolny i górny, z możliwością łatwego demontażu całego kanału oświetleniowego w celach konserwacyjnych. |  | TAK |  |  |  |
| 26. | Do oferty należy dołączyć wizualizację urządzenia w konfiguracji zgodnej z opisami w wymogach. |  | TAK |  |  |  |
| 27. | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego z potwierdzeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów w języku polskim. |  | TAK |  |  |  |
| 28. | Okres gwarancji – minimum 36 miesiący od daty Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji | TAK |  |  |  |  |
| 29. | Przeszkolenie personelu Użytkownika potwierdzony protokołem |  | TAK |  |  |  |
| 30. | Zapewnienie dostępności części zamiennych po zakończeniu okresu gwarancji - min. 10 lat. |  | TAK |  |  |  |

11.36  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Most medyczny dwustanowiskowy.

Pomieszczenia: I/133 – 1 szt., I/135 – 1 szt., I/140 – 1 szt. – łącznie 3 kpl

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Most i jego wyposażenie nowe. Rok produkcji 2015. | TAK |  |
|  | Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – dopuszczony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | System 2-stanowskowy składający się z zawieszonej pod sufitem belki (mostu). Belka co najmniej dwukanałowa, z doprowadzonymi wszystkimi instalacjami, zapewniająca separację instalacji gazowych, elektrycznych i teletechnicznych. Wykończenie powierzchni materiałami odpornymi na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne. Możliwość wybrania przez Użytkownika kolorystyki maskownic mostu wg palety RAL. | TAK |  |
|  | Most o kompaktowej budowie i estetycznym wyglądzie, powierzchnie gładkie bez wystających elementów, zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na ściankach frontowych, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. | TAK |  |
|  | Belka mocowana do stropu zawieszona na wysokości ok 180-190 cm nad podłogą, umożliwiająca swobodne przejście pod belką (mostem). Wysokość zawieszenia do uzgodnienia z użytkownikiem. | TAK |  |
|  | Łączenie pojedynczych belek (mostów) w system wielostanowiskowy. W przestrzeni międzystropowej wyposażone w zawory odcinające gazy medyczne oraz w przyłączeniowe zaciski elektryczne. Rozwiązania techniczne zastosowane w mostach tworząc jednolity system wraz z rozwiązaniami stosowanymi w kolumnach i panelach w pozostałych pomieszczeniach. | TAK |  |
|  | Zintegrowane z mostem szyny medyczne na całej długości stanowiska umożliwiające dokonanie podziału belki na stronę monitorującą oraz infuzyjną Szyna o przekroju 25x10mm nośności min. 10kg – 1 szt.(dół belki) | TAK |  |
|  | Po prawej stronie monitoring z półką na kardiomonitor oraz półką umożliwiającą postawienie aparatury monitorującej i pomiarowej. Obie półki przestawne w poziomie. |  |  |
|  | Po lewej stronie system infuzyjny umożliwiający zamocowanie do drążka stacji z modułem co najmniej 8-pompowym. Wysięgnik przegubowy kroplówki umożliwiający zamocowanie co najmniej 4 butli z płynami infuzyjnymi. System infuzyjny przestawny w poziomie. |  |  |
|  | Możliwość wcześniejszego wstępnego montażu elementów stropowych wraz z przyłączami mediów. | TAK |  |
|  | Podane wyposażenie dotyczy jednego stanowiska. | TAK |  |
|  | Belka (most) wyposażona w zestaw oświetleniowy składający się: oświetlenie górne LED, oświetlenie do badań, oświetlenie nocne. | TAK |  |
|  | Oświetlenie górne umieszczone na górze belki min, 240 diod LED emitujących strumień świetlny >12500lm, sterowane z włącznika schodowego na panelu oraz z włącznika schodowego przy wejściu do pomieszczenia | TAK |  |
|  | Oświetlenie pacjenta do badań umieszczone na dole belki, skierowane bezpośrednio na pacjenta min. 55 diod LED emitujący strumień świetlny > 3000lm sterowane z włącznika na panelu wraz z możliwością sterowania z manipulatora gruszkowego | TAK |  |
|  | Oświetlenie nocne nie zakłócające snu pacjenta 1xPOWERLED – 3W sterowane włącznikiem na panelu wraz z możliwością sterowania z manipulatora gruszkowego | TAK |  |
|  | Na belce zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - tlen 2x, - próżnia 2x, - sprężone powietrze 2x, - gniazda elektryczne 230 V 6x, moduł 45x45 typu MOSAIC z diodą sygnalizującą obecność napięcia - gniazda elektryczne DATA 6x, moduł 45x45 typu MOSAIC z diodą sygnalizującą obecność napięcia - bolce ekwipotencjalne 6x, - gniazdo komputerowe RJ 45 cat.6e 2x, moduł 45x45 typu MOSAIC - gniazdo telefoniczne RJ 11 1x, aparat przyłóżkowy instalacji przyzywowej wraz z manipulatorem gruszkowym z możliwością sterowania oświetleniem z manipulatora. | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych w modułach okrągłych, w systemie zgodnym ze standardem SS 875 24 30. | TAK |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów oznaczone znakiem CE, trwale opisane, oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN- ISO 32. | TAK |  |
|  | Nie dopuszcza się łączeń wężami giętkimi wewnątrz panela (mostu). | TAK |  |
|  | Wszystkie gniazda elektryczne, teletechniczne i gazowe zamontowane na froncie panela równolegle do ściany i prostopadle do podłogi | TAK |  |
|  | Wszystkie montowane elementy osprzętu elektrycznego oraz teletechnicznego muszą być standardem jednego producenta. | TAK Podać |  |
|  | Oświetlenie zintegrowane w panelu, nie wystające poza obrys obudowy. Osłony oświetleniowe ze szkła syntetycznego, z ukierunkowującą strumień świetlny pryzmatyką podłużną, zapewniają oświetlenie pomieszczenia bez oślepiania osób w nim przebywających. Osłony odporne na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Odrębne kanał oświetleniowy dolny i górny, z możliwością łatwego demontażu całego kanału oświetleniowego w celach konserwacyjnych. | TAK |  |
| 27. | Do oferty należy dołączyć wizualizację urządzenia w konfiguracji zgodnej z opisami w wymogach. | TAK |  |
| 28. | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego z potwierdzeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów w języku polskim. | TAK |  |
| 29. | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji | TAK |  |
| 30. | Przeszkolenie personelu Użytkownika potwierdzony protokołem | TAK |  |
| 31. | Zapewnienie dostępności części zamiennych po zakończeniu okresu gwarancji - min. 10 lat. | TAK |  |

11.37  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Kolumnowy system zasilający anestezjologiczny.

Pomieszczenia: I/136 + 3szt. w budynku A2– 4 kpl/

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Kolumna i jej wyposażenie nowe. Rok produkcji 2015. | TAK |  |
|  | Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – dopuszczony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Urządzenia są łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów | TAK |  |
|  | Możliwość wcześniejszego wstępnego montażu wraz z przyłączami mediów | TAK |  |
|  | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłonę sufitową, ramiona nośne, głowicę (konsolę) zasilająca wraz z osprzętem. | TAK |  |
|  | Interfejsowa płyta sufitowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwy winny posiadać niezbędne kostki, zawory, serwisowe gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. | TAK |  |
|  | Głowica zasilająca w gazy medyczne z mocowaniem sufitowym typu single - wersja anestezjologiczna. | Tak, podać |  |
|  | Kolumna z wysięgnikiem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu ramion wyznaczonym w osiach łożysk: 1800 mm (±200 mm). Każde z ramion o takiej samej długości. | Tak, podać |  |
|  | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12o - 15 o | Tak, podać |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w hamulce obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby) | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie trzy przeguby wysięgnika wyposażone w hamulce pneumatyczne i cierne. Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny, musi także umożliwiać poruszenie kolumną w przypadku braku sprężonego powietrza przy użyciu zwiększonej siły manewrowania (opór hamulców musi mieć możliwość regulacji serwisowej) | Tak, podać |  |
|  | Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w ergonomicznym, jednoczęściowym dwuręcznym uchwycie zainstalowanym na konsoli lub jednej z półek. Nie dopuszcza się dwóch uchwytów i przycisków umieszczonych poza uchwytem lub na/w szynie sprzętowej. | Tak, podać |  |
|  | Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym niż drugi przycisk i drugie ramię). | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w głowicę zasilającą, w pozycji pionowej z zamontowanymi panelami dystrybucyjnymi. Kolumna o przekroju prostokąta. Ściany konsoli wg kolorystyki palety RAL do wyboru przez Zamawiajacego ) lub z aluminium anodowanego.. | TAK |  |
|  | Głowica zasilająca o długości 1220mm (±20 mm), szerokości max 400mm | Tak, podać |  |
|  | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane na jej całej długości pionowe szyny / prowadnice do mocowania półek i innego wyposażenia. | Tak, podać |  |
|  | Łączna ilość paneli dystrybucyjnych, na których można rozmieścić gniazda dystrybucyjne nie mniejsza niż 4. | Tak, podać |  |
|  | Gniazda dystrybucyjne elektryczne i teletechniczne umieszczone symetrycznie w bocznych panelach kolumny. Nie dopuszcza się rozmieszczenia tych gniazd na ścianie frontowej lub tylnej. | Tak, podać |  |
|  | Ramię podnoszone elektromotorycznie, w zakresie min. 700mm. Sterowanie ruchem góra/dół poprzez odpowiednio oznakowane przyciski umieszczone w jednym z bocznych paneli dystrybucyjnych. | Tak, podać |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w: - gniazda gazów medycznych w standardzie AGA w okrągłych modułach: tlen (O2) - 2 szt., sprężone powietrze (SP) - 2 szt., próżnia (VAC) - 2 szt, podtlenek azotu (N2O), - 1 szt. odciąg gazów anestezjologicznych AGSS – 1 szt. | TAK (podać ilość wszystkich gniazd) |  |
|  | Odciąg gazów anestezjologicznych zgodny z normą EN 737-4 z wizualną sygnalizacją działania odciągu, wydajność do 50 l/min | TAK |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w: - gniazda elektryczne z bolcem uziemienia i klapką ochronną - 16 szt. - bolce wyrównania potencjałów - 8 szt. - gniazdo komputerowe RJ 45 cat.6e – 4 szt. Gniazda elektryczne 230V montowane w ramkach osprzętowych. Gniazda z bolcem „0” ochronnym w najwyższym położeniu zgodne z PN-IEC 60884-1:2006 oraz PN-E-93201:1997. Gniazda z klapką ochronną oraz diodą LED sygnalizującą obecność napięcia na każdym obwodzie elektrycznym. Nie dopuszcza się gniazd „zlicowanych”, które utrudniają i uniemożliwiają utrzymanie odpowiedniego poziomu czystości urządzenia. | TAK (podać ilość wszystkich gniazd, opisać) |  |
|  | Kolumna wyposażona w sygnalizator awarii gazów medycznych spełniający wymóg normy EN 60601-1-2:2007 oraz EN60601-1-8:2007, sygnalizujący wizualnie właściwe ciśnienie gazów oraz wizualnie i akustycznie ciśnienie niewłaściwe. | TAK |  |
|  | Na panelach dystrybucyjnych przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskoprądowe - minimum 2 szt. Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem, a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla) | TAK |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32 | TAK |  |
|  | Gniazdka elektryczne z bolcem, z klapką. | TAK |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) powyżej 150 kg | TAK |  |
|  | Oświetlenie diodowe na spodzie kolumny, posiadające regulację natężenia, oświetlające podłogę podczas operacji. | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w półkę pod aparaturę medyczną o wymiarach min. 450/500 mm ±10% z płynną, bezstopniową i nie wymagającą udziału serwisu regulacja położenia w pionie, z 2 stron szyny do zawieszania sprzętu dodatkowego, na narożach przednich i tylnych odboje z miękkiego tworzywa o łagodnie zaokrąglonym kształcie chroniące sprzęt medyczny oraz personel, nośność półki min 50kg – 1 szt. | TAK |  |
|  | Powierzchnia odkładcza półki oraz boki gładkie, bez nitów, śrub, zaślepek i wrętów. | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w szufladę o wysokości wewnętrznej min. 100mm na drobny osprzęt medyczny montowana pod najniższą półką. Szuflada wyposażona w system samodomykający oraz gumową uszczelkę w celu zagwarantowania odpowiedniej szczelności zamknięcia. Szuflada musi posiadać możliwość pełnego wysuwu oraz całkowitego wyjęcia bez użycia dodatkowych narzędzi – 1 szt. | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w wieszak przegubowy pomp i płynów infuzyjnych. Wieszak zbudowany z przegubowych wysięgników. Do pierwszego ramienia wysięgnika montowany drążek na pompy infuzyjne z krzyżakiem umożliwiającym zawieszenie 4 butli/worków. Wysuw wieszaka regulowany tzw. Systemem jednoręcznym. Drążek infuzyjny do wieszania pomp infuzyjnych na wysięgnikach o zasięgu min 270mm+270mm (±20mm), długość drążka min. 1200mm, możliwość zawieszenia min. 6 szt. pomp infuzyjnych, 1 kpl. | TAK |  |
|  | Uchwyt umożliwiający zawieszenie aparatu wiodących producentów, takich jak: Draeger, Datex Ohmeda, Siemens, Penlon, H+W. | TAK wymienić |  |
|  | Adapter umożliwiający zawieszenie aparatu dowolnego producenta. | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć wizualizację urządzenia w konfiguracji zgodnej z opisami w wymogach. | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego z potwierdzeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów w języku polskim. | TAK |  |
| 40. | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji | TAK |  |
| 41. | Przeszkolenie personelu Użytkownika potwierdzony protokołem | TAK |  |
| 42. | Zapewnienie dostępności części zamiennych po zakończeniu okresu gwarancji - min. 10 lat. | TAK |  |

11.38  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Kolumnowy system zasilający chirurgiczny.

Pomieszczenia: I/136 + 2szt. w budynku A2 – 3 kpl/

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Kolumna i jej wyposażenie nowe. Rok produkcji 2015. | TAK |  |
|  | Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – dopuszczony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Urządzenia są łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów | TAK |  |
|  | Możliwość wcześniejszego wstępnego montażu wraz z przyłączami mediów | TAK |  |
|  | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłonę sufitową, ramiona nośne, głowicę (konsolę) zasilająca wraz z osprzętem. | TAK |  |
|  | Interfejsowa płyta sufitowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwy winny posiadać niezbędne kostki, zawory, serwisowe gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. | TAK |  |
|  | Głowica zasilająca w gazy medyczne z mocowaniem sufitowym typu single - wersja chirurgiczna. | Tak, podać |  |
|  | Kolumna z wysięgnikiem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu ramion wyznaczonym w osiach łożysk: 1800 mm (±200 mm). Każde z ramion o takiej samej długości. | Tak, podać |  |
|  | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12o - 15 o | Tak, podać |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w hamulce obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby) | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie trzy przeguby wysięgnika wyposażone w hamulce pneumatyczne i cierne. Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny, musi także umożliwiać poruszenie kolumną w przypadku braku sprężonego powietrza przy użyciu zwiększonej siły manewrowania (opór hamulców musi mieć możliwość regulacji serwisowej) | Tak, podać |  |
|  | Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w ergonomicznym, jednoczęściowym dwuręcznym uchwycie zainstalowanym na froncie konsoli lub jednej z półek. Nie dopuszcza się dwóch uchwytów i przycisków umieszczonych poza uchwytem lub na/w szynie sprzętowej. | Tak, podać |  |
|  | Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym niż drugi przycisk i drugie ramię). | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w głowicę zasilającą, w pozycji pionowej z zamontowanymi panelami dystrybucyjnymi. Kolumna o przekroju prostokąta. Ściany konsoli wg kolorystyki palety RAL do wyboru przez Zamawiajacego ) lub z aluminium anodowanego.. | TAK |  |
|  | Głowica zasilająca o długości 1220mm (±20 mm), szerokości max 400mm | Tak, podać |  |
|  | Niedopuszczalne umieszczenie gniazd gazowych i elektrycznych na jednej stronie głowicy. | TAK |  |
|  | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane na jej całej długości pionowe szyny / prowadnice do mocowania półek i innego wyposażenia. | Tak, podać |  |
|  | Łączna ilość paneli dystrybucyjnych, na których można rozmieścić gniazda dystrybucyjne nie mniejsza niż 4. | Tak, podać |  |
|  | Gniazda dystrybucyjne elektryczne i teletechniczne umieszczone symetrycznie w bocznych panelach kolumny. Nie dopuszcza się rozmieszczenia tych gniazd na ścianie frontowej lub tylnej. | Tak, podać |  |
|  | Ramię podnoszone elektromotorycznie, w zakresie min. 700mm. Sterowanie ruchem góra/dół poprzez odpowiednio oznakowane przyciski umieszczone w jednym z bocznych paneli dystrybucyjnych. | Tak, podać |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w: - gniazda gazów medycznych w standardzie AGA w okrągłych modułach: sprężone powietrze (SP) - 2 szt., próżnia (VAC) - 2 szt. Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32 | TAK (podać ilość wszystkich gniazd) |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w: - gniazda elektryczne z bolcem uziemienia i klapką ochronną - 16 szt. - bolce wyrównania potencjałów - 8 szt. - gniazdo komputerowe RJ 45 cat.6e – 4 szt.Gniazda elektryczne 230V montowane w ramkach osprzętowych. Gniazda z bolcem „0” ochronnym w najwyższym położeniu zgodne z PN-IEC 60884-1:2006 oraz PN-E-93201:1997. Gniazda z klapką ochronną oraz diodą LED sygnalizującą obecność napięcia na każdym obwodzie elektrycznym. Nie dopuszcza się gniazd „zlicowanych”, które utrudniają i uniemożliwiają utrzymanie odpowiedniego poziomu czystości urządzenia. | TAK (podać ilość wszystkich gniazd, opisać) |  |
|  | Na panelach dystrybucyjnych przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskoprądowe - minimum 4 szt. Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla) | TAK |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32 | TAK |  |
|  | Gniazdka elektryczne z bolcem, z klapką. | TAK |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) powyżej 105 kg | TAK |  |
| 31. | Oświetlenie diodowe na spodzie kolumny, posiadające regulację natężenia, oświetlające podłogę podczas operacji. | TAK |  |
| 32 | Przegubowy drążek infuzyjny do wieszania pomp infuzyjnych z wieszakiem na 4 butle infuzyjne. Mocowany na wysięgnikach o zasięgu min 270mm+270mm, długość drążka min. 1200mm, możliwość zawieszenia min. 6 szt. pomp infuzyjnych, 1 kpl. | TAK |  |
| 33 | Półka pod aparaturę medyczną o wymiarach 450/500 mm +/- 10%, z płynną, bezstopniową i nie wymagającą udziału serwisu regulacją położenia w pionie. Z 2 stron szyny do zawieszenia sprzętu dodatkowego, na narożach przednich i tylnych odboje z miękkiego tworzywa o łagodnie zaokrąglonym kształcie chroniące sprzęt medyczny oraz personel, nośność półki min. 50 kg. - 2 szt. Powierzchnia odkładcza oraz boki półki gładkie, bez nitów, śrub, zaślepek i wkrętów. Półki winny być o jednolitej, zwartej budowie, nie dopuszcza się półek w postaci blatów osadzonych na prowadnicach, ze względu na utrudnione utrzymanie czystości. | TAK |  |
| 34 | Szuflada o wysokości min. 100 mm na drobny osprzęt medyczny montowana pod najniższą półką. Szuflada wyposażona w system samodomykający oraz gumową uszczelkę w celu zagwarantowania odpowiedniej szczelności zamknięcia. Szuflada musi posiadać możliwość pełnego wysuwu oraz całkowitego wyjęcia bez użycia dodatkowych narzędzi (w celu wyczyszczenia wnętrza), 1 szt., montowana pod najniższą półką | TAK |  |
| 35 | Do oferty należy dołączyć wizualizację urządzenia w konfiguracji zgodnej z opisami w wymogach. | TAK |  |
| 36 | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego z potwierdzeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów w języku polskim. | TAK |  |
| 37 | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji | TAK |  |
| 38 | Zapewnienie dostępności części zamiennych po zakończeniu okresu gwarancji - min. 10 lat. | TAK |  |

11.39 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Kolumnowy system zasilający endoskopowy.

Pomieszczenia: WP/131 i WP/134 – 2 kpl.

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Kolumna i jej wyposażenie nowe. Rok produkcji 2015. | TAK |  |
|  | Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – dopuszczony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Urządzenia są łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów | TAK |  |
|  | Możliwość wcześniejszego wstępnego montażu wraz z przyłączami mediów | TAK |  |
|  | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłonę sufitową, ramiona nośne, głowicę (konsolę) zasilająca wraz z osprzętem. | TAK |  |
|  | Interfejsowa płyta sufitowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwy winny posiadać niezbędne kostki, zawory, serwisowe gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. | TAK |  |
|  | Głowica zasilająca w gazy medyczne z mocowaniem sufitowym typu duo - wersja endoskopowa z ramieniem na monitor | Tak, podać |  |
|  | Kolumna z wysięgnikiem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu ramion wyznaczonym w osiach łożysk: 1600 mm (±200 mm). Każde z ramion o takiej samej długości. | Tak, podać |  |
|  | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12o - 15 o | Tak, podać |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w hamulce obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby) | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie trzy przeguby wysięgnika wyposażone w hamulce pneumatyczne i cierne. Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny, musi także umożliwiać poruszenie kolumną w przypadku braku sprężonego powietrza przy użyciu zwiększonej siły manewrowania (opór hamulców musi mieć możliwość regulacji serwisowej) | Tak, podać |  |
|  | Ramię podnoszone elektromotorycznie, w zakresie min. 700mm. Sterowanie ruchem góra/dół poprzez odpowiednio oznakowane przyciski umieszczone w jednym z bocznych paneli dystrybucyjnych. | Tak, podać |  |
|  | Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w ergonomicznym, jednoczęściowym dwuręcznym uchwycie zainstalowanym na froncie konsoli lub jednej z półek. Nie dopuszcza się dwóch uchwytów i przycisków umieszczonych poza uchwytem lub na/w szynie sprzętowej. | Tak, podać |  |
|  | Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym niż drugi przycisk i drugie ramię). | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w głowicę zasilającą, w pozycji pionowej z zamontowanymi panelami dystrybucyjnymi. Kolumna o przekroju prostokąta. Ściany konsoli wg kolorystyki palety RAL do wyboru przez Zamawiajacego ) lub z aluminium anodowanego.. | TAK |  |
|  | Głowica zasilająca o długości min 1220mm, szerokości max 280mm. | Tak, podać |  |
|  | Niedopuszczalne umieszczenie gniazd gazowych i elektrycznych na jednej stronie głowicy. | TAK |  |
|  | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane na jej całej długości pionowe szyny / prowadnice do mocowania półek i innego wyposażenia. | Tak, podać |  |
|  | Łączna ilość paneli dystrybucyjnych, na których można rozmieścić gniazda dystrybucyjne nie mniejsza niż 4. | Tak, podać |  |
|  | Gniazda dystrybucyjne elektryczne rozmieszczone symetrycznie na froncie konsoli, Gniazda teletechniczne umieszczone symetrycznie w bocznych panelach kolumny. Nie dopuszcza się rozmieszczenia tych gniazd na innych ścianach, | TAK |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w: - gniazda gazów medycznych w standardzie AGA w okrągłych modułach: tlen (O2) - 2 szt., sprężone powietrze (SP) - 1 szt., próżnia (VAC) - 2 szt., dwutlenek węgla (CO2) – 1 szt., odciąg AGSS – 1 szt. Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32 | TAK (podać ilość wszystkich gniazd) |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w: - gniazda elektryczne z bolcem uziemienia i klapką ochronną - 16 szt. - bolce wyrównania potencjałów - 8 szt. - gniazdo komputerowe RJ 45 cat.6e – 4 szt. Gniazda elektryczne 230V montowane w ramkach osprzętowych.Gniazda z bolcem „0” ochronnym w najwyższym położeniu zgodne z PN-IEC 60884-1:2006 oraz PN-E-93201:1997. Gniazda z klapką ochronną oraz diodą LED sygnalizującą obecność napięcia na każdym obwodzie elektrycznym. Nie dopuszcza się gniazd „zlicowanych”, które utrudniają i uniemożliwiają utrzymanie odpowiedniego poziomu czystości urządzenia. | TAK (podać ilość wszystkich gniazd, opisać) |  |
|  | Na panelach dystrybucyjnych przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskoprądowe - minimum 4 szt. Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla) | TAK |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32 | TAK |  |
|  | Gniazdka elektryczne z bolcem, z klapką. | TAK |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) powyżej 120 kg | TAK |  |
| 31 | Oświetlenie diodowe na spodzie kolumny, posiadające regulację natężenia, oświetlające podłogę podczas operacji. | TAK |  |
| 32 | Półka pod aparaturę medyczną o wymiarach 600/500 mm +/- 5%, z płynną, bezstopniową i nie wymagającą udziału serwisu regulacją położenia w pionie. Z 2 stron szyny do zawieszenia sprzętu dodatkowego, na narożach przednich i tylnych odboje z miękkiego tworzywa o łagodnie zaokrąglonym kształcie chroniące sprzęt medyczny oraz personel, nośność półki min. 50 kg. - 4 szt. Powierzchnia odkładcza oraz boki półki gładkie, bez nitów, śrub, zaślepek i wkrętów. Półki winny być o jednolitej, zwartej budowie, nie dopuszcza się półek w postaci blatów osadzonych na prowadnicach, ze względu na utrudnione utrzymanie czystości. | TAK |  |
| 33 | Wysięgnik jednoramienny na monitor z mechanizmem stabilizującym położenie w przegubie zasięgu min. 280mm. W wysięgniku wbudowane wewnętrzne kanały na kable – 1 szt, | TAK |  |
| 34 | Jednoramienny wysięgnik z półką na klawiaturę z mechanizmem stabilizującym położenie na przegubie z wbudowanymi kanałami do prowadzenia przewodów i kabli – 1 szt. | TAK |  |
| 35 | Szuflada o wysokości min. 100 mm na drobny osprzęt medyczny montowana pod najniższą półką. Szuflada wyposażona w system samodomykający oraz gumową uszczelkę w celu zagwarantowania odpowiedniej szczelności zamknięcia. Szuflada musi posiadać możliwość pełnego wysuwu oraz całkowitego wyjęcia bez użycia dodatkowych narzędzi (w celu wyczyszczenia wnętrza), montowana pod najniższą półką - 1 szt., | TAK |  |
| 36 | Do oferty należy dołączyć wizualizację urządzenia w konfiguracji zgodnej z opisami w wymogach. | TAK |  |
| 37 | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego z potwierdzeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów w języku polskim. | TAK |  |
| 38 | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji | TAK |  |
| 39 | Zapewnienie dostępności części zamiennych po zakończeniu okresu gwarancji - min. 10 lat. | TAK |  |

11.40  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Kolumnowy system zasilający ION.

Pomieszczenie: II/145 – 2kpl z lampą zabiegową, II/145

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Kolumna i jej wyposażenie nowe. Rok produkcji 2015. | TAK |  |
|  | Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – dopuszczony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Urządzenia są łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów | TAK |  |
|  | Możliwość wcześniejszego wstępnego montażu wraz z przyłączami mediów | TAK |  |
|  | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłonę sufitową, ramiona nośne, głowicę (konsolę) zasilająca wraz z osprzętem, kolumna wyposażona w lampę zabiegową | TAK |  |
|  | Interfejsowa płyta sufitowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwy winny posiadać niezbędne kostki, zawory, serwisowe gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. | TAK |  |
|  | Głowica zasilająca w gazy medyczne z mocowaniem sufitowym typu single - wersja ION. | Tak, podać |  |
|  | Kolumna z wysięgnikiem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu ramion wyznaczonym w osiach łożysk: minimum 1200 mm. | Tak, podać |  |
|  | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12o - 15 o | Tak, podać |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w hamulce obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby) | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie trzy przeguby wysięgnika wyposażone w hamulce pneumatyczne i cierne. Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny, musi także umożliwiać poruszenie kolumną w przypadku braku sprężonego powietrza przy użyciu zwiększonej siły manewrowania (opór hamulców musi mieć możliwość regulacji serwisowej) | Tak, podać |  |
|  | Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w ergonomicznym, jednoczęściowym dwuręcznym uchwycie zainstalowanym na froncie konsoli lub jednej z półek. Nie dopuszcza się dwóch uchwytów i przycisków umieszczonych poza uchwytem lub na/w szynie sprzętowej. | Tak, podać |  |
|  | Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym niż drugi przycisk i drugie ramię). | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w głowicę zasilającą, w pozycji pionowej z zamontowanymi panelami dystrybucyjnymi. Kolumna o przekroju prostokąta. Ściany konsoli wg kolorystyki palety RAL do wyboru przez Zamawiajacego ) lub z aluminium anodowanego.. | TAK |  |
|  | Głowica zasilająca o długości min 1000mm, szerokości max 280mm. | Tak, podać |  |
|  | Niedopuszczalne umieszczenie gniazd gazowych i elektrycznych na jednej stronie głowicy. | TAK |  |
|  | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane na jej całej długości pionowe szyny / prowadnice do mocowania półek i innego wyposażenia. | Tak, podać |  |
|  | Łączna ilość paneli dystrybucyjnych, na których można rozmieścić gniazda dystrybucyjne nie mniejsza niż 4. | Tak, podać |  |
|  | Gniazda dystrybucyjne gazów medycznych rozmieszczone z tyłu głowicy, na przestrzeni pionowej. Gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne oraz przygotowanie pod gniazda teletechniczne rozmieszczone na panelu frontowym oraz ścianie po prawej i lewej stronie głowicy. | TAK |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w: - gniazda gazów medycznych w standardzie SS 875 24 30 w okrągłych modułach: tlen (O2) - 2 szt., sprężone powietrze (SP) - 2 szt., próżnia (VAC) - 2 szt. Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32 | TAK (podać ilość wszystkich gniazd) |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w: - gniazda elektryczne z bolcem uziemienia i klapką ochronną- 16 szt. - bolce wyrównania potencjałów – 12 szt. - gniazdo komputerowe RJ 45 cat.6e – 2szt. - aparat przyłóżkowy instalacji przyzywowej kompatybilny z systemem używanym w szpitalu – 1 szt. Gniazda elektryczne 230V montowane w ramkach osprzętowych wielokrotnych. Gniazda z bolcem „0” ochronnym w najwyższym położeniu zgodne z PN-IEC 60884-1:2006 oraz PN-E-93201:1997. Gniazda z klapką ochronną oraz diodą LED sygnalizującą obecność napięcia na każdym obwodzie elektrycznym. Nie dopuszcza się gniazd „zlicowanych”, które utrudniają i uniemożliwiają utrzymanie odpowiedniego poziomu czystości urządzenia. | TAK (podać ilość wszystkich gniazd, opisać) |  |
|  | Na panelach dystrybucyjnych przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskoprądowe - minimum 4 szt. Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla) | TAK |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32 | TAK |  |
|  | Gniazdka elektryczne z bolcem, z klapką. | TAK |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) powyżej 120 kg | TAK |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w dwa drążki do mocowania pomp infuzyjnych, o minimalnej długości 1000mm. Każdy z drążków do mocowania pomp infuzyjnych wyposażony w czteroramienny wysuwany wieszak do kroplówek. Wysuw wieszaka regulowany tzw. Systemem jednoręcznym. Drążek do mocowania pomp infuzyjnych zamocowany do kolumny za pomocą przegubowego wysięgnika obrotowego o udźwigu nie mniejszym niż 20 kg. | TAK |  |
|  | Na tylnej ściance głowicy zasilającej zamontowane dodatkowe poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia. |  |  |
|  | Kolumna wyposażona w półkę pod aparaturę medyczną o wymiarach min. 450/500 mm ±10% z płynną, bezstopniową i nie wymagającą udziału serwisu regulacja położenia w pionie, z 2 stron szyny do zawieszania sprzętu dodatkowego, na narożach przednich i tylnych odboje z miękkiego tworzywa o łagodnie zaokrąglonym kształcie chroniące sprzęt medyczny oraz personel, nośność półki min 50kg – 3 szt.Powierzchnia odkładcza oraz boki półki gładkie, bez nitów, śrub, zaślepek i wkrętów. Odboje z miękkiego tworzywa o łagodnie zaokrąglonym kształcie chroniące sprzęt medyczny oraz personel. Półki winny być o jednolitej, zwartej budowie, nie dopuszcza się półek w postaci blatów osadzonych na prowadnicach, ze względu na utrudnione utrzymanie czystości. | TAK |  |
|  | Szuflada o wysokości min. 100 mm na drobny osprzęt medyczny montowana pod najniższą półką. Szuflada wyposażona w system samodomykający oraz gumową uszczelkę w celu zagwarantowania odpowiedniej szczelności zamknięcia. Szuflada musi posiadać możliwość pełnego wysuwu oraz całkowitego wyjęcia bez użycia dodatkowych narzędzi (w celu wyczyszczenia wnętrza), 1 szt., montowana pod najniższą półką | TAK |  |
|  | Na jednym wspólnym zawiesiu z kolumną zintegrowana lampa zabiegowa LED z ramionami przegubowymi o zasięgu min 150 cm ułatwiającymi pozycjonowanie | TAK |  |
|  | Czasza lampy wykonana ze stopów lekkich aluminium w kształcie wielokąta wpisanego w koło, budowa zwarta, jednolita, łatwa do utrzymania w czystości, łatwa do pozycjonowania. | TAK |  |
|  | Czasza wyposażona w tzw. „uchwyt pozycjonujący” z wymiennymi nakładkami, służący do pozycjonowania lampy. | TAK |  |
|  | Dotyczy lampy zabiegowej - Źródło światła – białe diody LED emitujące światło o natężeniu max 60 klux. Czasza z wbudowanymi max 18 diodami LED zlokalizowanymi w łatwo wymienialnych zespołach lub mozliwością wymiany pojedynczych sztuk. | TAK |  |
|  | Dotyczy lampy zabiegowej - Lampa z wyłącznikiem oraz elektroniczną regulacją natężenia w zakresie min 41-100%. Stała temperatura barwowa 4500K | TAK |  |
|  | Dotyczy lampy zabiegowej - Żywotność matryc LED minimum 40.000h | TAK podać |  |
|  | Dotyczy lampy zabiegowej - Wskaźnik oddawania barw Ra min 96 | TAK podać |  |
|  | Dotyczy lampy zabiegowej – na boku i/lub obok czaszy panele obsługowe z wyłącznikiem. | TAK podać |  |
|  | Średnica pola operacyjnego 19 cm (±2 cm) | TAK podać |  |
|  | Zasilanie lampy 230V | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć wizualizację urządzenia w konfiguracji zgodnej z opisami w wymogach. | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego z potwierdzeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów w języku polskim. | TAK |  |
| 46 | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji | TAK |  |
| 47 | Zapewnienie dostępności części zamiennych po zakończeniu okresu gwarancji - min. 10 lat. | TAK |  |

11.41  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Panel ścienny jednostanowiskowy, sala intensywnej terapii

Pomieszczenia: II/145 – 1 szt.

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Panel i jego wyposażenie nowe. Rok produkcji 2015 | TAK |  |
|  | Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – dopuszczony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | System 1-stanowiskowy składający się z zawieszonego na ścianie panela zasilającego Panel co najmniej dwukanałowy, z doprowadzonymi wszystkimi instalacjami, zapewniający separację instalacji gazowych, elektrycznych i teletechnicznych. Wykończenie powierzchni materiałami odpornymi na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne. Możliwość wybrania przez Użytkownika kolorystyki maskownic panela wg palety RAL. | TAK |  |
|  | Panel o kompaktowej budowie i estetycznym wyglądzie, powierzchnie gładkie bez wystających elementów, zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na ściankach frontowych, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. | TAK |  |
|  | Panel mocowana do ściany zawieszony na wysokości ok. 160 cm nad podłogą(w osi poziomej panela), umożliwiający personelowi swobodny dostęp do wszystkich gniazd. | TAK |  |
|  | Zintegrowane z panelem szyny medyczne na całej długości stanowiska. Szyna o przekroju 25x10mm nośności min. 50kg – 2 szt.( górna, dolna) | TAK |  |
|  | Wymiary panela dla jednego stanowiska (+/- 200mm): dł. 1800mm | TAK Podać |  |
|  | Wymiary panela dla jednego stanowiska (+/- 25mm): gł. 100mm, | TAK Podać |  |
|  | Wymiary panela dla jednego stanowiska (+/- 5mm): wysokość 320mm. | TAK Podać |  |
|  | Podane wyposażenie dotyczy jednego stanowiska. | TAK |  |
|  | Panel wyposażony w zestaw oświetleniowy składający się: oświetlenie ogólne stanowiska, oświetlenie do badań, oświetlenie nocne. | TAK |  |
|  | Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze panela min. 185 diod LED emitujących strumień świetlny >10000lm, sterowane z włącznika schodowego na panelu oraz z włącznika przy wejściu do pomieszczenia | TAK |  |
|  | Oświetlenie pacjenta do badań umieszczone na dole panela, skierowane bezpośrednio na pacjenta min. 45 diod LED emitujących strumień świetlny > 2500lm, sterowane z włącznika na panelu | TAK |  |
|  | Oświetlenie nocne nie zakłócające snu pacjenta min 1 x LED >2,4W sterowane z włącznika na panelu | TAK |  |
|  | Na belce zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - tlen - 2 szt., - próżnia – 2 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - gniazda elektryczne 230 V , moduł 45x45 typu MOSAIC z diodą sygnalizującą obecność napięcia – 6 szt. - gniazda elektryczne DATA, moduł 45x45 typu MOSAIC z diodą sygnalizującą obecność napięcia – 6 szt. - bolce ekwipotencjalne - 12 szt., - gniazdo komputerowe RJ 45 cat.6e, moduł 45x45 typu MOSAIC – 2 szt. - aparat przyłóżkowy instalacji przyzywowej kompatybilny z systemem używanym w szpitalu | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych w modułach okrągłych, w systemie zgodnym ze standardem SS 875 24 30. | TAK |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów oznaczone znakiem CE, trwale opisane, oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN- ISO 32. | TAK |  |
|  | Nie dopuszcza się łączeń wężami giętkimi wewnątrz panela. | TAK |  |
|  | Wszystkie gniazda elektryczne, teletechniczne i gazowe zamontowane na froncie panela równolegle do ściany i prostopadle do podłogi |  |  |
|  | Wszystkie montowane elementy osprzętu elektrycznego oraz teletechnicznego muszą być standardem jednego producenta. | TAK Podać |  |
|  | Oświetlenie zintegrowane w panelu, nie wystające poza obrys obudowy. Osłony oświetleniowe ze szkła syntetycznego, z ukierunkowującą strumień świetlny pryzmatyką podłużną, zapewniają oświetlenie pomieszczenia bez oślepiania osób w nim przebywających. Osłony odporne na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Odrębne kanał oświetleniowy dolny i górny, z możliwością łatwego demontażu całego kanału oświetleniowego w celach konserwacyjnych. | TAK |  |
|  | Przegubowy wieszak teleskopowy na kroplówkę z 4 haczykami – 1 szt, | TAK |  |
|  | Półka do mocowania kardiomonitora o nośności min. 25kg oraz innej aparatury z płynną regulacją wysokości bez potrzeby ustawienia przez serwis producenta wraz z szynami medycznymi 25x10 na bokach – 2 szt. | TAK |  |
|  | Półka mocowana do prowadnic z płynną regulacją w pionie bez potrzeby ustawienia przez serwis producenta, nośność min 7kg. – 1 szt. | TAK |  |
|  | Koszyk na drobny sprzęt – 1 szt. | TAK |  |
|  | Dozownik tlenu z nawilżaczem montowany na szynie – 1 szt. | TAK |  |
|  | Regulator próżni – 1 szt. | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć wizualizację urządzenia w konfiguracji zgodnej z opisami w wymogach. | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego z potwierdzeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów w języku polskim. | TAK |  |
| 34. | Okres gwarancji – minimum 36 miesiący od daty Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji | TAK |  |
| 35. | Przeszkolenie personelu Użytkownika potwierdzony protokołem | TAK |  |
| 36. | Zapewnienie dostępności części zamiennych po zakończeniu okresu gwarancji - min. 10 lat. | TAK |  |

11.42  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Panel ścienny jednostanowiskowy opieki długotrwałej

Pomieszczenia: II/142 – 1 szt., II/143 – 4 sztuki – łącznie 5 sztuk

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Panel i jego wyposażenie nowe. Rok produkcji 2015. | TAK |  |
|  | Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – dopuszczony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | System 1-stanowiskowy składający się z zawieszonego na ścianie panela zasilającego Panel co najmniej dwukanałowy, z doprowadzonymi wszystkimi instalacjami, zapewniający separację instalacji gazowych, elektrycznych i teletechnicznych. Wykończenie powierzchni materiałami odpornymi na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne. Możliwość wybrania przez Użytkownika kolorystyki maskowni panela wg palety RAL. | TAK |  |
|  | Panel o kompaktowej budowie i estetycznym wyglądzie, powierzchnie gładkie bez wystających elementów, zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na ściankach frontowych, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. | TAK |  |
|  | Panel mocowana do ściany zawieszony na wysokości ok. 160 cm nad podłogą(w osi poziomej panela), umożliwiający personelowi swobodny dostęp do wszystkich gniazd. | TAK |  |
|  | Zintegrowane z panelem szyny medyczne na całej długości stanowiska. Szyna o przekroju 25x10mm nośności min. 50kg – 2 szt.( górna, dolna) | TAK |  |
|  | Wymiary panela dla jednego stanowiska (+/- 200mm): dł. 1800mm | TAK Podać |  |
|  | Podane wyposażenie dotyczy jednego stanowiska. | TAK |  |
|  | Panel wyposażony w zestaw oświetleniowy składający się:: oświetlenie ogólne stanowiska, oświetlenie do badań, oświetlenie nocne. | TAK |  |
|  | Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze panela min. 185 diod LED emitujących strumień świetlny >10000lm, sterowane z włącznika schodowego na panelu oraz z włącznika przy wejściu do pomieszczenia | TAK |  |
|  | Oświetlenie pacjenta do badań umieszczone na dole panela, skierowane bezpośrednio na pacjenta min. 45 diod LED emitujących strumień świetlny > 2500lm, sterowane z włącznika na panelu | TAK |  |
|  | Oświetlenie nocne nie zakłócające snu pacjenta min 1 x LED >2,4W sterowane z włącznika na panelu oraz za pomocą manipulatora gruszkowego | TAK |  |
|  | Na belce zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - tlen – 1 szt., - próżnia – 1 szt., - gniazda elektryczne 230 V, moduł 45x45 typu MOSAIC MOSAIC z diodą sygnalizującą obecność napięcia – 4szt. - gniazda elektryczne DATA, moduł 45x45 typu MOSAIC MOSAIC z diodą sygnalizującą obecność napięcia – 4 szt. - bolce ekwipotencjalne – 8 szt., - gniazdo komputerowe RJ 45 cat.6e, moduł 45x45 typu MOSAIC – 2 szt. - gniazdo telefoniczne RJ 11 – 1 szt. - aparat przyłóżkowy instalacji przyzywowej – 1 szt. - zaślepka do montażu dodatkowych gniazd teletechnicznych w przyszłości w jednolitym systemie dla gniazd teletechnicznych. – 1 szt. | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych w modułach okrągłych, w systemie zgodnym ze standardem SS 875 24 30. | TAK |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów oznaczone znakiem CE, trwale opisane, oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN- ISO 32. | TAK |  |
|  | Nie dopuszcza się łączeń wężami giętkimi wewnątrz panela. | TAK |  |
|  | Wszystkie gniazda elektryczne, teletechniczne i gazowe zamontowane na froncie panela równolegle do ściany i prostopadle do podłogi | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne z bolcem oraz diodą sygnalizującą obecność napięcia w gnieździe. | TAK |  |
|  | Wszystkie montowane elementy osprzętu elektrycznego oraz teletechnicznego muszą być standardem jednego producenta. | TAK Podać |  |
|  | Oświetlenie zintegrowane w panelu, nie wystające poza obrys obudowy. Osłony oświetleniowe ze szkła syntetycznego, z ukierunkowującą strumień świetlny pryzmatyką podłużną, zapewniają oświetlenie pomieszczenia bez oślepiania osób w nim przebywających. Osłony odporne na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Odrębne kanał oświetleniowy dolny i górny, z możliwością łatwego demontażu całego kanału oświetleniowego w celach konserwacyjnych. | TAK |  |
|  | Półka do mocowania kardiomonitora o nośności min. 25kg oraz innej aparatury z płynną regulacją w poziomie bez potrzeby ustawienia przez serwis producenta – 2 szt. | TAK |  |
|  | Półka mocowana do szyny medycznej z płynną regulacją w poziomie bez potrzeby ustawienia przez serwis producenta, nośność min 7kg. – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przegubowy wieszak teleskopowy na kroplówkę z 4 haczykami – 1 szt, | TAK |  |
|  | Koszyk na drobny sprzęt – 1 szt. | TAK |  |
|  | Dozownik tlenu z nawilżaczem montowany na szynie – 1 szt. | TAK |  |
|  | Regulator próżni – 1 szt. | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć wizualizację urządzenia w konfiguracji zgodnej z opisami w wymogach. | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego z potwierdzeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów w języku polskim. | TAK |  |
| 33. | Okres gwarancji – minimum 36 miesiący od daty Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji | TAK |  |
| 34. | Zapewnienie dostępności części zamiennych po zakończeniu okresu gwarancji - min. 10 lat. | TAK |  |

11.43  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ścienna pionowa  jednostka zasilająca opieki długotrwałej - noworodki

Pomieszczenia: II/142 – 3 szt.

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Panel i jego wyposażenie nowe. Rok produkcji 2015. | TAK |  |
|  | Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – dopuszczony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | System 1-stanowiskowy składający się z zawieszonego na ścianie panela pionowego zasilającego. Korpus wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych o konstrukcji wielokanałowej z co najmniej dwoma odseparowanymi mechanicznie kanałami dla instalacji gazów medycznych oraz prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wykończenie powierzchni materiałami odpornymi na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne. Możliwość wybrania przez Użytkownika kolorystyki maskownic panela wg palety RAL. | TAK |  |
|  | Panel o kompaktowej budowie i estetycznym wyglądzie, powierzchnie gładkie bez wystających elementów, zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na ściankach frontowych, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. | TAK |  |
|  | Zintegrowane z panelem prowadnice na całej wysokości stanowiska (lewa i prawa strona jednostki zasilającej) o nośności min. 50kg umożliwiająca montaż rur, drążków lub szyn medycznych poziomych z bezstopniową regulacją na całej wysokości panela – 2 szt.) | TAK |  |
|  | Wymiary panela dla jednego stanowiska: wysokość 1300mm (±100 mm). grubość panela max. 85 mm, szerokość max 335mm | TAK Podać |  |
|  | Podane wyposażenie dotyczy jednego stanowiska. | TAK |  |
|  | Panel wyposażony w zestaw oświetleniowy składający się:: oświetlenie ogólne stanowiska, oświetlenie do badań, oświetlenie nocne. | TAK |  |
|  | Na belce zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - tlen - 1 szt., - sprężone powietrze - 1 szt. - próżnia – 1 szt. - gniazda elektryczne 230 V, moduł 45x45 typu MOSAIC z diodą sygnalizującą obecność napięcia – 4szt. - gniazda elektryczne DATA, moduł 45x45 typu MOSAIC z diodą sygnalizującą obecność napięcia – 4 szt. - bolce ekwipotencjalne - 8 szt. - gniazdo komputerowe RJ 45 cat.6e, moduł 45x45 typu MOSAIC – 2 szt. - aparat przyłóżkowy instalacji przyzywowej – 1 szt. - zaślepka do montażu dodatkowych gniazd teletechnicznych w przyszłości w jednolitym systemie dla gniazd teletechnicznych. – 1 szt. | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych w modułach okrągłych, w systemie zgodnym ze standardem SS 875 24 30. | TAK |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów oznaczone znakiem CE, trwale opisane, oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN- ISO 32. | TAK |  |
|  | Nie dopuszcza się łączeń wężami giętkimi wewnątrz panela. | TAK |  |
|  | Wszystkie gniazda elektryczne, teletechniczne i gazowe zamontowane na froncie panela równolegle do ściany i prostopadle do podłogi | TAK |  |
|  | Wszystkie montowane elementy osprzętu elektrycznego oraz teletechnicznego muszą być standardem jednego producenta. | TAK Podać |  |
|  | Półka do mocowania kardiomonitora o nośności min. 25kg oraz innej aparatury z płynną regulacją wysokości bez potrzeby ustawienia przez serwis producenta wraz z szynami medycznymi 25x10 na bokach – 2 szt. | TAK |  |
|  | Przegubowy wieszak teleskopowy na kroplówkę z 4 haczykami rozmieszczonymi co 90o– 1 szt, |  |  |
|  | Półka mocowana do prowadnic z płynną regulacją w pionie bez potrzeby ustawienia przez serwis producenta, nośność min 7kg. – 1 szt. |  |  |
|  | Zintegrowane z panelem szyny medyczne o długości min. 65cm z możliwością regulacji wysokości w zakresie 100cm – min. 2 szt.. Szyna o przekroju 25x10mm |  |  |
|  | Koszyk na drobny sprzęt – 1 szt. |  |  |
|  | Wieszak na worek na odpadki – 1 szt. |  |  |
|  | Dozownik tlenu z nawilżaczem montowany na szynie – 1 szt. |  |  |
|  | Lampa medyczna zabiegowa w technologii LED zapewniająca natężenie oświetlenia min. 22,5 klux z odległości 500mm. mocowana do szyny medycznej – 1 szt. Nie dopuszcza się lampki innej niż medyczna, czyli np. biurowej montowanej na szynie. Lampa winna posiadać zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i certyfikat CE - dołączyć. | TAK dołączyć |  |
|  | Wyłącznik lampki umieszczony na czaszy oraz zintegrowany uchwyt do pozycjonowania. Ramię łamane o zasięgu min. 800 mm. | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć wizualizację urządzenia w konfiguracji zgodnej z opisami w wymogach. | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego z potwierdzeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów w języku polskim. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji | TAK |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych po zakończeniu okresu gwarancji - min. 10 lat. | TAK |  |

11.44  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Most medyczny dwustanowiskowy.

Pomieszczenia: NP/170 – 1 szt., NP./172 – 1 szt. Łącznie 2 sztuki

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Most i jego wyposażenie nowe. Rok produkcji 2015. | TAK |  |
|  | Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – dopuszczony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | System 2-stanowskowy składający się z zawieszonej pod sufitem belki (mostu). Belka co najmniej dwukanałowa, z doprowadzonymi wszystkimi instalacjami, zapewniająca separację instalacji gazowych, elektrycznych i teletechnicznych. Wykończenie powierzchni materiałami odpornymi na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne. Możliwość wybrania przez Użytkownika kolorystyki maskownic mostu wg palety RAL. | TAK |  |
|  | Most o kompaktowej budowie i estetycznym wyglądzie, powierzchnie gładkie bez wystających elementów, zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na ściankach frontowych, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. | TAK |  |
|  | Belka mocowana do stropu zawieszona na wysokości ok 180-190 cm nad podłogą, umożliwiająca swobodne przejście pod belką (mostem). Wysokość zawieszenia do uzgodnienia z użytkownikiem. | TAK |  |
|  | Łączenie pojedynczych belek (mostów) w system wielostanowiskowy. W przestrzeni międzystropowej wyposażone w zawory odcinające gazy medyczne oraz w przyłączeniowe zaciski elektryczne. Rozwiązania techniczne zastosowane w mostach tworząc jednolity system wraz z rozwiązaniami stosowanymi w kolumnach i panelach w pozostałych pomieszczeniach. | TAK |  |
|  | Zintegrowane z mostem szyny medyczne na całej długości stanowiska. Szyna o przekroju 25x10mm nośności min. 10kg – 2 szt.( góra belki, dół belki) | TAK |  |
|  | Możliwość wcześniejszego wstępnego montażu elementów stropowych wraz z przyłączami mediów. | TAK |  |
|  | Podane wyposażenie dotyczy jednego stanowiska. | TAK |  |
|  | Belka (most) wyposażony w zestaw oświetleniowy składający się: oświetlenie ogólne stanowiska, oświetlenie do badań, oświetlenie nocne. | TAK |  |
|  | Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze panela min. 185 diod LED emitujących strumień świetlny >10000lm, sterowane z włącznika schodowego na panelu oraz z włącznika przy wejściu do pomieszczenia | TAK |  |
|  | Oświetlenie pacjenta do badań umieszczone na dole panela, skierowane bezpośrednio na pacjenta min. 45 diod LED emitujących strumień świetlny > 2500lm, sterowane z włącznika na panelu oraz za pomocą manipulatora gruszkowego | TAK |  |
|  | Oświetlenie nocne nie zakłócające snu pacjenta min 1 x LED >2,4W sterowane z włącznika na panelu oraz za pomocą manipulatora gruszkowego | TAK |  |
|  | Na belce zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - tlen - 1 szt., - próżnia – 1 szt. - gniazda elektryczne 230 V , moduł 45x45 typu MOSAIC z diodą sygnalizującą obecność napięcia – 2 szt. - gniazda elektryczne DATA, moduł 45x45 typu MOSAIC z diodą sygnalizującą obecność napięcia – 2 szt. - bolce ekwipotencjalne - 2 szt., - gniazdo komputerowe RJ 45 cat.6e, moduł 45x45 typu MOSAIC – 2 szt. - gniazdo telefoniczne RJ 11, moduł 45x45 typu MOSAIC - 1 szt., - aparat przyłóżkowy instalacji przyzywowej wraz z manipulatorem gruszkowym z możliwością sterowania oświetleniem z manipulatora. | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych w modułach okrągłych, w systemie zgodnym ze standardem SS 875 24 30. | TAK |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów oznaczone znakiem CE, trwale opisane, oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN- ISO 32. | TAK |  |
|  | Nie dopuszcza się łączeń wężami giętkimi wewnątrz panela (mostu). | TAK |  |
|  | Wszystkie gniazda elektryczne, teletechniczne i gazowe zamontowane na froncie panela równolegle do ściany i prostopadle do podłogi |  |  |
|  | Wszystkie montowane elementy osprzętu elektrycznego oraz teletechnicznego muszą być standardem jednego producenta. | TAK Podać |  |
|  | Oświetlenie zintegrowane w panelu, nie wystające poza obrys obudowy. Osłony oświetleniowe ze szkła syntetycznego, z ukierunkowującą strumień świetlny pryzmatyką podłużną, zapewniają oświetlenie pomieszczenia bez oślepiania osób w nim przebywających. Osłony odporne na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Odrębne kanał oświetleniowy dolny i górny, z możliwością łatwego demontażu całego kanału oświetleniowego w celach konserwacyjnych. | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć wizualizację urządzenia w konfiguracji zgodnej z opisami w wymogach. | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego z potwierdzeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów w języku polskim. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 36 miesiący od daty Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji | TAK |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych po zakończeniu okresu gwarancji - min. 10 lat. | TAK |  |

11.45  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Most medyczny trzystanowiskowy.

Pomieszczenia: NP/177 – 1 szt.

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Most i jego wyposażenie nowe. Rok produkcji 2015. | TAK |  |
|  | Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – dopuszczony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | System 2-stanowskowy składający się z zawieszonej pod sufitem belki (mostu). Belka co najmniej dwukanałowa, z doprowadzonymi wszystkimi instalacjami, zapewniająca separację instalacji gazowych, elektrycznych i teletechnicznych. Wykończenie powierzchni materiałami odpornymi na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne. Możliwość wybrania przez Użytkownika kolorystyki maskownic mostu wg palety RAL. | TAK |  |
|  | Most o kompaktowej budowie i estetycznym wyglądzie, powierzchnie gładkie bez wystających elementów, zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na ściankach frontowych, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. | TAK |  |
|  | Belka mocowana do stropu zawieszona na wysokości ok 180-190 cm nad podłogą, umożliwiająca swobodne przejście pod belką (mostem). Wysokość zawieszenia do uzgodnienia z użytkownikiem. | TAK |  |
|  | Łączenie pojedynczych belek (mostów) w system wielostanowiskowy. W przestrzeni międzystropowej wyposażone w zawory odcinające gazy medyczne oraz w przyłączeniowe zaciski elektryczne. Rozwiązania techniczne zastosowane w mostach tworząc jednolity system wraz z rozwiązaniami stosowanymi w kolumnach i panelach w pozostałych pomieszczeniach. | TAK |  |
|  | Zintegrowane z mostem szyny medyczne na całej długości stanowiska. Szyna o przekroju 25x10mm nośności min. 10kg – 2 szt.( góra belki, dół belki) | TAK |  |
|  | Możliwość wcześniejszego wstępnego montażu elementów stropowych wraz z przyłączami mediów. | TAK |  |
|  | Podane wyposażenie dotyczy jednego stanowiska. | TAK |  |
|  | Belka (most) wyposażony w zestaw oświetleniowy składający się z: oświetlenie ogólne stanowiska, oświetlenie do badań, oświetlenie nocne. | TAK |  |
|  | Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze panela min. 185 diod LED emitujących strumień świetlny >10000lm, sterowane z włącznika schodowego na panelu oraz z włącznika przy wejściu do pomieszczenia | TAK |  |
|  | Oświetlenie pacjenta do badań umieszczone na dole panela, skierowane bezpośrednio na pacjenta min. 45 diod LED emitujących strumień świetlny > 2500lm, sterowane z włącznika na panelu oraz za pomocą manipulatora gruszkowego | TAK |  |
|  | Oświetlenie nocne nie zakłócające snu pacjenta min 1 x LED >2,4W sterowane z włącznika na panelu oraz za pomocą manipulatora gruszkowego | TAK |  |
|  | Na belce zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - tlen - 1 szt., - próżnia – 1 szt. - gniazda elektryczne 230 V , moduł 45x45 typu MOSAIC z diodą sygnalizującą obecność napięcia – 2 szt. - gniazda elektryczne DATA, moduł 45x45 typu MOSAIC z diodą sygnalizującą obecność napięcia – 2 szt. - bolce ekwipotencjalne - 2 szt., - gniazdo komputerowe RJ 45 cat.6e, moduł 45x45 typu MOSAIC– 2 szt. - gniazdo telefoniczne RJ 11, moduł 45x45 typu MOSAIC - 1 szt., - aparat przyłóżkowy instalacji przyzywowej wraz z manipulatorem gruszkowym z możliwością sterowania oświetleniem z manipulatora. | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych w modułach okrągłych, w systemie zgodnym ze standardem SS 875 24 30. | TAK |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów oznaczone znakiem CE, trwale opisane, oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN- ISO 32. | TAK |  |
|  | Nie dopuszcza się łączeń wężami giętkimi wewnątrz panela (mostu). | TAK |  |
|  | Wszystkie gniazda elektryczne, teletechniczne i gazowe zamontowane na froncie panela równolegle do ściany i prostopadle do podłogi |  |  |
|  | Wszystkie montowane elementy osprzętu elektrycznego oraz teletechnicznego muszą być standardem jednego producenta. | TAK Podać |  |
|  | Oświetlenie zintegrowane w panelu, nie wystające poza obrys obudowy. Osłony oświetleniowe ze szkła syntetycznego, z ukierunkowującą strumień świetlny pryzmatyką podłużną, zapewniają oświetlenie pomieszczenia bez oślepiania osób w nim przebywających. Osłony odporne na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Odrębne kanał oświetleniowy dolny i górny, z możliwością łatwego demontażu całego kanału oświetleniowego w celach konserwacyjnych. | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć wizualizację urządzenia w konfiguracji zgodnej z opisami w wymogach. | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego z potwierdzeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów w języku polskim. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 36 miesiący od daty Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji | TAK |  |
| 28. | Zapewnienie dostępności części zamiennych po zakończeniu okresu gwarancji - min. 10 lat. | TAK |  |

11.46  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: lampa zabiegowa sufitowa

Pomieszczenia: NP/138, NP/139, NP/141, NP/140, WP/91, WP/89, WP/131, WP/134, WP/142, WP/143, WP/145, II/127, II/169, II/146 – łącznie 14 sztuk

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Lampa nowa. Rok produkcji 2015. | TAK |  |
|  | Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie I. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – dopuszczony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Źródło światła: max 6 wymiennych reflektorów, złożonych z min 3 punktów LED każdy | Tak, opisać |  |
|  | PARAMETRY ŚWIETLNE |  |  |
|  | Natężenie światła lampy >= 60 [klux], | Tak, podać |  |
|  | Elektroniczna regulacja jasności w zakresie minimum 41– 100% | Tak, podać |  |
|  | Temperatura barwowa min 4400 [K] | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra >= 96 [%] | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 >= 96 [%] | Tak, podać |  |
|  | Średnica pola oświetlenia w polu operacyjnym min. 150 mm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu czaszy lampy o 360° w punkcie mocowania czaszy z ramieniem uchylnym | Tak, podać |  |
|  | Czasza wyposażona w uchwyt wymienny do sterowania położeniem kopuły | Tak |  |
|  | Czasza lampy w kształcie wieloboku, o bryle zamkniętej, zwartej łatwej do utrzymania lampy w czystości | Tak |  |
|  | Zestaw sufitowych elementów montażowych dający obrót lampy o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy | Tak |  |
|  | ZASILANIE |  |  |
|  | Moc pobierana max 15 [W] | Tak, podać |  |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | Tak, podać |  |
|  | Żywotność modułów LED min. 40 000 godzin | Tak, podać |  |
|  | Do oferty należy dołączyć wizualizację urządzenia w konfiguracji zgodnej z opisami w wymogach. | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego z potwierdzeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów w języku polskim. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 36 miesiący od daty Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu Użytkownika potwierdzony protokołem | TAK |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych po zakończeniu okresu gwarancji - min. 10 lat. | TAK |  |

11.47  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: lampa zabiegowa sufitowa operacyjna

Pomieszczenia: I/136 – łącznie 1 sztuka

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Lampa nowa. Rok produkcji 2015. | TAK |  |
|  | Wyrób objęty powiadomieniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie I. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – dopuszczony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK Załączyć dokumenty do oferty |  |
|  | Źródło światła: jednosegmetowa matryca diodowa złozona z min. 60 białych diod. Wszystkie diody LED rozmieszczone równomiernie, emitujące światło widzialne o jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji efektu tęczy. | Tak, opisać |  |
|  | PARAMETRY ŚWIETLNE |  |  |
|  | Natężenie światła lampy >= 160 [klux], | Tak, podać |  |
|  | Elektroniczna regulacja jasności w zakresie minimum 30 – 100% | Tak, podać |  |
|  | Temperatura barwowa 4500 ± 100 [K] | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra >= 96 [%] | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 >= 96 [%] | Tak, podać |  |
|  | Regulowana średnica pola oświetlenia w polu operacyjnym w zakresie 200-330mm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu czaszy lampy o 360° w punkcie mocowania czaszy z ramieniem uchylnym | Tak, podać |  |
|  | Czasza wyposażona w uchwyt wymienny do sterowania położeniem kopuły | Tak |  |
|  | Czasza lampy w kształcie wieloboku, o bryle zamkniętej, zwartej łatwej do utrzymania lampy w czystości. Czasza lampy wykonana ze stopu aluminium, matryca zabezpieczona szybą ze szkła bezpiecznego. | Tak |  |
|  | Zestaw sufitowych elementów montażowych dający obrót lampy o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy | Tak |  |
|  | ZASILANIE |  |  |
|  | Moc pobierana max 65 [W] | Tak, podać |  |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | Tak, podać |  |
|  | Żywotność modułów LED min. 40 000 godzin | Tak, podać |  |
|  | Do oferty należy dołączyć wizualizację urządzenia w konfiguracji zgodnej z opisami w wymogach. | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego z potwierdzeniem wszystkich wymaganych i oferowanych parametrów w języku polskim. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 36 miesiący od daty Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu Użytkownika potwierdzony protokołem | TAK |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych po zakończeniu okresu gwarancji - min. 10 lat. | TAK |  |

11.48

| Projekt: |  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydanie: |  | Projekt wykonawczy |  |  |
| Urządzenie/ materiał: |  | Lampa bakteriobójcza przepływowa |  |  |
| Opis |  | Przepływowa lampa bakteriobójcza w pomieszczeniach medycznych |  |  |
| Lp.: | OPIS PARAMETRU DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO PRZYJĘTEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |  | PARAMETR MINIMALNY (WARTOŚĆ) DLA URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANEGO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ) |
| parametry techniczno użytkowe: |  |  |  |  |
| Producent, rodzaj, model (podać) |  |  |  |  |
| Podstawowy moduł |  |  |  |  |
| 1 | Napięcie zasilania 230V 50Hz |  | TAK |  |
| 2 | Pobór mocy – max 80 VA |  | TAK |  |
| 3 | Trwałość promiennika 8000h |  | TAK |  |
| 4 | Wydajność wentylatora min. 130 m3/h |  | TAK |  |
| 5 | Klasa zabezpieczenia przeciwpożarowego – 1. |  | TAK |  |
| 6 | Typ obudowy IP20 |  | TAK |  |
| 7 | Masa max 9,0 kg |  | TAK |  |
| 8 | Promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm |  | TAK |  |
| 9 | Sposób montażu – uniwersalny (sufitowy i ścienny) |  | TAK |  |
| 10 | przepływowa lampa bakteriobójcza przeznaczona do dezynfekcji powietrza w obecności personelu i pacjentów |  | TAK |  |

.............................							..............................

Miejscowość dn.						podpis upoważnionego przedstawiciela

wykonawcy