SZPITAL GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Dział Zamówień Publicznych 	Warszawa, 15.09.2011 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. G-P/ 1710 /11/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na „Dostawę rękawic medycznych.”

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Część I zamówienia:

Pytanie 1, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w części nr I, pozycji nr 1 dopuści rękawiczki chirurgiczne jałowe, syntetyczne bezlateksowe, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, chlorowana z powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną, powierzchnią wewnętrzna chlorowaną, zakończone wzmocnionym rolowanym mankietem, reszta parametrów bez zmian?

Pytanie 2, pozycja 3

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w części nr I, pozycji nr 3 dopuści rękawiczki lateksowe chirurgiczne jałowe, bezpudrowe, do ubierania w systemie podwójnych rękawic, jako rękawica wewnętrzna, w kolorze zielonym, o powierzchni mikroteksturowanej oraz powierzchni wewnętrznej pokrytej poliuretanem i nawilżonej, reszta parametrów bez zmian?

Pytanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej chlorowanej i silikonowanej, powierzchni wewnętrznej silikonowanej i pokrytej poliuretanem?

Pytanie 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o mankiecie prostym?

Pytanie 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice w systemie podwójnym pakowane w oddzielne opakowania, gdzie rękawica zewnętrzna jest lateksowa bezpudrowa, ma kształt anatomiczny, mankiet prosty z taśmą adhezyjną, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej i silikonowanej chlorowanej; wewnętrznej pokrytej poliuretanem, polimerem i silikonem, poziomie protein lateksu <30ug/g, AQL 1,0; opakowanie po 40 par oraz rękawica wewnętrzna jest lateksowa, kolor zielony, o prostym mankiecie z taśmą adhezyjną, powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej, o zawartości protein lateksu <30ug/g, opakowanie po 40 par?

Pytanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 rękawiczki jałowe, syntetyczne bezlateksowe bezpudrowe, o powierzchni mikroteksturowanej, chlorowanej na zewnątrz, o powierzchni wewnętrznej pokrytej polimerem i silikonem, zakończone prostym mankietem?

Pytanie 7,pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jałowe o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, powierzchnia wewnętrzna polimerowana, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Pytanie 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jałowe z warstwą wewnętrzną pokrytą polimerem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Pytanie 9, pozycja 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3z pakietu.

Pytanie 10

Czy przez warstwę syntetyczną Zamawiający rozumie np. warstwę polimerową?

Pytanie 11

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu.

Część II zamówienia:

Pytanie 1  pozycja 2

W związku z opisem przedmiotu zamówienia dla Części II, poz. 2 dotyczącego wymogu zaoferowania rękawic przebadanych pod kątem przesiąkania cytostatyków zwracamy się z prośbą o potwierdzenie wymogu zaoferowania rękawic odpornych na przenikanie w czasie min. 4 godz. zgodnie z PN-EN 374-3:"Odporności na przenikanie substancji chemicznych przy stosowaniu cytostatyków" lub ASTM F739 dla min. 6 najczęściej stosowanych cytostatyków ?

Czy raport z badań rzeczonych parametrów jako potwierdzenie spełnienia funkcji zabezpieczającej winien być załączony do oferty jako jeden z wymaganych dokumentów w celu potwierdzenia wymogów SIWZ ?

Pytanie 2  pozycja 2

Czy w związku z opisem przedmiotu zamówienia dla Części II, poz. 2 dotyczącego wymogu zaoferowania rękawic przebadanych pod kątem przesiąkania cytostatyków zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowanie rękawic charakteryzujących się i posiadających badania na przenikalność dla

Carmustine - 3.3 mg/ml w czasie min. 1 godz. zgodnie z PN-EN 374-3:"Odporności na przenikanie substancji chemicznych przy stosowaniu cytostatyków : lub ASTM F739 ? Czy raport z badań rzeczonych parametrów jako potwierdzenie spełnienia funkcji zabezpieczającej użytkownika winien być załączony do oferty jako jeden z wymaganych dokumentów w celu potwierdzenia wymogów SIWZ ?

Pytanie 3  pozycja 2

Czy związku z opisem przedmiotu zamówienia dla Części II, poz. 2 dotyczącego wymogu zaoferowania rękawic przebadanych pod kątem przesiąkania najczęściej stosowanych cytostatyków Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania rękawic odpowiednio długich tj. min. o średniej dł. 240 mm. uwzględniających zabezpieczenie procedur wysokiego ryzyka związanego z administracją cytostatyków ?

Pytanie 4 pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w części nr II, pozycji nr 1 dopuści rękawiczki neoprenowe do przygotowywania cytostatyków, jałowe, bezpudrowe, z teksturą na całej powierzchni dłoni, reszta parametrów bez zmian?

Pytanie 5, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wymaga aby rękawice do przygotowywania cytostatyków były oznakowane na opakowaniu jednostkowym  jako środek ochrony osobistej  czyli produkt kategorii III wraz z piktogramami potwierdzającymi zgodność z normą EN 374-1:2003, EN 374-2:2003?

Pytanie 6, pozycja 1-2

Czy Zamawiający oczekuję rękawic do przygotowywania cytostatyków o długości min. 300 mm co gwarantuje bezpieczeństwo personelu?

Pytanie 7, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych do przygotowywania cytostatyków, jałowych, o anatomicznym kształcie, bezpudrowych, klasyfikowanych jako środek ochrony osobistej, z teksturą na końcach palców, z rolowanym mankietem, pakowane po 20 par, rozmiary 7/S i 8/M. Zaoferowany produkt nie zwiększy kosztów pakietu a także zapewnia pełną ochronę personelu w trakcie przygotowania cytostatyków. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w.w pozycji z pakietu.

Pytanie 8, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych po 50 szt. w kartoniku, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Pytanie 9, pozycja 1,2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu  aby do ofert dołączyć raport z badań potwierdzający odporność rękawiczek na działanie 5 cytostatyków?

Pytanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki neoprenowe z powierzchnią teksturowaną na całej rękawicy, mankiet rolowany, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Pytanie 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice niejałowe z lateksu naturalnego, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Część III zamówienia:

Pytanie 1, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych , z wewnętrzną powierzchnią pokrytą warstwą polimeru , zabezpieczającego przed kontaktem lateksu ze skórą oraz pozwalającego na łatwe założenie rękawic  nawet na wilgotne dłonie .

Pytanie 2, pozycja 2,3,4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej generacji . Dla zagwarantowania najwyższej jakości zaoferowanych rękawic zaoferowane rękawice powinny posiadać i powinny być przedstawione dokumenty potwierdzające spełnienie przez nie następujących standardów i norm: rękawice podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (informacja podana na opakowaniu jednostkowym). Rękawiczki posiadają badania na przenikalność różnych substancji chemicznych (kwasów , zasad , aldehydów i alkoholu) zgodnie z normą EN 374-3. Są zgodne z normami EN 455, EN 420 (wszystkie informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Rękawiczki są przebadane na przepuszczalność dla wirusów wg normy ASTM F 1637 , są mikroteksturowane z dodatkową mikroteksturą na końcach palców zapewniający pewny chwyt nawet w wilgotnym otoczeniu , AQL 1,5 . Jakość procesu produkcji i wyrobu finalnego poświadczona nadzorem niezależnej od producenta instytucji (dokument Jednostki Notyfikowanej). Nadmieniamy, że dopuszczenie ww. rękawic między innymi zamiast rękawic lateksowych, nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe ( zarówno dla personelu jak i dla pacjentów ) , przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.

Pytanie 3, pozycja 2,3,4

Czy w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek diagnostycznych oraz ich zgodności z normami rękawice niesterylne mają być produkowane pod kontrolą jednostki notyfikowanej ( potwierdzenie zasadności oznakowanie rękawic znakiem CE) i w związku z tym do oferty ma być załączony stosowny certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną?

Pytanie 4, pozycja 4

Czy zaoferowane rękawiczki diagnostyczne  nitrylowe powinny posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w kontakcie z substancjami mogącymi wywołać nieodwracalne uszkodzenia zdrowia ?

Pytanie 5, pozycja 5

Czy rękawiczki winylowe wyprodukowane przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o wyrobach medycznych z maja 2010r mają posiadać oryginalnie nadrukowaną przez producenta informację o braku substancji DOP (=DEHP), która została w ostatnim okresie umieszczona przez Europejska Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych? Czy rękawice winylowe mają być pozbawione ftalanów, które są substancjami groźnymi dla człowieka - zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze.

Pytanie 6, pozycja 2,3,4,5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawiczek w rozmiarze XL pakowanych op. = min.90 szt.

Pytanie 7, pozycja 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawiczek diagnostycznych lateksowych o minimalnej długości 240mm.

Pytanie 8, pozycja 4

Czy związku z opisem przedmiotu zamówienia dla Części III, poz. 4. dotyczącego wymogu zaoferowania rękawic przebadanych pod kątem odporności na przesiąkanie alkoholu będzie wymagał od oferentów, aby zaoferowany wyrób medyczny posiadał określony czas przeniknięcia dla rzeczonej substancji chemicznej o stężeniu 70 % jako min. 30 minut. Czy wyniki tych badań mają być przeprowadzone przez niezależne laboratoria od producenta wyrobu medycznego a raport z badań rzeczonych parametrów jako potwierdzenie spełnienia funkcji zabezpieczającej użytkownika winien być załączony do oferty jako jeden z wymaganych dokumentów w celu potwierdzenia wymogów SIWZ ?

Pytanie 9, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych, bezpudrowych, pokrywanych tylko polimerem, o długości min. 240 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Pytanie 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe z teksturą na końcach palców, co także gwarantuje precyzyjność wykonywania procedur medycznych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Pytanie 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni wewnętrznej niechlorowanej i niepokrytej warstwą nawilżającą o długości 240 mm?

Pytanie 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe teksturowane w strefie palców, spełniające pozostałe wymogi opisu?

Pytanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe z wewnętrzną warstwą rękawicy pokrytą polimerem, długość min. 240mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania.

Pytanie 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, lateksowe, niejałowe, bezpudrowe o powierzchni zewnętrznej lekko teksturowanej, wewnętrznej pokrytej polimerem, w rozmiarach S, M, L i XL, o długości minimalnej zgodnej z normą EN 455 – 240 mm, pakowane po 100 szt.?

Pytanie 15

Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 3 i 5 do osobnego pakietu.

Dotyczy wymaganych dokumentów przedmiotowych:

Pragniemy zauważyć, że obecnie obowiązująca ustawa o wyrobach medycznych (z dnia 20 maja 2010 roku) przewiduje w art. 58 ust. 1 obowiązek dokonania zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu, jedynie w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce – niezależnie od klasy wyrobu medycznego. W pozostałych przypadkach (gdy ani wytwórca, ani autoryzowany przedstawiciel nie mają siedziby, ani miejsca zamieszkania w Polsce), w grę wchodzi wyłącznie (niezależnie do klasy wyrobu medycznego) powiadomienie z art. 58 ust 3 ww. ustawy dokonywane przez importera lub dystrybutora wyrobu.

Ponadto pragniemy podkreślić, że stare wpisy (wpisy do rejestru funkcjonującego pod rządami starej ustawy z 2004 roku) tracą naszym zdaniem ważność po upływie 12 miesięcy od wejścia w życie nowej ustawy z dnia 20 maja 2010 roku – art. 133 ust. 1 tejże. Po tym czasie wyroby powinny zostać zgłoszone do Prezesa Urzędu (o ile zachodzą przesłanki z art. 58 ust. 1). Nie dotyczy to sytuacji, gdy na wniosek podmiotu dokonano przeniesienia danych (art. 133 ust. 2 i n., w tym przede wszystkim ust. 10).

Zupełnie inaczej wygląda kwestia certyfikatu CE (jednostki notyfikowanej) – tutaj ma znaczenie klasa wyrobu medycznego. O tym, kiedy jednostka notyfikowana bierze udział w procedurze oceny zgodności wyrobu przesądza art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku.

Dotyczy umowy:

1. Z uwagi na długi okres obowiązywania umowy prosimy o rozważnie dopuszczenia proporcjonalnej zmiany cen netto obowiązujących strony w przypadku: 1) zmiany kursu dolara (USD) o 10 % w stosunku do średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy, 2) zmiany stawek celnych, 3) udokumentowanej (np. faktura, cennik, oświadczenie producenta) i uzasadnionej (np. wzrost cen surowców niezbędnych do produkcji) zmiany cen producenta.

2. Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru na wolny od wad do min. 5 dni. Termin 48 godzin jest trudny do dochowania. Przed uznaniem reklamacji towar musi zostać zbadany pod kątem jej zasadności. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości, co do jego skuteczności (świadczenie niemożliwe).

3. Prosimy o wyjaśnienie, czy przedłużenie obowiązywania umowy (maksymalnie do 48 miesięcy), o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1) wymaga zgody obu stron? Jeśli nie, prosimy o zmianę zapisu w taki sposób, aby przedłużenie obowiązywania umowy nie dokonywała się automatycznie, ale wymagało wyrażenia zgody przez obie stron umowy. W inny przypadku wykonawca będzie zmuszony, z uwagi na niestabilną sytuację światowej gospodarki, do ponoszenia ponadprzeciętnego ryzyka ekonomicznego związanego z realizacją kontraktu.

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

Część I zamówienia:

Pytanie 1, pozycja 1

Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 2, pozycja 3

Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 3, pozycja 1

Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 4, pozycja 2

Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 5, pozycja 3

Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 6, pozycja 1

Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie 7, pozycja 1

Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 8, pozycja 2

Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 9, pozycja 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3 z pakietu nr I.

Pytanie 10

Zamawiający uważa, że warstwą syntetyczną może być również warstwa polimerowa.

Pytanie 11

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu.

Część II zamówienia:

Pytanie 1, pozycja 2

Zamawiający nie stawiał wymagania co do czasu przenikania cytostatyków. Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów zgodnych z wymogami SIWZ i Ustawą o Wyrobach Medycznych.

Pytanie 2, pozycja 2

Zamawiający dopuszcza rękawice posiadające badania wymienione w pytaniu. Zamawiający wymaga dokumentów zgodnych z wymaganiami SIWZ i Ustawą o Wyrobach Medycznych.

Pytanie 3, pozycja 2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o długości 240 mm.

Pytanie 4, pozycja 1

Zamawiający  dopuszcza rękawiczki neoprenowe do przygotowywania cytostatyków, jałowe, bezpudrowe, z teksturą na całej powierzchni dłoni, reszta parametrów bez zmian.

Pytanie 5, pozycja 1-2

Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu.

Pytanie 6, pozycja 1-2

Zamawiający dopuszcza rękawiczki o długości 300 mm

Pytanie 7, pozycja 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych do przygotowywania cytostatyków w pozycji I części II. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji z pakietu.

Pytanie 8, pozycja 2

Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane po 50 szt. w kartoniku, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 9, pozycja 1,2

Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego odporność rękawiczek na działanie 5 cytostatyków, przy czym może to być którykolwiek z dokumentów przedstawionych w SIWZ tzn. karta techniczna, raport z badań lub inny dokument.

Pytanie 10, pozycja 1

Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 11, pozycja 2

Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Część III zamówienia:

Pytanie 1, pozycja 2

Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 2, pozycja 2,3,4

Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu tylko dla pozycji 4. Dla pozycji 2 i 3 Zamawiający wymaga rękawic lateksowych.

Pytanie 3, pozycja 2,3,4

Zamawiający wymaga dokumentów zgodnych z wymaganiami SIWZ i Ustawą o Wyrobach Medycznych.

Pytanie 4, pozycja 4

Zamawiający wymaga dokumentów zgodnych z wymaganiami SIWZ i Ustawą o Wyrobach Medycznych.

Pytanie 5, pozycja 5

Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu.

Pytanie 6, pozycja 2,3,4,5

Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 7, pozycja 2

Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 8, pozycja 4

Zamawiający nie stawie wymagania opisanego w pytaniu. Zamawiający wymaga dokumentów zgodnych z wymaganiami SIWZ i Ustawą o Wyrobach Medycznych.

Pytanie 9, pozycja 2

Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie10, pozycja 4

Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 11, pozycja 2

Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 12, pozycja 4

Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 13, pozycja 1

Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu. Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic foliowych niejałowych dla pozycji 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji z części zamówienia.

Pytanie 14, pozycja 2

Zamawiający dopuszcza rękawice opisane w pytaniu.

Pytanie 15

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1,3 i 5 z części zamówienia.

Dotyczy wymaganych dokumentów przedmiotowych:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy umowy:

1.Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w § 2, p. 3 Ogólnych Warunków Umowy.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wymiany towarów na wolny od wad do min. 5 dni. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru w czasie 48 godzin od zgłoszenia na towar wolny od wad. Zamawiający nie może zostać na dłuższy czas bez towaru. Rozpatrywanie zasadności reklamacji może odbywać się w innym postępowaniu na drodze pomiędzy Wykonawcą a producentem towaru. W przypadku stwierdzenia wady leżącej wyłącznie po stronie Zamawiającego, Zamawiający pokryje koszty wymiany towaru.

3. Tak, przedłużenie okresu obowiązywania umowy wymaga zgody obu stron.

Z poważaniem