Warszawa, dn. 16.06.2015  r.

Szp. Sp.        /15/DZP

strona internetowa Szpitala

Dot.:   Przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego, nr postępowania   	17/2015.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły  pytania  dotyczące SIWZ  na dostawę aparatury i sprzętu medycznego, nr postępowania 17/2015.

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi.

CZEŚĆ 2 – pozycja 1 . Lampa do fototerapii nadstawna sztuk 2

Pyt. 1.                                                                                                                                                                  PKT. 1 i 2 –  Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę wyposażoną wyłącznie w źródło światła – diody LED niebieskie o długości natężenia fali światła 450-470 nm?  W tym zakresie długości fali (450-470) nm (zakres niebieski) efektywność rozkładu bilirubiny jest największa.                                                                Odp. Tak,  Zamawiający  dopuszcza lampę opisaną w pytaniu.

Pyt. 2.

PKT. 4 i 5 – Czy Zmawiający dopuści lampę, której natężenie światła nie posiada regulacji i wynosi ono 30-40µW/cm2/nm?

Odp.  Tak,  Zamawiający  dopuszcza lampę opisaną w pytaniu.

Pyt. 3.

PKT. 7 Czy Zamawiający dopuści lampę o powierzchni naświetlania minimalnie mniejszej tj. 30x20 cm zrekompensowaną wyższą szczytową mocą do 43,8µW/cm2/nm?

Odp.  Tak,  Zamawiający  dopuszcza lampę opisaną w pytaniu.

Pyt. 4.

PKT. 9 – Czy Zamawiający dopuści lampę o maksymalnej wysokości 190 cm?

Odp. Tak,  Zamawiający dopuszcza lampę o podanej wysokości.

Pyt. 5.

PKT. 11, 12 i 13 – Czy Zamawiający dopuści lampę o szerszych (tj. lepszych) zakresach regulacji niż podane w SIWZ?

Odp.  Tak, Zamawiający  dopuszcza lampę  o szerszych zakresach regulacji.

Pyt. 6.

PKT. 14 – Czy Zamawiający dopuści lampę z większym odstępem – tj. 15 cm?

Odp. Tak,  Zamawiający dopuszcza lampę o podanych odstępach.

Pyt. 7.

PKT. 15 – Czy Zamawiający dopuści lampę z czterema nogami z kółkami samonastawczymi ?

Odp.  Tak,  Zamawiający  dopuszcza lampę z  czterema nogami z kółkami samonastawczymi.

CZEŚĆ 2 – pozycja 3 . Lampa do fototerapii łóżeczkowa sztuk 4

Pyt. 8.

PKT. 3 –  Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją intensywności w 3 stopniach: 53, 40 i 26,5  µW/cm2/nm dla maty 17x48 cm?

Odp.  Tak,  Zamawiający  dopuszcza lampę opisaną w pytaniu.

Pyt. 9.

PKT. 5 i 6  –  Czy Zamawiający dopuści lampę z matą z obszarem pacjenta  17x 48 cm o mniejszej powierzchni naświetlania 30 x 15 cm ale z wyższą mocą  53 µW/cm2/nm, co w efekcie daje lepszą skuteczność naświetlania od wymaganej ?

Odp.  Tak,  Zamawiający  dopuszcza lampę opisaną w pytaniu.

Pyt. 10.

PKT. 7  –  Czy Zamawiający dopuści lampę z współczynnikiem natężenia z tolerancją +/- 25%?

Odp.  Tak,  Zamawiający  dopuszcza lampę opisaną w pytaniu.

Pyt. 11.

PKT. 10  – Z uwagi na wymóg opisany w pkt. 9 występującego zasilania w szpitalu, sądzimy, iż wystąpił tutaj błąd. W związku z powyższym, prosimy o wykreślenie  punktu 10.

Odp. Zapisy w pkt. 9. I 10 są prawidłowe.

Pyt. 13.

PKT. 12  –  Czy Zamawiający dopuści lampę o wymiarach 15 x 22 x 15 cm?

Odp.  Tak,  Zamawiający  dopuszcza lampę opisaną w pytaniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.