Załącznik nr 2-1  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 1 zamówienia

Pompa infuzyjna sztuk 26 + pompa infuzyjna z PCA sztuk 2.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami | TAK |  |
| 2 | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | TAK |  |
| 3 | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK |  |
| 4 | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |
| 5 | Napięcie 11-16 V DC, bezpieczne zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |
| 6 | Masa pompy max 1,65 kg | TAK |  |
| 7 | Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 3000 cm3 | TAK |  |
| 8 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | TAK |  |
| 9 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem, łączenie pomp bez konieczności zastosowania dodatkowych elementów | TAK |  |
| 10 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |
| 11 | Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem | TAK |  |
| 12 | Dokładność mechaniczna < ± 0,5 % | TAK |  |
| 13 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 16 godz. przy przepływie 5 ml/godz | TAK |  |
| 14 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany, działający niezależnie od głowicy współpracującej z tłokiem strzykawki | TAK |  |
| 15 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji - zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 16 | Różne tryby infuzji: Piggy-Back, Wzrost-utrzymanie-spadek, programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach, podaż okresowa z przerwami, dawka w czasie, kalkulacja prędkości dawki | TAK |  |
| 17 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24 godz) | TAK |  |
| 18 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
| 19 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/godz Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99 ml/godz programowana co 0,01 ml/godz | TAK |  |
| 20 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 21 | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania infuzji | TAK |  |
| 22 | Możliwa do ustawienia prędkość bolusa 0,1 - 1800 ml/godz | TAK |  |
| 23 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50 | TAK |  |
| 24 | Biblioteka Leków zawierająca min. 500 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup | TAK |  |
| 25 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | TAK |  |
| 26 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 27 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
| 28 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1 - 9999 ml | TAK |  |
| 29 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min - 99:59 godzin | TAK |  |
| 30 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy | TAK |  |
| 31 | Możliwość opcjonalnego w przyszłości rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
| 32 | Rozszerzenie oprogramowania pompy o tryb PCA - tylko dla 2 pomp | TAK |  |
| 33 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45, bez konieczności stosowania dodatkowych kabli (np.RS232) | TAK |  |
| 34 | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą | TAK |  |
| 35 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
| 36 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-2  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 2 zamówienia

Pompa objętościowa sztuk 5.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego, sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
| 2 | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | TAK |  |
| 3 | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą | TAK |  |
| 4 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów - jeden w pompie, jeden na drenie, kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii | TAK |  |
| 5 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |
| 6 | Dokładność mechaniczna < ± 0,5 % | TAK |  |
| 7 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 9,4 godz. przy przepływie 80 ml/godz lub 8,5 godz przy przepływie 100 ml/godz | TAK |  |
| 8 | Masa pompy max 1,65 kg | TAK |  |
| 9 | Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 2500 cm3 | TAK |  |
| 10 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | TAK |  |
| 11 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |
| 12 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji - zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 13 | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki | TAK |  |
| 14 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24 godz) | TAK |  |
| 15 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/godz, prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99 ml/godz programowana co 0,01 ml/godz | TAK |  |
| 16 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml | TAK |  |
| 17 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 18 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99 ml/godz programowana co 0,01ml/godz | TAK |  |
| 19 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały - do 50 | TAK |  |
| 20 | Pompa ma umożliwiać obsługę Biblioteki Leków zawierającej min. 500 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup | TAK |  |
| 21 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | TAK |  |
| 22 | Bolus o określonej objętości, bolus podawany na żądanie, maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤ 0,2 ml | TAK |  |
| 23 | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli | TAK |  |
| 24 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
| 25 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
| 26 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 27 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 28 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min - 99:59 godzin | TAK |  |
| 29 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - min. 2 pompy, bez konieczności użycia dodatkowych elementów zewnętrznych | TAK |  |
| 30 | Możliwość w przyszłości opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
| 31 | Możliwość w przyszłości opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
| 32 | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | TAK |  |
| 33 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45, bez konieczności stosowania dodatkowych kabli (np. RS232) | TAK |  |
| 34 | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą | TAK |  |
| 35 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-3  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 3 zamówienia

Podgrzewacz płynów infuzyjnych z dwiema szufladami sztuk 2.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja korpusu wózka wykonana z dwuściennej ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej proszkowo mieszanką lakieru z żywicą epoksydową, zapewniającą odpowiednią trwałość i gładkość powierzchni, pomiędzy ściankami wypełnienie izolacyjne o konstrukcji plastra miodu, zapewniające sztywność i wygłuszenie | TAK |  |
| 2 | Wózek wyposażony w 2 wnęki do zamontowania szuflad grzewczych | TAK |  |
| 3 | Wymiary wózka: szerokość 600 ± 10 mm, głębokość 580 ± 10 mm, wysokość 980 ± 10 mm | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja frontów szuflad wykonana w ten sam sposób co korpusu wózka, uszczelka wpuszczona w wewnętrzną powierzchnię frontu, trwale zamontowana bez użycia kleju na całym obwodzie, wykonana z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 5 | Prowadnice szuflad - teleskopowe prowadnice kulowe z pełnym wysuwem z mechanizmem domykającym i ogranicznikiem wysuwu, zapewniającymi wysoką nośność szuflad, wyposażone również w blokady chroniące szuflady przed otwarciem podczas transportu | TAK |  |
| 6 | Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery C, pod uchwytem wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie uchwytu | TAK |  |
| 7 | Blat wózka z tworzywa ABS wychodzący poza obrys korpusu wózka o 5 mm z każdej strony, grubość blatu min. 35 mm | TAK |  |
| 8 | Zintegrowana z blatem 3-stronna galeryjka z tworzywa ABS o wysokości min. 70 mm i grubości 20 mm | TAK |  |
| 9 | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu, uchwyt o przekroju kołowym o średnicy 30 mm | TAK |  |
| 10 | Lewa ściana wózka wyposażona w gniazda montażowe umożliwiające szybkie zainstalowanie dodatkowego osprzętu wraz z elementami zaślepiającymi | TAK |  |
| 11 | 4 koła skrętne, dwurolkowe, odprowadzające ładunki elektryczne, o średnicy 125 mm, w tym 2 z hamulcem | TAK |  |
| 12 | 4 odbojniki z tworzywa sztucznego w kształcie litery L zamontowane w 4 dolnych rogach korpusu wózka w systemie zatrzaskowym, łatwo demontowalne | TAK |  |
| 13 | Korpus szuflady wykonany z perforowanej, ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 14 | Front o wysokości 300 mm wykonany z dwuściennej ocynkowanej blachy stalowej pokrytej proszkowo mieszanką lakieru z żywicą epoksydową, zapewniającą odpowiednią trwałość i gładkość powierzchni, pomiędzy ściankami wypełnienie izolacyjne o konstrukcji plastra miodu, zapewniające sztywność i wygłuszenie, powyżej frontu 50 mm blenda maskująca, w której umieszczony jest diodowy ekran wskazujący poziom temperatury | TAK |  |
| 15 | Uszczelka wpuszczona w powierzchnię frontu, trwale zamontowana na całym obwodzie frontu pozbawiona przerw i szczelin, wykonana z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 16 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 17 | Regulowany zakres temperatury 33 - 37 °C | TAK |  |
| 18 | Zabezpieczenie alarmowe w przypadku utrzymującej się ponad 3 minuty we wnętrzu szuflady temperatury max 41 °C oraz min. 33 °C | TAK |  |
| 19 | Automatyczne wyłączenie dalszego ogrzewania w przypadku temperatury maksymalnej aż do momentu osiągnięcia bezpiecznej temperatury 37 °C | TAK |  |
| 20 | Pojemność korpusu szuflady 20 szt. litrowych butelek z płynem lub 32 szt. półlitrowych | TAK |  |
| 21 | Certyfikat ISO producenta dotyczący produkcji systemów medycznych. | TAK |  |
| 22 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-4  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 4 zamówienia

Respirator stacjonarny sztuk 1.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
| 2 | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 5 kg | TAK |  |
| 3 | Respirator na podstawie jezdnej z możliwością montażu na kolumnie | TAK |  |
| 4 | Możliwość zamocowania ekranu sterującego niezależnie od modułu pneumatycznego | TAK |  |
| 5 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bara | TAK, podać |  |
| 6 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 7 | Wentylacja wymuszona CMV, CMV/Assist | TAK |  |
| 8 | Wentylacja synchroniczna SIMV | TAK |  |
| 9 | Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem PSV | TAK |  |
| 10 | PEEP/CPAP | TAK |  |
| 11 | Automatyczne ustawianie wstępnych parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta lub wzrostu | TAK |  |
| 12 | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP | TAK |  |
| 13 | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) | TAK |  |
| 14 | Oddech typu PCV (Ciśnieniowo Kontrolowany) | TAK |  |
| 15 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) | TAK |  |
| 16 | Wentylacja z uwolnieniem ciśnienia typu APRV | TAK |  |
| 17 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | TAK |  |
| 18 | Tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnieniowego na podstawie analizy EtCO2, częstości i objętości oddechów albo tryb automatycznej spontanicznej próby oddechowej posiadający regulację czasu trwania próby oraz regulację poziomu alarmów, których przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby lub tryb inteligentnej wentylacji bazującej na pomiarze SpO2 i EtCO2 | TAK |  |
| 19 | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |
| 20 | Ręczne przedłużenie fazy wydechu | TAK |  |
| 21 | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheotomijnej | TAK |  |
| 22 | Częstość oddechów min. 5 - 90 1/min | TAK, podać |  |
| 23 | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 1800 ml | TAK, podać |  |
| 24 | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 95 cm H2O | TAK, podać |  |
| 25 | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 5 do 60 cm H2O | TAK, podać |  |
| 26 | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 1 do 50 cm H2O | TAK, podać |  |
| 27 | Regulowany czas wdechu przy VCV od minimum od 0,3 do 10,0 s | TAK, podać |  |
| 28 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % (elektroniczny mieszalnik gazów) | TAK |  |
| 29 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: min. zakres czułości triggera 1 - 8 dm3/min | TAK, podać |  |
| 30 | Regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych | TAK |  |
| 31 | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie min. 5 - 50 % szczytowego przepływu wdechowego | TAK |  |
| 32 | Rzeczywista częstość oddychania | TAK |  |
| 33 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 34 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 35 | Objętość wentylacji minutowej MV | TAK |  |
| 36 | Objętość wentylacji minutowej spontanicznej | TAK |  |
| 37 | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
| 38 | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
| 39 | Ciśnienie średnie | TAK |  |
| 40 | Ciśnienie fazy Plateau | TAK |  |
| 41 | Ciśnienie AutoPEEP | TAK |  |
| 42 | Ciśnienie zaklinowania P 0,1 | TAK |  |
| 43 | Pomiar NIF | TAK |  |
| 44 | Podatność i opór | TAK |  |
| 45 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 46 | Kalkulacja indeksu dyszenia RSB | TAK |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy respiratora o prezentację parametru VCO2 | TAK |  |
| 48 | Możliwość prezentacji na pojedynczym, kolorowym min. 12 calowym ekranie respiratora min. 3 krzywych oddechowych jednocześnie: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas | TAK |  |
| 49 | Prezentacja na pojedynczym, kolorowym min. 12 calowym ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | TAK |  |
| 50 | Manewr automatycznego wyznaczanie krzywej statycznej P/V lub krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzykowe | TAK |  |
| 51 | Prezentacja na pojedynczym kolorowym min. 12 calowym ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 120 godzinnych | TAK |  |
| 52 | Jednoczesna prezentacja trendów i krzywych dynamicznych | TAK |  |
| 53 | Możliwość konfiguracji układu ekranu respiratora przez użytkownika | TAK |  |
| 54 | Kategorie alarmów według ważności | TAK |  |
| 55 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |
| 56 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | TAK |  |
| 57 | Objętości minutowej za wysokiej i za niskiej | TAK |  |
| 58 | Za wysokiej objętości oddechowej VT | TAK |  |
| 59 | Za wysokiej częstości oddechów – tachypnea | TAK |  |
| 60 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 61 | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku, lub rozłączenia układu oddechowego | TAK |  |
| 62 | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej | TAK |  |
| 63 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | TAK, opisać |  |
| 64 | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu lub na żądanie operatora | TAK |  |
| 65 | Nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora, z możliwością ustawiania parametrów nebulizacji na monitorze respiratora | TAK |  |
| 66 | Pomiar O2 za pomocą elektronicznego, nie zużywającego się czujnika tlenowego, nie wymagającego okresowej wymiany | TAK |  |
| 67 | 2 kompletne, wielorazowego użytku układy oddechowe dla dorosłych do współpracy z jednorazowymi filtrami/nawilżaczami HME | TAK |  |
| 68 | Możliwość sterylizacji kompletnego układu pacjenta | TAK |  |
| 69 | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | TAK |  |
| 70 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-5  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 5 zamówienia

Aparat do pomiarów parametrów krytycznych sztuk 1.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezobsługowy analizator parametrów krytycznych | TAK |  |
| 2 | Wymienny pak odczynnikowy | TAK |  |
| 3 | Wymienna płytka z czujnikami | TAK |  |
| 4 | Wymienny wkład kontroli jakości | TAK |  |
| 5 | Parametry mierzone co najmniej: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glu, Lac, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb, SO2, Bilirubina, Htc. | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonania min. 200 badań przy wykorzystaniu jednego paka odczynnikowego | TAK |  |
| 7 | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej | TAK |  |
| 8 | Objętość próbki krwi potrzebna do oznaczenia parametrów Hct+GLU+LAC - max 125 µl | TAK |  |
| 9 | Możliwość oznaczenia min. 25 próbek w ciągu godziny | TAK |  |
| 10 | Odczynniki w zamkniętym pojemniku wymiennym niezależnie od czujników pomiarowych, stabilne min. 42 dni, zawierającym pojemnik na ścieki | TAK |  |
| 11 | Czujniki pomiarowe stabilne min. 21 dni | TAK |  |
| 12 | Automatyczna kalibracja ,jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych | TAK |  |
| 13 | Mapa równowagi kwasowo - zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK |  |
| 14 | Podpowiedzi w formie graficznej dla wszystkich najważniejszych procedur | TAK |  |
| 15 | Podpowiedzi przy wykonywaniu oznaczeń | TAK |  |
| 16 | Podpowiedzi przy wymianie części zużywalnych | TAK |  |
| 17 | Objaśnianie wszystkich procedur obsługi na ekranie aparatu | TAK |  |
| 18 | Eliminacja konieczności skanowania kodów kreskowych dzięki czipom wbudowanym w części zużywalne analizatora | TAK |  |
| 19 | Pełna kontrola gotowości systemu do pracy | TAK |  |
| 20 | Wszystkie istotne informacje o stanie materiałów zużywalnych | TAK |  |
| 21 | Wybór preferowanego przez użytkownika panelu parametrów za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 22 | Możliwość używania wszystkich powszechnie stosowanych rodzajów materiałów do pobrań krwi | TAK |  |
| 23 | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | TAK |  |
| 24 | Natychmiastowe rozpoczęcie oznaczenia po wybraniu trybu podania próbki | TAK |  |
| 25 | Ułatwione podawanie próbek w pomieszczeniach słabo oświetlonych dzięki podświetlonej strefie aspiracji | TAK |  |
| 26 | Zmniejszone ryzyko kontaminacji dzięki zamykanej strefie aspiracji próbek | TAK |  |
| 27 | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
| 28 | Graficzny wykres trendów u pacjenta | TAK |  |
| 29 | Prosta komunikacja z operatorem-przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon, oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 30 | Możliwość ustawienia różnej konfiguracji urządzenia | TAK |  |
| 31 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-6  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 6 zamówienia

Wideolaryngoskop sztuk 1.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezprzewodowy, ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD 4,32 cm, obrotowym w płaszczyźnie pionowej i poziomej, ze zintegrowaną kamerą VGA oraz źródłem światła (diody LED), zasilany 1 baterią AA, z prowadnicą toru wizyjnego wykonaną ze stali nierdzewnej o zmiennej długości co zapewnia zastosowanie jednej jednorazowej łyżki w różnym przedziale wiekowym, poczynając od dzieci do dorosłych (odpowiednio dla rozmiarów 3, 4 i 5 ), masa urządzenia max 325 g, gotowy do natychmiastowego użytku po włączeniu zasilania | TAK |  |
| 2 | Łyżka do wideolaryngoskopu jednorazowa, sterylna, wykonana z polimeru optycznego, o grubości max 15 mm, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego o zmiennej długości, co zapewnia zastosowanie jednej łyżki w różnym przedziale wiekowym, poczynając od dzieci do dorosłych, co eliminuje dodatkową potrzebę dopasowywania odpowiedniej łyżki do każdego pacjenta oraz potrzebę wymiany łyżki w trakcie intubacji ze względu na nieprawidłowe lub nieoczekiwane warunki anatomiczne (odpowiednio dla rozmiarów 3, 4 i 5 ) - 25 sztuk | TAK |  |
| 3 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-7  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 7 zamówienia

1.	Defibrylator sztuk 2.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1.1 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |
| 1.2 | Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy, z akumulatorem i łyżkami twardymi, nie większa niż 6,5 kg | TAK |  |
| 1.3 | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IPX1 | TAK |  |
| 1.4 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). | TAK |  |
| 1.5 | Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy | TAK |  |
| 1.6 | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 200 minut ciągłego monitorowania EKG lub 140 defibrylacji z maksymalną energią. | TAK |  |
| 1.7 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maksymalnie 4 godziny | TAK |  |
| 1.8 | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł | TAK |  |
| 1.9 | Temperatura pracy: min od 5 do +40 ºC | TAK |  |
| 1.10 | Funkcja codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia, bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | TAK |  |
| 1.11 | Autotest wykonywany zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | TAK |  |
| 1.12 | Wspomaganie RKO: metronom pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany, - pacjent dorosły niezaintubowany, - pacjent pediatryczny zaintubowany, - pacjent pediatryczny niezaintubowany. | TAK |  |
| 1.13 | Możliwość rozbudowy o moduł kapnografu | TAK |  |
| 2. | Defibrylacja |  |  |
| 2.1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej - dwufazowa | TAK |  |
| 2.2 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |
| 2.3 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 2.4 | Energia defibrylacji w zakresie min. 5-360 J | TAK |  |
| 2.5 | Dostępne minimum 24 różne poziomy energii defibrylacji | TAK |  |
| 2.6 | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min. w przedziale od 150 do 360 J | TAK |  |
| 2.7 | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | TAK |  |
| 2.8 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych - zintegrowane łyżki dla dorosłych/pediatryczne | TAK |  |
| 2.9 | Czas ładowania do energii 360 J max 7 s | TAK |  |
| 3. | Rejestracja |  |  |
| 3.1 | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 3.2 | Wzmocnienie sygnału EKG na minimum siedmiu poziomach: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV | TAK |  |
| 3.3 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min | TAK |  |
| 3.4 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | TAK |  |
| 4. | Stymulacja przezskórna |  |  |
| 4.1 | Stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym | TAK |  |
| 4.2 | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA | TAK |  |
| 4.3 | Częstość stymulacji minimum: od 50 do 150 impulsów na minutę. | TAK |  |
| 5. | Pulsoksymetria |  |  |
| 5.1 | Pomiar saturacji SpO2 w zakresie min. od 1 % do 100 % | TAK |  |
| 5.2 | Zakres częstości tętna min. od 25 do 240 uderzeń na minutę | TAK |  |
| 5.3 | Krzywa SpO2 z automatyczną regulacją wzmocnienia | TAK |  |
| 5.4 | Częstość uśredniania aktualizacji SpO2 do wyboru przez Użytkownika: 4, 8, 12 lub 16 s | TAK |  |
| 6. | Wyposażenie |  |  |
| 6.1 | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy | TAK |  |
| 6.2 | Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane | TAK |  |
| 6.3 | Kabel do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych | TAK |  |
| 6.4 | 1 komplet elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK |  |
| 7. | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

2.	Koc grzewczy sztuk 12.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do ogrzewania pacjenta składający się z zasilacza i koca grzewczego | TAK |  |
| 2 | System grzewczy oparty na włóknach węglowych | TAK |  |
| 3 | Wykonany z mocnej tkaniny poliestrowej, przetykanej wiązkami włókien węglowych | TAK |  |
| 4 | Wykonany z tkaniny miękkiej i delikatnej w dotyku, nie zawierający latexu | TAK |  |
| 5 | Koc grzewczy przezierny dla promieni RTG | TAK |  |
| 6 | Masa poniżej 1 kg | TAK, podać |  |
| 7 | Wymiary koca grzewczego 180x70 cm ± 10 cm | TAK, podać |  |
| 8 | Wyposażony w zestaw 10 szt. jednorazowych pokrowców ochronnych | TAK, podać |  |
| 9 | Regulacja temperatury w zakresie 28-40,7 oC ± 2 oC, nastawy temperatury za pomocą potencjometru suwakowego na zasilaczu | TAK, podać |  |
| 10 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 11 | Okres gwarancji | Podać min. 12 miesięcy |  |

3.	Mankiet do szybkich przetoczeń płynów sztuk 10.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw o wymiarach pozwalających na włożenie płynu infuzyjnego min.500 ml w butelce lub w worku | TAK |  |
| 2 | Jedna część rękawa wykonana z materiału umożliwiającego obserwację płynu infuzyjnego | TAK |  |
| 3 | Manometr wytwarzanego ciśnienia w rękawie | TAK |  |
| 4 | Pompka ręczna do worka powietrznego z zaworem spustowym | TAK |  |
| 5 | Możliwość zawieszenia płynu infuzyjnego | TAK |  |
| 6 | Możliwość zawieszenia aparatu na statywie | TAK |  |
| 7 | Możliwość wymiany worka powietrznego | TAK |  |
| 8 | Okres gwarancji | Podać min. 12miesięcy |  |

4.	Laryngoskop sztuk 14.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laryngoskop światłowodowy | TAK |  |
| 2 | Łopatki wykonane z jednego elementu stali nierdzewnej | TAK |  |
| 3 | Komplet łopatek typu McIntosh w rozmiarach 1-4 | TAK |  |
| 4 | Rękojeść z pojemnikiem na baterie typu R14 | TAK |  |
| 5 | Krótka rękojeść z pojemnikiem na baterie typu AA | TAK |  |
| 6 | Rękojeść spełniająca warunki tzw. ZIELONEJ LINII | TAK |  |
| 7 | Żarówka ksenonowo-halogenowa | TAK |  |
| 8 | Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 9 | Okres gwarancji | Podać min. 12 miesięcy |  |

5.	Reduktor siły ssania sztuk 8.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw ssący do podłączenia do centralnej instalacji próżniowej montowany na szynach przyściennych lub kolumnach anestezjologicznych, łatwy w montażu i demontażu | TAK |  |
| 2 | Regulator podciśnienia z uchwytem naszynowym, manometrem, zaworem odcinającym oraz drenem zbrojonym i wtykiem do instalacji próżniowej | TAK |  |
| 3 | Zakres regulacji podciśnienia 0 - 0,1 MPa (0 - 760 mm Hg) | TAK |  |
| 4 | Zabezpieczenie przed przelaniem instalacji - zaoferować zbiornik zabezpieczający z tworzywa nietłukący, autoklawowalny, poj. 0,25 - 0,5 dm3 | TAK |  |
| 5 | Zbiornik 2,5 dm3 wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu oraz opakowanie (min. 40 szt.) wkładów jednorazowych kompatybilnych do tego zbiornika | TAK, podać |  |
| 6 | Filtry antybakteryjne min. 5 szt. | TAK, podać |  |
| 7 | Dren silikonowy z łącznikiem do cewników - 2 m/zestaw | TAK |  |
| 8 | Okres gwarancji | Podać min. 12 miesięcy |  |

6.	Stetoskop sztuk 10.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stetoskop dwugłowicowy | TAK |  |
| 2 | Stetoskop przeznaczony do osłuchiwania niemowląt, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 3 | Mosiężna głowica | TAK |  |
| 4 | Stetoskop bez lateksu | TAK |  |
| 5 | Grube, tłumione kanały odsłuchowe | TAK |  |
| 6 | Membrana o średnicy min. 4,80 cm | TAK |  |
| 7 | Lejek o średnicy min. 3,20 cm | TAK |  |
| 8 | Długość przewodów odsłuchowych min. 43 cm | TAK |  |
| 9 | Długość całkowita min. 63 cm | TAK |  |
| 10 | Okres gwarancji | Podać min.12 miesięcy |  |

7.	Worek AMBU sztuk 11.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek wielorazowego użytku | TAK |  |
| 2 | Worek wykonany z silikonu, przeźroczysty | TAK |  |
| 3 | Maksymalna ilość wdechów na minutę - 45 | TAK |  |
| 4 | Zawór bezpieczeństwa pacjenta 40 cm H2O lub 60 cm H2O | TAK |  |
| 5 | Mocowanie drenu tlenowego stożkowe | TAK |  |
| 6 | Możliwość sterylizacji w autoklawie lub w płynach | TAK |  |
| 7 | Odporność na detergenty i środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 8 | Objętość rezerwuaru tlenu 2500 ml | TAK |  |
| 9 | Objętość worka samorozprężalnego 1500 ml | TAK |  |
| 10 | Objętość dostarczanego tlenu przy wentylacji jedną ręką min. 800 ml | TAK |  |
| 11 | Temperatura przechowywania -40 °C do +60 °C | TAK |  |
| 12 | Temperatura pracy -15 °C do +50 °C | TAK |  |
| 13 | Konstrukcja worka uniemożliwiająca niewłaściwy montaż | TAK |  |
| 14 | Możliwość obrotu założonej maski na worek o 3600 | TAK |  |
| 15 | Okres gwarancji | Podać min. 12 miesięcy |  |

8.	Prowadnice Bougie sztuk 7.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica wielorazowa do trudnych intubacji | TAK |  |
| 2 | Elastyczna | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna min. 15Ch | TAK |  |
| 4 | Długość min. 60 cm | TAK |  |
| 5 | Sztywno zakończona | TAK |  |
| 6 | Sztywno zakończony koniec odgięty | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji | Podać min. 12 miesięcy |  |

9.	Reduktor do tlenu z przepływomierzem sztuk 14.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozownik O2/AIR o płynnej regulacji bezpośrednio do punktu poboru w ścianie, składający się z przepływomierza oraz nawilżacza | TAK |  |
| 2 | Butelka nawilżacza do sterylizacji do 134 °C, pojemność do 250 ml | TAK |  |
| 3 | 4 zakresy przepływu dla O2: 0 - 1,5 dm3/min, 0 - 5 dm3/min, 0 - 15 dm3/min, 0 - 30 dm3/min, 3 zakresy przepływu dla AIR: 0 - 5 dm3/min, 0 - 15 dm3/min, 0 - 30 dm3/min | TAK |  |
| 4 | Okres gwarancji | Podać min. 12 miesięcy |  |

10.	Rolki do przekładania pacjentów sztuk 6.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nośność min. 160 kg | TAK |  |
| 2 | Wymiary 63 - 65 ± 10 cm x 36 cm x 4 cm | TAK, podać |  |
| 3 | Masa max 3 kg | TAK, podać |  |
| 4 | Przenośnik wykonany z materiałów przeznaczonych do dezynfekcji przy użyciu środków chemicznych | TAK |  |
| 5 | Okres gwarancji | Podać min. 12 miesięcy |  |

11.	Ssak elektryczny sztuk 3.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 2 | Podciśnienie min. 90 kPa | TAK, podać |  |
| 3 | Wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) min. 30 dm3/min, max 33 dm3/min | TAK, podać |  |
| 4 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mm Hg | TAK |  |
| 5 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | TAK |  |
| 6 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę | TAK |  |
| 7 | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji | TAK |  |
| 8 | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | TAK |  |
| 9 | Cicha praca (do 37 dB) | TAK, podać |  |
| 10 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy - zbiornik zabezpieczający 0,2- 0,3 dm3 | TAK podać |  |
| 11 | 2 zbiorniki 2,5 dm3 wielorazowe z poliwęglanu, nietłukące, z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytami naszynowymi i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu oraz kompatybilne do nich wkłady 2,5 dm3 - 40 szt. | TAK |  |
| 12 | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 70 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria | TAK |  |
| 13 | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem - wbudowany w wózek | TAK |  |
| 14 | Zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi | TAK |  |
| 15 | Filtry antybakteryjne - min. 5 szt. | TAK |  |
| 16 | Metalowy uchwyt na dren | TAK |  |
| 17 | Dren silikonowy do pacjenta - min. 4 m | TAK |  |
| 18 | Masa urządzenia z wózkiem max 18 kg | TAK |  |
| 19 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

12.	Laryngoskop z krótką rękojeścią sztuk 1.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laryngoskop światłowodowy | TAK |  |
| 2 | Łopatka wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 3 | Łopatka z łamaną końcówką ułatwiającą intubację dotchawiczą, rozmiar 2, 3, 4 | TAK |  |
| 4 | Rękojeść z pojemnikiem na baterie typu R14 z kompletem baterii | TAK |  |
| 5 | Żarówka ksenonowo-halogenowa | TAK |  |
| 6 | Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji | Podać min. 12 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-8  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 8 zamówienia

Fotel ginekologiczny sztuk 2.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzysegmentowa powierzchnia robocza: segment głowy, segment pleców, segment siedzenia | TAK |  |
| 2 | Szerokość siedziska fotela ginekologicznego około 600 mm | TAK, podać |  |
| 3 | Długość trzysegmentowej powierzchni roboczej w pozycji kozetki lekarskiej około 1300 mm | TAK, podać |  |
| 4 | Fotel wyposażony w: uchylną miskę, schodek nadstawny na podstawę fotela, podpórki pod ręce, wieszak z wkładem papierowym, podpórka podudzi Goepela | TAK |  |
| 5 | Elektromechanicznie regulowana wysokość od około 640 mm do około 940 mm (przyciski nożne), elektromechanicznie regulowany segment pleców w zakresie 0 - 80o (przyciski nożne) | TAK |  |
| 6 | Kolor tapicerki do wyboru przy zamówieniu | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-9  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 9 zamówienia

Pompa objętościowa sztuk 12.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie 230 V 50 Hz oraz 12 V DC | TAK |  |
| 2 | Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację | TAK |  |
| 3 | Ochrona przed zalaniem min. IP22 | TAK |  |
| 4 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów jeden w pompie i jeden na drenie | TAK |  |
| 5 | Możliwość odłączania detektora kropli | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykrywania powietrza w drenie | TAK |  |
| 7 | Zakres szybkości dozowania min. 0,1 - 1200 ml/godz | TAK |  |
| 8 | Zakres szybkości podaży Bolusa min. 50 - 1200 ml/godz | TAK |  |
| 9 | Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką) | TAK |  |
| 10 | Możliwość zmiany dawki Bolusa bez wstrzymywania infuzji, bezpośrednio przed jego podażą | TAK |  |
| 11 | Możliwość ustawiania parametrów podaży dawki indukcyjnej (wysycającej) przed każdą infuzją: dawka, czas lub szybkość podaży | TAK |  |
| 12 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, g, mIU, IU, kIU, na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę, jednostki molowe | TAK |  |
| 13 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
| 14 | Możliwość wpisania do pompy min. 120 procedur dozowania leków złożonych min. z nazwy leku, rozcieńczenia leku, szybkości dawkowania w wymaganych jednostkach | TAK |  |
| 15 | Możliwość stosowania oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do pomp biblioteki leków | TAK |  |
| 16 | Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie min. 75 - 900 mm Hg | TAK |  |
| 17 | Wykrywana okluzja między pojemnikiem a pompą | TAK |  |
| 18 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji | TAK |  |
| 19 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji - zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 20 | Alarmy: 5 min do końca podaży zaprogramowanej objętości, podana zaprogramowana objętość, przepływ za mały / za duży, powietrze w drenie, okluzja, 30 min do rozładowania akumulatora, akumulator rozładowany, zanik zasilania sieciowego, pompa uszkodzona | TAK |  |
| 21 | Historia infuzji - możliwość zapamiętania min. 1500 zdarzeń | TAK |  |
| 22 | Czas pracy z akumulatorem min. 10 godz. przy infuzji 25 ml/godz | TAK |  |
| 23 | Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części | TAK |  |
| 24 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących | TAK |  |
| 25 | Pompa wyposażona w wbudowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 26 | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach | TAK |  |
| 27 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci elektrycznej | TAK |  |
| 28 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
| 29 | Duży i czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, szybkość infuzji, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana) | TAK |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 31 | Masa max 2.5 kg | TAK |  |
| 32 | Możliwość stosowania drenów do podaży: leków standardowych, plynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, leków światłoczułych, krwi i preparatów krwiopochodnych, cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu) | TAK |  |
| 33 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-10  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 10 zamówienia

Monitor funkcji życiowych sztuk 2.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitory kompatybilne z monitorami posiadanymi przez zamawiającego mCare 300 Spacelabs, obudowa biała | TAK |  |
| 2 | Mobilny na podstawie jeżdżącej | TAK |  |
| 3 | Budowa modułowa - moduły pomiarowe wymienne, przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | TAK |  |
| 4 | Wyposażenie każdego monitora w funkcje i akcesoria pomiarowe: EKG z kompletem przewodów 3 odprowadzeniowych, pulsoksymetria z min. 1 czujnikiem wielorazowym, oddech z kompletnym przewodem, temperatura z czujnikiem powierzchniowym lub głębokim | TAK |  |
| 5 | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 6 | Prezentacja danych na ekranie o przekątnej min 12’’, możliwość wyboru spośród różnych formatów prezentacji; trendy graficzne, tabelaryczne, układ typu OxyCRG, tylko SpO2 i inne | TAK |  |
| 7 | Proste sterowanie monitorem za pośrednictwem ekranu dotykowego - menu w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Możliwość uruchamiania wydruków EKG i innych danych na drukarce sieciowej z poziomu każdego kardiomonitora | TAK |  |
| 9 | Możliwość zaprogramowania automatycznych pomiarów ciśnienia z określoną częstotliwością np. od 1 minuty do 6 godzin | TAK |  |
| 10 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-11  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 11 zamówienia

1.	Ultradźwiękowy detektor tętna płodu sztuk 1.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie kompaktowe tzn. głowica, głośnik oraz cała elektronika zespolone w jednej obudowie | TAK |  |
| 1 | Zasilanie: 2 x bateria alkaliczna R6/AA 1,5 V lub 2 x akumulator R6/AA NiMH 1,2 V | TAK |  |
| 2 | Automatyczny wyłącznik po 3 minutach przy braku sygnału lub po 10 minutach | TAK |  |
| 3 | Wysoka czułość od 10 tygodnia ciąży | TAK |  |
| 4 | Niski poziom szumów | TAK |  |
| 5 | Regulacja głośności ręczna i automatyczna | TAK |  |
| 6 | Automatyczne usuwanie zakłóceń kontaktowych | TAK |  |
| 7 | Pomiar częstości akcji serca FHR 50-210 bpm | TAK |  |
| 8 | Czas pracy baterii min. 15 godzin | TAK |  |
| 9 | Sygnalizacja stanu baterii | TAK |  |
| 10 | Wymiary: długość 13 - 15 cm, szerokość do 10 cm | TAK |  |
| 11 | Wyposażenie: żel USG 250 g, torba, 2 x bateria lub 2 x akumulator i ładowarka | TAK |  |
| 12 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

2.	Aparat do pomiaru ciśnienia sztuk 6.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ...................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciśnieniomierz ręczny elektroniczny | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiarowy min. 0 - 300 mm Hg | TAK |  |
| 3 | Gwarancja kalibracji min. 5 lat | TAK |  |
| 4 | Odporność na wstrząsy | TAK |  |
| 5 | Mankiet dla dorosłych w komplecie, łatwy do dezynfekcji | TAK |  |
| 6 | Okres gwarancji | Podać min. 12 miesięcy |  |

3.	Termometr bezdotykowy sztuk 6.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termometr do pomiaru temperatury m.in. na czole, temperatury otoczenia | TAK |  |
| 2 | Czas pomiaru od 0,5 do 1,0 s | TAK, podać |  |
| 3 | Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD | TAK |  |
| 4 | Wybór trybu pomiaru temperatury na czole lub powierzchni przedmiotów o temperaturze niższej niż 110 °C i emisyjności równej 0,95 | TAK |  |
| 5 | Tryb pomiaru temperatury: skala Celsjusza | TAK |  |
| 6 | Funkcja pamięci z zachowaniem wartości min. 50 ostatnich wyników pomiaru | TAK |  |
| 7 | Zakres pomiaru: temperatura ciała min. 35,5 - 42,9 °C ± 2 °C | TAK |  |
| 8 | Zakres pomiaru temperatury powierzchni min. 0 - 118 °C ± 2 °C | TAK |  |
| 9 | Margines błędu pomiaru w standardowych warunkach otoczenia nie gorszy niż + 0,2 °C | TAK |  |
| 10 | Odległość od miejsca dokonywania pomiaru na czole z zakresu 3 - 5 cm | TAK |  |
| 11 | Zakres odległości do miejsca dokonywania pomiaru temperatury wybranej powierzchni min. 5 cm - 4 m | TAK |  |
| 12 | Okres gwarancji | Podać min. 12 miesięcy |  |

4.	Wózek do przewożenia pacjentów sztuk 2.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość całkowita wózka | 210 ± 5 cm |  |
| 2 | Szerokość całkowita wózka | 80 ± 2 cm |  |
| 3 | Powierzchnia leża | 66 x 193 cm |  |
| 4 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca | 63 ± 2 cm |  |
| 5 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca | 98 ± 2 cm |  |
| 6 | Obustronny nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji | TAK |  |
| 7 | Segment przezierny dla promieni RTG | TAK |  |
| 8 | Osłony boczne | min. 33 x 140 cm |  |
| 9 | Barierki boczne opuszczane jednym ruchem ręki | TAK |  |
| 10 | Regulacja segmentu wezgłowia | TAK |  |
| 11 | Minimalny zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga | od -180 do +180 |  |
| 12 | Konstrukcja wózka oparta na dwóch kolumnach hydraulicznych | TAK |  |
| 13 | Min. 4 pojedyncze antystatyczne kółka o średnicy min. 200 mm | TAK |  |
| 14 | Koło samonastawne ułatwiające pokonywanie zakrętów | TAK |  |
| 15 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną od strony nóg i głowy | TAK |  |
| 16 | Bezpieczne obciążenie robocze | min. 228 kg |  |
| 17 | Materac niepalny z wysokiej gęstości pianki | TAK |  |
| 18 | Grubość materaca | 7,5 ± 1 cm |  |
| 19 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

5.	Aparat EKG sztuk 1.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duży (min. 7"), dotykowy wyświetlacz graficzny o rozdzielczości VGA min. 800x480 | TAK |  |
| 2 | Obsługa aparatu przez klawiaturę alfanumeryczną, która pozwala na wprowadzenie niezbędnych danych oraz klawiaturę funkcyjną, która umożliwia łatwe wykonanie badania ekg poprzez naciśnięcie jednego klawisza | TAK |  |
| 3 | Pojemna baza danych, która pozwala na archiwizację 1000 badań ekg wraz z opisem badania i danymi pacjenta | TAK |  |
| 4 | Sygnalizacja złego podłączenia poszczególnych elektrod | TAK |  |
| 5 | Wydruk zapisu badania bezpośrednio na drukarce zewnętrznej w formacie A4 | TAK |  |
| 6 | Komunikacja z komputerem osobistym poprzez interfejs USB | TAK |  |
| 7 | Automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |
| 8 | Praca w trybie auto lub manual | TAK |  |
| 9 | Sygnał ekg: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia cabrera | TAK |  |
| 10 | Prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń ekg | TAK |  |
| 12 | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów (szerokość papieru 112 mm) | TAK |  |
| 13 | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce (wydruk A4) | TAK |  |
| 14 | Czułość min. 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
| 15 | Prędkość zapisu min. 5/10/25/50 mm/s | TAK |  |
| 16 | Proste zakładanie papieru (easy load) | TAK |  |
| 17 | Baza pacjentów i badań | TAK |  |
| 18 | Zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (pendrive) | TAK |  |
| 19 | Detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału | TAK |  |
| 20 | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 21 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (hr) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 22 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |
| 23 | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | TAK |  |
| 24 | Cyfrowy filtr pływania izolinii | TAK |  |
| 25 | Interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną, pamięcią USB - pendrive) | TAK |  |
| 26 | Interfejs komunikacyjny LAN umożliwiający wysyłanie zapisów badań ekg oraz dokumentacji medycznej w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolną skrzynkę odbiorczą | TAK |  |
| 27 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 28 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 29 | Menu wyświetlane na ekranie | TAK |  |
| 30 | Konfiguracja wyglądu i kompozycji ekranu | TAK |  |
| 31 | Konfiguracja ustawień aparatu oraz panelu sterowania | TAK |  |
| 32 | Współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami ekg | TAK |  |
| 33 | Możliwość wykonania badania spirometrycznego przy zastosowaniu przystawki do protokołu badań spiro-31 na posiadanej przez zamawiającego przystawce | TAK |  |
| 34 | Wymiary 258 x 199 x 50 mm ± 5 % | TAK, podać |  |
| 35 | Waga max 1,3 kg | TAK |  |
| 36 | Wózek do przewożenia aparatu | TAK |  |
| 37 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

6.	Glukometr sztuk 3.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyświetlacz: duży, podświetlany ekran LCD | TAK |  |
| 2 | Przypomnienie o konieczności wykonania testu poposiłkowego (1 lub 2 godziny po posiłku) | TAK |  |
| 3 | Pomiar powinien być wykonywany przy temperaturze powietrza od +6 oC do +44 oC | TAK |  |
| 4 | Glukometr przystosowany do przechowywania w miejscu, gdzie temperatura powietrza wynosi od -25 oC do 70 oC | TAK |  |
| 5 | Pomiar wykonywany przy wilgotności powietrza min. 10 % - 90 % | TAK |  |
| 6 | Pojemność pamięci min. 500 wyników | TAK, podać |  |
| 7 | Wymiary 43 x 69 x 20 mm ± 5 % | TAK, podać |  |
| 8 | Masa około 40 g z bateriami | TAK |  |
| 9 | Zasada pomiaru: pomiar elektrochemiczny | TAK |  |
| 10 | Okres gwarancji | Podać min. 12 miesięcy |  |

7.	Stetoskop sztuk 3.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stetoskop dwugłowicowy | TAK |  |
| 2 | Stetoskop przeznaczony do osłuchiwania niemowląt, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 3 | Mosiężna głowica | TAK |  |
| 4 | Stetoskop bez lateksu | TAK |  |
| 5 | Grube, tłumione kanały odsłuchowe | TAK |  |
| 6 | Membrana o średnicy min. 4,8 cm | TAK |  |
| 7 | Lejek o średnicy min. 3,2 cm | TAK |  |
| 8 | Długość przewodów odsłuchowych min. 43 cm | TAK |  |
| 9 | Długość całkowita min. 63 cm | TAK |  |
| 10 | Okres gwarancji | Podać min. 12 miesięcy |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-12  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzenia objętego Częścią 12 zamówienia

Detektor gamma sztuk 1.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detektor promieniowania gamma składający się z jednostki centralnej współpracujecej z sondą w technologii Bloetooth | TAK |  |
| 2 | Filtracja zliczeń tła | TAK |  |
| 3 | Możliwość ustalenia progu dyskryminacji liczby zliczeń w jednostce czasu | TAK |  |
| 4 | Sondą bezprzewodowa prosta pracująca w technologii Bloetooth | TAK |  |
| 5 | Możliwość podłączenia sond bezprzewodowych różnego rodzaju w zależności od potrzeb | TAK |  |
| 6 | Możliwość aktualizacji oprogramowania | TAK |  |
| 7 | Regulacja głośności | TAK |  |
| 8 | Wybór zakresów energii charakterystycznych dla następujących nuklidów: 99mTc, 111In, 125I, 133I, 57Co | TAK |  |
| 9 | Możliwość szybkiej wymiany baterii przez użytkownika | TAK |  |
| 10 | Zasilanie 220 V 50 Hz | TAK |  |
| 11 | Gotowość urządzenia do użycia po włączeniu bez konieczności kalibracji | TAK |  |
| 12 | Duży czytelny wyświetlacz graficzny informujący o postępie w zbieraniu danych podczas zliczania | TAK |  |
| 13 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |
| 14 | Aparat zastępczy w razie naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 3 dni | TAK |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-13  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzenia objętego Częścią 13 zamówienia

Kolposkop z torem wizyjnym sztuk 1.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 2 | Stereoskopowa głowica optyczna | TAK |  |
| 3 | Statyw ze swobodną regulacją ustawienia głowicy | TAK |  |
| 4 | Oświetlenie światłowodowe z regulacją intensywności | TAK |  |
| 5 | Filtr zielony | TAK |  |
| 6 | 3 stopnie powiększenia | TAK |  |
| 7 | Regulacja ostrości | TAK |  |
| 8 | Kompensacja ametropii | TAK |  |
| 9 | Regulacja wysokości ustawienia głowicy | TAK |  |
| 10 | Statyw jezdny z hamulcem | TAK |  |
| 11 | Tor wizyjny z monitorem na stojaku | TAK |  |
| 12 | Wideoprinter kompatybilny z kolposkopem | TAK |  |
| 13 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy