/2016/DZP Warszawa, maj2016 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.	Przetargu nieograniczonego nr 13/2016 na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla	Oddziału Neonatologii.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej zamieszczono te pytania i udzielone odpowiedzi.

1.	Część 10 pkt 1.3: Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją intensywności w 3 stopniach: 53, 40 i 26,5 µW/cm2/nm dla maty 17x48 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

2.	Część 10 pkt 1.5 i 1.6: Czy Zamawiający dopuści lampę z matą z obszarem pacjenta 17x48 cm o mniejszej powierzchni naświetlania 30x15 cm ale z wyższą mocą 53 µW/cm2/nm, co w efekcie daje lepszą skuteczność naświetlania od wymaganej?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

3.	Część 10 pkt 1.7: Czy Zamawiający dopuści lampę ze współczynnikiem natężenia z tolerancją ± 25 %?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

4.	Część 10 pkt 1.10: Z uwagi na wymóg opisany w pkt. 9 występującego zasilania w szpitalu, sądzimy, iż wystąpił tutaj błąd. W związku z powyższym, prosimy o wykreślenie punktu 10.

5.	Część 10 pkt 1.12: Czy Zamawiający dopuści lampę o wymiarach 15x22x15 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

6.	Część 11 pkt 1.1 i 1.2: Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę wyposażoną wyłącznie w źródło światła – diody LED niebieskie o długości natężenia fali światła 450-480 nm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

7.	Część 11 pkt 1.3: Czy Zmawiający dopuści lampę, której natężenie światła nie posiada regulacji i wynosi ono 30-40 µW/cm2/nm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

8.	Część 11 pkt 1.5: Czy Zamawiający dopuści lampę o powierzchni naświetlania minimalnie mniejszej tj. 30x20 cm zrekompensowaną wyższą szczytową mocą do 43,8 µW/cm2/nm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

9.	Część 11 pkt 1.7: Czy Zamawiający dopuści lampę o maksymalnej wysokości 190 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

10.	Część 11 pkt 1.9, 1.10 i 1.11: Czy Zamawiający dopuści lampę o szerszych (tj. lepszych) zakresach regulacji niż podane w SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

11.	Część 11 pkt 1.12: Czy Zamawiający dopuści lampę z większym odstępem – tj. 15 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

12.	Część 11 pkt 1.13: Czy Zamawiający dopuści lampę z czterema nogami z kółkami samonastawczymi?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

13.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 15, Wózek zabiegowy- wózek wyposażony w wyjmowane pojemniki ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

14.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 15, Wózek zabiegowy- wózek ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

15.	Część 8: ogólne warunki umowy § 5 ust. 8, załącznik nr 2-8 pkt 3.3: Wnosimy o ujednolicenie rozbieżnych warunków gwarancji wynikających z zapisów poprzez wykreślenie z § 5 ust. 8 sformułowania: „nie rzadziej jednak, niż raz w roku." Określenie wymogu wykonywania przeglądów technicznych co 12 miesięcy, w przypadku gdy Producent nie przewiduje takiej konieczności wpłynie negatywnie na aspekt ekonomiczny prowadzonego postępowania.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia zapisów.

16.	Część 8 pkt 1.15: Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym programowana szybkość podaży bolusa zawarta jest w granicach 50-1500 ml/h?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

17.	Część 8 pkt 1.18: Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego maksymalna objętość antybolusa po zwolnieniu okluzji wynosi 0,2 ml?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

18.	Część 8 pkt 1.30: Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wskazane w tym parametrze nie posiadało dodatkowego alarmu użycia niewłaściwego zestawu?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

19.	Część 8 pkt 2.1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o wadze ok. 2000 g, ale zawierające wbudowany zasilacz, akumulator i uchwyt mocowania do statywów pionowych i poziomych standardowo?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

20.	Część 8 pkt 2.4: Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z wbudowanym akumulatorem, pozwalającym na pracę bez podłączenia do zasilania zewnętrznego minimum 8 godzin, ale przy przepływie 125 ml/godzinę, z wyświetlaniem na ekranie czasu pozostałego do pracy na akumulatorze wewnętrznym oraz poziomu naładowania akumulatora?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

21.	Część 8 pkt 2.9: Czy Zamawiający wymaga, aby proponowane urządzenie nie posiadało portu RS232, zbędnego przy zachowaniu innej możliwości wymiany informacji i pracy w systemie?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

22.	Cześć 7: Czy Zamawiający dysponuje okablowaniem typu LAN kat. min. 5 łączącym stanowiska, na których mają zostać zainstalowane kardiomonitory z punktem dystrybucyjnym gdzie znajduje się switch centrali monitorującej, czy też wykonanie takie połączenia będzie po stronie wykonawcy?

Odpowiedź: Wykonanie okablowania jest po stronie zamawiającego.

23.	Część 15: Czy zamawiający dopuści dostawę za pośrednictwem kuriera? Wózki jako meble medyczne nie wymagają montażu i instalacji.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza dostarczenie wózków za pośrednictwem kuriera z tym, że fakturę za wózki wykonawca będzie mógł wystawić dopiero po otrzymaniu pocztą kopii protokołu zdawczo – odbiorczego.

24.	Część 11 pkt 1.1, 1.2: Prosimy o dopuszczenie lampy diodowej, wolnostojącej, wyposażonej w 24 diody power led, o żywotności 20000 h, emitujące scentralizowane światło niebieskie, o długości fali 450-470 nm i odstąpienie od wymogu światła żółtego.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

25.	Część 11 pkt 1.3: Prosimy o dopuszczenie ustawienia natężenia światła w lampie w 5 krokach: 80 µW, 65 µW, 50 µW, 35 µW, 20 µW.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

26.	Część 11 pkt 1.7: Prosimy o dopuszczenie statywu z regulacją wysokości w zakresie 1,12 – 1,56 m, przy założeniu, że lampa mocowana jest na wysokości ramienia statywu.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

27.	Część 11 pkt 1.10: Prosimy o odstąpienie, przy założeniu, że odległość od środka lampy do ramienia statywu wynosi 53 cm.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

28.	Część 11 pkt 1.12: Prosimy o dopuszczenie odstępu między podstawą a podłożem 10,5 cm.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

29.	Część 11 pkt 1.13: Prosimy o dopuszczenie stojaka na 3 kołach (w tym 3 koła z blokadą).

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

30.	Część 5 pkt 1.3: Prosimy o odstąpienie od wymogu efektu Coanda w generatorku pacjenta i dopuszczenie innego prawa fizyki dającego lepsze efekty terapeutyczne niż wspomniany efekt Coanda. (...) W związku z tym prosimy o zmianę zapisu w punkcie 1.3 na „Wykorzystujący efekt Coanda lub Benvenisty dla zmiany kierunku przepływu gazów”.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia wymogów.

31.	Część 5 pkt 1.5: Prosimy o dopuszczenie urządzenia z gwarantowanym czasem pracy akumulatora 120 min pracy.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

32.	Część 5 pkt 3.4: Prosimy o dopuszczenie urządzenia z regulacją czasu wdechu w zakresie 0,2 – 20 s, regulowany płynnie.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

33.	Część 5 pkt 3.9: Czy Zamawiający w tym punkcie nie popełnił omyłki pisarskiej i nie powinien wymagać czasu oddechu manualnego w zakresie 0,2 – 2 s? (…) Prosimy o zmianę zapisu na „Oddech manualny w zakresie 0,2 - 2 s, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie”.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia zapisu.

34.	Część 5 pkt 5.1: Prosimy o odstąpienie od wymagania parametru jakim jest dotykowy ekran.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia wymogów.

35.	Część 5 pkt 5.6: Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości wprowadzenia danych pacjenta bezpośrednio do aparatu.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia wymogów.

36.	Część 5 pkt 5.9: Prosimy o wykreślenie tego wymogu z parametrów wymaganych.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia wymogów.

37.	Część 5 pkt 7.3: Prosimy o odstąpienie od wymogu układu oddechowego zawierającego jony srebra. Prosimy o zmianę tego zapisu na: „Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym, jednorazowy, 3 szt.; w skład zestawu wchodzą: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm, odcinek wydechowy niepodgrzewany, odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m, końcówka donosowa (3 szt.), odcinek pomiarowy, generator”.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia wymogów.

38.	Część 8 pkt 1.20: Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawiania przez Użytkownika wielkości wykrywanych pęcherzyków powietrza w zakresie 50 µl – 300 µl (w 6 poziomach)?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

39.	Część 8 pkt 2.1: Czy Zamawiający dopuści pompy posiadające zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia oraz uchwyt do mocowania na stojakach, co okupione jest nieco większą masą pompy – 2,5 kg?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

40.	Zapisy SIWZ, rozdział VII pkt. 18 i 19: Wnosimy o usunięcie wymogu dołączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia wymogów.

41.	Ogólne warunki umowy, § 5 ust. 3: Prosimy o dodanie zastrzeżenia: „Postanowienia ustępów niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do części eksploatacyjnych, akcesoriów oraz materiałów zużywalnych (jedno i wielorazowych). Zamawiający będzie nabywał je sukcesywnie na własny koszt. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni jednak dostępność nabywanych każdorazowo przez Zamawiającego na własny koszt, części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych stosowanych do urządzeń będących przedmiotem zamówienia.”

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia zapisów.

42.	Ogólne warunki umowy, § 5 ust. 5: Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: „W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia lub elementu wyposażenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany tego podzespołu urządzenia lub elementu wyposażenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę”.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia zapisów.

43.	Ogólne warunki umowy, § 5 ust. 7: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu reakcji serwisu na 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia wymogów.

44.	Ogólne warunki umowy, § 5 ust. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Odpowiedź: Tak, zamawiający odstępuje od tego wymogu. W § 5 ust. 7 skreśla się słowa „Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 3 dni.”

45.	Ogólne warunki umowy, § 8 ust. 1: Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że kara umowna za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie będzie naliczana, jeśli Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy.

Odpowiedź: Tak, w § 8 ust. 1 dodaje się zapis: „Kara umowna za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie będzie naliczana, jeśli Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy.”

46.	 Ogólne warunki umowy, § 8 ust. 3: Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: „W przypadku niewykonania w terminie przez Wykonawcę jego zobowiązań dotyczących naprawy, remontu, wymiany, przeglądu urządzeń, Zamawiający ma również prawo do zlecenia wykonania tych prac innemu podmiotowi, posiadającemu autoryzację serwisową producenta urządzenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy”.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia zapisów.

47.	Czy Zamawiający w Części 6 dopuści pulsoksymetr różniący się względem SIWZ: zamiast komunikatów w języku polskim wyświetlane są proste symbole wyjaśnione w instrukcji, posiada klawisze funkcyjne zamiast pokrętła wielofunkcyjnego, ze złączem USB ale bez wersji mini USB, brak regulacji czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie 10 s, 25 s, 50 s, 100 s dla zmian o 1 %, brak regulacji czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1 % według algorytmu: 10 s, 25 s, 50 s, 100 s / wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu, wyświetlacz typu LED prezentujący wartości numeryczne i komunikaty z dużą jaskrawością, bez wyświetlania krzywej pletyzmografu, bez wyświetlania granic limitów alarmowych na bieżąco z możliwością sprawdzenia ich w menu urządzenia, alarm aktywowany jest automatycznie po przekroczeniu którejkolwiek z granic, z wbudowanym zegarem czasu bieżącego bez ciągłej prezentacji na ekranie, z możliwością zawieszenia dźwięków alarmowych na 120 s, bez dźwiękowej sygnalizacji wciśnięcia przycisku?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

48.	Część 2 pkt 1.4: Czy Zamawiający dopuści inkubator zamknięty bez możliwości regulowania wysokości i kąta odchylenia wyświetlacza?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

49.	Część 2 pkt 2.2: Czy Zamawiający dopuści inkubator, który nie posiada mechanizmu otwierania wyposażonego w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

50.	Część 2 pkt 2.3: Czy Zamawiający dopuści inkubator posiadający 5 otworów pielęgnacyjnych?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

51.	Część 2 pkt 2.5: Czy Zamawiający dopuści inkubator, który nie posiada funkcji wyświetlania informacji o konieczności jego wymiany?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

52.	Część 2 pkt 2.6: Czy Zamawiający dopuści inkubator, który wymaga otwarcia kopuły w celu umieszczenia kasety RTG?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

53.	Część 2 pkt 2.7: Czy Zamawiający dopuści inkubator z regulacją kąta nachylenia materacyka w zakresie ± 12 stopni?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

54.	Część 2 pkt 2.10: Czy Zamawiający dopuści inkubator ze swobodnym dostępem z 3 stron?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

55.	Część 2 pkt 2.11: Czy Zamawiający dopuści inkubator z poziomem głośności wewnątrz kopuły <50 dB?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

56.	Część 2 pkt 4.2: Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w układ automatycznej temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 35 – 37,5 ⁰C?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

57.	Część 2 pkt 5.1: Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie do 95 % ustawiany skokowo co 5 %?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

58.	Część 2 pkt 6.1: Czy Zamawiający dopuści inkubator, który nie jest wyposażony w układ monitorowania informacji o wykorzystaniu mocy grzałki w %?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

59.	Część 2 pkt 10.1: Czy Zamawiający dopuści inkubator z okresem gwarancji 24 miesięcy?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia wymogów.

60.	Część 2 pkt10.5: Czy Zamawiający dopuści gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 48 godz.?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia wymogów.

61.	Część 2 pkt 10.5: Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź: Tak, zamawiający uzna za reakcję serwisu działanie opisane w pytaniu.

62.	Część 10 pkt 1.3: Czy Zamawiający dopuści lampę ze szczytowym natężeniem na powierzchni pacjenta 45 μW/cm2/nm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

63.	Część 10 pkt 1.5: Czy Zamawiający dopuści lampę z zakresem skutecznego naświetlenia o wymiarach 50x30 cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

64.	Część 10 pkt 1.10: Czy Zamawiający dopuści lampę bez możliwości zasilania akumulatorowego?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

65.	Część 10 pkt 1.11: Czy Zamawiający dopuści lampę z mocą 20 W?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

66.	Część 10 pkt 2.1: Czy Zamawiający dopuści lampę z gwarancją na okres 24 miesięcy?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia wymogów.

67.	Część 10 pkt 2.5: Czy Zamawiający dopuści gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 48 godz.?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia wymogów.

68.	Część 10 pkt 2.5: Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź: Tak, zamawiający uzna za reakcję serwisu działanie opisane w pytaniu.

69.	Część 3 pkt 2.5: Czy Zamawiający dopuści gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 48 godz.?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia wymogów.

70.	Część 3 pkt 2.5: Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź: Tak, zamawiający uzna za reakcję serwisu działanie opisane w pytaniu.

71.	Ogólne warunki umowy, § 8: W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary w przypadku odstąpienia od umowy wynosi 10 %. W związku z tym prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia zapisów.

72.	Część 12: Czy Zamawiający dopuści worek typu Ambu dla noworodków o objętości rezerwuaru tlenu 900 ml, objętości worka 320 ml, temperatura przechowywania od -20 do +60 stopni Celsjusza, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

73.	Część 13: Prosimy o wyjaśnienie, ilu kompletów łyżek wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Komplet złożony z 4 szt. łopatek.

74.	Część 13 pkt 1.4, 1.5: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga rękojeści na baterie typu R14 czy typu AA?

Odpowiedź: Rękojeści na baterie i typu R14 i typu AA.

75.	Część 12, 13: Prosimy o odstąpienia od przeprowadzenia szkolenia instruktażowego personelu, wykonania niezbędnych pomiarów i regulacji, w ww. zakresie.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia wymogów.

76.	Część 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę resuscytatora spełniającego wszystkie wymagania określone w siwz, ale posiadającego maksymalną ilość wydechów na minutę 98?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

77.	Część 11: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lamp o niżej podanych parametrach technicznych:

| Źródło światła | Niebieskie i żółte diody LED |
| --- | --- |
| Długość fali | Niebieskie: Pik pomiędzy 450 i 470 nm Żółte: Pik pomiędzy 585 i 595 nm |
| Natężenie | Średnie natężenie w centrum w odległości 30,5 cm (12 cali) |
| Ustawienie niskie | 12-15 µW/cm2/nm |
| Ustawienie wysokie | 30-35 µW/cm2/nm |
| Odchylenie natężenia po 6 h | < 10% (w zakresie naświetlania) |
| Zakres skutecznego naświetlania | 50 x 25 cm (20 x 10 cali) |
| Współczynnik natężenia | > 0,4 (minimum do maksimum) |
| Emisja ciepła (w odległości 11,8 cali przez 6 h) temperaturę otoczenia (przy 30 cm przez 6 godzin) | < 18° F (10° C) ponad |
| Zasilanie | 85–264 V (prąd przemienny), 47 do 63 Hz |
| Maksymalne wartości znamionowe | 3A, 100-240V~, 50/60 Hz |
| Bezpieczniki | 4A @ 100-120V~, 50/60 Hz 2A @ 200-240V~, 50/60 Hz |
| Bezpieczeństwo |  |
| Prąd upływu | < 100 A |
| Hałas w paśmie akustycznym | < 60 dB |
| Wymiary |  |
| Maksymalna wysokość | < 1,83 m (6 stóp) |
| Ciężar | < 3.6 kg (8,0 funtów) (jedynie obudowa lampy) < 18 kg (40 funtów) (razem ze stojakiem na kółkach) |
| Stojak na kółkach |  |
| Wysokość dyfuzora nad podłożem | modyfikowana od 42 do 59 59 ± 3 cali (1.07 m do 1.50 m ± 7.6 cm) |
| Środek dyfuzora od stojaka | modyfikowany do 9 do 13 ± 1 cal (22.9 cm do 33 cm ± 2.5 cm) |
| Korekta nachylenia obudowy | 0º (poziomo) do około 40º |
| Odstęp pomiędzy podstawą a podłożem | < 10,2 cm (4 cale) |
| Podstawa | 5 nóg z kółkami samonastawczymi (2 blokady) |
| Wymagania środowiska |  |
| Temperatura/Wilgotność pracy bez skraplania | 15 to 35 C (59° F do 95° F) / 0% do 90% |
| Temperatura/wilgotność przechowywania bez skraplania | -30 to 50 C (-22° F do 122° F) / 0% do 90% |
| Standardy regulacyjne | Typ BF, EN 60601-1-1, EN60601-1-2, EN60601-2-50, UL2601-1, CSA C22.2 601.1 |

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

78.	Część 10: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lamp o niżej podanych parametrach technicznych:

| Źródło światła | Niebieskie diody LED |
| --- | --- |
| Długość fali | Niebieskie: Pik pomiędzy 450 i 470 nm |
| Natężenie | Szczytowe natężenie na powierzchni pacjenta 30-35 µW/cm2/nm |
| Odchylenie natężenia po 6 h | ± 10% (w zakresie naświetlania) |
| Zakres skutecznego naświetlania | >Ok. 44.5 cm (17,5 cala) x 21,6 cm ( 8,5 cala), >613 cm2 (95 cali2 ) |
| Obszar pacjenta | 27,18 cm (10,7 cala) x 55,85 cm (22 cale) |
| Współczynnik natężenia | > 0,4 (minimum do maksimum) |
| Emisja ciepła | 40 °C (104 °F) maksymalna temperatura na powierzchni |
| Dane techniczne zasilania |  |
| Wejście |  |
| Napięcie | 100 – 240 V~ |
| Natężenie prądu | 2.0 A maks @ 100 – 240 V ~ |
| Częstotliwość | 50 – 60 Hz |
| Zakres mocy wyjścia | (jedynie dla zasilacza Natus 600157) |
| Napięcie | 12.05.2016 |
| Zasilanie | maks. 65 W |
| Natężenie prądu | 5.4 A @ maks @ 12 V |
| Bezpieczeństwo |  |
| Prąd upływu obudowy głównej | < 100 ěA |
| Prąd upływu uziemienia | < 250 A |
| Hałas w paśmie akustycznym | < 60 dB |
| Wymiary |  |
| Szerokość x długość x wysokość (obudowa): | 30.5 cm (12 cali) x 64.8 cm (25,5 cali) x 10.2 cm (4,0 cale) |
| Waga: | < 5,0 kg (11,0 funtów) (obudowa + zasilacz) |
| Wymagania środowiska |  |
| Temperatura pracy/wilgotność bez skraplania | 20 to 30 C (68° to 86° F) / 10% do 90% |
| Temperatura pracy/wilgotność bez skraplania | -30 to 50 C (-22° to 122° F) / 10% do 90% |
| Standardy regulacyjne |  |
| Klasyfikacja FDA: | Klasa II/21CFR 880.5700 |
| Bezpieczeństwo elektryczne: | UL60601-1:2003, CSA C22.2 601-1-M90 |
| Typ BF |  |
| Klasyfikacja MDD: | IIa, (Aneks IX, Reguła 9, czynne urządzenia terapeutyczne) |
| Bezpieczeństwo elektryczne: | EN 60601-1:1990; A1:1993; A2:1995; A13:1996 |
| EMC [Klasa B]: | EN 60601-1-2:2002 |
| Etykieta: | EN1041:1998, EN980:2003 |
| Analiza ryzyka: | ISO 14971:2000; A1:2003 |
| Bezpieczeństwo urządzenia: | EN60601-2-50:2002 |
| Biokompatybilność: | EN ISO10993-1:2003; EN ISO10993-5:1999; EN ISO10993-10:2002 |

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

79.	Część 11: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lamp o niżej podanych parametrach technicznych:

| Źródło światła - Długość fali |  |
| --- | --- |
| Niebieskie światło LED: | wartość szczytowa pomiędzy 450-470 nm |
| Żółte światło LED: | wartość szczytowa pomiędzy 585-595 nm |
| Intensywność | szczytowa intensywność centralna przy 30 cm Stopnie od 0 do 50: 0 – 50 μW/cm2/nm |
| Efektywna powierzchnia naświetlania | 50 x 27 cm |
| Zasilanie |  |
| Źródło zasilania | 110-230 V AC 50-60 Hz |
| Bezpieczniki | T2A 200-240V, T4A 200-240V |
| Prąd upływowy | <500 μA przy 230 V AC |
| Moc | 90 Watt |
| Moduł do badania pacjenta | 24 diody LED świecące białym światłem dziennym |
| Wyświetlacz LCD i moduł sterowania | Panelem membranowy z włącznikiem krytym |
| Rozmiar punktu | 0,49 mm x 0.49 mm |
| Odległość pomiędzy punktami | 0.53 mm x 0.53 mm |
| Powierzchnia wyświetlania | 133 mm x 39 mm |
| Ekran LCD | 240 x 64 pikseli – niebieski negatyw |
| Miernik promieniowania |  |
| Zakres | 0 – 100 μW/cm2/nm |
| Długość fal | 420 – 520 nm |
| Środowisko |  |
| Temperatura działania | 10°C - 35°C |
| Temperatura przechowywania | -30°C - 50°C |
| Słyszalny hałas | < 30 dB |
| Wymiary |  |
| Maksymalna wysokość | 175 cm |
| Masa | < 5,5 kg tylko z lekką osłoną < 20 kg urządzenie wraz ze statywem na kółkach |
| Wymiary lampy: | 28 cm x 48 cm x 12 cm (szer. x dł. x wys.) |
| Statyw na kółkach |  |
| Wysokość dyfuzora | 128 cm – 170 cm ±5 cm |
| Odległość środka dyfuzora od słupka | 26 cm – 36 cm ±2 cm |
| Regulacja nachylenia osłony | ± 20° w płaszczyźnie poziomej |
| Podstawa | 3-ramienna z kółkami (2 kółka z blokada) |
| Inne |  |
| Zakres pomiaru temperatury skóry | 25°C - 40°C |
| Ciepło wydzielane (w odległości 30 cm) | < 8°C powyżej temperatury otoczenia |
| Zmiany intensywności naświetlania w ciągu 6 godzin | < 5% (w obszarze oświetlania) |
| Zastosowane normy | EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-50 |

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.