Załącznik nr 2-2  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 2 zamówienia

- Diatermia chirurgiczna - sztuk 2

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
| 1 | Diatermia chirurgiczna umożliwiająca pracę mono- i bipolarną z systemem zamykania naczyń do śr. 7mm i resekcja w soli fizjologicznej oparta na technologii zawierającej automatyczny tryb regulacji cięcia i koagulacji dla różnych parametrów impedancji tkanki o wadze nie przekraczającej 10kg | TAK |  |
| 2 | Podstawowa częstotliwość pracy dla cięcia mono- i bipolarnego 360 kHz +/- 5% | TAK |  |
| 3 | Diatermia kompatybilna z systemem zarządzania salą operacyjną typu STORZ OR1, OLYMPUS Endoalpha, WOLF Core | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy diatermii o moduł do koagulacji argonowej zasilany i sterowany z diatermii | TAK |  |
| 5 | Cięcie monopolarne delikatne regulowane w zakresie co najmniej do 300 W, regulacja z krokiem ±1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
| 6 | Cięcie monopolarne intensywne regulowane w zakresie co najmniej do 300 W, regulacja z krokiem ±1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
| 7 | Cięcie bipolarne z mocą co najmniej do 100W, regulacja z krokiem ± 1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
| 8 | Możliwość regulacji hemostazy tkanki w skali przynajmniej 8-stopniowej podczas cięcia monopolarnego i bipolarnego każdego w/w rodzaju | TAK |  |
| 9 | Koagulacja monopolarna regulowana w zakresie co najmniej 0-120 W, z krokiem ± 1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
| 10 | Koagulacja bipolarna regulowana w zakresie co najmniej 0-120 W, z krokiem ± 1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
| 11 | Możliwość wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej między min. łagodną, intensywną, preparującą, preparująca z niskim efektem termicznym | TAK |  |
| 12 | Koagulacja bipolarna dostępna w trybie delikatnym i mikrochirurgicznym | TAK |  |
| 13 | Regulacja intensywności każdego w/w rodzaju koagulacji bipolarnej w skali min. 4-stopniowej (nie dotyczy regulacji mocy) | TAK |  |
| 14 | Funkcja auto-start dla koagulacji bipolarnej z regulowanym czasem opóźnienia, z dokładnością min. 0,1s | TAK |  |
| 15 | Funkcja autostop dla koagulacji mono- i bipolarnej polegająca na automatycznym wyłączeniu aparatu po skoagulowaniu tkanki | TAK |  |
| 16 | Funkcja do bipolarnego zamykania dużych naczyń o śr. do 7 mm z mocą do min 300 W, oparta na modulowanym prądzie bipolarnym o mocy automatycznie dobranej do bieżących właściwości tkanek; zakończenie zamykania naczyń automatyczne, całkowicie zapewniające powtarzalność procesu | TAK |  |
| 17 | Diatermia uniemożliwia nieprawidłowe wykorzystanie funkcji do bipolarnego zamykania dużych naczyń o śr. do 7 mm, tzn. uruchomienie jej dla innego – niż przewidział producent – instrumentu oraz inną niż automatyczna regulację mocy wyjściowej | TAK |  |
| 18 | Rodzaj i liczba niezależnie działających gniazd wyjściowych: - bipolarne – min. 1 szt. - monopolarne – min. 1 szt. - uniwersalne z funkcją rozpoznawania narzędzi– min. 1 szt. - neutralne – 1 szt. | TAK |  |
| 19 | Gniazdo uniwersalne umożliwiające pracę mono i bipolarną oraz narzędzi do zamykania naczyń | TAK |  |
| 20 | Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi (bez dodatkowych adapterów): - monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym śr. 4mm i 5 mm oraz trzypinowym, - bipolarnych w systemie wtyczek jednopinowych 4mm oraz dwupinowym o rozstawie standardu 29 mm | TAK |  |
| 21 | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych oraz zmiany ich konfiguracji umożliwiająca rozbudowę aparatu | TAK |  |
| 22 | Diatermia umożliwiająca koagulację monopolarną natryskową z mocą do min. 120 W, regulacja mocy z krokiem 1W w całym zakresie | TAK |  |
| 23 | Diatermia przystosowana do wykonywania zabiegów w płynach w technice bipolarnej (w soli fizjologicznej) tj. do cięcia o mocy regulowanej automatycznie w zakresie co najmniej do 370 W i koagulacji regulowanej automatycznie w zakresie do co najmniej do 200 W | TAK |  |
| 24 | Możliwość aktywacji funkcji monopolarnych i bipolarnych przez sterowniki nożne z funkcją zmiany programów | TAK |  |
| 25 | Możliwość programowania min. 20 pozycji w pamięci aparatu | TAK |  |
| 26 | Aparat wyposażony w układy monitorujące jakość połączenia elektrody neutralnej z ciałem pacjenta, sygnalizacja stanów zagrażających zdrowiu pacjenta | TAK |  |
| 27 | Czytelna informacja o aktualnym stanie połączenia elektrody ze skórą pacjenta (wizualna – w postaci np. linijki i liczbowa – dane o rezystancji połączenia) | TAK |  |
| 28 | Układy kontroli: - prawidłowej aplikacji elektrody neutralnej względem elektrody czynnej - prawidłowego przylegania całej elektrody do skóry pacjenta - układ kontroli czasu aktywacji | TAK |  |
| 29 | Diatermia wyposażona w wielokolorowy ekran do komunikacji z użytkownikiem | TAK |  |
| 30 | Funkcja zgłaszania wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzenia stosownym komunikatem w języku polskim | TAK |  |
| 31 | Regulacja intensywnością cięcia i koagulacji oraz możliwość zmiany trybów pracy przy pomocy włącznik nożnego i uchwytu do koagulacji i cięcia | TAK |  |
| 32 | Obudowa łatwa w utrzymaniu czystości pozbawiona otworów wentylacyjnych | TAK |  |
| 33 | Wyposażenie wielorazowego użytku, przeznaczone do sterylizacji w sterylizatorze parowym (parametry: temperatura do 134°C, ciśnienie 2.1 bara) lub sterylizatorze gazowym | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 34 | Uchwyt elektrod monopolarnych śr. trzpienia 4 mm, z włącznikiem kołyskowym i kablem dł. min. 4m – 5 szt. | TAK |  |
| 35 | Elektroda monopolarna nożowa prosta, ostrze szerokie 3,2- 3,4 x 22-25mm – 5 szt. | TAK |  |
| 36 | Elektroda monopolarna nożowa prosta, ostrze wąskie 1,5 -1,7 x 15-18mm – 5 szt. | TAK |  |
| 37 | Elektroda monopolarna nożowa prosta, dł. 11-13cm – 5 szt. | TAK |  |
| 38 | Przewód do elektrod neutralnych jednorazowych z klipsem, dł. min 4m – 3 szt. | TAK |  |
| 39 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku symetrycznie dzielona o powierzchni poniżej 85 cm2 z pierścieniem ekwipotencjalnym 20+/-3 cm2 izolowanym mechanicznie i elektrycznie od powierzchni płytki min. 10 szt. (Pakiet startowy) | TAK |  |
| 40 | Wielorazowe narzędzie do zamykania naczyń, bransze z elementami przytrzymującymi tkankę dł. 27 cm do min. 50 zabiegów – 1 szt. | TAK |  |
| 41 | Wielorazowe narzędzie do zamykania naczyń, laparoskopwe dł. Min. 32 cm, końcówka robocza typu Kelly, do min. 50 zabiegów – 1 szt. | TAK |  |
| 42 | Sterownik nożny podwójny z możliwością zdalnej zmiany nastaw i możliwością sterowania funkcji mono i bipolarnej – 1 szt. | TAK |  |
| 43 | Sterownik nożny pojedynczy z możliwością zdalnej zmiany nastaw i możliwością sterowania funkcji mono i bipolarnej – 1 szt. | TAK |  |
| 44 | Kompletny wózek transportowy na aparaturę | TAK |  |
| 45 | Gwarancja na urządzenie | Min. 36 miesięcy |  |

.................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy