Załącznik nr 2-7  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych  częścią 7 zamówienia

- Ssak elektryczny   sztuk 3

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 2 | Podciśnienie min. 90 kPa | TAK |  |
| 3 | Wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) min. 30 dm3/min, max 33 dm3/min | TAK |  |
| 4 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mm Hg | TAK |  |
| 5 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | TAK |  |
| 6 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę | TAK |  |
| 7 | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji | TAK |  |
| 8 | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | TAK |  |
| 9 | Cicha praca (do 37 dB) | TAK |  |
| 10 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy - zbiornik zabezpieczający 0,2- 0,3 dm3 | TAK |  |
| 11 | 2 zbiorniki 2,5 dm3 wielorazowe z poliwęglanu, nietłukące, z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytami naszynowymi i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu oraz kompatybilne do nich wkłady o poj. 2,5 dm3 w ilości startowej min. 30 szt. | TAK |  |
| 12 | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 70 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria | TAK |  |
| 13 | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem - wbudowany w wózek | TAK |  |
| 14 | Zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi | TAK |  |
| 15 | Filtry antybakteryjne - min. 3 szt. | TAK |  |
| 16 | Metalowy uchwyt na dren | TAK |  |
| 17 | Dren silikonowy do pacjenta - min. 4 m | TAK |  |
| 18 | Masa urządzenia z wózkiem max 18 kg | TAK |  |
| 19 | Okres gwarancji | min. 24 miesiące |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy