Załącznik nr 2-11  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych  częścią 11 zamówienia

- Aparat ultrasonograficzny  – 1 szt.  z czterema głowicami

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, rok produkcji 2016 do zastosowań w badaniach ginekologiczno-położniczych. Aparat w najnowszej wersji oprogramowania i platformy sprzętowej wprowadzonej nie wcześniej niż 2016 r. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 VAC. Standardowe podłączenie za pomocą wtyczki prądu jednofazowego. | Tak |  |
| 3 | Wyposażenie, konstrukcja aparatu usg: - wysokiej klasy monitor diagnostyczny TFT LCD o przekątnej min. 23", z regulacją położenia, - regulacja wysokość min 15 cmi i kąta odchylenia pulpitu min 15 stopni, - min. 3 gniazda sond obrazowych , - dysk twardy o pojemności min. 400GB, - wewnętrzna baza danych pacjentów list roboczych, - porty USB do eksportu danych i podłączania urządzeń peryferyjnych, - napęd dysków CD/DVD do przenoszenia danych i obrazów, - waga aparatu max. 100 kg, posadowiony na podstawie, - podstawa mobilna - wyposażona w wózek oraz koła z możliwością blokady. | Tak |  |
| 4 | System musi być wyposażony w technologię umożliwiającą zapis danych obrazowych zaraz po digitalizacji, umożliwiając dokonywanie pełnego postrocesingu (zmiana parametrów, pomiary, zastosowanie filtrów) w czasie rzeczywistym lub na obrazach zapisanych w bazie danych. Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum : B • Regulacja wzmocnienie 2D gain • Powiększenie obrazu • Mapy szarości • Koloryzacja • Regulacja funkcji wygładzania obrazu • Zakres dynamiki obrazu PW-Mode • Przesuniecie linii bazowej • Korekcja kąta • Automatyczne kalkulacje • Modyfikacja obliczeń • Czułość obrysu spektrum • dopplerowskiego Color Flow Mode | Tak |  |
|  | • Przesunięcie Linii bazowej • Mapy koloru • Próg przejścia do analizy koloru 3D • Regulacja wzmocnienia • Regulacja płaszczyzn x/y/z • Możliwość ugięcia bramki referencyjnej 3D umożliwiająca • dopasowanie do anatomii badanych struktur • Możliwość zmiany presetu renderingu • Możliwość wycinania niepotrzebnych struktur |  |  |
| 5 | Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania min .200000 | Tak |  |
| 6 | Dynamika systemu min 260dB | Tak |  |
| 7 | Zakres głębokości obrazowania aparatu min 2-35 cm | Tak |  |
| 8 | System musi być wyposażony w funkcje automatycznej optymalizacji obrazu pomagając operatorowi ustalić warunki obrazowe w trybach B-mode i Dopplerze pulsacyjnym. | Tak |  |
| 9 | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min.x8 Powiększenie zoom wysokiej rozdzielczości x20 | Tak |  |
| 10 | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe min.7 kątów dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych -wygładzania obrazów | Tak |  |
| 11 | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, w obrazowaniu trapezowym. Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | Tak |  |
| 12 | Tryby pracy aparatu: 2-D z maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) min 600 Hz Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min.4000 obrazów Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach M-mode Kolor M-mode Doppler kolorowy Regulacja uchylności (Steer) wiązki min. +/- 20 "Dopplera Power Doppler Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów Doppler PWD o regulacji szerokości bramki min. 1-15 mm Tryb doppler tkankowy Tryb M-mode Duplex (2D/PWD) Triplex (2 D/P WD/CD) Obrazowanie tzw.panoramiczne | Tak |  |
| 13 | Głowica conweksowa typu 2D Częstotliwość pracy głowicy min. 2do 5 MHz +/- 1 MHZ Kąt widzenia - min. 100° Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190 | Tak |  |
| 14 | Głowica liniowa typu 2D do badań radiologicznych Częstotliwość pracy głowicy min. 4 do 12 MHz +/- 1 MHZ Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min. 190 Szerokość pola skanowania max 40 mm | Tak |  |
| 15 | Głowica liniowa typu 2D do badań polożniczych Częstotliwość pracy głowicy min. 4 do 8 MHz +/- 1 MHZ Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min. 190 Szerokość pola skanowania max 45 mm | Tak |  |
| 16 | Głowica endocavitarna typu 2D Częstotliwość pracy głowicy min. 3 do 9 MHz +/- 1 MHZ Kąt widzenia - min. 180° Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190 | Tak |  |
| 17 | Pakiety obliczeniowe/ raporty do badań • jamy brzusznej • małych narządów • naczyniowych • ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA • położniczych wraz z automatyczną detekcją i pomiarami biometrycznymi BPD,HC,AC,FL Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych | Tak |  |
| 18 | Wymaga się wyposażenia systemu w monochromatyczny, cyfrowy videoprinter. | Tak |  |
| 19 | Wymaga się wyposażenie systemu w komputerową stację lekarską z oprogramowaniem do archiwizacji i dokumentowania obrazów, tworzenia raportów diagnostycznych. Oprogramowanie stacji lekarskiej musi posiadać szablony formularzy dotyczących badań poszczególnych obszarów medycznych. Formularze te musza zawierać możliwość wprowadzania elementów danych opisowych, wyników pomiarów, wyników badań, obrazów oraz wykresów. Stacja opisowa pracująca w systemie DICOM wyposażona w oprogramowanie do komunikacji z aparatem usg. System pozwalający na wymianę danych pomiędzy aparatem a stacją roboczą min. wykonane pomiary biometryczne w położnictwie, pomiary ginekologii , wykonane pomiary dopplerowskie, przesyłanie obrazów statycznych, pętli obrazowych. Zaawansowana stacja robocza umożliwiająca archiwizację i dokumentację badań i obrazów ,tworzenie raportów ,opisów, tworzenie raportów diagnostycznych z użyciem standardowej terminologii. Oprogramowanie umożliwiające ocenę ryzyka trysomii 13/18/21.Oprogramowanie nie wymagające dodatkowych opłat za użytkowanie licencji | Tak |  |
| 20 | System musi być wyposażony w moduł komunikacji DICOM | Tak |  |
| 21 | System musi posiadać funkcję exportu wyników badań na nośnik optyczny | Tak |  |
| 22 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | Tak |  |
| 23 | Moduł zdalnej diagnostyki i serwisu aparatu przez sieć internetową w zakresie przeinstalowania oprogramowania, możliwość zdalnej korekty | Tak |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy aparatu Obrazowanie 3D+color, power doppler do określenia kształtu naczyń Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością min. 40 objętości na sekundę. Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i korektą bramki skanującej i funkcją biopsji w trybie 4 D | Tak |  |
| 25 | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę wolumetryczną conwex - typu 2D,3D,4D Częstotliwość pracy głowicy min. 2 do 8 MHz +/- 1 MHZ Kąt widzenia - min. 90° Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190 | Tak |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę wolumetryczną endowaginalną - typu 2D,3D,4D Częstotliwość pracy głowicy min. 2 do 8 MHz +/- 1 MHZ Kąt widzenia - min. 180° Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190 | Tak |  |
| 27 | Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |  |

2. Aparat ultrasonograficzny– 1 szt.  z trzema głowicami

Nazwa oferowanego urządzenia:	................................................................

Typ: ............................... Model:	..................... Rok produkcji: .............................

Producent:	.........................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, rok produkcji 2016 do zastosowań w badaniach ginekologiczno-położniczych .Aparat w wersji najnowszej wersji oprogramowania i platformy sprzętowej wprowadzonej nie wcześniej niż 2016 | Tak |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 VAC. Standardowe podłączenie za pomocą wtyczki prądu jednofazowego. | Tak |  |
| 3 | Wyposażenie, konstrukcja aparatu usg: - wysokiej klasy monitor diagnostyczny TFT LCD o przekątnej min. 23", z regulacją położenia, - regulacja wysokość min 15 cmi i kąta odchylenia pulpitu min 15 stopni, - min. 3 gniazda sond obrazowych i 1 gniazdo parkingowe, - dysk twardy o pojemności min. 400GB, - wewnętrzna baza danych pacjentów list roboczych, - porty USB do eksportu danych i podłączania urządzeń peryferyjnych, - napęd dysków CD/DVD do przenoszenia danych i obrazów, - waga aparatu max. 95 kg, posadowiony na podstawie, - podstawa mobilna - wyposażona w wózek oraz koła z możliwością blokady. | Tak |  |
| 4 | System musi być wyposażony w technologię umożliwiającą zapis danych obrazowych zaraz po digitalizacji, umożliwiając dokonywanie pełnego postrocesingu (zmiana parametrów, pomiary, zastosowanie filtrów) w czasie rzeczywistym lub na obrazach zapisanych w bazie danych. Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum: B • Regulacja wzmocnienie 2D gain • Powiększenie obrazu • Mapy szarości • Koloryzacja • Regulacja funkcji wygładzania obrazu • Zakres dynamiki obrazu PW-Mode • Przesuniecie linii bazowej • Korekcja kąta • Automatyczne kalkulacje • Modyfikacja obliczeń • Czułość obrysu spektrum • dopplerowskiego Color Flow Mode • Przesunięcie Linii bazowej • Mapy koloru • Próg przejścia do analizy koloru 3D • Regulacja wzmocnienia • Regulacja płaszczyzn x/y/z • Możliwość ugięcia bramki referencyjnej 3D umożliwiająca • dopasowanie do anatomii badanych struktur • Możliwość zmiany presetu renderingu • Możliwość wycinania niepotrzebnych struktur | Tak |  |
| 5 | Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania min .200000 | Tak |  |
| 6 | Dynamika systemu min 260 dB | Tak |  |
| 7 | Zakres głębokości obrazowania aparatu min 2-35 cm | Tak |  |
| 8 | System musi być wyposażony w funkcje automatycznej optymalizacji obrazu pomagając operatorowi ustalić warunki obrazowe w trybach B-mode i Dopplerze pulsacyjnym. | Tak |  |
| 9 | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min.x8 Powiększenie zoom wysokiej rozdzielczości x20 | Tak |  |
| 10 | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe min.7 kątów dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych -wygładzania obrazów | Tak |  |
| 11 | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, w obrazowaniu trapezowym. Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | Tak |  |
| 12 | Tryby pracy aparatu: 2-D z maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) min 600 Hz Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min.4000 obrazów Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach M-mode Kolor M-mode Doppler kolorowy Regulacja uchylności (Steer) wiązki min. +/- 20 "Dopplera Power Doppler Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów Doppler PWD o regulacji szerokości bramki min. 1-15 mm Tryb doppler tkankowy Tryb M-mode Duplex (2D/PWD) Triplex (2 D/P WD/CD) Obrazowanie tzw.panoramiczne | Tak |  |
| 13 | Głowica conweksowa typu 2D Częstotliwość pracy głowicy min. 2do 5 MHz +/- 1 MHZ Kąt widzenia - min. 100° Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190 | Tak |  |
| 14 | Głowica endocavitarna typu 2D Częstotliwość pracy głowicy min. 3 do 9 MHz +/- 1 MHZ Kąt widzenia - min. 180° Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190 | Tak |  |
| 15 | Głowica liniowa typu 2D do badań radiologicznych Częstotliwość pracy głowicy min. 4 do 12 MHz +/- 1 MHZ Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min. 190 Szerokość pola skanowania max 40 mm | Tak |  |
| 16 | Pakiety obliczeniowe/ raporty do badań • jamy brzusznej • małych narządów • naczyniowych • ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA • położniczych wraz z automatyczną detekcją i pomiarami biometrycznymi BPD,HC,AC,FL Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych | Tak |  |
| 17 | Wymaga się wyposażenia systemu w monochromatyczny, cyfrowy videoprinter. | Tak |  |
| 18 | Wymaga się wyposażenie systemu w komputerową stację lekarską z oprogramowaniem do archiwizacji i dokumentowania obrazów, tworzenia raportów diagnostycznych. Oprogramowanie stacji lekarskiej musi posiadać szablony formularzy dotyczących badań poszczególnych obszarów medycznych. Formularze te musza zawierać możliwość wprowadzania elementów danych opisowych, wyników pomiarów, wyników badań, obrazów oraz wykresów. Stacja opisowa pracująca w systemie DICOM wyposażona w oprogramowanie do komunikacji z aparatem usg. System pozwalający na wymianę danych pomiędzy aparatem a stacją roboczą min. wykonane pomiary biometryczne w położnictwie, pomiary ginekologii , wykonane pomiary dopplerowskie, przesyłanie obrazów statycznych, pętli obrazowych. Zaawansowana stacja robocza umożliwiająca archiwizację i dokumentację badań i obrazów ,tworzenie raportów ,opisów, tworzenie raportów diagnostycznych z użyciem standardowej terminologii. Oprogramowanie umożliwiające ocenę ryzyka trysomii 13/18/21. Oprogramowanie nie wymagające dodatkowych opłat za użytkowanie licencji. | Tak |  |
| 19 | System musi być wyposażony w moduł komunikacji DICOM | Tak |  |
| 20 | System musi posiadać funkcję exportu wyników badań na nośnik optyczny | Tak |  |
| 21 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | Tak |  |
| 22 | Moduł zdalnej diagnostyki i serwisu aparatu przez sieć internetową w zakresie przeinstalowania oprogramowania, możliwość zdalnej korekty | Tak |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy aparatu Obrazowanie 3D+color, power doppler do określenia kształtu naczyń Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością min. 40 objętości na sekundę. Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i korektą bramki skanującej i funkcją biopsji w trybie 4 D . | Tak |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę wolumetryczną conwex - typu 2D,3D,4D Częstotliwość pracy głowicy min. 2 do 8 MHz +/- 1 MHZ Kąt widzenia - min. 90° Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190 | Tak |  |
| 25 | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę wolumetryczną endowaginalną - typu 2D,3D,4D Częstotliwość pracy głowicy min. 2 do 8 MHz +/- 1 MHZ Kąt widzenia - min. 180° Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190 | Tak |  |
| 26 | Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |  |

3. Aparat ultrasonograficzny – 1 szt. z dwiema głowicami

Nazwa oferowanego urządzenia:	.......................................................................

Typ: ............................... Model:	......................... Rok produkcji: .............................

Producent:	.................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, rok produkcji 2016 do zastosowań w badaniach ginekologiczno-położniczych .Aparat w wersji najnowszej wersji oprogramowania i platformy sprzętowej wprowadzonej nie wcześniej niż 2016 | Tak |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 VAC. Standardowe podłączenie za pomocą wtyczki prądu jednofazowego. | Tak |  |
| 3 | Wyposażenie, konstrukcja aparatu usg: - wysokiej klasy monitor diagnostyczny TFT LCD o przekątnej min. 23", z regulacją położenia, - regulacja wysokość min 15 cmi i kąta odchylenia pulpitu min 15 stopni, - min. 3 gniazda sond obrazowych i 1 gniazdo parkingowe, - dysk twardy o pojemności min. 400GB, - wewnętrzna baza danych pacjentów list roboczych, - porty USB do eksportu danych i podłączania urządzeń peryferyjnych, - napęd dysków CD/DVD do przenoszenia danych i obrazów, - waga aparatu max. 95 kg, posadowiony na podstawie, - podstawa mobilna - wyposażona w wózek oraz koła z możliwością blokady. | Tak |  |
| 4 | System musi być wyposażony w technologię umożliwiającą zapis danych obrazowych zaraz po digitalizacji, umożliwiając dokonywanie pełnego postrocesingu (zmiana parametrów, pomiary, zastosowanie filtrów) w czasie rzeczywistym lub na obrazach zapisanych w bazie danych. Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum : B • Regulacja wzmocnienie 2D gain • Powiększenie obrazu • Mapy szarości • Koloryzacja • Regulacja funkcji wygładzania obrazu • Zakres dynamiki obrazu PW-Mode • Przesuniecie linii bazowej • Korekcja kąta • Automatyczne kalkulacje • Modyfikacja obliczeń • Czułość obrysu spektrum • dopplerowskiego Color Flow Mode • Przesunięcie Linii bazowej • Mapy koloru • Próg przejścia do analizy koloru 3D • Regulacja wzmocnienia • Regulacja płaszczyzn x/y/z • Możliwość ugięcia bramki referencyjnej 3D umożliwiająca • dopasowanie do anatomii badanych struktur • Możliwość zmiany presetu renderingu • Możliwość wycinania niepotrzebnych struktur | Tak |  |
| 5 | Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania min .200000 | Tak |  |
| 6 | Dynamika systemu min 260 dB | Tak |  |
| 7 | Zakres głębokości obrazowania aparatu min 2-35 cm | Tak |  |
| 8 | System musi być wyposażony w funkcje automatycznej optymalizacji obrazu pomagając operatorowi ustalić warunki obrazowe w trybach B-mode i Dopplerze pulsacyjnym. | Tak |  |
| 9 | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min.x8 Powiększenie zoom wysokiej rozdzielczości x20 | Tak |  |
| 10 | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe min.7 kątów dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych -wygładzania obrazów | Tak |  |
| 11 | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, w obrazowaniu trapezowym. Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | Tak |  |
| 12 | Tryby pracy aparatu: 2-D z maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) min 600 Hz Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min.4000 obrazów Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach M-mode Kolor M-mode Doppler kolorowy Regulacja uchylności (Steer) wiązki min. +/- 20 "Dopplera Power Doppler Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów Doppler PWD o regulacji szerokości bramki min. 1-15 mm Tryb doppler tkankowy Tryb M-mode Duplex (2D/PWD) Triplex (2 D/P WD/CD) Obrazowanie tzw.panoramiczne | Tak |  |
| 13 | Głowica conweksowa typu 2D Częstotliwość pracy głowicy min. 2do 5 MHz +/- 1 MHZ Kąt widzenia - min. 100° Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190 | Tak |  |
| 14 | Głowica endocavitarna typu 2D Częstotliwość pracy głowicy min. 3 do 9 MHz +/- 1 MHZ Kąt widzenia - min. 180° Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190 | Tak |  |
| 15 | Pakiety obliczeniowe/ raporty do badań • jamy brzusznej • małych narządów • naczyniowych • ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA • położniczych wraz z automatyczną detekcją i pomiarami biometrycznymi BPD,HC,AC,FL Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych | Tak |  |
| 16 | Wymaga się wyposażenia systemu w monochromatyczny, cyfrowy videoprinter. | Tak |  |
| 17 | Wymaga się wyposażenie systemu w komputerową stację lekarską z oprogramowaniem do archiwizacji i dokumentowania obrazów, tworzenia raportów diagnostycznych. Oprogramowanie stacji lekarskiej musi posiadać szablony formularzy dotyczących badań poszczególnych obszarów medycznych. Formularze te musza zawierać możliwość wprowadzania elementów danych opisowych, wyników pomiarów, wyników badań, obrazów oraz wykresów. Stacja opisowa pracująca w systemie DICOM wyposażona w oprogramowanie do komunikacji z aparatem usg. System pozwalający na wymianę danych pomiędzy aparatem a stacją roboczą min. wykonane pomiary biometryczne w położnictwie, pomiary ginekologii , wykonane pomiary dopplerowskie, przesyłanie obrazów statycznych, pętli obrazowych. Zaawansowana stacja robocza umożliwiająca archiwizację i dokumentację badań i obrazów ,tworzenie raportów ,opisów, tworzenie raportów diagnostycznych z użyciem standardowej terminologii. Oprogramowanie umożliwiające ocenę ryzyka trysomii 13/18/21. Oprogramowanie nie wymagające dodatkowych opłat za użytkowanie licencji | Tak |  |
| 18 | System musi być wyposażony w moduł komunikacji DICOM | Tak |  |
| 19 | System musi posiadać funkcję exportu wyników badań na nośnik optyczny | Tak |  |
| 20 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | Tak |  |
| 21 | Moduł zdalnej diagnostyki i serwisu aparatu przez sieć internetową w zakresie przeinstalowania oprogramowania, możliwość zdalnej korekty | Tak |  |
| 22 | Możliwość rozbudowy aparatu Obrazowanie 3D+color, power doppler do określenia kształtu naczyń Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością min. 40 objętości na sekundę. Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i korektą bramki skanującej i funkcją biopsji w trybie 4 D | Tak |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę wolumetryczną conwex - typu 2D,3D,4D Częstotliwość pracy głowicy min. 2 do 8 MHz +/- 1 MHZ Kąt widzenia - min. 90° Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190 | Tak |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę wolumetryczną endowaginalną - typu 2D,3D,4D Częstotliwość pracy głowicy min. 2 do 8 MHz +/- 1 MHZ Kąt widzenia - min. 180° Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190 | Tak |  |
| 25 | Okres Gwarancji | min.36 miesięcy |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy