/2016/DZP Warszawa, 15.07.2016 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.	Przetargu nieograniczonego nr 22/2016 na dostawę łóżek szpitalnych oraz aparatury	i sprzętu medycznego.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej zamieszczono te pytania i udzielone odpowiedzi.

1.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone, tworzywowe, opuszczane, nie powodujące poszerzenia łóżka, składane poniżej poziomu materaca?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

2.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne łatwe w obsłudze przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

3.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez panelu satelity, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

4.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem podpartym w 6 punktach, gwarantującym stabilność w każdym położeniu?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

5.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji podpartej na 2 cylindrycznych kolumnach co spełnia wymóg stabilnej konstrukcji, przystosowania do reanimacji, gwarantujące maksymalną stabilność podczas masażu serca?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

6.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez panelu satelity, ale z pilotem przewodowym dla pacjenta?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

7.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralny panel bez pól odróżniających się kolorystycznie lecz wyposażony w kilkucentymetrowe przyciski oznaczone różnymi kolorami i zgrupowane funkcyjnie na powierzchni panelu – zaproponowane rozwiązanie również ułatwia szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

8.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

9.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 1950 x 850 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

10.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 440 do 840 mm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

11.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 78º?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

12.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu części nożnej w zakresie od 0 do 42º?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

13.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone we wskaźnik zużycia akumulatora informujący o konieczności jego wymiany?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

14.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w wyłączniki funkcji elektrycznych dla poszczególnych regulacji?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

15.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w funkcję odłączenia regulacji elektrycznej?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

16.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w przycisk bezpieczeństwa odłączający wszystkie funkcje elektryczne, za wyjątkiem funkcji ratujących życie?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

17.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w system elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

18.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 72 cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

19.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści wózek o powierzchni leża 60 x 190 cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

20.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości minimalnej leża mierzonej od podłoża do górnej płaszczyzny materaca 68 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

21.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści wózek z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenurga od -12º do +12º?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

22.	Część 5 pkt 1.1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 1960 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

23.	Część 5 pkt 1.2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej 660 mm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

24.	Część 5 pkt 1.3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z powierzchnią leża o wymiarach: 1930 x 610 mm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

25.	Część 5 pkt 1.4. i 1.5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z hydrauliczną, kolumnową regulacją wysokości w zakresie od 660 do 960 mm (uwzględniając materac)?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

26.	Część 3 pkt 1.7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego leże nie jest przezierne dla promieni RTG?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

27.	Część 5 pkt 1.8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z barierkami bocznymi o 29 cm wysokości i 109 cm długości?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

28.	Część 5 pkt 1.11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, w którym pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwane są hydraulicznie w zakresie 12º?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

29.	Część 5 pkt 1.13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych wyposażony w 4 antystatyczne koła o średnicy 150 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

30.	Część 3 pkt 1.15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z centralną blokadą kół, której dźwignie zlokalizowane są obustronnie od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

31.	Część 5 pkt 1.16: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z bezpiecznym dopuszczalnym obciążeniem wynoszącym 200 kg?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

32.	Część 5 pkt 1.18: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z materacem o grubości 6 cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

33.	Część 15 pkt 1.2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel multifunkcyjny, którego długość leża wynosi 2070 mm, natomiast szerokość leża jest równa 610 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

34.	Część 15 pkt 1.6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel multifunkcyjny, którego pilot nie posiada mechanicznego zabezpieczenia przed uruchomieniem, aczkolwiek posiada uchwyt mocujący, pozwalający zawiesić go na tylnej części oparcia pleców, bądź mocowaniu podłokietnika, co uniemożliwi pacjentowi przypadkowe uruchomienie regulacji?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

35.	Część 15 pkt 1.7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel multifunkcyjny, który posiada elektryczną regulację wysokości w zakresie: od 550 do 740 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

36.	Część 15 pkt 1.9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel multifunkcyjny, którego siedzisko pochylane jest elektrycznie w zakresie od -5º do 13º?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

37.	Część 15 pkt 1.10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel multifunkcyjny, którego segment nożny regulowany jest elektrycznie w zakresie od 0 do 35º?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

38.	Część 15 pkt 1.12: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel multifunkcyjny, którego system jezdny składa się z 4 kół o średnicy 125 mm, w tym hamulce?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

39.	Część 15 pkt 1.14: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel multifunkcyjny, którego podłokietniki są łatwo i szybko demontowalne bez użycia żadnych narzędzi, ponadto posiadają możliwość regulacji odchylenia w stosunku do fotela i utrzymują się stale w poziomie, niezależnie od pochylenia oparcia pleców?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

40.	Część 15 pkt 1.17: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel multifunkcyjny, którego podnóżek regulowany jest po zwolnieniu blokady, zlokalizowanej od boku segmentu nóg?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

41.	Część 12: Zamawiający stawia w § 5 ust. 7 Załącznika nr 3 - ogólne warunki umowy wymóg: „W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na 24 godziny, ....”, natomiast w Załączniku nr 2-12 wzór formularza właściwości techniczno – użytkowych w Warunkach Gwarancji pkt 2.5 „Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 24 godz.” Czy Zamawiający miał w obu przypadkach na myśli czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia?

Odpowiedź: Tak, chodzi o czas reakcji wykonawcy lub serwisu wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia.

42.	Część 12: Czy Zamawiający zgodzi się na gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 72 godz.?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zgadza się na wydłużenie czasu reakcji wykonawcy lub serwisu wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia.

43.	Część 12: Zamawiający stawia w § 5 ust. 8 Załącznika nr 3 - ogólne warunki umowy wymóg: „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania okresowych bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów technicznych urządzenia, nie rzadziej jednak, niż raz w roku.” Producent wymaga pierwszego przeglądu po trzech latach od momentu zakupu aparatu. Dodatkowe przeglądy zwiększają koszt wykonania zamówienia a w żaden sposób nie wpływają na poprawność pracy urządzenia. Czy Zamawiający w zakresie Części 12 zamówienia zgodzi się na jeden przegląd w okresie gwarancji?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

44.	Część 12: Według § 5 ust. 9 Załącznika nr 3 - ogólne warunki umowy „Wykonawca gwarantuje minimum 10-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych.” Wg producenta przewidywany czas pracy urządzenia wynosi 10 lat od momentu zakupu. Czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź: Tak, zaakceptujemy.

45.	Część 12: W § 8 Załącznika nr 3 - ogólne warunki umowy Zamawiający przewiduje kary dla Wykonawcy za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. Jakie jest stanowisko Zamawiającego w przypadku opóźnień z wypłatą należności Wykonawcy (dodatkowo wg § 9: „W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się ich cesji”)?

Odpowiedź: Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za zwłokę.

46.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści 7-tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie 7-tygodniowego terminu realizacji zamówienia.

47.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości blokady szczytu na czas transportu?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

48.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 38 - 81 cm, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

49.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0 - 43º, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

50.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika diodowego stanu naładowania akumulatora?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

51.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika diodowego konieczności wymiany baterii?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

52.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją Trendelenburga 16º i anty-Trendelenburga 16º, ponieważ proponowane parametry są lepsze od wymaganych?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

53.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko z optycznym wskaźnikiem informującym o zblokowanych regulacjach tylko na panelu dla personelu?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

54.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku aktywacji?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

55.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac z zamkiem błyskawicznym na dwóch bokach (jeden bok dłuższy i jeden bok węższy) materaca w kształcie litery „L”?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

56.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści 7-tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie 7-tygodniowego terminu realizacji zamówienia.

57.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w zamek elektroniczny, który posiada zamiast karty master posiada dodatkowy dowolnie programowalny „kod master”, który posiada tylko personel kierowniczy (pielęgniarka oddziałowa i / lub jej zastępczyni) i jest on niezależny od kodu pacjenta?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

58.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści 7-tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie 7-tygodniowego terminu realizacji zamówienia.

59.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej wózka 730 mm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

60.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z leżem o wymiarach 573 x 1950 mm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

61.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 600-900 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

62.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 650-950 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

63.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z kołami o średnicy 150 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

64.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z barierkami bocznymi o długości 100 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

65.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z Trendelenburgiem 20º i anty-Trendelenburgiem 12º?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

66.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z leżem opartym na konstrukcji zbliżonej do pantografu?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

67.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z kołami z centralną blokadą kół, z czego jedno z kół posiada blokadę kierunkową?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

68.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z dźwigniami do blokady kół, znajdującymi się bezpośrednio przy kołach?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

69.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z materacem o grubości 6 cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

70.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości całkowitej bez zamontowanych poręczy bocznych wynoszącej 80 cm i o szerokości całkowitej z zamontowanymi poręczami bocznymi wynoszącej 86 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

71.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o powierzchni leża (materaca) 67,5 x 192 cm ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

72.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wysokości maksymalnej leża mierzonej od podłoża do górnej powierzchni materaca równej 95 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

73.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z nożnym pedałem do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk, z wyraźnym oznaczeniem regulowanej funkcji, dostępnym od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

74.	Część 5: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez parametr „osłony boczne” należy rozumieć „barierki boczne”. Jeśli nie są to barierki boczne, prosimy o podanie wymagań, funkcji i cech charakterystycznych tych osłon, np. materiału, z jakiego powinny być wykonane.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

75.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z osłonami bocznymi (barierkami bocznymi) o wysokości 33 cm i długości 115 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

76.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o zakresie regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga od -15º do +15º?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

77.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z kołami bez własności antystatycznych?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

78.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z centralną blokadą wszystkich kół jednocześnie uruchamianą jedną z czterech dźwigni zlokalizowanych przy każdym kole?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

79.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z materacem o grubości 6 cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

80.	Część 11 pkt 2.3: Czy Zamawiający ma na myśli elektrodę monopolarną pętla druciana, średnica 5 mm, długość 100 mm, uchwyt 4 mm?

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

81.	Czy Zamawiający w Części 7 w pkt 1 formularza właściwości techniczno – użytkowych dopuści morcelator z konsolą sterującą wraz z wyposażeniem o poniższych parametrach:

- Konsola sterująca morcelatora wyposażona w niezależne wyświetlacze na panelu przednim: wyświetlacz słupkowy wskazujący aktualną prędkość obrotową noża, wyświetlacz numeryczny wskazujący aktualną prędkość obrotową noża, wyświetlacz numeryczny informujący o maksymalnej prędkości obrotowej noża możliwej do ustawienia,

- Maksymalna prędkość obrotowa 1200 obr/min,

- Funkcja ograniczenia maksymalnej prędkości morcelatora,

- Funkcja automatycznego rozpoznania podłączenia silnika i automatyczne ustawienie zakresu prędkości,

- Możliwość rozbudowy konsoli o shaver histeroskopowy,

- Morcelator aktywowany przy pomocy przełącznika nożnego z funkcją proporcjonalności tj. możliwość zwalniania i przyspieszania w zależności od siły nacisku na przełącznik w zakresie do ograniczonej prędkości maksymalnej,

- Silnik morcelatora w kształcie wydrążonej tulei zapewniający przenoszenie ruchu obrotowego silnika bezpośrednio na nóż tnący osadzony w osiowej rękojeści, bez pośredniczących elementów przekładniowych, autoklawowalny,

- Rękojeść mocowana osiowo do silnika, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę zewnętrzną zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy wprowadzone są kleszcze chwytające tkankę,

- Okrągły kaniulowany nóż tnący prowadzony w kaniuli o rozmiarze 15 mm, przymocowany do obudowy silnika i osadzony w rękojeści zapewniającej swobodny obrót, autoklawowalny – 4 sztuki,

- Kaniula morcelatora o rozmiarze 15 mm z ukośnym końcem dystalnym, wyposażona we wkręcaną wewnętrzną zastawkę z wymiennymi, sprężynującymi płytkami, zapobiegającymi ucieczce CO2 w momencie, gdy w kaniuli nie znajduje się nóż tnący, obturator lub instrument laparoskopowy – 1 sztuka,

- Okrągły kaniulowany nóż tnący prowadzony w kaniuli o rozmiarze 11 mm, przymocowany do obudowy silnika i osadzony w rękojeści zapewniającej swobodny obrót, autoklawowalny – 2 sztuki,

- Kaniula morcelatora o rozmiarze 11 mm z ukośnym końcem dystalnym, wyposażona we wkręcaną wewnętrzną zastawkę z wymiennymi, sprężynującymi płytkami, zapobiegającymi ucieczce CO2 w momencie, gdy w kaniuli nie znajduje się nóż tnący, obturator lub instrument laparoskopowy – 1 sztuka,

- Kaniula mocowana do obudowy silnika w sposób bezgwintowy, umożliwiający szybką zmianę położenia silnika względem kaniuli,

- W zestawie obturator tępy oraz ostry stożkowy ułatwiający wprowadzanie kaniuli do jamy otrzewnej,

- W zestawie komplet uszczelek,

- W zestawie kleszcze do przyciągania morcelowanych tkanek, długości 36 cm, w rozmiarze 11 mm i 15 mm, rozbieralne złożone z: metalowej rękojeści z zapinką, tubusu, wkładu roboczego typu kulociąg, obie bransze ruchome,

- W zestawie kosz druciany do mycia i sterylizacji silnika morcelatora wraz z wyposażeniem.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

82.	Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

83.	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1: „W razie zwłoki w przekazaniu urządzenia do eksploatacji w terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto urządzenia za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto urządzenia przekazanego z opóźnieniem.”?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

84.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjentów o długości całkowitej 2200 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

85.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjentów o szerokości całkowitej 840 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

86.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjentów z leżem o szerokości 620 mm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

87.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjentów z regulacją wysokości leża w zakresie 660 - 960 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

88.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjentów z barierkami bocznymi o wymiarach 43 x 135 cm opuszczane poprzez zwolnienie blokady (naciśnięcie dźwigni blokady) i opuszczenie barierki do dołu?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

89.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjentów z regulacją funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga od -15º do +15º?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

90.	Część 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do kroplówek o wymiarach leża: długość 2145 mm, szerokość 580 mm, w którym segment pleców jest profilowany i poszerzony do szerokości 730 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

91.	Część 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do kroplówek bez regulacji kąta nachylenia siedziska?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

92.	Część 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do kroplówek wyposażony w pilot przewodowy, który nie posiada zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

93.	Część 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do kroplówek z regulacją wysokości siedziska w zakresie 560 – 860 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

94.	Część 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do kroplówek z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie -10º do + 76º?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

95.	Część 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do kroplówek z regulacją kąta nachylenia siedziska w zakresie 0 do 15º?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

96.	Część 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do kroplówek z regulacją przechyłu Trendelenburga w zakresie 10º?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

97.	Część 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do kroplówek z podstawą wyposażoną w pojedyncze koła o średnicy 100 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

98.	Część 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do kroplówek wyposażony w komfortowy materac piankowy o grubości 100 mm z tapicerką szytą na obrzeżach, wykonaną ze zmywalnego materiału ognioodpornego: o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych dostępną w 20 kolorach?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

99.	Część 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do kroplówek wyposażony w zdejmowane podłokietniki z regulacją kąta chylenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej, regulacje możliwe poprzez zastosowany mechanizm śrubowy?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

100.	Część 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do kroplówek bez uchwytu do prowadzenia fotela?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

101.	Część 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do kroplówek z segmentem nóg wyposażonym w regulowany podnóżek blokowany za pomocą mechanizmu śrubowego?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

102.	Część 15: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fotela do kroplówek wyposażonego w podłokietniki z regulacją wysokości?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

103.	Część 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do kroplówek z segmentem nóg wyposażonym w elektrycznie regulowany podnóżek za pomocą pilota przewodowego?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

104.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne bez listwy ochronnej, zakończone uchwytami z poliamidu składane jednym ruchem ręki?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

105.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne ze stabilną konstrukcją leża, w których leże pacjenta wykonane jest z trwałych paneli z tworzywa ABS, które nie wymagają w swojej konstrukcji elementów zatrzaskowych, a panele nie przesuwają się ani nie wypadają?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

106.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne oparte na pantografie, z zewnętrzną ramą na segmentach leża, na której opierają się panele leża ABS?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

107.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z przewodowym panelem sterowania dla personelu, który ze względów konstrukcyjnych można zawiesić tylko na szczycie od strony nóg?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

108.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne o długości całkowitej 2210 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

109.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne o szerokości całkowitej 1020 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

110.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne o wymiarach leża 1950 x 860 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

111.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne, wyposażone w dźwiękową sygnalizację kiedy hamulec jest zwolniony a wtyczka włączona do zasilania?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

112.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne wyposażone w kabel w przewodzie prostym, co nie ma wpływu na bezpieczeństwo i leczenie pacjenta?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

113.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne wyposażone w dźwiękową sygnalizację niskiego stanu baterii?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

114.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z informacją o żywotności baterii znajdującą się w instrukcji obsługi?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

115.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne z blokadą poszczególnych funkcji z wyjątkiem blokady pozycji krzesła kardiologicznego?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

116.	Część 1 pkt 1.27 i 1.28: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne, które ze względów konstrukcyjnych nie posiadają możliwości wyłączenia funkcji elektrycznych?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

117.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne bez półki na pościel?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

118.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne, które nie posiadają funkcji wyłączenia regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

119.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka szpitalne wyposażone w regulacje przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 0 - 17º, co jest parametrem lepszym?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

120.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów o szerokości całkowitej 83 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

121.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów o wymiarach leża pacjenta: 65 x 191 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

122.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów o regulacji wysokości 56 – 88 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

123.	Część 5: Czy Zamawiający pod pojęciem osłony boczne ma na myśli obudowę wózka? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuści wózek z osłoną o wymiarach: 67,5 cm x 181 cm?

Odpowiedź: Nie, „osłony boczne” oznaczają barierki boczne.

124.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, w którym barierki opuszczane są jednym ruchem ręki, gdzie jedną ręką następuje zwolnienie blokady a drugą ręką opuszczenie barierki?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

125.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów z regulacjami Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 0 - 12º?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

126.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty tworzywowe z jednolitego odlewu, bez miejsc klejenia/skręcania, posiadające wstawki dekoracyjne z możliwością wyboru ich koloru, wklejane w środkowej frontowej, wyprofilowanej części szczytu?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

127.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu, tym samym bez blokady z graficzną informacją?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

128.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty montowane do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych trzpieni zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy leża łóżka?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

129.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z możliwością ich składania/odblokowywania jednym ruchem?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

130.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne wyposażone w wyjmowane szczyty wykonane z profilu stalowego okrągłego ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, wypełnione płytą HPL?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

131.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne wyposażone w wyjmowane szczyty wykonane z profilu stalowego okrągłego ze stali nierdzewnej, wypełnione płytą HPL?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

132.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi montowanymi na stałe?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

133.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne z leżem wypełnionym wypraskami tworzywowymi ABS?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

134.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi zabezpieczonymi przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez odpowiednie wyprofilowania uniemożliwiające ich samoczynny demontaż bądź przesunięcie?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

135.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi zabezpieczonymi przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez mechanizm wsunięcia danego panelu na odpowiednio wyfrezowane wgłębienie?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

136.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z panelem lecz bez oznaczenia 3 stref na panelu?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

137.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne wyposażone w pilot przewodowy dla pacjenta lub personelu zamiast satelity umieszczonej nad głową pacjenta?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

138.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość zewnętrzną wynoszą 960 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

139.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże w wymiarze 2000 x 850 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

140.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 810 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

141.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne nie posiadające diodowego wskaźnika stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

142.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne nie posiadające diodowego wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

143.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji Trendelenburga do 18º?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

144.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji anty-Trendelenburga do 18º?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

145.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z panelem sterowania posiadającym dwa różne oznaczenia kolorystyczne tj. dla funkcji CPR oraz pozycji antyszokowej – kolor czerwony, dla pozostałych funkcji kolor czarny?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

146.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji: regulacja wysokości blokująca jednocześnie przechył Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga, osobna blokada dla przechyłów Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga, osobna blokada regulacji części plecowej, osobna blokada regulacja części nożnej, oraz nieblokowana pozycja krzesła kardiologicznego?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

147.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji na pilocie poprzez konieczność aktywowania pilota za pomocą specjalnego kluczyka oraz z panelem sterowania z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

148.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające panel centralny bez systemu odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji, jednak posiadający zabezpieczenie w postaci pokrywy (po podniesieniu której dostępne są wszystkie funkcje w tym ratujące życie) oraz system dezaktywujący pilot przewodowy po upływie ok. 50 s nieużywania z koniecznością świadomego ponownego uruchomienia regulacji?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

149.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac z pokrowcem odpinanym na jednym dłuższym boku oraz jednym krótszym – na kształt litery „L”?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

150.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac o grubości 12 cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

151.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac posiadający nacięcia na całej powierzchni dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta oraz zapewnienia cyrkulacji powietrza pod pacjentem?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

152.	Część 1: Czy Zamawiający wydłuży czas przystąpienia do naprawy do 48 godzin?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zgadza się na wydłużenie czasu reakcji wykonawcy lub serwisu wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia.

153.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 400 mm oraz 430 mm wraz z relingiem na ręczniki?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

154.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 840 mm oraz 870 wraz z relingami?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

155.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą w tylnej części metalowy reling posiadający metalowe haczyki na ręczniki?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

156.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową nie posiadającą tworzywowego uchwytu na szklankę?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

157.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową nie posiadającą aluminiowych listew w kształcie litery C na bocznych krawędziach blatu szafki?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

158.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której blat nie posiada krawędzi zabezpieczonych tworzywowymi listwami?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

159.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

160.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której szuflada górna wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

161.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez dodatkowej wysuwanej półki na laptop?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

162.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową nie posiadającą zamka szyfrowego?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

163.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą zamek na kluczyk?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

164.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową nie posiadającą zestawu karta Master oraz awaryjnego zestawu zasilającego umożliwiającego łatwy dostęp administratora?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

165.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której szuflada dolna wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

166.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą z boku wyprofilowane miejsce na dwie butelki z wodą oraz miejsce na papcie lub inne rzeczy pacjenta, zamiast kosza?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

167.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w 4 koła jezdne o średnicy 50 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

168.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową pod dolną szufladą półka na rzeczy pacjenta wykonana z profili aluminiowych?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

169.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową pod dolną szufladą półka na rzeczy pacjenta wykonana ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

170.	Część 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową pod dolną szufladą kosz na rzeczy pacjenta?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

171.	Część 2: Czy Zamawiający wydłuży czas przystąpienia do naprawy do 48 godzin?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zgadza się na wydłużenie czasu reakcji wykonawcy lub serwisu wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia.

172.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej wózka 82 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

173.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o powierzchni leża 60 x 192 cm?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

174.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, barierki boczne opuszczane poprzez uchwyceniu górnej poprzeczki poręczy, następnie odblokowanie blokady poprzez uniesienie blokady do góry co spowoduje zwolnienie blokady, a następnie opuszczenie poręczy w dół?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

175.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga do 17º oraz anty-Trendelenburga do 16º?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

176.	Część 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych bez osłon bocznych, gdyż najbardziej skrajnymi elementami chroniącymi łóżko są krążki odbojowe?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

177.	Część 5: Czy Zamawiający wydłuży czas przystąpienia do naprawy do 48 godzin?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zgadza się na wydłużenie czasu reakcji wykonawcy lub serwisu wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia.

178.	Część 1: Czy zamawiający dopuści łóżka wyposażone w szczyty łączone z dwóch elementów, nowoczesnej konstrukcji, pozbawione miejsc gromadzenia się brudu?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

179.	Część 1: Czy zamawiający dopuści łóżko z leżem 4–sekcyjnym, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele wyposażone w system drenażowy ułatwiający spływanie płynów oraz czyszczenie, łatwo demontowalne, lekkie, nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Leże podparte w 4 punktach, gwarantujące stabilność w każdym położeniu. Segmenty leża osadzone na zewnętrznej ramie ułatwiającej stabilne pozycjonowanie materaca w leżu?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

180.	Część 1: Czy zamawiający dopuści łóżko z wyposażone w dwa panele sterowania, w tym jeden główny, przewodowy dla personelu wyposażony w funkcje regulacji kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja krzesła i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg. Min. 3 oznaczone strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. Oraz drugi, panel satelita przeznaczony dla personelu i pacjenta, w formie pilota na przewodzie z możliwością zawieszenia na barierkach?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

181.	Część 1: Czy zamawiający dopuści łóżko o maksymalnej długości całkowitej 2190 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

182.	Część 1: Czy zamawiający dopuści łóżko o maksymalnej szerokości 1030 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

183.	Część 1: Czy zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 1950 x 880 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

184.	Część 1: Czy zamawiający dopuści łózko o regulacji kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 0 – 62º?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

185.	Część 1: Czy zamawiający dopuści łóżko o regulacji pozycji Trendelenburga do kąta 12º?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

186.	Część 1: Czy zamawiający dopuści łóżko o regulacji pozycji anty-Trendelenburga do kąta 12º?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

187.	Część 1: Czy zamawiający dopuści łóżko medyczne, w którym pozycja antyszokowa uzyskiwana jest za pomocą 2 przycisków?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

188.	Część 1: Co zamawiający ma na myśli wymagając złącza wyrównania potencjału? Czy zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koło antystatyczne odprowadzające ładunki elektryczne?

Odpowiedź: Złącze umieszczone w stalowej konstrukcji łóżka odprowadzające napięcie z konstrukcji z możliwością podłączenia do panelu nadłóżkowego, kolumny, itp. Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

189.	Część 1: Czy Zamawiający wymagając czasu przystąpienia do naprawy max. 24 h, ma na myśli czas przystąpienia do naprawy w dni robocze?

Odpowiedź: Tak, dni robocze.

190.	Część 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu potrzebnego do przystąpienia do 48 h w dni robocze?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zgadza się na wydłużenie czasu reakcji wykonawcy lub serwisu wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia.

191.	Część 1: Czy Zamawiający wymagając barierek bocznych opuszczanych w min. dwóch ruchach, jako wymóg bezpieczeństwa pacjenta będzie również wymagał w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ergonomicznej pracy personelu, aby mechanizm zwalniający blokadę barierki umieszczony był na górnej poprzeczce barierki?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

192.	Część 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane ze pomocą opisanego przewodowego panelu sterowania dla personelu, spełniającego wymogi stawiane w SIWZ oraz pilota przewodowego dla pacjenta, z możliwością zawieszenia po lewej lub prawej stronie, który umożliwia sterowanie regulacjami: kąt nachylenia pleców, kąt nachylenia uda, wysokość leża, autokontur?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

193.	Część 15: Czy Zamawiający dopuści fotel do kroplówek z elektryczną regulacją kąta nachylenia segmentu nożnego w zakresie od -30º do 0?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.