Załącznik nr 2-2 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

POMP INFUZYJNYCH JEDNOSTRZYKAWKOWYCH

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe - 20 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	.............................................................................

Typ: .............................. Model: ................................ Rok produkcji: ..............................

Producent:				........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  |  |
| 1.2 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 1.3 | Stopień ochrony przed wilgocią | min. IP 22 |  |  |
| 1.4 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego | Tak |  |  |
| 1.5 | Czas pracy pompy zasilanej z akumulatora wewnętrznego przy przepływie 25 ml/godz w temperaturze pokojowej | min. 2,5 godz. |  | 0 - 5 |
| 1.6 | Możliwość zasilania prądem niskiego napięcia poprzez zasilacz zewnętrzny | Tak |  |  |
| 1.7 | Masa pompy | Podać |  | 0 - 5 |
| 1.8 | Strzykawka mocowana od przodu | Tak |  |  |
| 1.9 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | Tak |  |  |
| 1.10 | Możliwość mocowania pompy do szyn Modur lub stojaka do kroplówki | Tak |  |  |
| 1.11 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji - zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | Tak |  |  |
| 1.12 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak, opisać |  |  |
| 1.13 | Zakres szybkości infuzji | min. 0,1 - 200 ml/godz |  | 0 - 5 |
| 1.14 | Dokładność programowania szybkości infuzji | Podać |  | 0 - 5 |
| 1.15 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |  |
| 1.16 | Zakres szybkości infuzji bolusa | min. 50 - 1200 ml/godz |  | 0 - 5 |
| 1.17 | Dokładność programowania szybkości infuzji bolusa | Podać |  |  |
| 1.18 | Funkcja „Bolus na żądanie” | Tak |  |  |
| 1.19 | Funkcja „Bolus o określonej objętości” | Tak |  |  |
| 1.20 | Funkcja „Bolus w określonym czasie” | Tak |  |  |
| 1.21 | Możliwość zmiany szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania infuzji | Tak |  |  |
| 1.22 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) | Tak, podać zakres |  | 0 - 5 |
| 1.23 | Dokładność programowania objętości do podania (VTBD) | Podać |  | 0 - 5 |
| 1.24 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | Tak |  |  |
| 1.25 | Możliwość programowania w pompie parametrów infuzji w mg, µg, IE lub mmol z uwzględnieniem masy ciała pacjenta i/lub czasu | Tak |  |  |
| 1.26 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | Tak |  |  |
| 1.27 | Podświetlany panel sterowania | Tak |  |  |
| 1.28 | Możliwość podświetlania klawiatury pompy | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.29 | Blokada klawiatury zabezpieczająca zmianę parametrów infuzji przez osoby trzecie | Tak |  |  |
| 1.30 | Biblioteka leków w pompie z możliwością wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | Tak, opisać |  |  |
| 1.31 | Liczba leków możliwa do zapamiętania w bibliotece leków | Podać |  | 0 - 5 |
| 1.32 | Funkcja powiązania leków zawartych w bibliotece leków z parametrami infuzji | Tak |  |  |
| 1.33 | Wyświetlanie na ekranie informacji o wprowadzeniu leku nie znajdującego się w bibliotece leków pompy | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 2. | Alarmy |  |  |  |
| 2.1 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |  |
| 2.2 | Alarm pustej strzykawki | Tak |  |  |
| 2.3 | Alarm przypominający - zatrzymana infuzja | Tak |  |  |
| 2.4 | Alarm okluzji | Tak |  |  |
| 2.5 | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |  |
| 2.6 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | Tak |  |  |
| 2.7 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | Tak |  |  |
| 2.8 | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | Tak |  |  |
| 2.9 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki | Tak |  |  |
| 2.10 | Alarm wstępny przed końcem infuzji | Tak |  |  |
| 2.11 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  |  |
| 3. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 36 - 0 60+ - 10 |
| 3.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać |  |  |
| 3.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 3.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  | 0 - 5 |

..................................................                                               ..............................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy