Dział Zamówień Publicznych Warszawa, 15.11.2011 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. G-P/               /11/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na „Dostawę łóżek szpitalnych dla Oddziału Pediatrycznego”,	nr postępowania 34/2011.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Część 1 zamówienia:

1.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne dla dzieci starszych posiadające długość nominalną wynoszącą 2000 mm, jest to parametr, który niewiele odbiega od wymaganego?

2.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne dla dzieci starszych posiadające długość całkowitą wynoszącą 2100 mm, jest to parametr, który niewiele odbiega od wymaganego?

3.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne dla dzieci starszych nie posiadające funkcji CPR?

4.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne dla dzieci starszych nie posiadające wbudowanego akumulatora?

5.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe posiadające szerokość i głębokość wynoszącą 500x400 mm?

6.	Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 800 mm i szerokości całkowitej 925 mm?

7.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół?

8.	Czy Zamawiający wymaga łóżka z centralną blokadą kół, co stanowi rozwiązanie znacznie bardziej bezpieczne i wygodne w użyciu dla personelu niż oczekiwane?

9.	Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję łóżka Zamawiający wymaga rozwiązania kolumnowego, będącego łatwiejszym do utrzymania w czystości w stosunku do starszych korbowych czy też pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudno dostępnych będącymi potencjalnymi miejscami powstawania infekcji?

10.	Czy Zamawiający dopuści materac spełniający obowiązujące normy i wymogi bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych, o obniżonej palności?

11.	Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 510 mm, który to parametr nie odbiega znacznie od oczekiwanego?

12.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w elektryczną regulację długości leża w zakresie 1600 - 1900 mm oraz regulację całego łóżka w zakresie 1806 - 2106 mm, który to parametr jest lepszym od wymaganego?

13.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości całkowitej 950 mm oraz szerokości materaca 730 mm?

14.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne dwusegmentowe z regulacją segmentu oparcia pleców i z możliwością wydłużenia leża?

15.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w sterownik ręczny dla pacjenta oraz panel sterowania dla personelu medycznego znajdujące się w dolnym szczycie łóżka, z możliwością zablokowania funkcji dostępnych dla pacjenta oraz ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

16.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w funkcję CPR dostępną z dźwigni znajdującej się pod szczytem od strony głowy pacjenta?

17.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w łatwo zdejmowany górny szczyt łóżka z możliwością blokady?

18.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o długości nominalnej 1970 mm?

19.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o długości całkowitej 2181 mm?

20.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości 979 mm?

21.	Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji CPR dostępnej z obu stron łóżka?

22.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z łatwo zdejmowanymi szczytami, ale bez możliwości ich blokowania?

23.	Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 400 mm?

24.	Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu „Konstrukcja szafki wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo” i dopuści „Konstrukcję metalową lakierowaną proszkowo”?

25.	Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z wolna przestrzenią pomiędzy szufladą a drzwiczkami 130 mm, jest to nieznaczna różnica nie mająca praktycznego znaczenia w codziennym użytkowaniu?

26.	Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem górnym wykonanym z płyty meblowej w kolorze białym, odpornym na wilgoć i środki dezynfekcyjne, z barierkami na obwodzie?

Część 2 zamówienia:

27.	Czy Zamawiający wymaga w łóżkach dla małych dzieci barierek z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej? W przeciwnym razie zostaną zaoferowane łóżka ze zwykłym mechanizmem mechanicznym.

Łóżko szpitalne dla małych dzieci o długości nominalnej leża 1000 mm:

28.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne dla małych dzieci o długości nominalnej leża 1000 mm posiadające długość wynoszącą 1350 mm, oferowane rozwiązanie umozliwia hospitalizację pacjentów o zróżnicowanym wzroście?

29.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne dla małych dzieci o długości nominalnej leża 1000 mm posiadające przechyły wzdłużne Trendelenburga i anty-Trendelenburga wynoszące -6º do +6º, jest to parametr, który niewiele odbiega od wymaganego?

30.	Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości nominalnej leża 920 mm, co nieznacznie odbiega od parametru oczekiwanego?

31.	Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości nominalnej leża 1320 mm, co nieznacznie odbiega od parametru oczekiwanego?

32.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem jednosegmentowym, bez wyodrębnionej sekcji pleców?

33.	Czy Zamawiający dopuści łóżko bez krążków odbojowych, jednakże w pełni zabezpieczone przed ewentualnymi uderzeniami dzięki opływowym i szerszym niż łóżko kształtom wyprofilowanego podwozia?

34.	Czy Zamawiający dopuści materac spełniający obowiązujące normy i wymogi bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych, o obniżonej palności?

35.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o długości nominalnej leża 1300 mm?

36.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w regulację segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej?

37.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w koła jezdne z blokadą jazdy?

38.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne dla małych dzieci o długości nominalnej 1100 mm zamiast 1000 mm, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Łóżko szpitalne dla małych dzieci o długości nominalnej leża 1400 mm:

39.	Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości nominalnej leża 1380 mm, co nieznacznie odbiega od parametru oczekiwanego?

40.	Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości nominalnej leża 1320 mm, co nieznacznie odbiega od parametru oczekiwanego?

41.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem jednosegmentowym, bez wyodrębnionej sekcji pleców?

42.	Czy Zamawiający dopuści łóżko bez krążków odbojowych, jednakże w pełni zabezpieczone przed ewentualnymi uderzeniami dzięki opływowym i szerszym niż łóżko kształtom wyprofilowanego podwozia?

43.	Czy Zamawiający dopuści materac spełniający obowiązujące normy i wymogi bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych, o obniżonej palności?

44.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o długości nominalnej leża 1640 mm?

45.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w regulację segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej?

46.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w koła jezdne z blokadą jazdy?

Pytania dotyczące SIWZ:

47.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

48.	Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia umowy?

49.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 6 tygodni od podpisania umowy?

50.	Czy Zamawiający zmieni § 6 pkt 1 dotyczący naliczania kar umownych z 0,2 % na 0,1 % ceny brutto niedostarczonych lub nienaprawionych urządzeń za każdy dzień opóźnienia?

51.	Czy Zamawiający wydłuży wymagany termin realizacji do 30 grudnia 2011 r.?

52.	Czy Zamawiający dopuści materac do łóżka dostosowany do wymiarów leża, piankowy, przeciwodleżynowy, w pokrowcu wodoszczelnym, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny, nieposiadający Certyfikatu potwierdzającego niepalność?

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

Część 1 zamówienia:

1.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

2.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

3.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

4.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

5.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

6.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

7.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

8.	Nie, zamawiający nie wymaga zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu, natomiast dopuszcza zaoferowanie takiego łóżka.

9.	Nie, zamawiający nie wymaga zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu, natomiast dopuszcza zaoferowanie takiego łóżka.

10.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania materaca o cechach podanych w pytaniu.

11.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki o cechach podanych w pytaniu.

12.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

13.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

14.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

15.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

16.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

17.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

18.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

19.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

20.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

21.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

22.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

23.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki o cechach podanych w pytaniu.

24.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki o cechach podanych w pytaniu.

25.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki o cechach podanych w pytaniu.

26.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki o cechach podanych w pytaniu.

Część 2 zamówienia:

27.	Nie, zamawiający nie wymaga zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu, natomiast dopuszcza zaoferowanie takiego łóżka.

Łóżko szpitalne dla małych dzieci o długości nominalnej leża 1000 mm:

28.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

29.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

30.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

31.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

32.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

33.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

34.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

35.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

36.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

37.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

38.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

Łóżko szpitalne dla małych dzieci o długości nominalnej leża 1400 mm:

39.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

40.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

41.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

42.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

43.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

44.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

45.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach podanych w pytaniu.

46.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach podanych w pytaniu.

Pytania dotyczące SIWZ:

47, 48, 49 i 51.	Tak, zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia i wyznacza go na najpóźniej 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca może zaoferować wcześniejszy termin wykonania zamówienia.

50.	Nie, zamawiający nie zmienia wysokości kar umownych opisanych w § 6. ust. 1. umowy.

52.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania materaca o cechach podanych w pytaniu.