Załącznik nr 4-1  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 1 zamówienia

Sprzęt do zestawu laparoskopowego chirurgicznego i ginekologicznego.

- Zestaw laparoskopowy chirurgiczny sztuk 1

Nazwa oferowanego sprzętu: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowa rączka z kablem dł. 4m do laparoskopowych narzędzi do zamykania naczyń, z funkcja rozpoznawania narzędzi – 5 szt. | TAK |  |
| 2 | Okres gwarancji | Min. 12 miesięcy |  |

- Uzupełnienie do zestawu laparoskopowego ginekologicznego sztuk 1

Nazwa oferowanego sprzętu: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowy laparoskopowy instrument do zamykania naczyń kompatybilny z trybem zamykania dużych naczyń BiClamp diatermii Zamawiającego dł. 34cm , bransze zagięte, pełne, radełkowane typu Meryland z kablem dł. 4m i funkcją rozpoznawania narzędzi – 2 szt. | TAK |  |
| 2 | Okres gwarancji | Min. 12 miesięcy |  |

3.   Narzędzia chirurgiczne zestaw uzupełniający I.

A.

Nazwa oferowanego narzędzia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń kompatybilny z trybem zamykania dużych naczyń BiClamp diatermii Zamawiającego dł. 15cm, bransze zagięte, precyzyjne, umożliwiające preparowanie, z dystansami przytrzymującymi tkankę, z kablem dł. 4m i funkcją rozpoznawania narzędzi – 2 szt | TAK |  |
| 2 | Okres gwarancji | min. 12 miesięcy |  |

B.

Nazwa oferowanego narzędzia...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pinceta bipolarna długości 180-185mm, prosta, końcówki wykonane z materiału nieprzywierającego szer. 0,1-0,2mm, ostre – z kontaktem punktowym, między ruchomymi częściami pincety prowadnica zapewniająca punktowy kontakt końcówek, przyłącze płaskie – wtyk EU | TAK |  |
| 2 | Okres gwarancji | min. 12 miesięcy |  |

Zamawiający posiada Diatermię ERBE VIO 300 D

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4- 2  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 2  zamówienia

- Zestaw laparoskopowy ginekologiczny sztuk 1 – kompatybilny z wieżami firm: Olympus, Storz

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm - 5 szt. | TAK |  |
| 2 | Dren płuczący, wielorazowy, kompatybilny z pompą Hamou Endomat firmy Storz posiadaną przez Zamawiającego - 2 szt. | TAK |  |
| 3 | Dren insuflacyjny CO2, silikonowy, nadający się do sterylizacji, kompatybilny z insuflatorem firmy Storz posiadanym przez Zamawiającego - 5 szt. | TAK |  |
| 4 | Optyka laparoskopowa: - kąt patrzenia: 0°, - długość: 310 mm, - średnica: 10 mm, - system soczewek wałeczkowych typu Hopkins - autoklawowalna, - oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki - 2 szt. | TAK |  |
| 5 | Optyka laparoskopowa: - kąt patrzenia: 0°, - długość: 290 mm, - średnica: 5 mm, - system soczewek wałeczkowych typu Hopkins - autoklawowalna, - oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki - 2 szt. | TAK |  |
| 6 | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 5 szt. | TAK |  |
| 7 | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK |  |
| 8 | Przewód HF, monopolarny, dł. 300 cm - 2 szt. | TAK |  |
| 9 | Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - chwytające, autoklawowalne: - monopolarne, - średnica: 5 mm, - długość: 360 mm, - rozbieralne na min.: tubus z bocznym przyłączem do przepłukiwania, wkład branszy, uchwyt, - bransze: zakrzywione, typu Kelly lub Maryland, atraumatyczne, obie ruchome, obrotowe 360°, - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, - 3 szt. | TAK |  |
| 10 | Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - chwytające, autoklawowalne: - monopolarne, - średnica: 5 mm, - długość: 360 mm, - rozbieralne na min.: tubus z bocznym przyłączem do przepłukiwania, wkład branszy, uchwyt, - bransze: zagięte pod kątem prostym, obie ruchome, obrotowe 360°, - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, - 3 szt. | TAK |  |
| 11 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, autoklawowalne: - monopolarne, - średnica: 5 mm, - długość: 360 mm, - rozbieralne na min.: tubus z bocznym przyłączem do przepłukiwania, wkład branszy, uchwyt, - bransze: typu "pazury" z ząbkami ostrymi 2x3, jedna bransza ruchoma, obrotowe 360°, - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, - 2 szt. | TAK |  |
| 12 | Imadło laparoskopowe, autoklawowalne: - średnica: 5 mm, - długość: 330 mm, - uchwyt: prosty, przycisk zwolnienia zapinki z prawej strony, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, - bransze: proste, z wkładką z węglika wolframu, - 1 szt. | TAK |  |
| 13 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, autoklawowalne: - monopolarne, - średnica: 5 mm, - długość: 360 mm, - rozbieralne na min.: tubus z bocznym przyłączem do przepłukiwania, wkład branszy, uchwyt, - bransze: długie, wydrążone, z ząbkami na krawędziach, jedna bransza ruchoma, obrotowe 360°, - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, - 2 szt. | TAK |  |
| 14 | Nożyczki laparoskopowe, autoklawowalne: - monopolarne, - średnica: 5 mm, - długość: 360 mm, - rozbieralne na min.: tubus z bocznym przyłączem do przepłukiwania, wkład ostrzy, uchwyt, - ostrza: zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, obrotowe 360°, - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, - 3 szt. | TAK |  |
| 15 | Optyka laparoskopowa: - kąt patrzenia: 30°, - długość: 310 mm, - średnica: 10 mm, - system soczewek wałeczkowych typu Hopkins - autoklawowalna, - oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki - 1 szt. | TAK |  |
| 16 | Optyka laparoskopowa: - kąt patrzenia: 30°, - długość: 290 mm, - średnica: 5 mm, - system soczewek wałeczkowych typu Hopkins - autoklawowalna, - oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki - 1 szt. | TAK |  |
| 17 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, autoklawowalne: - monopolarne, - średnica: 5 mm, - długość: 360 mm, - rozbieralne na: tubus z bocznym przyłączem do przepłukiwania, wkład branszy, uchwyt, - bransze: wieloząbkowe, szer. 4,8 mm, atraumatyczne, jedna bransza ruchoma, obrotowe 360°, - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, - 3 szt. | TAK |  |
| 18 | Trokar laparoskopowy: - kaniula: śr. 5 - 6 mm, dł. rob. 150 mm, gładka, koniec dystalny skośny, z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, - zawór: z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, zewnętrzna uszczelka silikonowa oznaczona kolorem przypisanym do średnicy trokara, - gwóźdź: ostry, trójgraniasty, - 1 szt. | TAK |  |
| 19 | Trokar laparoskopowy: - kaniula: śr. 10 - 11 mm, dł. rob. 150 mm, gładka, koniec dystalny skośny, z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, - zawór: z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, zewnętrzna uszczelka silikonowa oznaczona kolorem przypisanym do średnicy trokara, - gwóźdź: ostry, trójgraniasty, - 1 szt. | TAK |  |
| 20 | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 1 szt. | TAK |  |
| 21 | Kleszcze laparoskopowe kulociąg, autoklawowalne: - rozmiar: 10 - 11 mm, - długość: 360 mm, - rozbieralne na min.: tubus z bocznym przyłączem do mycia, wkład branszy, uchwyt, - bransze: kulociąg, obie ruchome, obrotowe 360°, - uchwyt: metalowy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, - 1 szt. | TAK |  |
| 22 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 cm, śr. 4,8 mm - 4 szt. | TAK |  |
| Źródło światła LED - 2 zestawy |  |  |  |
| 23 | Źródło światła LED, o temperaturze barwowej 6300 - 6400 K | TAK |  |
| 24 | Żywotność diody LED min. 25 000 godzin | TAK |  |
| 25 | Przyciski do zmiany natężenia światła umieszczone na panelu przednim źródła światła | TAK |  |
| 26 | Możliwość zmiany natężenia światła poprzez przyciski dedykowanej głowicy kamery | TAK |  |
| 27 | Możliwość pracy w trybie automatycznym tj. sterownik kamery automatycznie dostosowuje natężenie światła w celu uzyskania optymalnego obrazu na ekranie monitora | TAK |  |
| 28 | Wskaźnik paskowy lub liczbowy umieszczony na panelu urządzenia wskazujący ustawione natężenie świecenia | TAK |  |
| 29 | Możliwość wyświetlania poziomu ustawionego natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 30 | Dedykowany przycisk automatycznego ustawienia natężenia światła na wartość minimalną i automatyczny powrót do ostatniej wartości po ponownym przyciśnięciu przycisku | TAK |  |
| 31 | Możliwość podłączenia źródła światła do systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
| 32 | Okres gwarancji | min. 24 miesiące |  |

..............................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                              podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4- 3  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 3  zamówienia

- Zestaw uzupełniający do histeroskopu sztuk 1.  (Histeroskop do którego Zamawiający zakupuje sprzęt wyprodukowany jest przez firmę  Olympus)

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszczyki chwytające, rozm. 5 Fr., półgiętkie; bransze typu „zęby myszy”, obie ruchome, z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego. Przyłącze typu Luer na styku rękojeści – do mycia instrumentu. – 2 szt. Dł. 34 – 38 cm | TAK |  |
| 2 | Nożyczki , rozm., 5 Fr., półgiętkie; jedna transza ruchoma, z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego; przyłącze typu Luer do mycia instrumentu. – 4 szt. Dł. 34 – 38 cm | TAK |  |
| 3 | Okres gwarancji | min. 24 miesiące |  |

..............................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                              podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4-4  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 4  zamówienia

- Stół operacyjny sztuk 1

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | # Podać wartość lub zakres wartości oferowanych # lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do operacji ogólnochirurgicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym specjalistycznym do miękkiej chirurgii, zabiegów ginekologicznych, urologicznych i innych | TAK |  |
| 2 | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym: - regulacja wysokości - przechył boczny - przechył wzdłużny - oparcie pleców - ławeczka nerkowa - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku Pilot wyposażony we wskaźnik diodowy i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | TAK |  |
| 3 | Pilot wyposażony we wskaźnik diodowy naładowania baterii w min. 3 stopniowy (3 kolory) | TAK |  |
| 4 | Automatyczne rozłączanie pilota po max. 30 sekundach od ostatniego ruchu stołu. Aktywacja pilota przyciskiem oznaczonym innym kolorem od pozostałych. | TAK |  |
| 5 | Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu | TAK |  |
| 6 | Długość stołu z blatem min. 2100 mm | TAK |  |
| 7 | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm | TAK |  |
| 8 | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego. Wszystkie listwy zamontowane na stałe (po obu stronach na każdym segmencie blatu i od od szczytu zagłówka). | TAK |  |
| 9 | Odległość pomiędzy segmentami blatu stołu (płaskimi powierzchniami materacy) max. 60 mm (z wyjątkiem wycięcia urologicznego) | TAK |  |
| 10 | Zakres regulacji wysokości (z materacem) min. od 715 do 1165 mm | TAK |  |
| 11 | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 350 do 750 | TAK |  |
| 12 | Zakres regulacji podgłówka min od - 450 do 450 | TAK |  |
| 13 | Regulacja przechyłu bocznego min +/- 300 | TAK |  |
| 14 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400 | TAK |  |
| 15 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 200 | TAK |  |
| 16 | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° - podnóżki blokowane przy pomocy klamek | TAK |  |
| 17 | Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - podgłówek płytowy - dwuczęściowy segment oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej – wypiętrzenie na wysokość min. 110 mm - segment lędźwiowym - segmenty nóg dwuczęściowy | TAK |  |
| 18 | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających płynną regulację segmentami | TAK |  |
| 19 | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T | TAK |  |
| 20 | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją | TAK |  |
| 21 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna | TAK |  |
| 22 | Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie m.in. MRSA – dołączyć świadectwo z laboratorium badawczego. | TAK |  |
| 23 | Dopuszczalne obciążenie min. 270 kg | TAK |  |
| 24 | Masa stołu nie przekraczająca 250 kg | TAK |  |
| 25 | Konstrukcja blatu stołu wraz z materacami poliuretanowymi umożliwiająca prześwietlenie RTG min. w zakresie 340 mm pomiędzy elementami konstrukcyjnymi segmentów | TAK |  |
| 26 | Wykonywanie zdjęć RTG przy pomocy tacy uniwersalnej umieszczanej i przesuwanej w tunelu w blacie | TAK |  |
| 27 | Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 300 mm | TAK |  |
| 28 | Możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem płytowym | TAK |  |
| 29 | Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min 1500 mm | TAK |  |
| 30 | Końcówki elementów służących do regulacji ustawień segmentów blatu (dźwignie, pokrętła) wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej w kolorze stali - wykonawca zarejestrowany jako autoryzowany partner Polskiego Centrum Promocji Miedzi- załączyć aktualny certyfikat | TAK |  |
| 31 | Wyposażenie dodatkowe: - ekran anestezjologiczny z uchwytem mocującym wielopozycyjnym – 1 szt. - podpórka pod rękę na przegubie kulowym (odległość od przegubu od szyny akcesoryjnej 70 – 90 mm) - 2 szt - podkolanniki- goeple- 2 szt. – 1 kpl - pas uda z klamrą- 2 szt. - pas tułowia z klamrą- 2 szt. - pas ręki- nadgarstka – 2 szt. - 1 komplet materacy żelowych składający się z: 1xmaterac pod bark i pośladki, 2x materac pod ręce, 2x materac pod nogi, 1x materac pod głowę okrągły "z dziurką". | TAK |  |
| 32 | Okres gwarancji | min.36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4-5 wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 5 zamówienia

- Narzędzia chirurgiczne 1 zestaw

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis | Ilość szt. | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki preparacyjne delikatne typ Baby-Metzenbaum z twardą wkładką ostrzy ze szlifem falistym zapobiegającym wyślizgiwaniu się tkanek oraz materiału szewnego z rozwartych bransz - ostrzy , odgięte , wyszczuplone , dł. całkowita 145 mm.Końcówki ostrzy tępe . Pierścienie uchwytów złocone oznaczające twardą wkładkę ostrzy . 5szt | 5 | TAK |  |
| 2 | Pinceta chirurgiczna prosta delikatna typ Semken , końcówka robocza 1x2 ząbki , długość całk. 150 mm . 10 szt. | 10 | TAK |  |
| 3 | Pinceta chirurgiczna średnio szeroka , delikatna , prosta , 1x2 ząbki , dł. całk. 145 mm . 5 szt. | 5 | TAK |  |
| 4 | Pinceta naczyniowa anatomiczna atraumatyczna typ De Bakey z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey , szer. szczęk ( części roboczej ) 1,5 mm , prosta , dł. całk. 150 mm. 2 szt. | 2 | TAK |  |
| 5 | Kleszczyki naczyniowe typ Micro-Halsted , delikatne , odgięte , bez ząbków , dł. całk. 125 mm , skok rowkowania szczęk części roboczej 0,5 mm . 10 szt. | 10 | TAK |  |
| 6 | Rozszerzacz maciczny typ Hegarjednostronny , dł.185 mm , średnica 2,0 mm. 3 szt. | 3 | TAK |  |
| 7 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. 185mm , średnica 2,5 mm. 3 szt. | 3 | TAK |  |
| 8 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł.185 mm , średnica 3,0 mm. 3 szt. | 3 | TAK |  |
| 9 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł.185 mm , średnica 3,5 mm. 3 szt. | 3 | TAK |  |
| 10 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł.185 mm , średnica 4,0 mm. 3 szt. | 3 | TAK |  |
| 11 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł.185 mm , średnica 4,5 mm. 3 szt. | 3 | TAK |  |
| 12 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł.185 mm , średnica 5,0 mm. 3 szt. | 3 | TAK |  |
| 13 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. 185 mm , średnica 5,5 mm. 3 szt. | 3 | TAK |  |
| 14 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. 185 mm , średnica 6,0 mm. 3 szt. | 3 | TAK |  |
| 15 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. 185 mm , średnica 6,5 mm. 3 szt. | 3 | TAK |  |
| 16 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. 185 mm , średnica 7,0 mm. 3 szt. | 3 | TAK |  |
| 17 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. 185 mm , średnica 7,5 mm. 3 szt. | 3 | TAK |  |
| 18 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. całk. 185 mm , średnica 8,0 mm. 3 szt. | 3 | TAK |  |
| 19 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. 185 mm , średnica 8,5 mm. 3 szt. | 3 | TAK |  |
| 20 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny , dł. całk. 185 mm , średnica 9,0 mm. 3 szt. | 3 | TAK |  |
| 21 | Okres gwarancji |  | min. 24 miesiące |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 4- 6   wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 6 zamówienia

- Wózek do przewożenia chorych leżących sztuk 1

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość całkowita wózka | 210 ±5 cm |  |
|  | Szerokość całkowita wózka | 69 ±2 cm |  |
|  | Konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie: | Min. 45 – 85 cm |  |
|  | Osłony boczne | Min. 25 X 120 cm |  |
|  | Barierki boczne opuszczane jednym ruchem ręki | TAK |  |
|  | Leże wózka dwusegmentowe | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
|  | Min. 4 pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 125 mm. | TAK, |  |
|  | Centralna blokada kół | TAK |  |
|  | Wyposażony w hak na kroplówkę, kosz na butlę z tlenem | TAK |  |
|  | Materac niepalny | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | min. 24 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy