Załącznik nr 4-2  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią 2 zamówienia

Modernizacja systemu nadzoru nad pacjentem po zabiegach.

Modernizacja systemu nadzoru nad pacjentem po zabiegach wraz z doposażeniem  w 4 monitory pacjenta zawieszone na ścianach, na wysięgnikach o regulowanej wysokości mocowań aparatów   i elementy systemu sieci.

Jest to modernizacja posiadanego i używanego przez Zamawiającego systemu firmy Schiller Poland wyposażonego w 8 kardiomonitorów model Argus LCX i centrali monitorowania model Argus MPC

Nazwa oferowanego sprzętu: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitory - 4 szt. |  |  |  |
| 1.1 | Kolorowy ekran LCD | Tak |  |  |
| 1.2 | Przekątna ekranu | min. 15” |  |  |
| 1.3 | Ekran monitora zintegrowany z jednostką pomiarową odpowiadająca za nadzór funkcji życiowych pacjenta | Tak |  |  |
| 1.4 | Wymiary | max. 400x280x90 mm |  |  |
| 1.5 | Masa z min. 1 akumulatorem | max 7 kg |  |  |
| 1.6 | Monitor stacjonarno - transportowy | Tak |  |  |
| 1.7 | Rozdzielczość | 1024 x 768 |  |  |
| 1.8 | Możliwość wyświetlania min. 5 krzywych dynamicznych i wartości liczbowych dla wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |  |
| 1.9 | Min. 3 prędkości przebiegu krzywych: 6,25, 12,5 i 25 mm/s | Tak |  |  |
| 1.10 | Stan gotowości: ekran wyłączony, nastawienia utrzymane | Tak |  |  |
| 1.11 | Łatwa obsługa monitora za pomocą pokrętła nawigacyjnego i przycisków funkcyjnych | Tak |  |  |
| 1.12 | Chłodzenie monitora konwekcyjne, niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów, bezgłośne | Tak |  |  |
| 1.13 | Wyświetlanie wartości mierzonych z ostatnich 72 godzin | Tak |  |  |
| 1.14 | Wyświetlanie wartości mierzonych w formacie tabelarycznym | Tak |  |  |
| 1.15 | Wybór odstępu pomiarów min. 7 odstępów pomiaru. | Tak |  |  |
| 1.16 | Na czas transportu podłączenie do centralnej stacji monitorowania może być przerwane bez wywołania alarmu | Tak |  |  |
| 1.17 | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla pacjentów dorosłych i dzieci | Tak |  |  |
| 1.19 | Dowolne wybieranie górnych i dolnych progów alarmowych | Tak |  |  |
| 1.20 | Praca monitorów w sieci LAN systemu monitorowania pacjentów po zabiegch | Tak |  |  |
| 1.21 | Funkcja przywołania pielęgniarki | Tak |  |  |
| 1.22 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacji | Tak |  |  |
| 2. | Zasilanie elektryczne |  |  |  |
| 2.1 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 2.2 | Zasilanie akumulatorowe | Tak |  |  |
| 2.3 | Automatyczne przełączanie na zasilanie z akumulatora przy zaniku napięcia sieci, nastawy pozostają niezmienione | Tak |  |  |
| 2.4 | Czas pracy przy zasilaniu z 1 akumulatora | Tak, min. 1,5 godz |  |  |
| 2.5 | Możliwość zainstalowania drugiego akumulatora | Tak |  |  |
| 2.6 | Czas ładowania akumulatora do min. 90 % naładowania | max 6 godz. |  |  |
| 3. | Normy i standardy |  |  |  |
| 3.1 | Spełniane normy: UL 60601-1, FCC części 15 (klasa A), IEC/EN 60601-1 (klasa zabezpieczenia przed porażeniem II, klasyfikacja CF), IEC/EN 60101-1-2 (klasa A), IEC/EN 60601-1-4, IEC/EN 60601-1-49, IEC/EN 60601-2-27, ISO 9919 wymagania dodatkowe: EN 1060-1 i 3 (nieinwazyjne rejestratory ciśnienia krwi cz. 1.), CE zgodnie z normą 93/42/EEC klasa IIb | Tak |  |  |
| 3.2 | Normy bezpieczeństwa: rodzaj zabezpieczenia elektrycznego - klasa II | Tak |  |  |
| 3.3 | Stopień bezpieczeństwa elektrycznego: typ CF, zabezpieczenie przed defibrylacją | Tak |  |  |
| 3. | Systemowe warunki ogólne |  |  |  |
| 3.1 | Alarmy min. 3-stopniowe | Tak |  |  |
| 3.2 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna (zróżnicowanie kolorystyczne) wszystkich alarmów ze wskazaniem przyczyny | Tak |  |  |
| 3.3 | Możliwość zawieszenia alarmu | Tak |  |  |
| 3.4 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic dozorowania w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | Tak |  |  |
| 3.5 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla celów serwisowych | Tak |  |  |
| 4. | Pomiar EKG |  |  |  |
| 4.1 | Wykrywanie braku połączenia dla wszystkich odprowadzeń | Tak |  |  |
| 4.2 | Dźwięk dla pobudzeń serca | Tak |  |  |
| 4.3 | Wykrywanie impulsów kardiostymulatora dla kabli 5- -odprowadzeniowych i monitorowanie pacjentów z kardiostymulatorem | Tak, opisać |  |  |
| 4.4 | Wykrywanie zespołu VF i asystolii | Tak |  |  |
| 4.5 | Wyświetlane odprowadzenia dla kabla 5-odprowadzeniowego | Tak |  |  |
| 4.6 | Czułość | 2,5/5/10/20 mm/mV |  |  |
| 4.7 | Częstość akcji serca | min. 20 - 255 uderzeń/min |  |  |
| 4.8 | Obliczanie HR z 10 uderzeń, z których najdłuższy i najkrótszy są ignorowane | Tak |  |  |
| 4.9 | Filtr częstotliwości sieci | Tak |  |  |
| 5. | Oddech |  |  |  |
| 5.1 | Metoda impedancyjna - pomiar z kabla i elektrod EKG | Tak |  |  |
| 5.2 | Prezentacja cyfrowa i krzywa dynamiczna | Tak |  |  |
| 5.3 | Detekcja i monitorowanie bezdechu | Tak |  |  |
| 5.4 | Częstość oddechu | min. 2 - 120 oddechów/min |  |  |
| 5.5 | Zakres impendancji | min. 0,25 Ω |  |  |
| 6. | Pomiar NIBP |  |  |  |
| 6.1 | Oscylometryczna metoda pomiaru | Tak |  |  |
| 6.2 | Pomiar ręczny i automatyczny | Tak |  |  |
| 6.3 | Złącze wejściowe: pojedyńczy przewód powietrzny wyposażony w szybkozłącze | Tak |  |  |
| 6.4 | Prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej | Tak |  |  |
| 6.5 | Dwa tryby pracy: dla dorosłych i pediatryczny | Tak |  |  |
| 6.6 | Automatyczne rozpoznanie typu mankietu wraz z redukcją maksymalnego ciśnienia | Tak |  |  |
| 6.7 | Tryb dorosły: czas pomiaru typowy 30 sek., < 135 sek. maksymalny | Tak |  |  |
| 6.8 | Czas repetycji pomiarów automatycznych | 3 - 120 min |  |  |
| 6.9 | Liczba odstępów pomiarów | min. 6 |  |  |
| 6.10 | Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego | 30 - 250 mm Hg |  |  |
| 6.11 | Zakres pomiarowy ciśnienia rozkurczowego | 10 - 210 mm Hg |  |  |
| 6.12 | Zakres pomiarowy ciśnienia średniego | 20 - 230 mm Hg |  |  |
| 6.13 | 2 mankiety dla dorosłych i 1 pediatryczny | Tak |  |  |
| 7. | Pulsoksymetria |  |  |  |
| 7.1 | Zakres SpO2 | 20 - 100 % |  |  |
| 7.2 | Dokładność pomiaru SpO2 | ± 2 % |  |  |
| 7.3 | Zakres PR | 30 - 240 bpm |  |  |
| 7.4 | Dokładność pomiaru PR | ± 5 % |  |  |
| 7.5 | Prezentacja w sposób ciągły: wartości cyfrowej SpO2, częstości akcji serca, krzywej pletyzmograficznej i jakości sygnału | Tak |  |  |
| 7.6 | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe | Tak |  |  |
| 8. | Temperatura |  |  |  |
| 8.1 | Zakres pomiarowy | 5 - 50 °C |  |  |
| 8.2 | Odstęp pomiaru | 1 s |  |  |
| 8.3 | Dokładność pomiaru | 0,1 °C |  |  |
| 8.4 | Czujnik wielorazowy z kablem (YSI 400, rektalny, skórny lub uszny) | Tak podać |  |  |
| 8.5 | Czas pomiaru | Podać |  |  |
| 9. | Drukarka termiczna (wyposażenie monitora) |  |  |  |
| 9.1 | Termiczna głowica dużej rozdzielczości | Tak |  |  |
| 9.2 | Wydruk na papierze o szerokości min. 75 mm | Tak |  |  |
| 9.3 | Wbudowana w monitor (dla wszystkich 8 monitorów) | Tak |  |  |
| 9.4 | Możliwość wydruku 3 kanałów, (krzywe, trend, zachowane wartości, wyniki pomiarów, uśrednione cykle) z automatyczną regulacją linii zerowej | Tak |  |  |
| 9.5 | Wydruk automatyczny lub ręczny | Tak |  |  |
| 10. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 10.1. | Aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem portu USB | Tak |  |  |
| 10.2. | Karta pamięci SD | Tak |  |  |
| 10.3. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci, interfejs i oprogramowanie sieciowe umożliwiają podłączenie monitora do jednostki centralnej | Tak |  |  |
| 10.4. | Czas przechowywania trendów parametrów pacjenta | Podać |  |  |
| 10.5. | Papier rejestracyjny na 50 badań/monitor | Tak |  |  |
| 10.6. | Zawieszenia ścienne do 4 monitorów, każde na szynie pionowej z koszem na akcesoria | Tak |  |  |
| 10.7. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |  |
| 10.8 | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w przypadku wprowadzenia przez producenta nowszej wersji | Tak |  |  |
| 11. | Rozbudowa centrali monitorowania |  |  |  |
| 11.1. | Całość systemu centralnego nadzoru i monitorowania pacjenta po zabiegach po modernizacji musi być kompatybilna z istniejącym systemem 8 stanowiskowym Bazującym na systemie monitorowania ARGUS LCX/MPC | Tak |  |  |
| 11.2. | Serwer: Obudowa -Rack (1U) Procesor - Intel Xeon Quad-Core E3-1240 v5 (3.5 - 3.9 GHz, 8 MB cache, 8 GT/s) lub równoważny Maksymalna liczba procesorów - 1 szt. Dyski twarde - 2x 1TB SATA Hot-Plug Entry Maksymalna liczba dysków - 4 x 3.5" Hot plug Kontroler macierzy - PERC H330 RAID 0,1,5,10 – lub równoważny Wolne kieszenie - 3 x 3,5 Pamięć RAM - 2x 8GB DDR4 2133 MHz Maksymalna ilość pamięci - 64GB (4 banki pamięci) Karta sieciowa - 1 x 10/100/1000 Mbit/s - Broadcom® BCM5720 - Dual Port Napęd optyczny - DVD±RW Sloty PCI-E - 2 x PCIe 3.0 slots: x16 slot, full height (1x8 3.0)+ x8 slot,low profile (1x4 3.0) Elementy Hot Swap - Dyski twarde Interfejsy - 2 x USB 3.0(tyl), 2 x USB 2.0(przód), 1 x USB 2.0(wewnątrz) System Operacyjny – Windows Serwer 2012 Standard lub równoważny Zdalne Zarządzanie - Basic Managment Obsługiwane systemy - Microsoft Windows Server, Red Hat Linux, SUSE Linux Zasilacz - 1x 250 Wat Gwarancja - 3 lata Next Business Day, oprogramowanie z zainstalowaną licencją | Tak podać |  |  |
| 11.3. | Rozbudowa oprogramowania centrali nadzoru o funkcję analizy arytmii na wszystkich monitorowanych stanowiskach | Tak |  |  |
| 11.4. | Rozbudowa centrali monitorowania do jednostki obsługującej min. 16 monitorów połączonych w sieć | Tak |  |  |
| 11.5. | 2 kolorowe, płaskie monitory, przekątna ekranu min.21”, na statywie pozwalających na oszczędność miejsca przy lokowaniu aparatów na biurku konsoli pielęgniarskiej | Tak podać |  |  |
| 11.6. | Możliwość pracy centrali na 2 monitorach, bez konieczności zmiany lub rozbudowy oprogramowania centrali | Tak |  |  |
| 11.7. | Docelowa liczba monitorów, możliwa do podłączenia do centrali bez dodatkowych inwestycji w oprogramowanie | Tak |  |  |
| 11.8. | Możliwość wydruku raportów w formacie A4 na włączonej w system drukarce laserowej | Tak |  |  |
| 11.9. | Automatyczna sygnalizacja odłączenia pacjenta od centrali | Tak |  |  |
| 11.10 | Komunikaty stanu transmisji danych | Tak |  |  |
| 11.11 | Automatyczny wybór bezpieczniejszych progów alarmowych w przypadku różnicy progów alarmowych miedzy monitorem a centralą | Tak |  |  |
| 11.12 | Rozbudowa sieci centralnego nadzoru umożliwiająca dołączenie 4 kolejnych monitorów pacjenta umieszczonych w oddzielnej Sali chorych Switch 16 portowy Rj45 4 szt., RJ45 Cupler 4 szt., Kable RJ45 do monitorów 4szt., Gniazda przyłączeniowe naścienne 4szt. | Tak podać |  |  |
| 11.13 | Okablowanie sieciowe typu LAN (kategoria 6e, kabel ekranowany) na wszystkie stanowiska wraz z rozłożeniem, Pionowe kanały okablowania sieciowego | Tak |  |  |
| 12. | Akcesoria dodatkowe i wyposażenie pełnego systemu |  |  |  |
| 12.2. | Zestaw nowych akumulatorów rezerwowych do 12 monitorów pacjenta | Tak |  |  |
| 12.3. | Zestaw oprzyrządowania do pomiaru SpO2 (czujnik i przedłużacz kabla) do 12 monitorów | Tak |  |  |
| 12.4. | Zestaw oprzyrządowania do pomiaru NIBP (mankiet i dren pomiarowy) do 12 monitorów | Tak |  |  |
| 13. | Okres gwarancji |  |  |  |
| 13.1. | Gwarancja od daty uruchomienia systemu monitorowania na dodatkowe monitory i oprogramowanie centralne po modernizacji | Min. 36 miesięcy |  |  |
| 13.2. | Gwarancja na komponenty sprzętowe użyte do modernizacji systemu centralnego monitorowania: jednostka komputerowa centralna, dodatkowe ekrany, okablowanie. | Min. 36 miesięcy |  |  |
| 13.3. | Gwarancja na oprzyrządowanie pomiarowe i wszystkie akcesoria dodatkowe | Min. 12 miesięcy |  |  |
| 13.4. | Przeglądy całego systemu monitorowania(12 jednostek pacjenta i centrala), po modernizacji, zalecane przez Producenta (co 12 m-cy) przez okres trwania gwarancji dla elementów wchodzących w skład modernizacji systemu | Tak podać |  |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy