Dział Zamówień Publicznych Warszawa, 05.12.2011 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. G-P/               /11/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na „Dostawę łóżek szpitalnych dla Oddziału Pediatrycznego”,	nr postępowania 38/2011.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o długości 135 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 5 cm?

2.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniu 60 kg, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

3.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem piankowym o właściwościach przeciwodleżynowych, bez parametru niepalności?

4.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem piankowym bez właściwości antyalergicznych?

5.	Czy Zamawiający dopuści 24 miesięczny okres gwarancji?

6.	Czy Zamawiający dopuści 48 godzinny czas reakcji serwisu?

7.	Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o długości nominalnej leża 1335 mm?

8.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne dla małych dzieci o długości nominalnej 1300 mm?

9.	Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w leże dwusegmentowe?

10.	Czy Zamawiający dopuści łóżko którego wysokość od leża w najniższym położeniu do górnej krawędzi zamkniętej barierki w najwyższym położeniu osiąga 62 cm?

11.	Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości nominalnej leża 1380 mm, co nieznacznie odbiega od parametru oczekiwanego?

12.	Czy Zamawiający dopuści łóżko bez krążków odbojowych, jednakże w pełni zabezpieczone przed ewentualnymi uderzeniami dzięki opływowym i szerszym niż łóżko kształtom wyprofilowanego podwozia?

13.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością od leża w najniższym położeniu do górnej krawędzi zamkniętej barierki w najwyższym położeniu 74 cm?

14.	Czy Zamawiający dopuści materac spełniający obowiązujące normy i wymogi bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych, o obniżonej palności?

15.	Czy Zamawiający zamiast wymaganego materaca dopuści materac piankowy o właściwościach przeciwodleżynowych w pokrowcu wykonanym z materiału przebadanego przez: Instytut Biologii Medycznej na przesiąkanie krwi syntetycznej (brak zauważalnego przesiąkania), przenikanie cząstek bakteriofaga (brak zauważalnego przesiąkania płynu, brak przenikania cząstek wirusowych), Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych na odporność na zapalenie układu tapicerskiego (źródło zapłonu tlący papieros - nie wystąpiło palenie w postaci tlenia ani palenia się płomieniem; źródło zapłonu równoważnik płomienia zapałki - nie wystąpiło palenie w postaci tlenia ani palenia się płomieniem), jednocześnie wskazujemy, że materiał z którego wykonany jest pokrowiec otrzymał pozytywne wyniki testów potwierdzające, że stanowi barierę dla bakterii i wirusów?

16.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, o wymiarach całkowitych 70,5 x 140 cm i wymiarach leża 55 x 113 cm?

17.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o stałej wysokości na poziomie 74 cm?

18.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem dwusegmentowym?

19.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w barierki boczne opuszczane wzdłuż ramy leża bez możliwości ich zatrzymania na kliku różnych wysokościach?

20.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm centralnie blokowane?

21.	Czy Zamawiający wymaga łóżeczka z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi lakierowanymi lamelami w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca?

22.	Czy Zamawiający wymaga łóżeczka z barierkami bocznymi, które można ustawiać na dowolnej wysokości za pomocą sprężyny gazowej obsługiwanej pedałem nożnym w miejscu niedostępnym dla dzieci?

Dotyczące postanowień SIWZ:

23.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawki kar umownych za opóźnienie w dostawie z 0,2 % na 0,1 % lub inną stosowną stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego?

24.	Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który w okresie działalności równym 3 lata wykonał kilkanaście dostaw sprzętu medycznego, zwłaszcza łóżek szpitalnych m.in. na blok operacyjny, oddziały intensywnej terapii oraz pozostałe oddziały szpitalne o wartości brutto znacznie przekraczającej przedmiot zamówienia i dysponujący w tym zakresie referencjami? Łóżka pediatryczne dla dzieci to nowy produkt w ofercie Dystrybutora, który jako wyrób najwyższej jakości, sprawdzony na rynkach zagranicznych odpowiada najwyższym standardom medycznym.

25.	Czy Zamawiający zmieni § 6 pkt 1, dotyczący naliczania kar umownych z 0,2 % na 0,1 % ceny brutto niedostarczonych lub nienaprawionych urządzeń za każdy dzień opóźnienia?

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

1.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

2.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

3.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

4.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

5.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania 24-miesięcznego okresu gwarancji.

6.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania 48-godzinnego czasu reakcji serwisu.

7.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

8.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

9.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

10.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

11.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

12.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

13.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

14.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

15.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie materaca o cechach przedstawionych w pytaniu.

16.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

17.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

18.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

19.	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

20.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu.

21.	Nie, zamawiający nie wymaga zaoferowania łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu, natomiast dopuszcza zaoferowanie takiego łóżka.

22.	Nie, zamawiający nie wymaga zaoferowania łóżka o cechach przedstawionych w pytaniu, natomiast dopuszcza zaoferowanie takiego łóżka.

23.	Nie, zamawiający nie zmienia zapisów ogólnych warunków umowy dotyczących kar umownych.

24.	Nie, zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu.

25.	Nie, zamawiający nie zmienia zapisów ogólnych warunków umowy dotyczących kar umownych.

Zamawiający na podstawie art. 38. ust. 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że w Załączniku nr 2 w rubryce „Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia” w poz. 2.1 skreśla słowo „niepalny”, a w poz. 2.2 skreśla słowo „niealergizujacy”.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.