Załącznik nr 2 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

KOMORY LAMINARNEJ DO SPORZĄDZANIA CYTOSTATYKÓW

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Nazwa oferowanego urządzenia:	.............................................................................

Typ: .............................. Model: ................................ Rok produkcji: .......................

Producent:........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1.1 | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2016 | Tak |  |
| 1.2 | Dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) | Tak - składane wraz z ofertą |  |
| 1.3 | Inne certyfikaty i świadectwa wymagane przepisami prawa: Komora Laminarna sprawdzona i certyfikowana przez powszechnie uznaną jednostkę notyfikującą, akredytowaną do certyfikacji z zakresie norm EN 12469 i DIN 12980, jako komora bezpieczna do prac z substancjami cytotoksycznymi; Uwaga – certyfikatem muszą być objęte wszystkie oferowane funkcjonalności komory | Tak - certyfikat i akredytacja dla laboratorium certyfikującego - składane wraz z ofertą |  |
| 1.4 | Spełnienie wymogów obowiązującego prawa | Tak |  |
| 1.5 | Wykaz dostawców części zamiennych wymaganych do prawidłowego i bezpiecznego działania urządzenia | Tak – przy dostawie |  |
| 1.6 | Wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych | Tak – przy dostawie |  |
| 1.7 | Komora laminarna certyfikowana do pracy z cytostatykami, z zainstalowaną fabrycznie sondą izokinetyczną oraz z zainstalowanym monitorem komputerowym z tyłu szyby | Tak |  |
| 1.8 | Zainstalowany na wprost twarzy operatora , po zewnętrznej stronie komory (z tyłu szyby) monitor komputerowy min. 19” | Tak |  |
| 1.9 | Konstrukcja komory fabrycznie przystosowana do współpracy z programem komputerowym | Tak |  |
| 1.10 | Możliwość podłączenia komputera, drukarki, wagi i innych urządzeń peryferyjnych poprzez gniazda komputerowe wewnątrz przestrzeni roboczej | Tak |  |
| 1.11 | Wymiary zewnętrzne komory | szerokość 1300 - 1400 mm wysokość 2200 - 2250 mm głębokość 870 - 890 mm |  |
| 1.12 | Wymiary blatu roboczego | min. 1250 x 600 mm |  |
| 1.13 | Blat roboczy ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 1.14 | Liczba segmentów blatu | min. 2 |  |
| 1.15 | Możliwość sterylizacji segmentów blatu w autoklawie | Tak |  |
| 1.16 | Możliwość dezynfekcji powierzchni komory zewnętrznej i wewnętrznej | Tak |  |
| 1.17 | Szyby boczne i szyba frontowa ze szkła wielowarstwowego | Tak |  |
| 1.18 | Szyba frontowa bez obramowania podnoszona i opuszczana elektrycznie z możliwością otwarcia do minimum 500 mm od poziomu blatu i całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej | Tak |  |
| 1.19 | Obudowa ze stali zwykłej lakierowanej | Tak |  |
| 2. | Funkcje urządzenia |  |  |
| 2.1 | System trzech filtrów HEPA: filtr główny, filtr powietrza zanieczyszczonego i filtr powietrza oczyszczonego | Tak |  |
| 2.2 | Możliwość wymiany filtra głównego bez ryzyka zanieczyszczenia pomieszczenia | Tak, opisać |  |
| 2.3 | Stopień filtra głównego bezpośrednio pod powierzchnią roboczą | Tak |  |
| 2.4 | Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie H14 wg DIN EN 1822-1 | Tak |  |
| 2.5 | Układ ochrony głównego filtra przed rozlanymi płynami oraz uszkodzeniami mechanicznymi | Tak |  |
| 2.6 | Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza wtórnego | Tak |  |
| 2.7 | Podciśnienie ochronne | Tak, podać |  |
| 2.8 | Gazoszczelna obudowa | Tak |  |
| 3. | System sterowania i monitorowania |  |  |
| 3.1 | Sterowana czujnikiem, elektroniczna regulacja wentylatora | Tak |  |
| 3.2 | Wtyczki sieciowe funkcyjne w przestrzeni roboczej | min. 2 |  |
| 3.3 | Wolne gniazda do oddzielnego sterowania urządzenia monitorujących i RTL w trybie pracy normalnym i nocnym | Tak, podać |  |
| 3.4 | Podświetlany wyświetlacz poza przestrzenią roboczą pokazujący: - datę i godzinę - czas pracy komory - temperaturę i wilgotność w przestrzeni roboczej | Tak, podać |  |
| 3.5 | ## 24-godzinny akumulatorowo buforowany alarm w razie awarii sieci | Tak |  |
| 4. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| 4.1 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |
| 4.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 2 |  |
| 4.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 4.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  |

................................................                                               ....................................................

podpis i pieczątka upoważnionego                                                                                miejscowość i data

przedstawiciela Wykonawcy