SZPITAL GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr 39/2011 o wartości zamówienia poniżej 193000 euro na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego

Zatwierdzam

..........................

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl.

II.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego, nr postępowania 39/2011, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 193.000 euro na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do zamawiającego aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego. Zamówienie jest podzielone na 6 części:

Część 1 zamówienia: Dostawa 8 szt. pomp infuzyjnych objętościowych. Kod CPV 33194110-0.

Część 2 zamówienia: Dostawa 20 szt. pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych. Kod CPV 33194110-0.

Część 3 zamówienia: Dostawa 10 szt. pulsoksymetrów. Kod CPV 33190000-8.

Część 4 zamówienia: Dostawa 1 szt. podgrzewacza wodnego do butelek. Kod CPV 42943000-8.

Część 5 zamówienia: Dostawa maceratora do kaczek i basenów. Kod CPV 42996110-8.

Część 6 zamówienia: Dostawa wirówki laboratoryjnej. Kod CPV 42931100-2.

Właściwości techniczno - użytkowe urządzeń są podane w Załącznikach nr 2-1 - 2-6.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich towarów objętych częścią zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV.	Termin i warunki wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia zamawiający określa na 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca może zaoferować wcześniejszy termin wykonania zamówienia.

Pod pojęciem „wykonanie zamówienia” zamawiający rozumie dostawę urządzeń i ich wyposażenia, montaż urządzeń w przeznaczonych dla nich miejscach, uruchomienie i sprawdzenie ich działania, wykonanie niezbędnych pomiarów i regulacji, przeszkolenie personelu zamawiającego w zasadach obsługi i konserwacji urządzeń i przekazanie poprawnie działających urządzeń do eksploatacji razem z kompletną dokumentacją protokołem zdawczo - odbiorczym, podpisanym przez przedstawiciela wykonawcy i przedstawiciela zamawiającego. Dniem wykonania zamówienia będzie dzień podpisania protokołu.

Wszystkie urządzenia muszą być kompletne i gotowe do uruchomienia bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Urządzenia należy dostarczyć razem z instrukcjami obsługi i konserwacji w języku polskim, kartami gwarancyjnymi określającymi terminy i warunki gwarancji oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym, kopiami certyfikatów i deklaracji zgodności oraz specyfikacją dostawy.

V.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty dostawy towarów do zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji pod rygorem odrzucenia oferty. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanych urządzenia i ich wyposażenia z wyjątkiem elementów zużywalnych, na które należy udzielić gwarancji nie krótszej, niż 12 miesięcy.

Zamawiający żąda podania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wszystkie rubryki kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” formularzy właściwości techniczno - użytkowych muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości lub zakresu wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości wymaganych” jest podana wartość lub zakres wartości parametru, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia, którego parametr ma tę wartość lub zakres. Oferty przedstawiające urządzenia nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Faktyczną wartość lub zakres wartości parametru oferowanego urządzenia należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości wymaganych” znajduje się słowo „Tak”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w tę cechę techniczną lub użytkową. Jeżeli po słowie „Tak” następują słowa „podać” lub „opisać”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zamieszczenia, poza potwierdzeniem istnienia tej cechy, także krótkiego opisu na czym ona polega lub w jaki sposób jest realizowana. Oferty nie spełniające tych warunków zostaną odrzucone. Potwierdzenie posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce „Wartość lub zakres wartości wymaganych” znajdują się słowa „Tak / Nie”, „Podać” lub „Opisać”, to oznacza to, że zamawiający nie stawia wymagań co do wartości lub zakresu wartości parametru bądź posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej, natomiast wymaga podania przez wykonawcę wartości lub zakresu wartości parametru, albo informacji o posiadaniu bądź nieposiadaniu przez urządzenie tej cechy, a także opisania istniejącej cechy oferowanego urządzenia. Wartość lub zakres wartości parametru albo potwierdzenie posiadania lub nieposiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

VI.	Warunki udziału i opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 dostawę co najmniej 1 urządzenia spośród objętych zamówieniem.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z wykazu dostaw dołączonego do oferty będzie wynikać wykonanie powyższej dostawy.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to powyższy warunek muszą spełniać wszyscy wykonawcy łącznie.

VII.	Wymagane dokumenty.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów:

1.	Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnik tych wykonawców w imieniu ich wszystkich.

2.	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

3.	Pełnomocnictwa, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

4.	Wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

5.	Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 1.

6.	Formularzy właściwości techniczno - użytkowych sporządzonych według wzorów podanych w Załącznikach nr 2-1 - 2-6. Wykonawca składa formularze dotyczące tylko tych części zamówienia, na które składa ofertę.

7.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi dokumentów potwierdzających wpisanie oferowanych towarów do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania lub dokumentów potwierdzających zgłoszenie oferowanych towarów do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

8.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi klasy I i IIa zamawiający dopuszcza złożenie, zamiast dokumentów wymienionych w p. 8., certyfikatów zgodności CE wystawionych przez jednostkę notyfikującą lub deklaracji zgodności WE wymaganych ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- nazwy oferowanych towarów i dla wyrobów medycznych ich klasę (I lub IIa) oraz wskazanie części zamówienia, w ramach której są oferowane,

- tekst oświadczenia, że „Towary te nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestru, gdyż są wyrobami medycznymi klasy I i IIa, a ich pierwsze wprowadzenie do obrotu lub do używania już nastąpiło w innym niż Polska kraju członkowskim UE lub EFTA.”

9.	Dla towarów nie będących wyrobami medycznymi certyfikatów znaku CE dla oferowanych towarów i oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- nazwy oferowanych towarów,

- tekst oświadczenia, że „Towary te nie są wyrobami medycznymi.”

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Do wszystkich dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski, podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII.	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX.	Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną należy żądać przesłania potwierdzenia otrzymania wiadomości.

X.	Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami jest upoważniony Tomasz Stopiński, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

XI.	Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski podpisane przez osoby podpisujące ofertę (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych czy innych tego typu materiałów firmowych wytwórcy lub dystrybutora).

3.	Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w PLN. Jako termin wykonania zamówienia należy podać liczbę dni lub tygodni.

Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na niektóre części zamówienia, to prosimy nie wypełniać rubryk przeznaczonych na wpisanie ceny pozostałych części bądź wykasować je.

W razie samodzielnego wykonania zamówienia prosimy o skreślenie słów „Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia”, a w razie powierzania części zamówienia do wykonania podwykonawcom prosimy o skreślenie słów „Zamówienie wykonamy sami” i wpisanie odpowiedniej treści w formularzu oferty.

4.	Formularze właściwości techniczno - użytkowych należy sporządzić zgodnie ze wzorami podanymi w Załącznikach nr 2-1 - 2-6.

Wartości lub zakresy wartości parametrów oferowanych urządzenia oraz potwierdzenie posiadania lub nieposiadania przez urządzenia cech technicznych lub użytkowych, a tam, gdzie jest to wymagane - opis tych cech, należy wpisać w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Wszystkie rubryki kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości lub zakresu wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na niektóre części zamówienia, to dołącza do oferty formularze dotyczące tylko tych części, na które składa ofertę.

5.	Wszystkie dokumenty składające się na ofertę - pod rygorem jej odrzucenia - muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

6.	Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

7.	Prosimy o sporządzenie oferty w postaci zeszytu ze stronami ułożonymi w następującej kolejności:

formularz oferty,

formularze właściwości techniczno - użytkowych,

oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu,

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

pełnomocnictwo, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie,

wykaz wykonanych dostaw i dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie,

dokumenty wymienione w rozdziale VII p. 8. i 9.

8.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

9.	Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony nr 39/2011 na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego.

Nie otwierać do dnia 08.12.2011 r. do godz. 11:15.”

10.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub kurierem, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 9., należy włożyć do dodatkowego opakowania transportowego (np. operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie można było otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 9. Ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty przesłanej pocztą lub kurierem ponosi Wykonawca.

XIII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 8 grudnia 2011 r. do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego - Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 44. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2011 r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego.

XIV.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w formularzu oferty łączne ceny netto i brutto wszystkich towarów oferowanych w ramach części zamówienia. Ceny należy podać w PLN.

Oferowane ceny netto winny być podane loco siedziba zamawiającego i obejmować wszystkie składniki cenotwórcze (ceny urządzenia wraz z wyposażeniem, ceł, transportu, ubezpieczenia, montażu i uruchomienia, itp.). Oferowane ceny brutto winny być cenami netto powiększonymi o kwotę podatku VAT, obliczoną według obowiązujących stawek.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

XV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

Dla Części 1, 2 i 3 zamówienia:

„Cena”						60 %,

„Właściwości techniczno - użytkowe”		30 %,

„Warunki gwarancji”				10 %.

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PC = (Cmin / C) x 60

gdzie:

PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

C - cena brutto badanej oferty.

Wartością kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PT = (T / Tmax) x 30

gdzie:

PT - wartość kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” badanej oferty;

T - suma punktów otrzymanych przez badaną ofertę;

Tmax - największa suma otrzymanych punktów.

Komisja Przetargowa będzie przyznawać punkty za zaznaczone w rubryce „Punktacja” właściwości techniczne i użytkowe oferowanych towarów, podane przez wykonawców w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”, w ten sposób, że oferowane właściwości zostaną porównane ze sobą i za najlepszą oferowaną właściwość zostanie przyznane 5 punktów, za najgorszą - 0 punktów, a za pośrednie właściwości - wartości między 0 i 5 punktów. Suma otrzymanych punktów wyznaczy wartość „T” dla każdej oferty, która zostanie użyta do wyznaczenia wartości „PT” kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” z podanego wyżej wzoru.

Wartością kryterium „Warunki gwarancji” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PG = (G / Gmax) x 10

gdzie:

PG - wartość kryterium „Warunki gwarancji” badanej oferty;

G - suma punktów otrzymanych przez badaną ofertę;

Gmax - największa suma otrzymanych punktów.

Komisja Przetargowa będzie przyznawać punkty za zaznaczone w rubryce „Punktacja” warunki gwarancji, podane przez wykonawców w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”, w ten sposób, że za najlepszy oferowany warunek zostanie przyznane 5 lub 10 punktów, za najgorszy - 0 punktów, a za pośrednie warunki - wartości między 0 i 5 albo 10 punktów. Suma otrzymanych punktów wyznaczy wartość „G” dla każdej oferty, która zostanie użyta do wyznaczenia wartości „PG” kryterium „Warunki gwarancji” z podanego wyżej wzoru.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, dla której suma wartości wszystkich kryteriów (PC + PT + PG) będzie największa.

Dla Części 4, 5 i 6 zamówienia:

„Cena”						90 %,

„Warunki gwarancji”				10 %.

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PC = (Cmin / C) x 90

gdzie:

PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

C - cena brutto badanej oferty.

Wartością kryterium „Warunki gwarancji” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PG = (G / Gmax) x 10

gdzie:

PG - wartość kryterium „Warunki gwarancji” badanej oferty;

G - suma punktów otrzymanych przez badaną ofertę;

Gmax - największa suma otrzymanych punktów.

Komisja Przetargowa będzie przyznawać punkty za zaznaczone w rubryce „Punktacja” warunki gwarancji, podane przez wykonawców w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”, w ten sposób, że oferowane wrunki zostaną porównane ze sobą i za najlepszy oferowany warunek zostanie przyznane 5 lub 10 punktów, za najgorszy - 0 punktów, a za pośrednie warunki - wartości między 0 i 5 albo 10 punktów. Suma otrzymanych punktów wyznaczy wartość „G” dla każdej oferty, która zostanie użyta do wyznaczenia wartości „PG” kryterium „Warunki gwarancji” z podanego wyżej wzoru.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, dla której suma wartości obu kryteriów (PC + PG) będzie największa.

XVI.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy. Załącznikiem do umowy będzie aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy.

XVII.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 3.

XVIII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX.	Obowiązki zamawiającego.

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3.	Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz punktację każdej z ważnych ofert, a także informacje o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych z postępowania.

Umowy z wykonawcami, których oferty będą uznane za najkorzystniejsze, zostaną zawarta w terminach określonych w art. 94. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

XX.	Prawo wykonawców do odwołań i skarg.

Środki ochrony prawnej - odwołanie i skarga do sądu - przysługują wykonawcom, którzy mieli lub mają interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają rozdziały 2. i 3. Działu VI tej ustawy.

XXI.	Załączniki:

Załącznik nr 1:			Wzór formularza oferty.

Załączniki nr 2-1 - 2-6:		Formularze właściwości techniczno - użytkowych.

Załącznik nr 3:			Ogólne warunki umowy.

SIWZ sporządził: Tomasz Stopiński

Współpraca: Stanisława Mackiewicz, Renata Gutowska

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Numer faksu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Adres poczty elektronicznej:				...........................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego oferujemy dostawę towarów objętych:

Częścią 1 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 2 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 3 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 4 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 5 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 6 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia: ...................................................

Oferujemy następujący okres gwarancji na dostarczane towary: .....................................

Oferujemy następujące warunki płatności: .......................................................................

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy, i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń.

Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamówienie wykonamy sami.*

Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia:* ........................................

* - niepotrzebne skreślić

.......................................................                                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                 podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-1 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

POMP INFUZYJNYCH OBJĘTOŚCIOWYCH (PRZEPŁYWOWYCH)

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Pompy infuzyjne objętościowe (przepływowe) - 8 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego, sterowana elektronicznie, wbudowany interfejs na podczerwień IrDA oraz RS232 do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innymi pompami | Tak |  |  |
| 1.2 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 1.3 | Klasa ochronności II zgodnie z IEC/EN60601-1 | Tak |  |  |
| 1.4 | Stopień ochrony przed wilgocią | min. IPX1 |  |  |
| 1.5 | Wbudowany zasilacz | Tak |  |  |
| 1.6 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego | Tak |  |  |
| 1.7 | Czas pracy pompy zasilanej z akumulatora wewnętrznego przy przepływie 125 ml/godz w temperaturze pokojowej | min. 3 godz. |  | 0 - 5 |
| 1.8 | Masa pompy | max. 2 kg |  | 0 - 5 |
| 1.9 | Wymiary | max. 150 x 150 x 120 mm |  |  |
| 1.9 | Wbudowany uchwyt umożliwiający mocowanie pompy do szyn Modur lub stojaka do kroplówki za pomoc | Tak |  |  |
| 1.10 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem w pompie lub na drenie | Tak, opisać |  |  |
| 1.11 | Automatyczna funkcja zabezpieczająca przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | Tak |  |  |
| 1.12 | Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji | max 0,6 ml |  |  |
| 1.13 | Zakres szybkości infuzji | min. 0,1 - 900 ml/godz |  |  |
| 1.14 | Dokładność programowania szybkości infuzji | Podać |  | 0 - 5 |
| 1.15 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |  |
| 1.16 | Zakres szybkości infuzji bolusa | min. 1 - 900 ml/godz |  |  |
| 1.17 | Dokładność programowania szybkości infuzji bolusa | Podać |  | 0 - 5 |
| 1.18 | Kontrola osiągniętej dawki uderzeniowej (bolusa) w czasie infuzji | Tak |  |  |
| 1.19 | Funkcja „Bolus o określonej objętości” | Tak |  |  |
| 1.20 | Dokładność szybkości infuzji | ± 5 % |  |  |
| 1.21 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) | Tak, podać zakres |  | 0 - 5 |
| 1.22 | Dokładność programowania objętości do podania (VTBD) | Podać |  | 0 - 5 |
| 1.23 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | Tak |  |  |
| 1.24 | Możliwość pracy z lub bez czujnika kropli | Tak |  |  |
| 1.25 | Możliwość pracy z zestawami tzw. „low sorbing” - niewchłaniającymi leków (np. leków anestetycznych czy Taxolu) | Tak |  |  |
| 2. | Alarmy |  |  |  |
| 2.1 | Akustyczno - optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |  |
| 2.2 | Alarm przypominający - zatrzymana infuzja | Tak |  |  |
| 2.3 | Alarm okluzji - minimum 3 poziomy | Tak |  |  |
| 2.4 | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |  |
| 2.5 | Alarm braku lub źle założonego zestawu | Tak |  |  |
| 2.6 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu | Tak |  |  |
| 2.7 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  |  |
| 2.8 | Alarm powietrza w linii | Tak |  |  |
| 2.9 | Alarm czujnika kropli | Tak |  |  |
| 2.10 | Rejestr zdarzeń min. 1000 | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 2.11 | Podtrzymanie pamięci zdarzeń w pompie niepodłączonej do zasilania 230V, przez okres min. 6 miesięcy | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 3. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesiące |  | 36 - 0 60+ - 10 |
| 3.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |  |
| 3.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 3.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  | 0 - 5 |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-2 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

POMP INFUZYJNYCH JEDNOSTRZYKAWKOWYCH

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe - 20 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	.............................................................................

Typ: .............................. Model: ................................ Rok produkcji: ..............................

Producent:				........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie, wbudowany interfejs na podczerwień IrDA oraz RS232 do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innymi pompami | Tak |  |  |
| 1.2 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 1.3 | Stopień ochrony przed wilgocią | min. IPX1 |  |  |
| 1.4 | Wbudowany zasilacz | Tak |  |  |
| 1.5 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego | Tak |  |  |
| 1.6 | Czas pracy pompy zasilanej z akumulatora wewnętrznego przy przepływie 25 ml/godz w temperaturze pokojowej | min. 2,5 godz. |  | 0 - 5 |
| 1.7 | Masa pompy | max. 3 kg |  | 0 - 5 |
| 1.8 | Wymiary | max. 320 x 120 x 220 mm |  |  |
| 1.9 | Strzykawka mocowana od przodu | Tak |  |  |
| 1.10 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | Tak |  |  |
| 1.11 | Wbudowany uchwyt umożliwiający mocowanie pompy do szyn Modur lub stojaka do kroplówki | Tak |  |  |
| 1.12 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji - zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | Tak |  |  |
| 1.13 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30, i 50 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym polskich | Tak, opisać |  |  |
| 1.14 | Zakres szybkości infuzji | min. 0,1 - 1200 ml/godz |  |  |
| 1.15 | Dokładność programowania szybkości infuzji | Podać |  | 0 - 5 |
| 1.16 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |  |
| 1.17 | Zakres szybkości infuzji bolusa | min. 10 - 1200 ml/godz |  |  |
| 1.18 | Dokładność programowania szybkości infuzji bolusa | Podać |  | 0 - 5 |
| 1.19 | Funkcja „Bolus o określonej objętości” | Tak |  |  |
| 1.20 | Możliwość zmiany szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania infuzji | Tak |  |  |
| 1.21 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) | Tak, podać zakres |  | 0 - 5 |
| 1.22 | Dokładność programowania objętości do podania (VTBD) | Podać |  | 0 - 5 |
| 1.23 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | Tak |  |  |
| 1.24 | Podświetlany panel sterowania | Tak |  |  |
| 1.25 | Biblioteka leków w pompie | Tak, opisać min. 100 nazw leków |  |  |
| 1.26 | Liczba leków możliwa do zapamiętania w bibliotece leków | Podać |  | 0 - 5 |
| 1.27 | Możliwość rozbudowy pompy o program pozwalający na wprowadzenie protokołów podaży leków wraz z limitami miękkimi i twardymi dawkowania leków | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 2. | Alarmy |  |  |  |
| 2.1 | Zróżnicowany dwustopniowy system ostrzeżeń i alarmów akustyczno - optyczny | Tak |  |  |
| 2.2 | Alarm przypominający - zatrzymana infuzja | Tak |  |  |
| 2.3 | Alarm okluzji - programowanie progów ciśnienia okluzji przez użytkownika w zakresie nie mniejszym niż 50 - 1000 mm Hg | Tak min. 10 progów |  |  |
| 2.4 | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |  |
| 2.5 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | Tak |  |  |
| 2.6 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | Tak |  |  |
| 2.7 | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | Tak |  |  |
| 2.8 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki | Tak |  |  |
| 2.9 | Alarm wstępny przed końcem infuzji | Tak |  |  |
| 2.10 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  |  |
| 2.11 | Rejestr zdarzeń min. 1000 | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 3. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 36 - 0 60+ - 10 |
| 3.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać |  |  |
| 3.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 3.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  | 0 - 5 |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-3 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

PULSOKSYMETRÓW

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Pulsoksymetry - 10 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	.............................................................................

Typ: .............................. Model: ................................ Rok produkcji: ..............................

Producent:				........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Pulsoksymetr przeznaczony dla noworodków, dzieci i dorosłych | Tak |  |  |
| 1.2 | Pulsoksymetr stacjonarno - transportowy z wyciąganym panelem ze stacji dokującej i rotacją ekranu pion/poziom | Tak |  |  |
| 1.3 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 1.4 | Czas pracy urządzenia na zasilaniu akumulatorowym | min. 4 godziny |  | 0 - 5 |
| 1.5 | Masa urządzenia | max 2 kg |  |  |
| 1.6 | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia urządzenia | Tak |  |  |
| 1.7 | Szeregowe wyjście RS 232 | Tak |  |  |
| 2. | Parametry mierzone |  |  |  |
| 2.1 | Zakres pomiaru saturacji | min. 1 - 100 % |  |  |
| 2.2 | Dokładność pomiaru saturacji | ± 3 cyfry |  |  |
| 2.3 | Zakres pomiaru pulsu | min. 25 - 240 bpm |  |  |
| 2.4 | Dokładność pomiaru pulsu | ± 3 bpm |  |  |
| 2.5 | Zakres pomiaru perfuzji | min. 0,02 - 20 % |  |  |
| 2.6 | Dokładność pomiaru perfuzji | ± 2 cyfry |  |  |
| 2.7 | Ciągły tryb monitorowania pacjentów | Tak |  |  |
| 3. | Wyświetlanie parametrów |  |  |  |
| 3.1 | Kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości | Tak |  |  |
| 3.2 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |  |
| 3.3 | Wskaźnik amplitudy pulsu | Tak |  |  |
| 3.4 | Wskaźnik poszukiwania pulsu | Tak |  |  |
| 3.5 | Wskaźnik wyciszenia alarmów | Tak |  |  |
| 3.6 | Wskaźnik zasilania akumulatorowego | Tak |  |  |
| 3.7 | Wskaźnik artefaktu | Tak |  |  |
| 3.8 | Wskaźnik odłączenia czujnika | Tak |  |  |
| 3.9 | Pamięć min. 72-godzinna trendów saturacji i pulsu z możliwością wydruku na zewnętrznej drukarce | Tak |  |  |
| 4. | Alarmy |  |  |  |
| 4.1 | Alarm dźwiękowy i wizualny dla pulsu | Tak |  |  |
| 4.2 | Alarm dźwiękowy i wizualny dla saturacji | Tak |  |  |
| 4.3 | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika | Tak |  |  |
| 4.4 | Alarm dźwiękowy i wizualny rozładowania akumulatora | Tak |  |  |
| 4.5 | Możliwość regulacji głośności alarmu | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 4.6 | Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 4.7 | Regulacja dolnej i górnej granicy alarmu pulsu | Tak |  |  |
| 4.8 | Regulacja dolnej i górnej granicy alarmu saturacji | Tak |  |  |
| 4.9 | Zmienna wysokość tonu saturacji pozwalająca na jej śledzenie bez podchodzenia do monitora | Tak |  |  |
| 4.10 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji | Tak, opisać |  |  |
| 4.11 | Regulacja głośności alarmów | Tak |  |  |
| 5. | Wyposażenie |  |  |  |
| 5.1 | Wielorazowy czujnik dla niemowląt z paskiem mocującym | 1 szt. |  |  |
| 5.2 | Wielorazowy czujnik dla dzieci | 1 szt. |  |  |
| 5.3 | Wielorazowy czujnik dla dorosłych | 1 szt. |  |  |
| 5.4 | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym | 1 szt. |  |  |
| 6. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 6.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 36 - 0 60+ - 10 |
| 6.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |  |
| 6.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 6.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  | 0 - 5 |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-4 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

PODGRZEWACZA WODNEGO DO BUTELEK

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Podgrzewacz wodny do butelek - 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	.............................................................................

Typ: .............................. Model: ................................ Rok produkcji: ..............................

Producent:				........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Pojemność urządzenia | 12 butelek z mieszankami dla niemowląt |  |  |
| 1.2 | Wanna wodna wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
| 1.3 | Wymiary wanny wodnej | Podać |  |  |
| 1.4 | Pojemność wanny wodnej | Podać |  |  |
| 1.5 | Pokrywa wanny wodnej | Tak |  |  |
| 1.6 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 1.7 | Zakres temperatury | min. 20 - 60 ºC |  |  |
| 1.8 | Masa urządzenia | Podać |  |  |
| 1.9 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak, opisać |  |  |
| 1.10 | Dokładność regulacji temperatury | ± 0,1 ºC |  |  |
| 1.11 | Zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody w wannie | Tak |  |  |
| 1.12 | Pobór mocy | Podać |  |  |
| 2. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 2.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 36 - 0 60+ - 10 |
| 2.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |  |
| 2.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 2.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  | 0 - 5 |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-5 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

MACERATORA DO KACZEK I BASENÓW

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Macerator do kaczek i basenów - 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	.............................................................................

Typ: .............................. Model: ................................ Rok produkcji: ..............................

Producent:				........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Pojemność urządzenia | 4 naczynia jednorazowe na 1 cykl pracy urządzenia |  |  |
| 1.2 | Materiał konstrukcyjny stal nierdzewna | Tak |  |  |
| 1.3 | Wymiary urządzenia | Podać |  |  |
| 1.4 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 1.5 | Masa urządzenia | Podać |  |  |
| 1.6 | Zużycie wody na 1 cykl pracy urządzenia | Podać |  |  |
| 1.7 | Zasilanie w wodę z sieci wodociągowej | Tak |  |  |
| 1.8 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | Tak |  |  |
| 1.9 | Zabezpieczenie przed włączeniem przy otwartej pokrywie | Tak |  |  |
| 1.10 | Wbudowany system dezynfekcji | Tak |  |  |
| 1.11 | Pobór mocy | Podać |  |  |
| 2. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 2.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 36 - 0 60+ - 10 |
| 2.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |  |
| 2.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 2.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  | 0 - 5 |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-6 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

WIRÓWKI LABORATORYJNEJ

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Wirówka laboratoryjna - 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	.............................................................................

Typ: .............................. Model: ................................ Rok produkcji: ..............................

Producent:				........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Pojemność urządzenia | 800 ml |  |  |
| 1.2 | Maksymalne obroty | 4500 obr/min |  |  |
| 1.3 | Możliwość nastawiania obrotów | Tak |  |  |
| 1.4 | Zakres czasu wirowania | 1 - 99 min |  |  |
| 1.5 | Możliwość nastawiania czasu wirowania | Tak |  |  |
| 1.6 | Wymiary urządzenia | Podać |  |  |
| 1.7 | Masa urządzenia | Podać |  |  |
| 1.8 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 1.9 | Zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia przy otwartej pokrywie | Tak |  |  |
| 1.10 | Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy przy pracującym urządzeniu | Tak |  |  |
| 1.11 | Układ sygnalizacji niewyważenia wirnika | Tak |  |  |
| 1.12 | Komora robocza ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
| 2. | Wyposażenie |  |  |  |
| 2.1 | Wirnik horyzontalny 4 x 200 ml | 1 szt. |  |  |
| 2.2 | Pojemnik 200 ml do wirnika | 4 szt. |  |  |
| 2.3 | Wkładka do pojemnika na 7 probówek Ø 17 x 100 mm | 4 szt. |  |  |
| 3. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 36 - 0 60+ - 10 |
| 3.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |  |
| 3.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 3.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  | 0 - 5 |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 3 - ogólne warunki umowy.

UMOWA nr 39/2011/.....

w sprawie zamówienia publicznego na dostawę

zawarta w dniu ........ 2011 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

Szpitalem Ginekologiczno - Położniczym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080373, reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala prof. dr hab. n. med. Bogdana Chazana,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i firmą .............................................................. z siedzibą w .......................................... przy ul. ..............................................., wpisaną do ........................................................, reprezentowaną przez .......................................................,

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

1.	Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego ....., zgodnie z ofertą złożoną na przetarg na dostawę tego urządzenia.

2.	Wykonawca oświadcza, że parametry techniczno - użytkowe oraz wyposażenie urządzenia są zgodne z ofertą złożoną na przetarg.

§ 2.

1.	Cena netto urządzenia wynosi ..... zł, słownie ..... złotych, a cena brutto tego urządzenia wynosi ..... zł, słownie ..... złotych.

2.	Cena wymieniona w ust. 1. obejmuje urządzenie i jego wyposażenie, dostarczenie urządzenia do Zamawiającego, montaż, uruchomienie i oddanie urządzenia do eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia.

§ 3.

1.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia do siedziby Zamawiającego, montażu i uruchomienia go przez serwis Wykonawcy, przeprowadzenia testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia, przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia oraz przekazania Zamawiającemu urządzenia do eksploatacji razem z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 4. w terminie do dnia ..... Montaż i uruchomienie urządzenia zostanie potwierdzone protokołem instalacji urządzenia, a oddanie urządzenia do eksploatacji zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym.

2.	Za termin oddania urządzenia do eksploatacji rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu, jeżeli urządzenie nie będzie funkcjonować prawidłowo w chwili przekazywania go do eksploatacji.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż urządzenia wraz z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji urządzenia oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia.

4.	Urządzenie zostanie dostarczone Zamawiającemu razem z następującymi dokumentami: instrukcją obsługi i konserwacji w języku polskim, kartą gwarancyjną określającą terminy i warunki gwarancji oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym, kopiami certyfikatów, i deklaracji zgodności oraz specyfikacją dostawy.

5.	Wykonawca zawiadomi telefonicznie lub faksem Dział Techniczno - Inwestycyjny Zamawiającego - tel. 22 4502205, faks 22 4502243 - o spodziewanym terminie dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia.

§ 4.

1.	Należność za dostarczone urządzenie Zamawiający opłaci jednorazowo w pełnej wysokości na podstawie faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie ............ dni od daty otrzymania faktury.

2.	Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

1.	Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe.

2.	Dostarczone urządzenie może być rozpakowane, zmontowane, uruchomione i przetestowane jedynie przez przedstawicieli serwisu Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego może być obecny przy pracach przedstawicieli Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za stwierdzone przez siebie po rozpakowaniu opakowań fabrycznych braki ilościowe i jakościowe.

3.	Wykonawca udziela na urządzenie i jego wyposażenie .....-miesięcznej gwarancji licząc od daty oddania urządzenia do eksploatacji. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzenia i jego wyposażenia, z wyjątkiem elementów zużywalnych, na które obowiązuje gwarancja ...-miesięczna.

4.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na nowe każdego z elementów lub podzespołów urządzenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad fabrycznych: konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

5.	W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.

6.	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się personelu Zamawiającego do postanowień instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia oraz za uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych.

7.	W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na ..... godzin, a czas usunięcia uszkodzenia ustala się na maksymalnie ..... dni, licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia awarii do usunięcia uszkodzenia.

8.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania okresowych bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów technicznych urządzenia w terminach i w zakresie wyznaczonych w instrukcji obsługi zgodnie z ofertą złożoną na przetarg. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić urządzenia do przeglądu w terminie uzgodnionym z Wykonawcą lub jego autoryzowanym serwisem.

9.	Wykonawca gwarantuje minimum 10-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych. Zamawiający będzie ponosił koszty przeglądów i napraw urządzenia po okresie gwarancji.

10.	W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnych rzeczoznawców, wskazanych przez Strony.

11.	Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy poniesie Wykonawca.

§ 6.

1.	W razie zwłoki w przekazaniu urządzenia do eksploatacji w terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto urządzenia za każdy dzień zwłoki.

2.	Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 7.

W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający                                                                   Wykonawca