Dział Zamówień Publicznych                                                                         Warszawa, 03.07.2017 r.

tel. 22 4502284

Szp. Sp./ 1690 /17/DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.: Postępowania prowadzonego zgodnie z art. 4 p. 8 ustawy Pzp, na dostawę komory laminarnej do sporządzania cytostatyków, z fabrycznie zainstalowaną sondą izokinetyczną oraz z zainstalowanym monitorem komputerowym z tyłu szyby, nr postępowania 12/2017

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące postępowania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

      - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty akredytacji dla laboratorium certyfikującego? Uzasadnienie: Dokumentem wiążącym są certyfikaty zgodności z DIN 12980 oraz EN 12469, natomiast akredytacja laboratorium certyfikującego dotyczy podmiotu trzeciego, nie będącego ani wytwórcą ani dostawcą urządzenia.

Odp. Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu opisanego w pytaniu.

      - Czy Zamawiający dopuści szerokość zewnętrzną 1280 mm?

Uzasadnienie: wymiar ten nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wymiary komory opisane w pytaniu.

      - Czy Zamawiający dopuści głębokość zewnętrzną 840 mm?

Uzasadnienie: wymiar ten nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wymiary komory opisane w pytaniu.

      - Czy Zamawiający dopuści szerokość blatu roboczego 1190 mm?

Uzasadnienie: wymiar ten nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wymiarów komory opisanych w pytaniu.

      - Czy Zamawiający dopuści obudowę z blachy malowanej proszkowo?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza obudowę z blachy malowanej proszkowo.

      - Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli precyzując wymaganie ”Wolne gniazda do oddzielnego sterowania urządzenia monitorujących i RTL w trybie pracy normalnym i nocnym”.

Odp. Zamawiający ma na myśli możliwość podłączenia sterowania komory ze sterowaniem nawiewu powietrza w pracowni cytostatycznej.

      - Czy Zamawiający dopuści komorę z podświetlanym wyświetlaczem poza przestrzenią roboczą pokazującym datę i godzinę i czas pracy komory bez wskazań temperatury i wilgotności w przestrzeni roboczej?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza komory opisanej w pytaniu.

      - Czy Zamawiający dopuści komorę bez 24-godzinnego akumulatorowo buforowanego alarmu w razie awarii sieci, z sygnalizacją wizualną i dźwiękową w postaci alarmu?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza komory opisanej w pytaniu.

      - Prosimy o informację jakiego terminu wykonania zamówienia żąda Zamawiający?

Odp. Zamawiający wymaga maksymalnie 3 - tygodniowego terminu dostawy komory laminarnej od daty złożenia zamówienia.