Załącznik nr 2-1      wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią      1   zamówienia

Ogrzewanie pacjenta na bloku operacyjnym

- System ogrzewania pacjenta 2 sztuki

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System do ogrzewania pacjenta na sali operacyjnej oraz pooperacyjnej, składający się z: - monitor (kontroler) – 2 sztuk - koc ogrzewający – 4 sztuk | TAK |  |
|  | Monitor (kontroler) grzewczy z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania dwoma elementami grzewczymi jednocześnie | TAK / Opisać |  |
|  | Możliwość zamocowania monitora na stojaku do kroplówek, zawieszenia na relingu lub postawienia | TAK |  |
|  | System działający w technologii suchego grzania kontaktowego bez udziału wody lub powietrza | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. 30-40˚C ze skokiem co 0,1˚C | TAK / Podać |  |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny: temperatury zaprogramowanej oraz aktualnej oraz temperatury ciała pacjenta (w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego) | TAK |  |
|  | Alarmy wysokiej temperatury, uszkodzenia, braku zasilania, nieprawidłowej pracy, automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa przy przekroczeniu temp. 41˚C | TAK / Opisać |  |
|  | Wymiary koca: 120x80 cm (±0,5 cm) -1 szt. | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł do pomiaru temperatury ciała pacjenta czujnikiem zewnętrznym powierzchniowym z możliwością jednoczesnego podłączenia dwóch czujników do jednego monitora, w kpl. 6 czujników i wielokrotnego użytku dla dorosłych | TAK |  |
|  | Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim | TAK |  |
|  | Koc przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | TAK |  |
|  | Koc ogrzewający tylko pacjenta (nie ogrzewający otoczenia) | TAK |  |
|  | Koc przezierny dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Koc posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów | TAK |  |
|  | Koc wyposażony w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczony do prania w temp. 95OC i dezynfekcji powierzchniowej | TAK |  |
|  | Niskie napięcie zasilania materaca max 24V | TAK |  |
|  | Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami do monitorowania wg normy EN60601-1-2 | TAK |  |
|  | Długość kabla łączącego kontroler z kocem min. 250 cm. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe elementy grzewcze: koce i materace o różnych wymiarach | TAK |  |
|  | System nie wymagający stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów zużywalnych | TAK |  |
| 21. | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

- Materac do ogrzewania pacjenta na stole operacyjnym sztuk 1

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac grzewczy wykonany z materiału umożliwiającego dezynfekowanie. | TAK |  |
| 2 | Materac grzewczy wykonany z materiału odpornego na pochłanianie substancji ciekłych. | TAK |  |
| 3 | Materac grzewczy wielokrotnego użytku. | TAK |  |
| 4 | Materac grzewczy zapobiegający hipotermii oraz odleżynom. | TAK |  |
| 5 | Rdzeń materaca wykonany ze sprężystej pianki, posiadającej właściwości przeciwodleżynowe | TAK |  |
| 6 | Element grzewczy regulowany przez kontroler. | TAK |  |
| 7 | Wymiary materaca: | Długość: 180cm +/-5cm Szerokość: 60cm +/-5cm Wysokość: 5cm +/-3cm |  |
| 8 | Materac podłączany bezpośrednio do kontrolera grzewczego. | TAK |  |
| 9 | Kontroler grzewczy z możliwością mocowania poziomo na ramie łóżka lub na szynie bocznej stołu operacyjnego | TAK |  |
| 10 | Kontroler utrzymuje indywidualnie zadaną temperaturę dla materaca grzewczego w zakresie od 32° C do 39° C | TAK |  |
| 11 | Kontroler wyposażony w zabezpieczenie nadtemperaturowe oraz alarm niskiej temperatury. | TAK |  |
| 12 | Okres gwarancji | min. 24 miesiące |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2- 2     wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

narzędzi objętych Częścią       2    zamówienia

Narzędzia chirurgiczne

- Zestaw narzędzi do mikrochirurgii

Narzędzia wielorazowego użytku, ze stali nierdzewnej, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych i sterylizację.

Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................

| LP | Opis | Ilość szt. | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pinceta typu de bakey 150mm | 2szt |  |  |
| 2 | Pinceta typu de bakey 200mm | 2szt |  |  |
| 3 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem 2 atraumatycznym typ de bakey zakrzywione pod kątem 45°, dł. całkowita 125mm, dł. szczęki 53 mm, dł. części roboczej 40 mm | 2szt |  |  |
| 4 | Moskity ( Halsted-Mosquito) –120,5mm | 10szt. |  |  |
| 5 | Kocher długi 260mm | 4szt |  |  |
| 6 | Imadło typu Crile-Wood –260mm (0,4mm) | 4szt |  |  |
| 7 | Sonda maciczna Sims 0,4mmx330mm | 15szt |  |  |
| 8 | Wziernik dwułyżkowy Kallmorgen | 6szt |  |  |
| 9 | Hak waginalny135x30 | 2szt |  |  |
| 10 | Hak waginalny 160x40 | 2szt |  |  |
| 111 | Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |  |  |

- Klemy naczyniowe

Narzędzia wielorazowego użytku, ze stali nierdzewnej, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych i sterylizację.

Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................

| LP | Opis | Ilość szt. | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | klem naczyniowy typu Cooley 120mm złamanie 12mm | 2szt |  |  |
| 2 | klem naczyniowy 120 stopni dł 180mm De Bakey | 2szt |  |  |
| 111 | Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |  |  |

- Zestaw narzędzi do wykonywania cięć cesarskich

Narzędzia wielorazowego użytku, ze stali nierdzewnej, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych i sterylizację.

Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................

| LP | Opis | Ilość szt. | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo z zapadką długość 205 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm | 20 szt |  |  |
| 2 | pinceta chirurgiczna średnio szeroka prosta końcówka robocza, 1/2 ząbki długość 180 mm | 12 szt |  |  |
| 3 | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 180 | 12 szt |  |  |
| 4 | uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm | 20 szt |  |  |
| 5 | kleszczyki naczyniowe typ rankin, odgięte długość 160 mm delikatne, skok ząbków 0,6 mm | 30 szt |  |  |
| 6 | kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger długość 245 mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki ząbkowane skok ząbka 1,75 mm | 36 szt |  |  |
| 7 | kleszczyki naczyniowe typ kocher- ochsner proste długość 200 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,9 mm | 36 szt |  |  |
| 8 | kleszczyki naczyniowe typ kocher proste długość 140 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,8 mm | 24 szt |  |  |
| 9 | hak operacyjny typ fritsch 46x75 mm figura 4 długość 235 mm | 10 szt |  |  |
| 10 | nożyczki pępowinowe odgięte długość 135 mm końce tępo tępe | 6 szt |  |  |
| 11 | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm końce tepo tępe | 12 szt |  |  |
| 12 | nożyczki preparacyjne typ mayo lexer odgięte długość 165 mm ostrza tępo tępe wąskie | 18 szt |  |  |
| 13 | miska nerkowata stalowa dł.170mm 250ml | 10 szt |  |  |
| 14 | naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,3 litra wymiary 11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość) cm. | 5szt |  |  |
| 32 | Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |  |  |

- Zestaw narzędzi chirurgicznych

Narzędzia wielorazowego użytku, ze stali nierdzewnej, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych i sterylizację.

Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................

| LP | Opis | Ilość szt. | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kocher z delikatnym czubkiem z ząbkami, krzywy, | 5 |  |  |
| 2 | Nożyczki preparacyjne proste, 200 mm, | 3 |  |  |
| 3 | Pean Średni z zamkiem 150 mm | 5 |  |  |
| 4 | Nożyczki preparacyjne zakrzywione, 200 mm, | 2 |  |  |
| 5 | Nożyczki manikiurowe 150 mm proste | 5 |  |  |
| 6 | Penseta anatomiczna 150 mm prosta | 5 |  |  |
| 7 | Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |  |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-3  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  3  zamówienia

Aparaty EKG

- Aparat elektrokardiograficzny 1  sztuka.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | 1. | Rok produkcji - nie starszy niż 2018 | TAK |  |
|  | 2. | Aparat mobilny, na 4 skrętnych kołach z możliwością blokady min. 2, | TAK |  |
|  | 3. | 12-kanałowy aparat EKG | TAK |  |
|  | 4. | Zapis jednoczasowy 3/6/12 kanałowy | TAK |  |
|  | 5. | Analiza i interpretacja krzywej EKG wg HES | TAK |  |
|  | 6. | Papier termo-aktywny o szerokości 112mm | TAK |  |
|  | 7. | Gniazdo USB do zewnętrznej drukarki - wydruk na A4 | TAK |  |
|  | 8. | Proste zakładanie papieru (easy load) | TAK |  |
|  | 9. | Tryb ręczny lub automatyczny | TAK |  |
|  | 10. | Wbudowany kolorowy wyświetlacz graficzny TFT | TAK |  |
|  | 11. | Wbudowana drukarka termiczna wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
|  | 12. | Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod | TAK |  |
|  | 13. | Cyfrowa filtracja zakłóceń | TAK |  |
|  | 14. | Możliwość konfiguracji aparatu (format raportu, ustawienia początkowe np. Czas, data, język) | TAK |  |
|  | 15. | Wewnętrzna pamięć > 300 badań | TAK |  |
|  | 16. | Zapis kopii badania na zewnętrznym nośniku (PENDRIVE) | TAK |  |
|  | 17. | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | 18. | Detekcja impulsów stymulatora | TAK |  |
|  | 19. | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej | TAK |  |
|  | 20. | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) | TAK |  |
|  | 21. | Akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |
|  | 22. | Akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu | TAK |  |
|  | 23. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Wymagane wyposażenie standardowe |
|  | 24. | Elektrody klamrowe 2 komplety po 4 szt. | TAK |  |
|  | 25. | Elektrody przyssawkowe 2 komplety po 6 szt. | TAK |  |
|  | 26. | Kabel EKG 2 szt. | TAK |  |
|  | 27. | Kabel zasilający l szt. | TAK |  |
|  | 28. | Papier EKG 112 mm 4 szt. | TAK |  |
|  | 29. | Instrukcja obsługi w języku polskim l szt. | TAK |  |
|  | 30. | Wózek pod aparat z wysięgnikiem posiadający cel | TAK |  |
|  | 31. | Solidna konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo | TAK |  |
|  | 32. | Wysięgnik kabla pacjenta | TAK |  |
|  | 33. | Kuweta na akcesoria | TAK |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 34. | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |  |  |

- Aparat elektrokardiograficzny dla noworodków  1  sztuka.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | 1. | Rok produkcji - nie starszy niż 2018 | TAK |  |  |
|  | 2. | Aparat mobilny, na 4 skrętnych kołach z możliwością blokady min. 2, | TAK |  |  |
|  | 3. | 12-kanałowy aparat EKG | TAK |  |  |
|  | 4. | Zapis jednoczasowy 3/6/12 kanałowy | TAK |  |  |
|  | 5. | Analiza i interpretacja krzywej EKG wg HES | TAK |  |  |
|  | 6. | Papier termo-aktywny o szerokości 112mm | TAK |  |  |
|  | 7. | Gniazdo USB do zewnętrznej drukarki - wydruk na A4 | TAK |  |  |
|  | 8. | Proste zakładanie papieru (easy load) | TAK |  |  |
|  | 9. | Tryb ręczny lub automatyczny | TAK |  |  |
|  | 10. | Wbudowany kolorowy wyświetlacz graficzny TFT | TAK |  |  |
|  | 11. | Wbudowana drukarka termiczna wysokiej rozdzielczości | TAK |  |  |
|  | 12. | Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod | TAK |  |  |
|  | 13. | Cyfrowa filtracja zakłóceń | TAK |  |  |
|  | 14. | Możliwość konfiguracji aparatu (format raportu, ustawienia początkowe np. Czas, data, język) | TAK |  |  |
|  | 15. | Wewnętrzna pamięć > 300 badań | TAK |  |  |
|  | 16. | Zapis kopii badania na zewnętrznym nośniku (PENDRIVE) | TAK |  |  |
|  | 17. | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |  |
|  | 18. | Detekcja impulsów stymulatora | TAK |  |  |
|  | 19. | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej | TAK |  |  |
|  | 20. | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) | TAK |  |  |
|  | 21. | Akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |  |
|  | 22. | Akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu | TAK |  |  |
|  | 23. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wymagane wyposażenie standardowe |  |
|  | 24. | Kable do podłączenia elektrod noworodkowych jednorazowych przyklejonych do pacjenta 10 szt. | TAK |  |  |
|  | 26. | Kabel EKG 2 szt. | TAK |  |  |
|  | 27. | Kabel zasilający l szt. | TAK |  |  |
|  | 28. | Papier EKG 112 mm 4 szt. | TAK |  |  |
|  | 29. | Instrukcja obsługi w języku polskim l szt. | TAK |  |  |
|  | 30. | Wózek pod aparat z wysięgnikiem posiadający cel | TAK |  |  |
|  | 31. | Solidna konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo | TAK |  |  |
|  | 32. | Wysięgnik kabla pacjenta | TAK |  |  |
|  | 33. | Kuweta na akcesoria | TAK |  |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 34. | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |  |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                         podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2- 4     wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią     4      zamówienia

Pulsoksymetry noworodkowe i czujniki

1.  Pulsoksymetr noworodkowy stacjonarny 10 sztuk

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr do pomiaru saturacji O2 we krwi (SpO2), dla noworodków | TAK |  |
| 2 | Pulsoksymetr zasilany baterii min. 5 godzin pracy ciągłej | TAK |  |
| 3 | Zasilanie 220 – 240 V, 50 Hz | TAK |  |
| 4 | Pomiar SpO2 u noworodkóww zakresie 70 - 100 % z dokładnością ± 3 | TAK |  |
| 5 | Pomiar tętna w zakresie od 20 do 250 uderzeń na minutę | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz: wskaźnik perfuzji (8 segmentów) wskaźniki wizualne: wyszukiwanie tętna, wyciszenie lub wyłączenie alarmów dźwiękowych, wskaźnik zakłóceń, ładowanie baterii, zegar zarządzający alarmami | TAK |  |
| 7 | Kolorowy wyświetlacz, możliwość wyświetlania krzywej pletyzmograficzej, amplitudy sygnału i aktualnie mierzonej saturacji oraz częstości tętna | TAK |  |
| 8 | IPulsoksymetr kompatybilny z czujnikami Nellcor | TAK |  |
| 9 | Wymiar wyświetlacza min.6” | TAK |  |
| 10 | Masa urządzenia max 1,7 kg | TAK |  |
| 11 | Alarmy dźwiękowe i wizualne | TAK |  |
| 12 | Sygnalizacja odłączenia czujnika | TAK |  |
| 10 | Temperatura pracy min. 10 – 40 ºC | TAK |  |
| 13 | Wymiary maksymalne 75 - 84 x 245 - 255 x wysokość do– 170 mm | TAK |  |
| 14 | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym | TAK |  |
| 15 | Menu w języku polskim |  |  |
| 16 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

2.  Czujniki jednorazowe dla noworodków do oferowanego pulsoksymetru - 5 000 sztuk

Nazwa oferowanego czujnika: ................................................

Numer katalogowy………………………………………………….

Producent: .....................................................................................

Okres gwarancji ( min. 12 miesięcy)……………………………..

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-5 wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 5 zamówienia

Kardiomonitory, KTG, UDT

- Kardiomonitor 2 sztuki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt kardiomonitorów kompatybilnych z istniejącą siecią centralnego monitorowania noworodków znajdującą się na wyposażeniu Pododdziału Wcześniaków i Intensywnej Terapii Noworodka

Obecnie funkcjonujący system komputerowej centrali monitorującej Philips IntelliVue Information Center typ M3150

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

:

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne |
| 1.1 | Urządzenia muszą być kompatybilne z wyżej opisanym sprzętem, posiadanym przez zamawiającego pod względem protokołu komunikacji sieciowej, interfejsu użytkownika, modułów i akcesoriów pomiarowych | TAK |  |
| 1.2 | Kardiomonitor przeznaczony dla noworodków – dedykowane oprogramowanie, odpowiednie ustawienia pomiarów i alarmów, z możliwością przeprogramowania na ustawienia dla innych grup wiekowych pacjentów w razie takiej potrzeby | TAK |  |
| 1.3 | Budowa modułowa – moduły pomiarowe wymienne, przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | TAK |  |
| 1.4 | Wyposażenie każdego monitora w funkcje i akcesoria pomiarowe: EKG z kompletem przewodów 3-odprowadzeniowych, pulsoksymetria z min. 1 czujnikiem wielorazowym, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi z zestawem min. 40 mankietów jednorazowych w różnych rozmiarach, oddech z kompletnym przewodem, temperatura z czujnikiem powierzchniowym lub głębokim, inwazyjny pomiar ciśnienia krwi. Wszystkie akcesoria pomiarowe przeznaczone do zastosowania u noworodków | TAK |  |
| 1.6 | Co najmniej jeden z modułów w każdym kardiomonitorze odłączany, wyposażony w wyświetlacz, pamięć danych pacjenta i własne zasilanie do wykorzystania jako kardiomonitor transportowy, zapewniający przeniesienie danych pacjenta i ustawień do innego kardiomonitora | TAK |  |
| 1.7 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz oraz akumulatorowe na min 90 minut pracy | TAK |  |
| 1.8 | Prezentacja danych na ekranie o przekątnej min. 15’’, możliwość wyboru spośród różnych formatów prezentacji; trendy graficzne, tabelaryczne, układ typu OxyCRG, histogram SpO2 z ostatnich 12 i 24 godzin i inne | TAK |  |
| 1.9 | Proste sterowanie monitorem za pośrednictwem ekranu dotykowego - menu w języku polskim | TAK |  |
| 1.10 | Kardiomonitory w pełni skonfigurowane do pracy w sieci centralnego monitorowania, przygotowane do wpięcia w sieć posiadanego przez Zamawiającego systemu monitorowania bez udziału serwisu. Po podłączeniu do sieci monitorowania automatyczne przekazywanie danych do centrali monitorującej, możliwość uruchamiania wydruków EKG i innych danych na drukarce sieciowej z poziomu każdego kardiomonitora. Możliwość podglądu zapisu z dowolnego kardiomonitora w każdym innym kardiomonitorze podłączonym do systemu | TAK |  |
| 1.11 | Możliwość zaprogramowania automatycznych pomiarów ciśnienia z określoną częstotliwością (np. od 1 minuty do 6 godzin) | TAK |  |
| 1.12 | Kardiomonitor zamontowany w bezpieczny sposób na wózku lub podstawie jezdnej wyposażonej w pojemnik lub koszyk na akcesoria pomiarowe | TAK |  |
| 1.13 | Możliwość wykorzystania w oferowanych kardiomonitorach posiadanych przez Zamawiającego modułów pomiarowych typ M3002A, M3014A firmy Philips | TAK |  |
| 1.14 | Możliwość doposażenia w dodatkowy (drugi) moduł do pomiaru saturacji w technologii zapewniającej wysoką dokładność pomiaru u noworodków: Masimo lub Nellcor | TAK |  |
| 1.15 | Możliwość doposażenia w moduł służący do monitorowania zapisu EEG i aEEG u noworodków | TAK |  |
| 2. | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 2.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

- Bezprzewodowy aparat KTG  do monitorowania czynności serca płodu (telemetria) – 1 szt

Aparat KTG przeznaczony do włączenia do posiadanego i używanego przez Zamawiającego systemu nadzoru położniczego IntelliSpace Perinatal firmy Philips

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

...........................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie zamontowane na podstawie jezdnej | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania na ścianie | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy TFT pochylany o przekątnej | ≥ 6,5 cala |  |
|  | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o klawiaturę i myszkę | Tak |  |
|  | Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy US | 50 ÷240 bpm |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego | ≤ 1,4 MHz |  |
|  | Częstość powtarzania | 3 kHz |  |
|  | Wartość natężenia emitowanej fali US | ≤ 3 mW/cm2 |  |
|  | Maksymalna zmiana międzyskurczowa dla ultradźwięków nie powodująca utraty zapisu | 28 bpm |  |
|  | Wskaźnik jakości sygnału | Tak |  |
|  | Monitorowanie tętna matki (MHR) | Tak |  |
|  | Funkcja monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy US | Tak |  |
|  | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |
|  | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |
|  | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US, weryfikacja międzykanałowa | Tak |  |
|  | Jednakowe gniazda głowic, automatyczne rozpoznawanie podpiętego przetwornika | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami. | Tak |  |
|  | Wodoszczelność głowic co najmniej | IP68 |  |
|  | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | Tak |  |
|  | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | Tak |  |
|  | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i TOCO | Tak |  |
|  | Tensometryczna metoda pomiarowa TOCO | Tak |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | Tak |  |
|  | Zakres sygnału TOCO | Min. 0÷100 |  |
|  | Ustawienie linii podstawowej TOCO | Min. 20 jednostek |  |
|  | Głowice US i TOCO posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led) | Tak |  |
|  | Praca samodzielna lub w systemie nadzoru położniczego | Tak |  |
|  | Monitorowanie NIBP matki. | Tak |  |
|  | Monitorowanie saturacji i tętna matki (pulsoksymetria) | Tak |  |
|  | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | Tak |  |
|  | Standardowe prędkości przesuwania papieru | 1, 2 i 3 cm/min |  |
|  | Duże prędkości wydruku zapisów archiwalnych | Tak |  |
|  | Szerokość papieru min. 150 mm, użyteczna szerokość wydruku min. 128 mm | Tak |  |
|  | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY | Tak |  |
|  | Interfejs do połączenia z systemem nadzoru położniczego | Tak |  |
|  | Wprowadzanie notatek tekstowych | Tak |  |
|  | Wydruk badania dodatkowo zawiera: - Imię i nazwisko pacjentki - MRN - numer identyfikacyjny pacjentki - Godzina, minuta, sekunda, data - Prędkość wydruku - Identyfikator głowicy | Tak |  |
|  | Rozdzielczość wydruku | 8 punktów/ mm 200 dpi |  |
|  | Alarm końca papieru | Tak |  |
|  | Kompaktowa obudowa | Tak |  |
|  | Automatyczna synchronizacja zegara z serwerem systemu nadzoru | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim, instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i na nośnikach cyfrowych (np. CD ROM) | Tak |  |
|  | Moduł podłączany do aparatu zapewniający bezprzewodową komunikację z głowicami pomiarowymi. Automatyczne zasilanie modułu z aparatu KTG. | Tak |  |
|  | Automatyczne ładowanie głowic po umieszczeniu w stacji dokującej modułu | Tak |  |
|  | Szczelność głowic bezprzewodowych : min klasa IP68 | Tak |  |
|  | Zasięg pracy systemu bezprzewodowego min 50 metrów | Tak |  |
|  | Automatyczna sygnalizacja wyjścia poza zasięg pracy systemu | Tak |  |
|  | Czas pracy w pełni naładowanej głowicy bezprzewodowej min 8 godzin | Tak |  |
|  | Krótki czas ponownego ładowania głowicy | <Max 3 godzin |  |
|  | Wyposażenie aparatu |  |  |
|  | Głowica bezprzewodowa do określenia czynności serca płodu (monitorowanie tętna płodu) - sztuk 1 | Tak |  |
|  | Głowica bezprzewodowa do określenia czynności skurczowej macicy oraz tętna matki - sztuk 1. | Tak |  |
|  | Przewód połączeniowy i mankiet do monitorowania ciśnienia matki – 2 sztuki (rozmiar standardowy i powiększony) | Tak |  |
|  | Czujnik saturacji / tętna matki – 1 szt | Tak |  |
|  | Wózek 1 sztuka | Tak |  |
|  | Papier do zapisów 1 opakowanie | Tak |  |
|  | Okres gwarancji na aparat | Podać min. 36 miesięcy |  |
|  | Okres gwarancji na wyposażenie | Podać min. 24 miesiące |  |

- Aparat KTG  dla Izby Przyjęć -  1 sztuka

Aparat KTG przeznaczony do włączenia do posiadanego i używanego przez Zamawiającego systemu nadzoru położniczego IntelliSpace Perinatal firmy Philips.

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

...........................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mocowanie: aparat na wózku | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania na ścianie | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy TFT pochylany o przekątnej | ≥ 6,5 cala |  |
|  | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o klawiaturę i myszkę | Tak |  |
|  | Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy US | 50 ÷240 bpm |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego | ≤ 1,4 MHz |  |
|  | Częstość powtarzania | 3 kHz |  |
|  | Wartość natężenia emitowanej fali US | ≤ 3 mW/cm2 |  |
|  | Maksymalna zmiana międzyskurczowa dla ultradźwięków nie powodująca utraty zapisu | 28 bpm |  |
|  | Wskaźnik jakości sygnału | Tak |  |
|  | Monitorowanie tętna matki (MHR) | Tak |  |
|  | Funkcja monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy US | Tak |  |
|  | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |
|  | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |
|  | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US, weryfikacja międzykanałowa | Tak |  |
|  | Jednakowe gniazda głowic, automatyczne rozpoznawanie podpiętego przetwornika | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami. | Tak |  |
|  | Wodoszczelność głowic co najmniej | IP68 |  |
|  | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | Tak |  |
|  | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | Tak |  |
|  | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i TOCO | Tak |  |
|  | Tensometryczna metoda pomiarowa TOCO | Tak |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | Tak |  |
|  | Zakres sygnału TOCO | Min. 0÷100 |  |
|  | Ustawienie linii podstawowej TOCO | Min. 20 jednostek |  |
|  | Głowice US i TOCO posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led) | Tak |  |
|  | Praca samodzielna lub w systemie nadzoru położniczego | Tak |  |
|  | Monitorowanie NIBP matki. | Tak |  |
|  | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | Tak |  |
|  | Standardowe prędkości przesuwania papieru | 1, 2 i 3 cm/min |  |
|  | Duże prędkości wydruku zapisów archiwalnych | Tak |  |
|  | Szerokość papieru min. 150 mm, użyteczna szerokość wydruku min. 128 mm | Tak |  |
|  | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY | Tak |  |
|  | Interfejs do połączenia z systemem nadzoru położniczego | Tak |  |
|  | Wprowadzanie notatek tekstowych | Tak |  |
|  | Wydruk badania dodatkowo zawiera: - Imię i nazwisko pacjentki - MRN - numer identyfikacyjny pacjentki - Godzina, minuta, sekunda, data - Prędkość wydruku - Identyfikator głowicy | Tak |  |
|  | Rozdzielczość wydruku | 8 punktów/ mm 200 dpi |  |
|  | Alarm końca papieru | Tak |  |
|  | Kompaktowa obudowa | Tak |  |
|  | Automatyczna synchronizacja zegara z serwerem systemu nadzoru | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim, instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i na nośnikach cyfrowych (np. CD ROM) | Tak |  |
|  | Wyposażenie aparatu |  |  |
|  | Głowica TOCO 1 szt. Głowica US 1 szt. | Tak |  |
|  | Przewód połączeniowy i mankiet do monitorowania ciśnienia matki – 2 sztuki (rozmiar standardowy i powiększony) | Tak |  |
|  | Wózek 1 sztuka | Tak |  |
|  | Papier do zapisów 1 opakowanie | Tak |  |
|  | Okres gwarancji na aparat | Podać min. 36 miesiące |  |
|  | Okres gwarancji na wyposażenie | Podać min. 24 miesięcy |  |

- Głowice do aparatu KTG – 2 sztuki

Głowice przeznaczone do użycia w aparatach KTG model Avalon FM20 i FM30 firmy Philips.

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

...........................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głowica do określenia czynności serca płodu (monitorowanie tętna płodu) - sztuk 1 | Tak |  |
|  | Głowica do określenia czynności skurczowej macicy oraz tętna matki - sztuk 1. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji | min 24 miesiące |  |

- Ultradźwiękowy detektor tętna płodu 2 sztuki.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne |
| 1.1 | Urządzenie kompaktowe tzn. głowica, głośnik oraz cała elektronika zespolone w jednej obudowie | TAK |  |
| 1.2 | Zasilanie 2 x bateria alkaliczna R6/AA 1,5V lub 2 x akumulator R6/AA NiMH 1,2V | TAK |  |
| 1.3 | Automatyczny wyłącznik po 3 minutach przy braku sygnału lub po 10 minutach | TAK |  |
| 1.4 | Wysoka czułość od 10 tygodnia ciąży | TAK |  |
| 1.5 | Niski poziom szumów | TAK |  |
| 1.6 | Regulacja głośności ręczna i automatyczna | TAK |  |
| 1.7 | Automatyczne usuwanie zakłóceń kontaktowych | TAK |  |
| 1.8 | Pomiar częstości akcji serca FHR 50-210 bpm | TAK |  |
| 1.9 | Czas pracy baterii ponad 15 godz. | TAK |  |
| 1.10 | Sygnalizacja stanu baterii | TAK |  |
| 1.11 | Wymiary długość 13 - 15 cm, szerokość do 8 cm | TAK |  |
| 1.12 | Masa max 230 g | TAK |  |
| 1.13 | Wyposażenie: żel USG 250 g, torba, 2x bateria lub 2x akumulator i ładowarka | TAK |  |
| 2. | WARUNKI GWARANCJI |
| 2.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                            podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2- 6    wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią     6      zamówienia

Aparatura medyczna dla noworodków

- Lampa do fototerapii - łóżeczkowa 5 sztuk.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Źródło światła - niebieskie diody LED | TAK |  |
| 2 | Długość fali - niebieskie: pik pomiędzy 450 i 470 nm | TAK |  |
| 3 | Szczytowe natężenie na powierzchni pacjenta 30 - 35 µW/cm2/nm | TAK |  |
| 4 | Odchylenie natężenia po 6 h ± 10 % (w zakresie naświetlania) | TAK |  |
| 5 | Zakres skutecznego naświetlania - >ok. 44,5 cm x 21,6 cm > 613 cm2 | TAK |  |
| 6 | Obszar pacjenta min. - 27,18 cm x 55,85 cm | TAK |  |
| 7 | Współczynnik natężenia - > 0,4 (minimum do maksimum) | TAK |  |
| 8 | Emisja ciepła - 40 ºC maksymalna temperatura na powierzchni | TAK |  |
| 9 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 10 | Zasilanie akumulatorowe 12 V | TAK |  |
| 11 | Moc 65 – 68 W | TAK |  |
| 12 | Wymiary 30 x 65 x 10 cm ± 5 % | TAK, podać |  |
| 13 | Masa max. 5,0 kg (obudowa + zasilacz) | TAK, podać |  |
| 14 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

- Worek Ambu  z maskami dla noworodków 6 sztuki.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek wielorazowego użytku | TAK |  |
| 2 | Worek wykonany z silikonu, przeźroczysty | TAK |  |
| 3 | Maksymalna ilość wdechów na minutę 45 | TAK |  |
| 4 | Zawór bezpieczeństwa pacjenta 40 cm H2O lub 60 cm H2O | TAK |  |
| 5 | Mocowanie drenu tlenowego stożkowe | TAK |  |
| 6 | Możliwość sterylizacji w autoklawie lub w płynach | TAK |  |
| 7 | Odporność na detergenty i środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 8 | Objętość rezerwuaru tlenu 600 ml ± 5 % | TAK |  |
| 9 | Objętość worka samorozprężalnego 280 ml ± 5 % | TAK |  |
| 10 | Objętość dostarczanego tlenu przy wentylacji jedną ręką min. 800 ml | TAK |  |
| 11 | Temperatura przechowywania od -40 ºC do +60 ºC | TAK |  |
| 12 | Temperatura pracy od -15 ºC do +50 ºC | TAK |  |
| 13 | Konstrukcja worka uniemożliwiająca niewłaściwy montaż | TAK |  |
| 14 | Możliwość obrotu założonej maski na worek o 360º | TAK |  |
| 15 | Rezerwuar tlenu, maska twarzowa i wężyk tlenowy w komplecie | TAK |  |
| 16 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

- Łyżki do laryngoskopu 12 sztuk.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łopatki wykonane z jednego elementu stali nierdzewnej do laryngoskopu Welch Allyn | TAK |  |
| 2 | Łopatki w rozmiarze 0: zakrzywione – 3 sztuki, proste - 3 sztuki | TAK |  |
| 3 | Łopatki w rozmiarze 1: zakrzywione - 3 sztuki, proste - 3 sztuki |  |  |
| 4 | Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 5 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesięcy |  |

- Aparat do leczenia przepływowego tlenem zakażeń układu oddechowego 1 sztuka

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów | TAK |  |
| 2 | Stosowany u wcześniaków o wadze <700 g i dzieci | TAK |  |
| 3 | W pełni zintegrowany system ( w jednym aparacie), nie wymagający stosowania dodatkowych urządzeń zewnętrznych gwarantujący pełną i płynną regulację: przepływu, stężenia tlenu, temperatury | TAK |  |
| 4 | Redukcja oporu wdechowego poprzez zastosowanie odpowiedniego przepływu | TAK |  |
| 5 | Efektywne przepłukiwanie anatomicznej przestrzeni martwej – dwutlenku węgla | TAK |  |
| 6 | Stosowanie kaniul nosowych zapewniających pracę w systemie otwartym tj. dużej nieszczelności (wypełnienie ok. 50% średnicy wewnętrznej każdego z nozdrzy), zapobiegającym uszkodzeniu skóry oraz pełną swobodę jedzenia i snu. Kaniule nosowe o konstrukcji zwiększającej prędkość wdmuchiwanego gazu | TAK |  |
| 7 | Układ pacjenta z płaszczem wodnym zapewniającym stały poziom temperatury i wilgotności podawanej mieszanki gazów oraz eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta | TAK |  |
| 8 | Gotowość aparatu od włączenia do prowadzenia terapii w czasie <5 min. łącznie z osiągnięciem progu ustawionej temperatury | TAK |  |
| 9 | Wbudowany system nawiązania gazów oddechowych zabezpieczający przed transportem bakterii i grzybów | TAK |  |
| 10 | Stały poziom nawilżania gazów oddechowych na poziomie 44 mg H2O/L w całym zakresie przepływu | TAK |  |
| 11 | Wyświetlacz LED prezentujący duże i czytelne informacje w postaci liczb i symboli widoczne z dużej odległości | TAK |  |
| 12 | Możliwość współpracy z aparatem do podaży tlenku azotu oraz nebulizatorem |  |  |
| 13 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 14 | Wbudowane awaryjne zasilanie podtrzymujące pracę aparatu na min. 15 minut | TAK |  |
| 15 | Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów tlen/powietrze | TAK |  |
| 16 | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła o ciśnieniu 4-85 psi | TAK |  |
| 17 | Waga aparatu nie większa niż 5,5 kg | TAK |  |
| 18 | Regulowany płynnie przepływ mieszaniny powietrza i tlenu z automatycznym ograniczeniem uniemożliwiającym zmianę nastawionego zakresu - wysoki przepływ: 5-40 l/min. ze skokiem co 1 l/min. - niski przepływ: 1-8 l/ min. ze skokiem co 0,5 l/min. | TAK TAK TAK |  |
| 19 | Płynnie regulowane stężenie tlenu od 21 do 100% | TAK |  |
| 20 | Regulowanie temperatury od 33 do 43 0C co 10C | TAK |  |
| 21 | Aparat wyposażony w alarmy dźwiękowe i optyczne | TAK |  |
| 22 | Alarm : przekroczenia temperatury, wysokiego ciśnienia uszkodzenia układu pacjenta czujnika tlenu braku wody niskiego poziomu naładowania baterii zasilania gazowego | TAK |  |
| 23 | Wyposażony w jednorazowy układ pacjenta w formie kasety nawilżającej z automatycznym pobieraniem wody, zintegrowany z przewodem doprowadzającym gazy oddechowe do pacjenta, z płaszczem wodnym zapewniającym eliminację skraplania pary wodnej w układzie pacjenta. Oddzielny układ dla wysokich przepływów i niskich Czas użycia jednorazowego układu min. 30 dni u jednego pacjenta 2 szt. | TAK |  |
| 24 | Kaniule nosowe w różnych rozmiarach, konstrukcja kaniul nie powodująca zmiany kształtu oraz średnicy końcówek 2 szt. | TAK |  |
| 25 | Kaniula z jedną końcówką donosową umożliwiającą terapię pacjentów o wadze <1100 g 2 szt. | TAK |  |
| 26 | Stojak jezdny do zamocowania aparatu z wieszakiem na wodę sterylną | TAK |  |
| 27 | Przewody do zasilania powietrzem oraz tlenem o dł. min. 3 m 1 komplet | TAK |  |
| 28 | Pułapki na wodę ze złączem podłączenia tlenu oraz powietrza 1 komplet | TAK |  |
| 29 | Czujnik pomiaru tlenu 1 szt. | TAK |  |
| 30 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                           podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-7   wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  7    zamówienia

Wózki oddziałowe

- Wózek oddziałowy (zabiegowy) 3 sztuki

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo biały | TAK |  |
| 2 | Wyjmowane pojemniki z tworzywa sztucznego (tace) na 3 poziomach | TAK |  |
| 3 | Uchwyt z pokrywą na worek foliowy | TAK |  |
| 4 | Kosz druciany | TAK |  |
| 5 | Cztery kółka jezdne, w tym co najmniej dwa z blokadą | TAK |  |
| 6 | Wymiary 650 x 440 x 900 mm ± 20 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

- Stojak do kroplówek jezdny  2 sztuki

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 2 | Głowica z czterema haczykami | TAK |  |
| 3 | Średnica podstawy 500 – 700 mm | TAK |  |
| 4 | Regulacja wysokości poprzez układ zaciskowy 1300 – 2300 mm | TAK |  |
| 5 | Podstawa 5-ramienna (metalowa) na kołach o śr. 50 -60 mm z blokadą | TAK |  |
| 6 | Możliwość zamocowania pompy infuzyjnej | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                        podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-8   wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią    8    zamówienia

Wózek do przewożenia chorych leżących 1 sztuka

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość całkowita wózka | 210 ±5 cm |  |
|  | Szerokość całkowita wózka | 69 ±2 cm |  |
|  | Konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie: | Min. 45 – 85 cm |  |
|  | Osłony boczne | Min. 30 X 120 cm |  |
|  | Barierki boczne opuszczane jednym ruchem ręki | TAK |  |
|  | Leże wózka dwusegmentowe | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
|  | Min. 4 pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 125 mm. | TAK, |  |
|  | Centralna blokada kół | TAK |  |
|  | Wyposażony w hak na kroplówkę, kosz na butlę z tlenem | TAK |  |
|  | Materac niepalny | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                        podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-9   wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią    9    zamówienia

Ssak noworodkowy  elektryczny  2 sztuki

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 220- 240 V | TAK |  |
|  | Ssak elektryczny dla noworodków |  |  |
|  | Podciśnienie max. 70 -75 kPa | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 18 l/min i nie większa niż 20 l/min. | TAK podać |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia | TAK |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | TAK |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Pompa tłokowa, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | TAK |  |
|  | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Cicha praca | TAK |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zaoferować zbiornik zabezpieczający | TAK |  |
|  | Zbiornik: 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytami i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu oraz kompatybilne do nich wkłady 1,5 l – 40 szt. | TAK |  |
|  | wózek jezdny kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 80 - 70 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z dwiema szynami na zbiorniki i inne akcesoria | TAK |  |
|  | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek | TAK |  |
|  | Zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi | TAK |  |
|  | Filtry antybakteryjne z zabezpieczeniem przed przelaniem- 5 szt. | TAK |  |
|  | Metalowy uchwyt na dren. | TAK |  |
|  | Dren silikonowy do pacjenta z łącznikiem do cewników– min. 2 m | TAK |  |
|  | Waga urządzenia do 4 kg | TAK podać |  |
|  | Okres gwarancji | min.24 miesiące podać |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                        podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-10 wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 10 zamówienia

Pompa infuzyjna i lampa zabiegowa

- Pompa infuzyjna typ PCA 1 sztuka.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 r | TAK |  |
|  | 3 programy do infuzji: podstawowy, podstawowy i uderzeniowy, uderzeniowy | TAK |  |
|  | Biblioteka leków kompatybilna z kartotekami elektronicznymi (EMR) | TAK |  |
|  | Lekki i kompaktowy | TAK |  |
|  | Programowalny przepływ Od 0,1 do 100 ml/h; do PCA | TAK |  |
|  | Stacja dokująca lub zacisk do montażu na stojaku | TAK |  |
|  | Przejście z zasilania prądem zmiennym (sieciowym) na akumulatorowe nie wymagające przerwania pracy pompy (akumulator litowo-polimerowy) | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie rodzaju strzykawki | TAK |  |
|  | Zintegrowana osłona ochronna na strzykawkę zapobiegająca przypadkowemu otwarciu (blokada) | TAK |  |
|  | Algorytm wykrywający objętość leku i redukujący błędy w dawkowaniu | TAK |  |
|  | Regulator szybkości podawania dawki do ustawionych limitów | TAK |  |
|  | Redukcja szybkości automatycznego dozowania uderzeniowego | TAK |  |
|  | System redukcji dawki uderzeniowej po okluzji |  |  |
|  | Pełna ochrona alarmowa | TAK |  |
|  | Przewijany i wyświetlany rejestr zdarzeń | TAK |  |
|  | System redukcji błędów w dozowaniu | TAK |  |
|  | Ultradźwiękowy czujnik powietrza | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt. | TAK |  |
|  | Szkolenie dla personelu z obsługi aparatury | TAK |  |
| 21. | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

- Lampa zabiegowa1 sztuka

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa na statywie, mobilna | TAK |  |
|  | Lampa zawieszona na ramieniu pozwalającym na regulację w trzech płaszczyznach | TAK |  |
|  | Szkło w lampie odporne na stłuczenia i zarysowania | TAK |  |
|  | Diody LED | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia | TAK |  |
|  | Średnica oprawy 220 -240 mm | TAK |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 20000 – 60000 LX | TAK |  |
|  | Praca diod LED min. 50000 godzin | TAK |  |
|  | Moc diod LED 1 W | TAK |  |
|  | Blokada kół | TAK |  |
| 21. | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                         podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-11  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią    11    zamówienia

Rejestrator do pomiaru pH i impedancji 1 sztuka

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat dp pomiaru i rejestracji poziomu pH lub pH i impedancji w górnym odcinku przewodu pokarmowego. | TAK |  |
|  | Czas rejestracji od 1 do 48 godzin | TAK |  |
|  | Zautomatyzowana identyfikacja epizodów | TAK |  |
|  | Wykres konturowy impedancji | TAK |  |
|  | Funkcja playback | TAK |  |
|  | Integracja oprogramowania przenosząca dane pacjenta z modułu do analizy manometrii wysokiej rozdzielczości, umożliwiając dokładne określenie położenie cewnika w przełyku | TAK |  |
|  | Aparat kompaktowy o wadze do 180 g | TAK |  |
|  | Łatwe w obsłudze przyciski zdarzeń | TAK |  |
|  | Czytelny wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Złącze USB | TAK |  |
|  | Współpraca z cewnikami pH-metrycznymi jedno i dwukanałowymi | TAK |  |
|  | Współpraca z cewnikami pH-metryczno-impedancyjnymi jednokanałowych standartowych, pediatrycznych i neonatologicznych oraz dwukanałowych żołądkowo-przełykowych i laryngologiczno-pulmonologicznych. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie z polską wersją językową, analizujące poziom pH i pH i impedancji. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie posiada wizualizacją zmian impedancji w górnym odcinku przewodu pokarmowego w postaci konturów barwowych | TAK |  |
|  | Cewnik pH-Z pediatryczny jednorazowego użytku 5 szt. | TAK |  |
|  | Stanowisko do kalibracji | TAK |  |
|  | Bufor kalibracyjny pH 4 1 opak. 500 ml i pH 7 1 opak. 500 ml | TAK |  |
|  | Stacja robocza: laptop 15” – 16”, MS Offioce, drukarka kolor | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | min.24 miesiące podać |  |

...........................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                        podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-12  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  12    zamówienia

Krzesła porodowe i fotel do pobierania krwi

- Krzesła porodowe 2 sztuki

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stabilna szeroka podstawa, zaokrąglona sztywna budowa krzesła | TAK |  |
| 2 | Obły kształt, płaszczyzna siedziska odpowiednio szeroka, odchylona do tyłu i na boki | TAK |  |
| 3 | Duża wyprofilowana wnęka siedziska ze swobodnym dostępem w trakcie czynności okołoporodowych | TAK |  |
| 4 | Stabilne, mocne uchwyty po obu stronach krzesła | TAK |  |
| 5 | Gładka wodoodporna powierzchnia, przystosowana do używania pod prysznicem | TAK |  |
| 6 | Nakładka silikonowa na krzesło | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

- Fotel do pobierania krwi 1 sztuka

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel z przeznaczeniem do pobierania krwi o stalowej stabilnej konstrukcji | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w dwa podłokietniki | TAK |  |
| 3 | Materiał skóropodobny odporny na dezynfekcję | TAK |  |
| 4 | Kolor tapicerki niebieski | TAK |  |
| 5 | Szerokość siedziska min. 45 cm | TAK |  |
| 6 | Wymiary: 80 x 95 x 80 cm ±5 cm | TAK |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenie min. 130 kg |  |  |
| 8 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                        podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-13  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

dla urządzeń objętych częścią    13    zamówienia

Gastrolyzer 1 sztuka

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gastrolyzer – przenośne urządzenie do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Przedział stężenia H2 0 – 500 ppm | TAK |  |
|  | Główny element wykrywania: sensor elektrochemiczny | TAK |  |
|  | Powtarzalność wyników <10% przy kolejnych odczytrach | TAK |  |
|  | Interferencja tlenku węgla 1% | TAK |  |
|  | Zasilanie: bateryjne | TAK |  |
|  | Czas reakcji ≤ 45 sekund | TAK |  |
|  | Zakres temperatury 15 – 35 0 C | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia 80 – 100 mbarów | TAK |  |
|  | Zakres wilgotności 10-95% nieskondesowane | TAK |  |
|  | Czas eksploatacji sensora min. 2 lata | TAK |  |
|  | Czułość sensora 1 ppm | TAK |  |
|  | Dryf sensora < 2 % miesięcznie | TAK |  |
|  | Waga max. 220 g | TAK |  |
|  | Oprogramowanie z polską wersją językową do tworzenia bazy danych pacjenta, wyniki testu w formie tabeli i/lub wykresu, przechowywanie wyników testów i generowanie raportów | TAK |  |
|  | Wyposażony w d-adapter -12 szt., jednorazowe słomkowe ustniki pakowane pojedynczo – 100 szt. | TAK |  |
|  | Rysik do ekranu | TAK |  |
|  | Okres gwarancji | min.24 miesiące podać |  |

...........................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                        podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-14  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią 14 zamówienia

Bilirubinometr 1 sztuka.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne |
| 1.1 | Zakres pomiarowy: od 0 do 20 mg/dl, od 0 do 340 μmol/l | Tak |  |
| 1.2 | Dokładność pomiarów: ± 1,5 mg/dl, ± 25,5 - 26 μmol/l | Tak |  |
| 1.3 | Czujnik dezynfekowalny wielokrotnego stosowania | Tak |  |
| 1.4 | Masa poniżej 300 g | Tak |  |
| 1.5 | Zasilanie akumulatorowe | Tak |  |
| 2. | WARUNKI GWARANCJI |
| 2.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                          podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-15  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  15  zamówienia

Łóżka szpitalne o nośności powyżej 250 kg 2 sztuki

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Łóżko szpitalne przeznaczone dla pacjentów o wadze powyżej 250 kg |  |  |
|  | 2 | Szczyty łóżka z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane. | Tak |  |
|  | 3 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, mechanizm zwalniania barierki w jej górnej części, na ergonomicznej wysokości, składanie jedną ręką. Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. Na jednej z poprzeczek elastyczna listwa ochronna. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach. | Tak |  |
|  | 4 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi, w każdym segmencie kilka paneli. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Leże podparte w 8pkt, gwarantujące stabilność w każdym położeniu. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża. | Tak |  |
|  | 5 | Podwójne, antystatyczne koła o średnicy min. 125mm. | Tak, podać |  |
|  | 6 | Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka | Tak |  |
|  | 7 | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Pilota przewodowego dla pacjenta: regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, a także autokontur, podświetlane przyciski, pilot wyposażony w latarkę (1dioda LED), Przewodowego panelu sterowania dla personelu: min. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja zaprogramowane w jednym przycisku: krzesło kardiologiczne, CPR, pozycja mobilizacyjna, antyszokowa, egzaminacyjna, ekstraniska. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz schowania w półce na pościel. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. | Tak |  |
|  | 8 | Długość zewnętrzna łóżka – 2230mm (+/- 50mm) z funkcją przedłużenia leża | Tak, podać |  |
|  | 9 | Szerokość zewnętrzna łóżka – 1100mm (+/-50mm) | Tak, Podać |  |
|  | 10 | Wymiary leża 2000mm x 1000mm (+/- 20mm) | Tak, podać |  |
|  | 11 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 300 mm do 800 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | Tak, podać |  |
|  | 12 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 (+/-5o) | Tak, podać |  |
|  | 13 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30 (+/-5o) | Tak, podać |  |
|  | 14 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. | Tak |  |
|  | 15 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. | Tak |  |
|  | 16 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowania dla personelu montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
|  | 17 | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm. | Tak, podać |  |
|  | 18 | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak, |  |
|  | 19 | regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 14 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, podać |  |
|  | 20 | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 14 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, podać |  |
|  | 21 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
|  | 22 | Regulacja elektryczna do pozycji CPR, – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
|  | 23 | Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
|  | 24 | Regulacja elektryczna do pozycji egzaminacyjnej do badań (leże poziomuje się i unosi do wysokości maksymalnej) – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
|  | 25 | Regulacja elektryczna do pozycji mobilizacyjnej, ułatwiającej pacjentowi opuszczenie łóżka, (leże schodzi do najniższej pozycji, segment pleców podnosi się maksymalnie, a segment nóg poziomuje się) – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
|  | 26 | Regulacja elektryczna do pozycji ekstraniskiej– sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
|  | 27 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga - pozycji krzesła kardiologicznego. Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach w panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta. | Tak, |  |
|  | 28 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i pilocie pacjenta. | Tak |  |
|  | 29 | Wciśnięcie przycisku aktywującego na panelu centralnym lub pilocie pacjenta aktywuje obydwa panele sterowania jednocześnie. Nie dopuszcza się rozwiązania aktywującego tylko jeden sterownik | Tak |  |
|  | 30 | Odłączenie wszelkich regulacji po min 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie, np. CPR, Antyszokowa | Tak |  |
|  | 31 | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie, np. CPR, Antyszokowa) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
|  | 32 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR, | Tak |  |
|  | 33 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 320kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak, podać |  |
|  | 34 | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia | Tak |  |
|  | 35 | Złącze wyrównania potencjału | Tak |  |
|  | 36 | Wyposażenie: - Materac piankowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym, wodoszczelnym. Zamek pokrowca zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Grubość materaca min 16cm. Wymiary materaca dostosowane do wymiarów leża. Materac przystosowany do obciążenia min. 250 kg - karta gorączkowa z ochroną danych osobowych - wieszak kroplówki | Tak |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 34. | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |  |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                         podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy