Załącznik nr 2  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzenia do neuromonitoringu śródoperacyjnego

Urządzenie do neuromonitoringu śródoperacyjnego nerwu krtaniowego- sztuk 1.

Urządzenie fabryczne nowe,  nieużywane, rok produkcji min. 2018.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Numer katalogowy …………………………..

Producent: .....................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych, potwierdzenie parametrów lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System wykrywania nerwów czaszkowych w chirurgii ogólnej, onkologicznej, endokrynologicznej | Tak |  |
| 2. | Min. 4-kanały EMG do monitorowania nerwów ruchowych | Tak, podać |  |
| 3. | Obrazowania potencjałów wolno biegnących i wywołanych EMG | Tak |  |
| 4. | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie do pamięci wewnętrznej aparatu | Tak |  |
| 5. | Raporty z zabiegu generowane automatycznie dla każdego badania do pamięci wewnętrznej min.1 GB | Tak, podać |  |
| 6. | Szybkie uruchamianie gotowych programów - menu min. 10 programów wywoływane 1 klawiszem; - operacje tarczycy 4 kanałowe; | Tak |  |
| 7. | Możliwość doposażenia w funkcje monitorowania splotów nerwowych układu autonomicznego w chirurgii miednicy | Tak |  |
| 8. | Wyposażenie min. dwa stymulatory stałoprądowe z zakresem regulacji natężenia min. 25 mA i zakresem regulacji częstotliwości min. 25 Hz. Napięcie stymulacji min. 90V | Tak, podać |  |
| 9. | Komentarze w języku polskim odpowiedzi wywołanej EMG wprowadzane w momencie uzyskania lub dowolnym późniejszym | Tak |  |
| 10. | Aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD min.8’’ i dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG | Tak, podać |  |
| 11. | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi wywołanej EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz cyfrowy | Tak |  |
| 12. | Menu Obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 13. | Eksport całej bazy danych do komputera, analiza graficzna w dedykowanym programie producenta aparatu | Tak |  |
| 14. | Intuicyjna obsługa aparatu – przyciski bryzgoszczelne do szybkiego wyboru podstawowych funkcji | Tak |  |
| 15. | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 1000 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu | Tak |  |
| 16. | Drukowanie raportu z zabiegu do pliku min. PDF, JPG, DOC | Tak |  |
| 17. | Odseparowanie podłączenia przewodów do odbioru i stymulacji w celu minimalizacji zakłóceń i artefaktów w sygnale odbioru | Tak |  |
| 18. | Metoda nieinwazyjna w chirurgii tarczycy – podłączenie do pacjenta bez użycia igieł | Tak |  |
| 19. | Przewód przyłączeniowy do elektrody z rurki intubacyjnej, dł. min 3m, 4 kanały EMG – 1sztuka | Tak |  |
| 20. | Jednorazowa elektroda min. 4 kanałowa EMG (8 odprowadzeń), naklejana w całości na rurkę intubacyjną PCV i zbrojoną i dwulumenową o rozmiarze min. 7-9, powierzchnia aktywna rozłożona równomiernie na całym obwodzie rurki w miejscu styku z fałdami głosowymi – 10 szt. | Tak |  |
| 21. | Możliwość doposażenia w rurki intubacyjne zintegrowane z elektrodą odbiorczą EMG | Tak |  |
| 22. | Jednorazowa sonda bipolarna, długość robocza 4-6 cm z wbudowanym przewodem 2-3m do bezpośredniej stymulacji nerwów – 10 sztuk | Tak |  |
| 23. | System powiększający uniwersalny o powiększeniu min. x2.5, ogniskowa do wyboru od 350 do 500mm przy zamówieniu z możliwością użycia własnych okularów korekcyjnych. Możliwość zamontowania lampki LED na klips magnetyczny. W komplecie sztywny futerał ochronny, miękka regulowana opaska. | Tak |  |
| 24. | Automatyczne dodanie numeru pacjenta przy pomocy kodu kresowego z historii choroby | Tak |  |
| 25. | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | Tak |  |
| 26. | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy