Załącznik nr 2-1  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  1  zamówienia

Stół operacyjny sztuk 1

- Urządzenie musi być nowe i nieużywane, rok produkcji  nie wcześniej niż 2018.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilny stół operacyjny w pełni elektryczny | TAK |  |
| 2 | Napęd zapewniający płynne ruchy | TAK |  |
| 3 | Stół na czterech kołach obrotowych transportowych zapewniających stabilność o wymiarach 125 mm, brak luzu po uruchomieniu hamulca. | TAK |  |
| 4 | Regulacja elektryczna: Regulacja wysokości góra /dół Nogi góra /dół Ruch przesuwny wzdłużny Trendelenburg & Re-trendelenburg Przechył poprzeczny Funkcja „V” dół / góra Ustawienie pozycji „0” za pomocą jednego przycisku CPR Regulacja anualny: Głowa góra / dół Głowa góra / dół | TAK |  |
| 5 | Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem oraz panel funkcyjny przy łóżku | TAK |  |
| 6 | Obudowa ze stali nierdzewnej łatwa w utrzymaniu czystości | TAK |  |
| 7 | Każda część ciała może być obejrzana przez kamerę. Stół może współpracować z ramieniem C. Blat stołu przezierny dla promieni RTG z wbudowanymi prowadnicami kaset, badanie promieniami może odbyć się w trakcie całej operacji. Obrazowanie ludzkiego ciała bez martwych punktów. | TAK |  |
| 8 | Segment nóg składający się z dwóch niezależnych podnóżków | TAK |  |
| 9 | Dopuszczalne obciążenie co najmniej 320 kg | TAK, podać |  |
| 10 | Dopuszczalne obciążenie w pozycji horyzontalnej co najmniej 300 kg | TAK, podać |  |
| 11 | Wymiary : - Długość całkowita: 2220mm ±30 mm - Szerokość całkowita: 555 mm (bez szyny bocznej), 600 mm (z szyną boczną) ±10 mm - Długość sekcji głowy: 300 mm, - Długość sekcji pleców: 490 mm ± 10 mm - Długość sekcji bioder: 540 mm, ± 10 mm - Długość sekcji nogi: 580 mm ± 10 mm - Dodatkowe wydłużenie sekcji nogi: 310 mm ± 10 mm Konstrukcja dolna 1030x650x200mm ± 3% | TAK podać |  |
| 12 | Zakresy regulacji: Zakres regulacji wysokości: 700 ~ 1000mm - wypiętrzenie w segmencie pleców ≧ 110 mm - ruch wzdłużny przesuwny: 350 mm - Sekcja pleców do góry: 70 °, do dołu: 22 ° - Trendelenburg: 24 °, Re-trendelenburg: 24 ° - Przechył poprzeczny: 22 ° - Regulacja sekcji nóg: góra 15 ° dół 90 - Regulacja sekcji głowy: w górę o 40 ° w dół o 90 ° - Zakres pracy sekcji nóg: 200 ° Najniższy poziom stołu od podłoża nie więcej niż 700 mm. | TAK, podać |  |
| 13 | Materac na stół operacyjny wykonany z poliuretanu, dzielony, wodoodporny, antystatyczny, łatwy do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
| 14 | Ekran anestezjologiczny z uchwytem do mocowania - 1 szt. | TAK |  |
| 15 | Wsparcie nóg dla operacji ginekologicznych - 2 szt. | TAK |  |
| 16 | Podpora ręki z materacem I pasami mocującymi - 2 szt. | TAK |  |
| 17 | Stojak dla kończyny górnej | TAK |  |
| 18 | Kliny stabilizujące: 2 szt. barki 1 szt. brzuch 1 szt. plecy | TAK |  |
| 19 | Pas do mocowania ciała 1 szt. | TAK |  |
| 20 | Poduszki dla pacjenta z pianki pozycjonującej z filtrem blokującym patogeny do dezynfekcji wymiary 30x40x8 cm niebieski 2 szt. | TAK |  |
| 21 | Okres gwarancji | Min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                         podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-2  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  2  zamówienia

Respirator noworodkowy sztuk 1

- Urządzenie musi być nowe i nieużywane, rok produkcji 2019.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. |  | Opis minimalnych wymaganych parametrów |  |  | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 180 minut pracy | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  | Respirator stałoprzepływowy z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością. | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  | Waga respiratora – bez podstawy ≤ 9,5 kg | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  | Wymiary maksymalne: 35 x 30 x 25 cm | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  | Pobór mocy - max. 70 W | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. |  | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. |  | Możliwość rozbudowy o współpracę z systemem PDMS/HIS | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | METODY WENTYLACJI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. |  | IPPV | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. |  | CPAP/PEEP – regulowane płynnie | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. |  | SIMV, SIPPV | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. |  | PSV | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. |  | SIMV + PSV | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. |  | Limit objętości oddechowej (VL) | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. |  | Objętość gwarantowana (VG) | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. |  | Oddech manualny w zakresie 0-30 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 23. |  | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 24. |  | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, DuoPAP, BiLevel (z bezpośrednią regulacją wartości tych ciśnień) | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 25. |  | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 35% | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 26. |  | Tlenoterapia wysokim przepływem HFNC | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 27. |  | Możliwość przyszłej rozbudowy o funkcję automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 28. |  | Funkcja synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) zmiany z niskiego na wysoki poziom CPAP – „westchnienia”. | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29. |  | Częstość oddechów 3- 165odd./min. | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 30. |  | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu od 2 l/min | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 31. |  | Czas wdechu regulowany od 0,15sek. | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 32. |  | Regulacja czasu wydechu do 25 sek | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 33. |  | Objętościowe wyzwalanie oddechu z kompensacją nieszczelności i obrazowaniem objętości wyzwalania w ml. | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 34. |  | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 35. |  | Przepływ wdechowy regulowany do 30 l/min | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 36. |  | Regulacja przepływu dla CPAP od 5 do 10 L/min | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 37. |  | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 38. |  | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 39. |  | PEEP/CPAP 0-30 cmH2O | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 40. |  | NCPAP 2-13 cmH2O (bezpośrednia regulacja wartości ciśnienia) | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 41. |  | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42. |  | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 5” | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 43. |  | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 44. |  | Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 45. |  | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 46. |  | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 47. |  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 48. |  | Blokada ekranu dotykowego: ręczna i automatyczna | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 49. |  | Funkcja STANDBY (stan gotowości) | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 50. |  | Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 51. |  | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych. | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 52. |  | Obrazowanie pętli: przepływ/objętość, objętość/ciśnienie | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 53. |  | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 54. |  | Ciśnienie szczytowe PIP | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 55. |  | Ciśnienie średnie MAP | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 56. |  | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 57. |  | Nieszczelność rurki intubacyjnej, | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 58. |  | Oporność dróg oddechowych (R), | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 59. |  | Pomiar podatności dynamicznej (C), | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 60. |  | Proksymalny pomiar przepływu | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 61. |  | Pomiar FiO2 | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 62. |  | Objętość minutowa | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 63. |  | Objętość oddechowa - wydechowa | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 64. |  | Przepływ bazowy w ml | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 65. |  | Przepływ wdechowy w ml | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ALARMY |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66. |  | Alarmu ustawiane automatycznie i ręcznie | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 67. |  | Bezdechu | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 68. |  | Ciśnienia za dużego i za małego w układzie oddechowym | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 69. |  | Ciśnienia CPAP | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 70. |  | Braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 71. |  | Alarm za dużej i za małej objętości oddechowej | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 72. |  | Alarm za dużej i za małej objętości minutowej | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 73. |  | Alarm za dużej nieszczelności | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 74. |  | Alarm zbyt dużej ilości oddechów | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 75. |  | WYMAGANE WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76. |  | Kompletny układ oddechowy, jednorazowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym – 3 sztuki | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 77. |  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 78. |  | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania -1 sztuka Parametry: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, -wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 79. |  | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 80. |  | Stojak jezdny | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 81. |  | Czujnik przepływu wielorazowy 2 sztuki | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 82. |  | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, -3 sztuki rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m,  wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - łącznik nawilżacza z respiratorem dł. 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy dł. 2,1 m - generator - kołyska do zamocowania generatora na czepcu | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 83. |  | Końcówka donosowa w trzech rozmiarach po 3 sztuki każdego rozmiaru | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 84. |  | Maseczka donosowa w 4 rozmiarach rozmiarach po 3 sztuki każdego rozmiaru | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  | 85. |  | Czepiec do terapii wymiennych w min. 5 rozmiarach – przeznaczony do nieinwazyjnego wspomagania oddechu umożliwiający zamocowanie generatora oraz do stosowania w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej, z regulacją obwodu głowy, wykonany z miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza i ograniczającego przesuwanie główki, z możliwością uzyskania dostępu do naczyń pacjenta, z rzepami do mocowania i miarką. | TAK 6 szt. różnych rozmiarów |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. |  | Okres gwarancji |  |  | Podać min. 36 miesięcy |  |  |  |  |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                         podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-3  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  3  zamówienia

Aparat USG sztuk 1

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: ......................................................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat ultrasonograficzny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji sterowanymi z klawiatury. Aparat w najnowszej wersji oprogramowania wprowadzonej min. w 2018 r. Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2019 | Tak, podać |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 22" | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem | Tak |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy (Touch Screen) o przekątnej min. 12 cali do sterowania aparatu | Tak, podać |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 8.000.000 kanałach przetwarzania | Tak, podać |  |
|  | Ilość fizycznych kanałów Tx min. 256 | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-230V | Tak |  |
|  | Dynamika systemu, min. 270 dB | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic, min. 1,0-18,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE > 5 min | Tak |  |
|  | Tryby pracy | Tak |  |
|  | B-mode. Odświeżanie obrazu w trybie B-mode tzw. ”frame rate” > 2500 obrazów /sek | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 1,0 – 45,0 cm | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) – minimum 10 stopni ustawienia (np. Sono CT) | Tak |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | Tak |  |
|  | Podział ekranu na min. 4 obrazy | Tak, podać |  |
|  | Zoom dla obrazów zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie – bliższe pole obrazu tworzone na podstawie wyższych częstotliwości, a dalsze - na podstawie niższych | Tak |  |
|  | M-mode | Tak |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Rozszerzony tryb dopplera kolorowego bardzo dużej czułości | Tak |  |
|  | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym Dopplerze ≥ 4 m/s | Tak |  |
|  | Power Doppler (PD) | Tak |  |
|  | Wzmocniony Power Doppler z mapowaniem koloru oraz możliwością regulacji prędkości przepływy | Tak |  |
|  | Kolorowy Doppler tkankowy | Tak |  |
|  | Tryb dopplera tkankowego spektralnego dostępny na głowicach conwexowych | Tak |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w Dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s | Tak |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-Dopplera min. 1-15 mm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku | Tak |  |
|  | Doppler ciągły (CW) na zaoferowanych głowicach convex | Tak |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D | Tak |  |
|  | Prędkość obrazowania 4D > 40 obrazów 3D/s Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i korektą kształtu bramki skanującej na żywo jak i na obrazach objętościowych zatrzymanych ,zarchiwizowanych | Tak |  |
|  | Metoda obrazowania 3D/4D stwarzająca anatomiczny realizm oraz pomagająca zwiększyć głębię widzianego obrazu, umożliwiająca wizualizację struktur do złudzenia przypominającą obraz fetoskopowy. Oprogramowanie do realistycznej obróbki danych trójwymiarowych. Umożliwiające swobodną manipulację min. 3 niezależnych źródeł światła. Dotyczy to ich charakteru, położenia, jasności i koloru | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D z wykorzystaniem funkcji akwizycji w układzie skrzyżowanych ultradźwięków | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D z Kolor Doppler i Power Doppler w 3 płaszczyznach | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D serca płodu Tzw. STIC z automatycznym wyliczeniem akcji serca HR | Tak |  |
|  | Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D | Tak |  |
|  | Zaawansowana redukcja szumów i artefaktów podczas obrazowania wolumetrycznego | Tak |  |
|  | Funkcja niedopplerowskiego obrazowania przepływu w naczyniach | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kąta insonacji w płaszczyźnie poprzecznej (poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sondy wolumetrycznej podczas badania pacjenta | Tak |  |
|  | Pomiary i kalkulacje. Oprogramowanie do badań | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań jamy brzusznej | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań małych narządów | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań naczyniowych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań pediatrycznych, neonatologicznych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań mięśniowo szkieletowych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań urologicznych | Tak |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | Tak |  |
|  | Pomiary ginekologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) - endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków - tętnice jajników: PS, ED, RI Wbudowany algorytm do pomiaru i wyliczania ryzyka zmian nowotworowych guzów jajnika zgodnie z wytycznymi IOTA | Tak |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. Vmax, Vmin, PI, RI, HR) | Tak |  |
|  | Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar przezierności fałdu karkowego u płodu. – automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości) | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar AC na obrazie brzuszka płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości) | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar FL na obrazie kości udowej płodu (automatyczne wyznaczenie długości) | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar HL na obrazie kości ramiennej płodu (automatyczne wyznaczenie długości) | Tak |  |
|  | Raport z badania ginekologicznego | Tak |  |
|  | Raport z badania położniczego | Tak |  |
|  | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 3 płodów | Tak, podać |  |
|  | Graficzna prezentacja pomiarów biometrii na siatce centylowej oraz pomiarami Dopplera | Tak |  |
|  | Moduł pomiarów objętościowych w 3D.Moduł umożliwiający dokładne obrysowanie bryły i wykonanie pomiarów, wysokości, szerokości, grubości, objętości | Tak |  |
|  | Głowice | Tak |  |
|  | Głowica typu conwex do badań , jamy brzusznej, położniczych, urologicznych | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 3,0 –8,0 MHz.(+/- 1 MHz) | Tak, podać |  |
|  | Ilość fizycznych kryształów: minimum 190 | Tak, podać |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B> 90º | Tak |  |
|  | Tryb doppler ciągły CWD | Tak |  |
|  | Głowica objętościowa (3D/4D) typu conwex do badań brzusznych, położniczych | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 2,0 – 8,0 MHz.(+/- 1 MHz) | Tak, podać |  |
|  | Ilość fizycznych kryształów: minimum 190 | Tak, podać |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 85º | Tak, podać |  |
|  | Obszar skanowania 3D/4D minimum 85ºx90º | Tak, podać |  |
|  | Tryb doppler ciągły CWD | Tak |  |
|  | Głowica endocavitarna objętościowa (3/4D) do badań położniczych i ginekologicznych | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 4,0 - 9,0 MHz.(+/- 1 MHz) | Tak, podać |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 175º | Tak, podać |  |
|  | Ilość fizycznych kryształów min 190. | Tak, podać |  |
|  | Max. głębokość penetracji min. 15 cm | Tak, podać |  |
|  | Moduł archiwizacji | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli w formacie danych surowych, umożliwiającym m.in. późniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecności pacjenta, wykonywanie pomiarów biometrycznych w takim samym zakresie jak podczas badania, regulacje obrazu 2D (wzmocnienie, powiększenie, mapy szarości, koloryzacja, wygładzanie obrazu, kontrast) i Dopplera kolorowego, postprocessing danych wolumetrycznych (przełączanie płaszczyzn X/Y/Z, zmiana bramki referencyjnej 3D, zmiana rodzaju renderingu, zmiana kierunku oświetlenia bryły renderowanej) | Tak |  |
|  | Moduł zewnętrzny ultrasonograficzny o wadze do 6 kg wyposażony w głowicę sector 204 MHz oraz convex i endo | Tak, podać |  |
|  | Videoprinter monochromatyczny formatu A6 | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów | Tak |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym i wbudowanym napędzie DVD-R/RW | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB Pen Drive w formatach avi i pieg. Gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu |  |  |
|  | Gniazda wyjściowe obrazu z aparatu: VGA, HDMI | Tak |  |
|  | Aktywny Interfejs sieciowy DICOM | Tak |  |
|  | Transmisje raportu strukturalnego dla systemy ViewPoint | Tak |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji na aparat | Podać min. 36 miesięcy |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                            podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2- 4    wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią     4     zamówienia

urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń sztuk 1 z wyposażeniem

- Urządzenie musi być nowe i nieużywane, rok produkcji  nie wcześniej niż 2018.

Nazwa oferowanego urządzenia: ...........................................................................

Typ: .............................Model: ..............................Rok produkcji: .............................

Producent: ......................................................................................

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | Tak |  |
| 2 | ## Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta stosownym dokumentem | Tak |  |
| 3 | ## Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 4 | ## Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie co najmniej od 10 do 1000 m3 | Tak podać |  |
| 5 | ## Masa maksymalnie do 6,2 kg | Tak podać |  |
| 6 | ## Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 7 | ## Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationach srebra, o zapachu miętowym | Tak |  |
| 8 | ## Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach | Tak |  |
| 9 | ## Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów | Tak |  |
| 10 | ## Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% | Tak |  |
| 11 | ## Urządzenie z turbiną o prędkości co najmniej 22000RPM | Tak podać |  |
| 12 | ## Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: min. 70m/s | Tak podać |  |
| 13 | ## Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | Tak |  |
| 14 | ## Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | Tak |  |
| 15 | ## Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) | Tak |  |
| 16 | ## Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | Tak |  |
| 17 | ## Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB | Tak |  |
| 18 | ## Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji |  |  |
| 19 | ## Wymiary 300mm x 342mm x 494mm ± 30mm | Tak podać |  |
| 20 | ## Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu | Tak |  |
| 21 | ## Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych | Tak |  |
| 22 | ## Środek dezynfekujący oparty na 6% nadtlenku wodoru, środek dezynfekcyjny bezzapachowy, gotowy do użycia roztwór wodny, środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%, działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze, użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni, 2 sztuki butelki o pojemności 1 l. | Tak |  |
| 23 | ## Środek dezynfekujący oparty na 12% nadtlenku wodoru, gotowy do użycia roztwór wodny, środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%, działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze , użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni, 2 sztuki butelki o pojemności 1 l. | Tak |  |
| 24 | Test paskowy zmieniający barwę w kontakcie ze środkiem dezynfekcyjnym. 1 opakowanie 100 szt. | Tak |  |
| 25 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                           podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy