Załącznik nr 2-      wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Narzędzia do histeroskopu

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane narzędzia pochodziły od jednego producenta.

- Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2019.

Nazwa urządzenia……………………

Rok produkcji: .............................Producent: .....................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów | Ilość szt. | Podać zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie parametrów lub opis | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Płaszcz, 5.5 mm. Płaszcz, rozm. 5.5 mm, kanał roboczy 5 Fr., z ciągłym przepływem; kraniki bezobsługowe, nierozbieralne; łączenie z optyką poprzez zatrzask „kliknięcie” | 1 |  |  |
|  | Komplet uszczelek, usztywnienie, otwór 0.4 mm, czarna sztuk 6 | 1 |  |  |
|  | Światłowód S, 2.8 mm, 3 m. Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF | 1 |  |  |
|  | Teleskop 3 mm, 30 deg. Optyka histeroskopowa, średnica 3 mm. Dł. rob. 282,5 mm, kąt patrzenia 30o, szerokokątna autoklawowalna; w zestawie: kontener do sterylizacji tuba ochronna | 1 |  |  |
|  | Pokrywa do samodzielnych wkładów kontenera | 1 |  |  |
|  | Wkład środkowy do kontenera do sterylizacji, o wymiarach 482 x 60 x 224 mm, z matą silikonową, górny lub samodzielny. Nadaje się do sterylizacji parowej | 1 |  |  |
| 7. | Kleszczyki chwytające, rozm. 5 Fr., półgiętkie,bransze typu „zęby myszy”, obie ruchome, z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzenia do kanału roboczego, przyłącze typu Luer na styku rękojeści do mycia instrumentu | 1 |  |  |
| 8. | Nożyczki półgiętkie rozm. 5 Fr., jedna bransza ruchoma, z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzenia do kanału roboczego, przyłącze typu Luer do mycia instrumentu | 1 |  |  |
| 9. | Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |  |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy