SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr 24/2012 o wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na pierwsze wyposażenie pomieszczeń  laboratorium - aparatura i sprzęt

Opracowana przez Komisję Przetargową w składzie:

Grażyna Pawłowska – Przewodnicząca

Tomasz Stopiński

Renata Gutowska

Małgorzata Tomaszewska-Machaj

Monika Glegoła

Zatwierdzam

..........................

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl.

II.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pierwsze wyposażenie pomieszczeń laboratorium - aparatura i sprzęt, nr postępowania 24/2012, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 200.000 euro na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do zamawiającego aparatury i sprzętu na wyposażenie laboratorium. Zamówienie jest podzielone na 12 części:

Część 1 zamówienia: Dostawa 1 szt. automatycznego analizatora do koagulologii.

CPV  38434520-7.

Część 2 zamówienia: Dostawa 1 szt.  analizatora immunohematologicznego do systemu 			   mikrokolumnowego oznaczania gr. krwi. CPV 38434570-2.

Część 3 zamówienia: Dostawa 1 szt. analizatora biochemicznego CPV 38434500-1.

Część 4 zamówienia: Dostawa 1 szt. czytnika pasków do moczu. CPV 33124130-5

Część 5 zamówienia: Dostawa 2 szt. wirówek laboratoryjnych z wirnikiem kątowym.

CPV 42931100-2.

Część 6 zamówienia: Dostawa 1 szt. wirówki laboratoryjnej z wirnikiem horyzontalnym z 			    wyposażeniem. CPV 42931100-2.

Część 7 zamówienia: Dostawa 1 szt. mieszadła hematologicznego rolkowego.

CPV 38436500-0.

Część 8 zamówienia: Dostawa 1 szt. mieszadła hematologicznego wahadłowego. 				  CPV 38436500-0.

Część 9 zamówienia: Dostawa 1 szt. sumatora hematologicznego 12 kanałowego z 				  drukarką. CPV 30141400-0.

Część 10 zamówienia: Dostawa 2 szt. cieplarek laboratoryjnych CPV 33192300-0.

Część 11 zamówienia: Dostawa 5 szt. pipet automatycznych CPV 38437120-0.

Część 12 zamówienia: Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych w składzie: komputer, 	                     monitor, klawiatura, mysz, zasilacz awaryjny UPS i system operacyjny,  			drukarka sieciowa z automatycznym dupleksem,

Właściwości techniczne zestawu komputerowego:

Komputer:

Procesor: 2 lub 4 rdzeniowy

Prędkość taktowania dla każdego rdzenia: min. 2,4 GHz

Płyta główna: Chipset, SATA2, PCI, PCI-E 16x, VGA, ATX, Dual DDR3-1333 USB 2.0 - 4 porty lub więcej, min. 1x USB 3.0, 1x D-Sub, 2x PS/2, RJ-45, Audio

Pamięć RAM: 4 GB DDR3 1333 zgodne ze specyfikacją płyty głównej

Karta graficzna: Zintegrowana z płyta główną lub oddzielna PCI-E

Karta dźwiękowa: Zintegrowana

Dysk twardy: 500 GB, SATA, 7200 obr/min, pamięć 16 MB

Napęd: Dwuwarstwowa nagrywarka DVD +/- R, +/- RW, SATA, kolorystycznie dopasowana do koloru obudowy

Sieć: Karta sieciowa LAN 10/100/1000 zintegrowana z płyta główną

Obudowa: MIDI Tower lub small form factor z wyjściem USB z przodu obudowy

Zasilacz: ATX, dopasowany do oferowanego komputera

Inne: Czytnik kart All In One

Kod CPV 30213300-8.

Monitor:

Monitor: płaski min. 21,5 calowy

Podświetlenie matrycy: LED

Format obrazu: 16:9

Przekątna ekranu: min. 21,5 cala

Nominalna rozdzielczość: 1920x1080

Jasność: 300 cd/m2 lub większa

Kontrast: 1000 :1

Czas reakcji matrycy: 5 ms

Kąt widzenia w pionie: 160º

Kąt widzenia w poziomie: 170º

Ilość wyświetlanych kolorów: 16 mln lub więcej

Gniazdo D-Sub: 1 szt.

Gniazdo DVI-D: 1 szt.

Kolor obudowy: czarny

Kod CPV 30231300-0.

Klawiatura:

Standardowa, interface usb

Kod CPV 30237460-1.

Mysz:

Optyczna, interface usb ze scrollem

Kod CPV 30237410-6.

Zasilacz awaryjny UPS:

Zasilacz UPS wolnostojący

Moc skuteczna: min. 400 W

Moc pozorna: min. 650 VA

Czas przełączania: max. 4 ms

Napięcie wejściowe: 230 V

Napięcie wyjściowe: 230 V

Czas podtrzymywania: min. 4 minuty

Gniazda sieciowe 4 szt.

Sygnalizacja pracy: Diody LED lub wyświetlacz LCD

Kod CPV 30237280-5.

System operacyjny:

System operacyjny: 32 lub 64 bit – na dysku twardym komputera musi być wydzielona, oddzielna partycja Recovery, która umożliwi przywrócenie systemu do stanu pierwotnego.

Spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1.	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

2.	Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu.

3.	Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

4.	Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

5.	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

6.	Zlokalizowane w języku polskim co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

7.	Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

8.	Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

9.	Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

10.	Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

11.	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

12.	Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego, system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

13.	Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie, aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

14.	Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika - obsługa języka polskiego.

15.	Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

16.	Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

17.	Wbudowany system pomocy w języku polskim.

18.	Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt.

19.	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

20.	Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

21.	Wdrażanie IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

22.	Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

23.	Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

24.	Rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

25.	System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

26.	Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

27.	Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

28.	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

29.	Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

30.	Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

31.	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

32.	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

33.	Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi, tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

34.	Udostępnianie modemu.

35.	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

36.	Możliwość przywracania plików systemowych.

37.	Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

38.	Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

CPV  48620000-0.

Właściwości techniczno - użytkowe urządzeń objętych 1 – 11 częścią zamówienia są podane w Załącznikach nr 2-1  -  2-11.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich towarów objętych częścią zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV.	Termin i warunki wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia zamawiający określa na 15 listopada 2012 r. Wykonawca może zaoferować wcześniejszy termin wykonania zamówienia.

Pod pojęciem „wykonanie zamówienia” zamawiający rozumie dostawę urządzeń i ich wyposażenia, montaż urządzeń w przeznaczonych dla nich miejscach, uruchomienie i sprawdzenie ich działania, wykonanie niezbędnych pomiarów i regulacji, przeszkolenie personelu zamawiającego w zasadach obsługi i konserwacji urządzeń i przekazanie poprawnie działających urządzeń do eksploatacji razem z kompletną dokumentacją protokołem zdawczo - odbiorczym, podpisanym przez przedstawiciela wykonawcy i przedstawiciela zamawiającego. Dniem wykonania zamówienia będzie dzień podpisania protokołu.

Wszystkie urządzenia muszą być kompletne i gotowe do uruchomienia bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Urządzenia należy dostarczyć razem z instrukcjami obsługi i konserwacji w języku polskim, kartami gwarancyjnymi określającymi terminy i warunki gwarancji oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym, kopiami certyfikatów i deklaracji zgodności oraz specyfikacją dostawy.

V.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty dostawy towarów do zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 60-miesięcznego okresu gwarancji dla urządzeń objętych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 częścią zamówienia oraz 36 miesięcy dla sprzętu objętego 11 częścią zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanych urządzenia i ich wyposażenia z wyjątkiem elementów zużywalnych, na które należy udzielić gwarancji nie krótszej, niż 12 miesięcy.

Zamawiający żąda podania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wszystkie rubryki kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” formularzy właściwości techniczno - użytkowych muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości lub zakresu wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości wymaganych” jest podana wartość lub zakres wartości parametru, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia, którego parametr ma tę wartość lub zakres. Oferty przedstawiające urządzenia nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Faktyczną wartość lub zakres wartości parametru oferowanego urządzenia należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości wymaganych” znajduje się słowo „Tak”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w tę cechę techniczną lub użytkową. Jeżeli po słowie „Tak” następują słowa „podać” lub „opisać”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zamieszczenia, poza potwierdzeniem istnienia tej cechy, także krótkiego opisu na czym ona polega lub w jaki sposób jest realizowana. Oferty nie spełniające tych warunków zostaną odrzucone. Potwierdzenie posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce „Wartość lub zakres wartości wymaganych” znajdują się słowa „Tak / Nie”, „Podać” lub „Opisać”, to oznacza to, że zamawiający nie stawia wymagań co do wartości lub zakresu wartości parametru bądź posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej, natomiast wymaga podania przez wykonawcę wartości lub zakresu wartości parametru, albo informacji o posiadaniu bądź nieposiadaniu przez urządzenie tej cechy, a także opisania istniejącej cechy oferowanego urządzenia. Wartość lub zakres wartości parametru albo potwierdzenie posiadania lub nieposiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Dla części 12 zamówienia: dostawa 2 szt. zestawów komputerowych, zamawiający wymaga zaoferowania sposobu obsługi gwarancyjnej typu „door to door” oraz  zaoferowania czasu usunięcia uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłuższego niż 14 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

VI.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny 	spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 dostawę co najmniej 1 urządzenia spośród objętych zamówieniem.

2.	Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia / nie spełnia”.

Brak oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków albo złożenie dokumentów zawierających błędy spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to warunek 1 muszą spełniać wszyscy wykonawcy łącznie, natomiast warunek 2 musi spełniać każdy z wykonawców występujących wspólnie.

VII.	Wymagane oświadczenia i dokumenty

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów:

1.	Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnik tych wykonawców w imieniu ich wszystkich.

2.	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

3.	Pełnomocnictwa, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

4.	Wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

5.	Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 1.

6.	Formularzy właściwości techniczno - użytkowych sporządzonych według wzorów podanych w Załącznikach nr 2-1 - 2-11. Wykonawca składa formularze dotyczące tylko tych części zamówienia, na które składa ofertę.

7.	Zestawień asortymentowo - cenowych towarów oferowanych w ramach części zamówienia, sporządzonych przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oddzielnie dla każdej części zamówienia, zawierających:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- wskazanie części zamówienia,

- nazwy oferowanych towarów i ich ceny netto i brutto oraz łączną wartość netto i brutto wszystkich towarów składających się na część zamówienia, wpisaną jako cena oferty w formularzu oferty.

8.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi dokumentów potwierdzających wpisanie oferowanych towarów do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania lub dokumentów potwierdzających zgłoszenie oferowanych towarów do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

9.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi klasy I i IIa zamawiający dopuszcza złożenie, zamiast dokumentów wymienionych w p. 8., certyfikatów zgodności CE wystawionych przez jednostkę notyfikującą lub deklaracji zgodności WE wymaganych ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- nazwy oferowanych towarów i dla wyrobów medycznych ich klasę (I lub IIa) oraz wskazanie części zamówienia, w ramach której są oferowane,

- tekst oświadczenia, że „Towary te nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestru, gdyż są wyrobami medycznymi klasy I i IIa, a ich pierwsze wprowadzenie do obrotu lub do używania już nastąpiło w innym niż Polska kraju członkowskim UE lub EFTA.”

10.	Dla towarów nie będących wyrobami medycznymi certyfikatów znaku CE dla oferowanych towarów i oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- nazwy oferowanych towarów,

- tekst oświadczenia, że „Towary te nie są wyrobami medycznymi.”

11.	Dla części 12 zamówienia, opisy właściwości technicznych zestawów komputerowych  sporządzonych  samodzielnie przez wykonawcę.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Do wszystkich dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski, podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII.	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX.	Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną należy żądać przesłania potwierdzenia otrzymania wiadomości.

X.	Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami są upoważnieni:

w sprawach merytorycznych – Renata Gutowska, Kierownik laboratorium, tel. 0-22 4502291, telefaks 0-22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl;

w sprawach proceduralnych – Grażyna Pawłowska, pracownik Działu Zamówień Publicznych, tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

XI.	Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski podpisane przez osoby podpisujące ofertę (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych czy innych tego typu materiałów firmowych wytwórcy lub dystrybutora).

3.	Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w PLN. Jako termin wykonania zamówienia należy podać datę.

Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na niektóre części zamówienia, to prosimy nie wypełniać rubryk przeznaczonych na wpisanie ceny pozostałych części bądź wykasować je.

W razie samodzielnego wykonania zamówienia prosimy o skreślenie słów „Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia”, a w razie powierzania części zamówienia do wykonania podwykonawcom prosimy o skreślenie słów „Zamówienie wykonamy sami” i wpisanie odpowiedniej treści w formularzu oferty.

4.	Formularze właściwości techniczno - użytkowych należy sporządzić zgodnie ze wzorami podanymi w Załącznikach nr 2-1 - 2-11.

Wartości lub zakresy wartości parametrów oferowanych urządzenia oraz potwierdzenie posiadania lub nieposiadania przez urządzenia cech technicznych lub użytkowych, a tam, gdzie jest to wymagane - opis tych cech, należy wpisać w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Wszystkie rubryki kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości lub zakresu wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na niektóre części zamówienia, to dołącza do oferty formularze dotyczące tylko tych części, na które składa ofertę.

Dla części 12 zamówienia, opisy techniczne oferowanych towarów wykonawcy sporządzają samodzielnie w takiej postaci, żeby na ich podstawie można było stwierdzić, że cechy techniczne oferowanych towarów odpowiadają żądanym cechom wymienionym w rozdziale III  - właściwości techniczne zestawu komputerowego.

5.	Zestawienia asortymentowo - cenowe oferowanych towarów należy sporządzić według wskazówek w rozdziale VI oddzielnie dla każdej części zamówienia.

6.	Wszystkie dokumenty składające się na ofertę - pod rygorem jej odrzucenia - muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

7.	Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

8.	Prosimy o sporządzenie oferty w postaci zeszytu ze stronami ułożonymi w następującej kolejności:

formularz oferty,

formularze właściwości techniczno - użytkowych,

zestawienia asortymentowo - cenowe,

oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu,

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

pełnomocnictwo, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie,

wykaz wykonanych dostaw i dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie,

dokumenty wymienione w rozdziale VII p. 8., 9. i 10.

9.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

10.	Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony nr 24/2012 na

pierwsze wyposażenie pomieszczeń laboratorium  -  aparatura i sprzęt

Nie otwierać do dnia 17.09.2012 r. do godz. 10:15.”

11.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub kurierem, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 10., należy włożyć do dodatkowego opakowania transportowego (np. operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie można było otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 10. Ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty przesłanej pocztą lub kurierem ponosi Wykonawca.

XIII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 17 września 2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w sekretariacie Szpitala. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2012 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.

XIV.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w formularzu oferty łączne ceny netto i brutto wszystkich towarów oferowanych w ramach części zamówienia. Ceny te muszą być identyczne z łącznymi cenami oferowanych towarów podanymi w zestawieniach asortymentowo - cenowych sporządzonych przez wykonawcę. Ceny należy podać w PLN.

Oferowane ceny netto winny być podane loco siedziba zamawiającego i obejmować wszystkie składniki cenotwórcze (ceny urządzenia wraz z wyposażeniem, ceł, transportu, ubezpieczenia, montażu i uruchomienia, itp.). Oferowane ceny brutto winny być cenami netto powiększonymi o kwotę podatku VAT, obliczoną według obowiązujących stawek.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

XV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

„Cena”						100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta z najniższą ceną brutto.

XVI.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy. Załącznikiem do umowy będzie aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy.

XVII.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 3.

XVIII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX.	Obowiązki zamawiającego.

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3.	Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz punktację każdej z ważnych ofert, a także informacje o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych z postępowania.

Umowy z wykonawcami, których oferty będą uznane za najkorzystniejsze, zostaną zawarta w terminach określonych w art. 94. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

XX.	Prawo wykonawców do odwołań i skarg.

Środki ochrony prawnej - odwołanie i skarga do sądu - przysługują wykonawcom, którzy mieli lub mają interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają rozdziały 2. i 3. Działu VI tej ustawy.

XXI.	Załączniki:

Załącznik nr 1:			Wzór formularza oferty.

Załączniki nr 2-1 - 2-11:		Formularze właściwości techniczno - użytkowych.

Załącznik nr 3:			Ogólne warunki umowy.

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Numer faksu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Adres poczty elektronicznej:				...........................................................

Przystępując do postępowania nr 24/2012 o udzielenie zamówienia publicznego na  pierwsze wyposażenie pomieszczeń laboratorium - aparatura i sprzęt  oferujemy dostawę towarów objętych:

Częścią 1 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 2 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 3 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 4 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 5 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 6 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 7 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 8 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 9 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ..................................................................... złotych.

Częścią 10 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ......................................................... złotych.

Częścią 11 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ......................................................... złotych.

Częścią 12 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ......................................................... złotych.

Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia: ...................................................

Oferujemy następujący okres gwarancji na dostarczane towary: .....................................

Oferujemy następujące warunki płatności: .......................................................................

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy, i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń.

Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamówienie wykonamy sami.*

Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia:* ........................................

* - niepotrzebne skreślić

.......................................................                                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                 podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-  1   - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

Adres wykonawcy................................................................................................................

Automatyczny analizator koagulologiczny z wyposażeniem - 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................................

Typ: ..................................... Model:	................................... Rok  produkcji: ................

Producent:	........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1.1 | Analizator w pełni automatyczny | Tak |  |
| 1.1 | Wydajność analizatora: do 70 ozn../godz. dla PT do 45 ozn./godz. dla APTT | Tak, podać |  |
| 1.3 | Zakres badań min.: PT + Fibrynogen, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, ATIII, D-Dimer, Białko C, czynniki od II do XII, plazminogen, alfa-2-antyplazmina. | Tak, podać |  |
| 1.4 | Pomiar stężenia fibrynogenu podczas pomiaru PT | Tak |  |
| 1.5 | Pomiar stężenia fibrynogenu metodą Claussa | Tak |  |
| 1.6 | Automatyczne podawanie wartości INR wyliczane przez aparat podczas pomiaru PT | Tak |  |
| 1.7 | Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (próbówka wyjęta z wirówki bez przelewania i naczyniek pośredniczących) bez potrzeby wstępnego przygotowania | Tak |  |
| 1.8 | Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczalników potrzebnych do wykonania pomiaru | Tak |  |
| 1.9 | Pojemnik na próbki przystosowany do różnego rodzaju próbówek w tym pediatrycznych | Tak |  |
| 1.10 | Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników | Tak |  |
| 1.11 | Automatyczne układy kompensacji zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy lipemicznych, zhemolizowanych, żółtaczkowych) | Tak |  |
| 1.12 | Automatyczna kompensacja zanieczyszczenia toru pomiarowego i kuwety | Tak |  |
| 1.13 | Samodzielne programowanie pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyncze lub dublet lub dowolna ilość powtórzeń | Tak,opisać |  |
| 1.14 | Automatyczne powtórzenia pomiaru przy wyniku poza zakresem referencyjnym | Tak |  |
| 1.15 | Indeksowanie wyników poza zakresem referencyjnym | Tak |  |
| 1.16 | Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego | Tak |  |
| 1.17 | Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych- stabilna dla danej serii odczynników | Tak |  |
| 1.18 | Drukowanie graficzne krzywych kalibracji | Tak |  |
| 1.19 | Program „Kontrola jakości” z pamięcią wyników i możliwością wydrukowania | Tak |  |
| 1.20 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów | Tak |  |
| 1.21 | Podłączenie zewnętrznego czytnika kodów kreskowych | Tak |  |
| 1.22 | Pełna integracja analizatora z systemem szpitalnym Infomedica f. Asseco. Komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań. | Tak |  |
| 1.23 | Drukowanie lub przesyłanie wyników pomiarów - zbiorczych i zarchiwizowanych z podaną datą i godziną wykonania, zlecającym, wykonującym, peselem, zakresem wartości referencyjnych | Tak |  |
| 1.24 | Oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach | Tak |  |
| 1.25 | Aplikacje odczynnikowe na aparat w j. polskim | Tak |  |
| 1.26 | Analizator musi być kompatybilny z systemem pomiarowym i aplikacjami odczynnikowymi z koagulometrem CC-3003, który jest w posiadaniu zamawiającego | Tak |  |
| 1.27 | Zasilanie elektryczne | 230 V ± 10 %, 50 Hz |  |
| 2. | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 2.1 | Zewnętrzny UPS, komputer PC i drukarka jako standardowe wyposażenie analizatora | Tak |  |
| 2.2 | Zestaw odczynników rozruchowych na okres 3 miesięcy | Tak |  |
| 3. | warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji | min. 60 miesięcy |  |
| 3.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać |  |
| 3.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 3.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |

..................................................                                               ...............................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-  2   - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

ANALIZATORA IMMUNOHEMATOLOGICZNEGO DO SYSTEMU MIKROKOLUMNOWEGO OZNACZANIA GR. KRWI

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

Adres wykonawcy................................................................................................................

Analizator immunohamatologiczny do żelowego systemu mikrokolumnowego oznaczania gr. krwi - 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................................

Typ: ..................................... Model:	................................... Rok  produkcji: ................

Producent:	........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1.1 | Analizator automatyczny | Tak |  |
| 1.2 | Badanie grupy krwi w układzie ABO antygeny oraz izoaglutyniny | Tak |  |
| 1.3 | Oznaczenie antygenu Rh (D) | Tak |  |
| 1.4 | Przeglądowe badanie przeciwciał nieregularnych w teście PTA i ENZ | Tak |  |
| 1.5 | Identyfikacja przeciwciał | Tak |  |
| 1.6 | Fenotyp w układzie Rh | Tak |  |
| 1.7 | Bezpośredni test antyglobulinowy | Tak |  |
| 1.8 | Próba krzyżowa w teście PTA z dowolną liczbą jednostek krwi | Tak |  |
| 1.9 | Automatyczne sprawdzanie obecności skrzepu w badanej próbce i zabezpieczenie urządzenia przed zanieczyszczeniem skrzepem | Tak |  |
| 1.10 | Automatyczne sprawdzanie jakości kart, wraz z sygnałem zażądania wymiany karty | Tak |  |
| 1.11 | Automatyczne sprawdzanie poziomu odczynników wraz z informacją o uzupełnieniu | Tak |  |
| 1.12 | Automatyczna kontrola terminu ważności kart i odczynników | Tak |  |
| 1.13 | Automatyczna kontrola systemu detekcji przed uszkodzeniem igły | Tak |  |
| 1.14 | Ilość próbek na pokładzie aparatu | Max do 46, podać |  |
| 1.15 | Inkubator z dwoma niezależnymi blokami | Max na 24 karty, 37 stop. |  |
| 1.16 | Wirówka czas wirowania | Max 12 kart max 9 minut |  |
| 1.17 | Aparat musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego zestawem do oznaczeń serologicznych, wykonanych przy użyciu systemu DG GEL | Tak |  |
| 1.18 | Funkcja pracy w trybie :Cito” | Tak |  |
| 1.19 | Pełna integracja analizatora z systemem szpitalnym Infomedica f. Asseco. Komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań | Tak |  |
| 1.20 | Zasilanie elektryczne | 230 V ± 10 %, 50 Hz |  |
| 2. | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 2.1 | Zewnętrzny UPS, komputer PC i drukarka jako standardowe wyposażenie analizatora | Tak |  |
| 2.2 | Zestaw odczynników rozruchowych na okres 3 miesięcy | Tak |  |
| 2.3 | Czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 3. | warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji | min. 60 miesięcy |  |
| 3.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać |  |
| 3.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 3.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |

..................................................                                               ...............................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-  3  - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

ANALIZATORÓW BIOCHEMICZNEGO

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

Adres wykonawcy................................................................................................................

Analizator biochemiczny z wyposażeniem - 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................................

Typ: ..................................... Model:	................................... Rok  produkcji: ................

Producent:	........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1.1 | Analizator typu benchtop | Tak |  |
| 1.2 | Możliwości analityczne: - enzymy; - substraty; - białka specyficzne | Tak, opisać |  |
| 1.3 | Wydajność analizatora | Min. 300 oznaczeń fotometrycznych/godz. Podać |  |
| 1.4 | Możliwość wykonywania pilnych badań (tzw. „cito”) bez przerywania ciągłości pracy rutynowej | Tak |  |
| 1.5 | System pracy tzw. „pacjent po pacjencie” | Tak |  |
| 1.6 | Systemy automatycznej detekcji skrzepów i poziomu próbek | Tak |  |
| 1.7 | Kuwety pomiarowe jednorazowego z automatycznym podajnikiem | Tak |  |
| 1.8 | Zasilanie wodą destylowaną | Tak |  |
| 1.9 | Zużycie wody | Max. 2,5 l/godz. Podać |  |
| 1.10 | Dwuigłowy system pipetujący, osobne igły odczynnikowe i probówkowe, oddzielne mieszadło mechaniczne | Tak |  |
| 1.11 | Możliwość pracy z użyciem probówek pierwotnych o różnych pojemnościach | Tak |  |
| 1.12 | Możliwość wstawiania próbek pediatrycznych o objętości poniżej 100 μl | Tak, opisać |  |
| 1.13 | Automatyczna detekcja poziomu odczynników z uwzględnieniem prezentacji dostępnej liczby testów i objętości odczynnika | Tak |  |
| 1.14 | Chłodzenie rotora odczynnikowego zapewniające stałą temperaturę 2 - 8 °C bez względu na temperaturę otoczenia, możliwość pozostawiania wszystkich odczynników na pokładzie analizatora | Tak, opisać |  |
| 1.15 | Możliwość jednoczesnego wstawienia odczynników, kalibratorów, kontroli i próbek na pokład analizatora | Tak |  |
| 1.16 | Automatyczne i ręczne zatwierdzanie kalibracji, kontroli i walidacji wyników badań | Tak |  |
| 1.17 | Automatyczna ocena kontroli jako integralna funkcja oprogramowania analizatora, możliwość liczbowego i graficznego przedstawiania wyników oraz wydruku zestawień dziennych i miesięcznych raportów kontroli jakości | Tak |  |
| 1.18 | Automatyczna archiwizacja wyników badań, możliwość drukowania statystyki wykonywanych badań i raportów zbiorczych w dowolnych przedziałach czasowych | Tak, opisać |  |
| 1.19 | Możliwość wyszukiwania wyników w archiwum wg imienia i nazwiska, ID pacjenta, numeru próbki, daty badania | Tak, opisać |  |
| 1.20 | Pełna integracja analizatora z systemem szpitalnym Infomedica f. Asseco. Komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań. | Tak |  |
| 1.21 | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody | Tak |  |
| 1.22 | Możliwość tworzenia profili badań | Tak |  |
| 1.23 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 1.24 | Możliwość sortowania wyników kontroli jakości według rodzaju materiału kontrolnego i/lub rodzaju testu | Tak |  |
| 1.25 | Możliwość wprowadzenia norm dla różnych grup wiekowych | Podać |  |
| 1.26 | Możliwość wykorzystania w analizatorze własnych aplikacji odczynnikowych | Min. 5, podać |  |
| 1.27 | Zasilanie elektryczne | 230 V ± 10 %, 50 Hz |  |
| 1.28 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek badanych, odczynników, kalibratorów i kontroli | Tak |  |
| 1.29 | Analizator musi być kompatybilny z systemem pomiarowym i aplikacjami odczynnikowymi z analizatorem Pentra 400, który jest w posiadaniu zamawiającego | Tak |  |
| 2. | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 2.1 | Urządzenie zabezpieczające analizator w wodę destylowaną | Tak |  |
| 2.2 | Zewnętrzny UPS, komputer PC jako standardowe wyposażenie analizatora | Tak |  |
| 2.3 | Zestaw odczynników rozruchowych na okres 3 miesięcy | Tak, opisać |  |
| 3. | warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji | min. 60 miesięcy |  |
| 3.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać |  |
| 3.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 3.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |

.................................................                                               ...............................................

miejscowość i data						       podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-   4  - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

CZYTNIKA PASKÓW DO MOCZU

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Czytnik pasków do moczu - 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	.............................................................................

Typ: .............................. Model: ................................ Rok produkcji: ..............................

Producent:				........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Czytnik półautomatyczny | Tak |  |  |
| 1.2 | Wydajność w trybie pracy ciągłej | Podać Min. 120 testów/godz. |  |  |
| 1.3 | Pamięć wewnętrzna czytnika z możliwością wyszukiwania badań | Podać Min. 2000 wyników |  |  |
| 1.4 | Podłączenie zewnętrznego czytnika kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 1.5 | Aparat wyposażony w port szeregowy RS 232 i 2 porty USB | Tak |  |  |
| 1.6 | Zasilanie z baterii AA i zasilanie sieciowe | Tak |  |  |
| 1.7 | Pełna integracja czytnika z systemem szpitalnym Infomedica f. Asseco. Komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w wewnętrzną drukarkę | Tak |  |  |
| 1.8 | Ekran dotykowy | Tak |  |  |
| 1.9 | Wskaźnik mocy baterii | Tak |  |  |
| 1.10 | Wybór koloru i klarowności moczu z opcją kompensacji barwy moczu z poziomu aparatu | Tak |  |  |
| 1.11 | Wpisywanie nazwisk z klawiatury dotykowej | Tak |  |  |
| 1.12 | Indywidualny dobór kryteriów automatycznego flagowania wyników patologicznych | Tak |  |  |
| 1.13 | Programowanie wartości zakresów dopuszczalnych | Tak |  |  |
| 1.14 | Funkcja automatycznej kalibracji nie wymagającej używania dodatkowych materiałów kalibracyjnych | Tak |  |  |
| 1.15 | Menu ekranowe i instrukcja w języku polskim | Tak |  |  |
| 2. | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 2.1 | Paski testowe i materiały dodatkowe potrzebne do prowadzenie analiz i wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań na okres 3 miesięcy | Tak |  |  |
| 3. | Parametry dla pasków |  |  |  |
| 3.1 | Czytnik i materiały dodatkowe tj. macierzyste ciekłe kontrole w fiolkach po 5 ml „N” i „P” muszą pochodzić od jednego producenta. | Tak |  |  |
| 3.2 | Stabilność po otwarciu w temp. 2 – 8 0 C | Min. 20 dni |  |  |
| 3.3 | Odczyt dla pasków 10-parametrowych:erytrocyty, bilirubina, urobilinogen, ketony, glukoza, białko, azotyny, leukocyty, pH, ciężar właściwy | Tak |  |  |
| 3.4 | Odczyt dla pasków 2-parametrowych: albumina, kreatynina | Tak |  |  |
| 3.5 | Czułość dla glukozy | Min. 50 mg/dl |  |  |
| 3.6 | Czułość dla białka | Min. 7,5 mg/dl |  |  |
| 3.7 | Eliminacja kwasu askorbinowego | Tak |  |  |
| 4 | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO |  |  |  |
| 4.1 | Okres gwarancji | min. 60 miesięcy |  |  |
| 4.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |  |
| 4.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 4.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 7 dni |  |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-   5 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

WIRÓWKI LABORATORYJNEJ Z WIRNIKIEM KĄTOWYM

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Wirówka laboratoryjna - 2 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	.............................................................................

Typ: .............................. Model: ................................ Rok produkcji: ..............................

Producent:				........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Pojemność urządzenia | 500 ml |  |  |
| 1.2 | Maksymalne obroty | 4000 obr/min |  |  |
| 1.3 | Możliwość nastawiania obrotów | Tak |  |  |
| 1.4 | Zakres czasu wirowania | 1 - 99 min |  |  |
| 1.5 | Możliwość nastawiania czasu wirowania | Tak |  |  |
| 1.6 | Wymiary urządzenia | Podać |  |  |
| 1.7 | Masa urządzenia | Podać |  |  |
| 1.8 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 1.9 | Zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia przy otwartej pokrywie | Tak |  |  |
| 1.10 | Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy przy pracującym urządzeniu | Tak |  |  |
| 1.11 | Układ sygnalizacji niewyważenia wirnika | Tak |  |  |
| 1.12 | Komora robocza ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
| 2. | Wyposażenie |  |  |  |
| 2.1 | Wirnik kątowy 24 miejsc x 15/10 ml | 1 szt. |  |  |
| 3. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji | min. 60 miesięcy |  |  |
| 3.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |  |
| 3.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 3.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 7 dni |  |  |

..................................................                                                     ...............................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-   6  - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

WIRÓWKI LABORATORYJNEJ Z WIRNIKIEM HORYZONTALNYM

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Wirówka laboratoryjna - 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	.............................................................................

Typ: .............................. Model: ................................ Rok produkcji: ..............................

Producent:				........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Pojemność urządzenia | 800 ml |  |  |
| 1.2 | Maksymalne obroty | 4500 obr/min |  |  |
| 1.3 | Możliwość nastawiania obrotów | Tak |  |  |
| 1.4 | Zakres czasu wirowania | 1 - 99 min |  |  |
| 1.5 | Możliwość nastawiania czasu wirowania | Tak |  |  |
| 1.6 | Wymiary urządzenia | Podać |  |  |
| 1.7 | Masa urządzenia | Podać |  |  |
| 1.8 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 1.9 | Zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia przy otwartej pokrywie | Tak |  |  |
| 1.10 | Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy przy pracującym urządzeniu | Tak |  |  |
| 1.11 | Układ sygnalizacji niewyważenia wirnika | Tak |  |  |
| 1.12 | Komora robocza ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
| 2. | Wyposażenie |  |  |  |
| 2.1 | Wirnik horyzontalny 4 x 200 ml | 1 szt. |  |  |
| 2.2 | Pojemnik 200 ml do wirnika | 4 szt. |  |  |
| 2.3 | Wkładka do pojemnika na 7 probówek Ø 17 x 100 mm | 4 szt. |  |  |
| 3. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji | min. 60 miesięcy |  |  |
| 3.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |  |
| 3.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 3.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 7 dni |  |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-   7  - wzór formularza właściwości techniczno – użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

MIESZADŁA HEMATOLOGICZNEGO ROLKOWEGO

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Mieszadło hematologiczne - 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	.............................................................................

Typ: .............................. Model: ................................ Rok produkcji: ..............................

Producent:				........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Przeznaczenie | Mieszanie krwi w probówkach |  |  |
| 1.2 | Prędkość obrotowa | 36 – 40 obr/min |  |  |
| 1.3 | Ilość rolek | 5 |  |  |
| 1.4 | Długość czynna rolki | 32 cm ±2 cm |  |  |
| 1.5 | Wymiary urządzenia | Podać |  |  |
| 1.6 | Masa urządzenia | Podać |  |  |
| 1.7 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 2 | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji | min. 60 miesięcy |  |  |
| 3.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |  |
| 3.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 3.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 7 dni |  |  |

..................................................                                               ...............................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-   8 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

MIESZADŁA HEMATOLOGICZNEGO WACHADŁOWEGO

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Mieszadło hematologiczne - 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	.............................................................................

Typ: .............................. Model: ................................ Rok produkcji: ..............................

Producent:				........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Przeznaczenie | Mieszanie krwi w probówkach |  |  |
| 1.2 | Częstotliwość wahań | 10 wahań/min |  |  |
| 1.3 | Ilość miejsc na probówki | 10 |  |  |
| 1.4 | Wymiary urządzenia | Podać |  |  |
| 1.5 | Masa urządzenia | Podać |  |  |
| 1.6 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 2 | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji | min. 60 miesięcy |  |  |
| 3.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |  |
| 3.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 3.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 7 dni |  |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-  9 - wzór formularza właściwości techniczno – użytkowych.

......................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

SUMATORA HEMATOLOGICZNEGO

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Sumator hematologiczny – 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	.............................................................................

Typ: .............................. Model: ................................ Rok produkcji: ..............................

Producent:				........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Ilość kanałów | 12 |  |  |
| 1.2 | Ilość przycisków funkcyjnych | 12 |  |  |
| 1.3 | Maksymalna ilość zliczanych komórek | 1000 |  |  |
| 1.4 | Wymiary urządzenia | Podać |  |  |
| 1.5 | Masa urządzenia | Podać |  |  |
| 1.6 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 2. | Wyposażenie |  |  |  |
| 2.1 | Drukarka | 1 szt. |  |  |
| 3. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji | min. 60 miesięcy |  |  |
| 3.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |  |
| 3.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 3.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 7 dni |  |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-  10  - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

CIEPLARKI LABORATORYJNEJ

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Cieplarka laboratoryjna - 2 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	.............................................................................

Typ: .............................. Model: ................................ Rok produkcji: ..............................

Producent:				........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Pojemność komory | 32 l |  |  |
| 1.2 | Zakres nastawy temperatury | +5 0C powyżej temperatury otoczenia do +700C |  |  |
| 1.3 | Dokładność nastawy temperatury | ±0,1 0C |  |  |
| 1.4 | Ilość półek | 1 max 2 |  |  |
| 1.5 | Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury | Tak |  |  |
| 1.6 | Wymiary urządzenia | Podać |  |  |
| 1.7 | Masa urządzenia | Podać |  |  |
| 1.8 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 1.9 | Czasomierz | Tak |  |  |
| 1.10 | Obieg powietrza | naturalny |  |  |
| 1.11 | Kolor obudowy 1 szt. cieplarki 1 szt. cieplarki | Biały Srebrny |  |  |
| 1.12 | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem | Tak |  |  |
| 1.13 | Alarm dźwiękowy | Tak |  |  |
| 2. | Wyposażenie |  |  |  |
| 2.1 | Liczba półek | 1 szt. |  |  |
| 3. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji | min. 60 miesięcy |  |  |
| 3.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |  |
| 3.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 3.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 7 dni |  |  |

..................................................                                               ..............................................

miejscowość i data						     podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-   11 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

PIPET AUTOMATYCZNYCH

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Pipety automatyczne - 5 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	.............................................................................

Typ: .............................. Model: ................................ Rok produkcji: ..............................

Producent:				........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Pieta jednokanałowa | Tak |  |
| 1.2 | Zmiennoobjętościowa | Tak |  |
| 1.3 | Autoklawowalna w całości 20 minut w 1210 C | Tak |  |
| 1.4 | Wysoka jakość uszczelki tłoka | Min. 600 000 cykli |  |
| 1.5 | Wyrzutnik umożliwiający stosowanie końcówek różnych producentów | Tak |  |
| 2. Parametry objętościowe i ilości |  |  |  |
| 2.1 | 2 szt. pipet o objętości 10-100 µl | Skok nastawny 0,1µl |  |
| 2.2 | 1 szt. pipety o objętości 20 – 200 µl | Skok nastawny 0,2µl |  |
| 2.3 | 1 szt. pipety o objętości 100 – 1000 µl | Skok nastawny 1µl |  |
| 2.4 | 1 szt. pipety o objętości 1000 – 5000 µl | Skok nastawny 10 µl |  |
| 3. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 3.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |
| 3.4 | Czas naprawy w okresie gwarancji | Podać max. 7 dni |  |

..................................................                                                    ...............................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 3 - ogólne warunki umowy.

UMOWA  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

nr 24/2012/.....  na dostawę.........................................

zawarta w dniu ........ 2012 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

Szpitalem Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080373, reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala prof. dr hab. n. med. Bogdana Chazana,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i firmą .............................................................. z siedzibą w .......................................... przy ul. ..............................................., wpisaną do ........................................................, reprezentowaną przez .......................................................,

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

1.	Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego ............................, zgodnie z ofertą złożoną na przetarg na dostawę tego urządzenia.

2.	Wykonawca oświadcza, że parametry techniczno - użytkowe oraz wyposażenie urządzeń są zgodne z ofertą złożoną na przetarg.

§ 2.

1.	Cena netto urządzenia wynosi ..... zł, słownie ..... złotych, a cena brutto tego urządzenia wynosi ..... zł, słownie ..... złotych.

2.	Cena wymieniona w ust. 1. obejmuje urządzenie i jego wyposażenie, dostarczenie urządzenia do Zamawiającego, montaż, uruchomienie i oddanie urządzenia do eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia.

§ 3.

1.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia do siedziby Zamawiającego, montażu i uruchomienia go przez serwis Wykonawcy, przeprowadzenia testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia, przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia oraz przekazania Zamawiającemu urządzenia do eksploatacji razem z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 4. w terminie do dnia ...... Montaż i uruchomienie urządzenia zostanie potwierdzone protokołem instalacji urządzenia, a oddanie urządzenia do eksploatacji zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym.

2.	Za termin oddania urządzenia do eksploatacji rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu, jeżeli urządzenie nie będzie funkcjonować prawidłowo w chwili przekazywania go do eksploatacji.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż urządzenia wraz z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji urządzenia oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia.

4.	Urządzenie zostanie dostarczone Zamawiającemu razem z następującymi dokumentami: instrukcją obsługi i konserwacji w języku polskim, kartą gwarancyjną określającą terminy i warunki gwarancji oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym, kopiami certyfikatów, i deklaracji zgodności oraz specyfikacją dostawy.

5.	Wykonawca zawiadomi telefonicznie lub faksem Dział Techniczno - Inwestycyjny Zamawiającego - tel. 22 4502205, faks 22 4502243 - o spodziewanym terminie dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia.

§ 4.

1.	Należność za dostarczone urządzenie Zamawiający opłaci jednorazowo w pełnej wysokości na podstawie faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie ............ dni od daty otrzymania faktury.

2.	Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

1.	Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe.

2.	Dostarczone urządzenie może być rozpakowane, zmontowane, uruchomione i przetestowane jedynie przez przedstawicieli serwisu Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego może być obecny przy pracach przedstawicieli Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za stwierdzone po rozpakowaniu opakowań fabrycznych braki ilościowe i jakościowe.

3.	Wykonawca udziela na urządzenie i jego wyposażenie 60-miesięcznej gwarancji licząc od daty oddania urządzenia do eksploatacji. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzenia i jego wyposażenia, z wyjątkiem elementów zużywalnych, na które obowiązuje gwarancja ...-miesięczna.

4.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na nowe każdego z elementów lub podzespołów urządzenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad fabrycznych: konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

5.	W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.

6.	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się personelu Zamawiającego do postanowień instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia oraz za uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych.

7.	W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na ..... godzin, a czas usunięcia uszkodzenia ustala się na maksymalnie ..... dni, licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia awarii do usunięcia uszkodzenia.

8.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania okresowych bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów technicznych urządzenia, wraz z bezpłatnym dojazdem w terminach i w zakresie wyznaczonych w instrukcji obsługi zgodnie z ofertą złożoną na przetarg. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić urządzenia do przeglądu w terminie uzgodnionym z Wykonawcą lub jego autoryzowanym serwisem.

9.	Wykonawca gwarantuje minimum 10-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych. Zamawiający będzie ponosił koszty przeglądów i napraw urządzenia po okresie gwarancji.

10.	W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnych rzeczoznawców, wskazanych przez Strony.

11.	Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy poniesie Wykonawca.

§ 6.

1.	W razie opóźnienia w przekazaniu urządzenia do eksploatacji w terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto urządzenia za każdy dzień opóźnienia.

2.	Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 7.

W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający                                                                   Wykonawca