SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Warszawa, dn. 13.09.2012r.

Dział Zamówień Publicznych

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. G-P/        /12/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę pierwszego wyposażenia pomieszczeń laboratorium - aparatura i sprzęt, nr postępowania 24/2012

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na dostawę pierwszego wyposażenia pomieszczeń laboratorium - aparatura i sprzęt:

Do Części nr 5:

Pyt. 1.  Ponieważ Zamawiający wymaga wirnika kątowego z 24 miejscami x 15/10 ml, co 	daje łączną pojemność maksymalną 360 ml, to czy dopuszcza wirówkę o 	pojemności maksymalnej 400 ml ?

Pyt. 2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wirówek wyposażonych w wirnik

kątowy 30 miejsc x 15/10 ml ? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

Pyt. 3.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres gwarancji wynosił 36 miesięcy ?

Do Części nr 6:

Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę o pojemności 1000 ml i maksymalnych 	obrotach 4000 obr./min., wyposażoną w wirnik horyzontalny 4 x 250 ml, pojemniki 	250 ml do wirnika i wkładki na 7 probówek 17x100 mm oraz spełniającą pozostałe 	wymagania Zamawiającego ?

Pyt. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres gwarancji wynosił 36 miesięcy ?

Do Części nr 10:

Pyt. 6. Czy Zamawiający dopuszcza cieplarki o pojemności 53 litry i spełniające pozostałe 	wymagania Zamawiającego?

Pyt. 7. Czy Zamawiający dopuszcza cieplarki  z obudową w kolorze jasno-kremowym i 	spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Pyt. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cieplarek o pojemności 25 litrów?

Pyt. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cieplarek o pojemności 55 litrów?

Pyt. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cieplarek w kolorze jasny popiel?

Pyt. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres gwarancji wynosił 36 miesięcy ?

Do Część 11:

Pyt. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 szt. pipet o objetości 10-100 ųl 	i skoku nastawnym 0,2 ųl?

Pyt. 13. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane pipety posiadały znak IVD ?

Pyt. 14. Prosimy o skrócenie wymaganego czasu gwarancji na wirówki do 36 miesiecy 	jako warunku uczestnictwa realnego do spełnienia.

Pyt. 15. W części nr 3 – Czy zamawiający wymaga zapewnienia przez firme oferującą 	analizator serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego bez względu na rodzaj 	stosowanych odczynników ( innych niż zaoferowane przez producenta aparatu)?

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

Odp. 1.

Tak, zamawiający dopuszcza wirówkę opisaną w pytaniu.

Odp. 2.

Tak, zamawiający dopuszcza wirówkę opisaną w pytaniu.

Odp. 3.

Tak, zamawiający wyraża zgodę, aby okres gwarancji wynosił 36 miesięcy.

Odp. 4.

Nie, zamawiający nie dopuszcza wirówki opisanej w pytaniu.

Odp. 5.

Tak, zamawiający wyraża zgodę, aby okres gwarancji wynosił 36 miesięcy.

Odp. 6.

Nie, zamawiający nie dopuszcza cieplarki opisanej w pytaniu.

Odp. 7.

Zamawiający dopuszcza jedną sztukę cieplarki w kolorze jasno-kremowym.

Odp. 8.

Nie, zamawiający nie dopuszcza cieplarki opisanej w pytaniu.

Odp. 9.

Nie, zamawiający nie dopuszcza cieplarki opisanej w pytaniu.

Odp. 10.

Zamawiający dopuszcza jedną sztukę cieplarki w kolorze jasny popiel.

Odp. 11.

Tak, zamawiający wyraża zgodę, aby okres gwarancji wynosił 36 miesięcy.

Odp. 12.

Nie, zamawiający  nie dopuszcza pipet  opisanych w pytaniu.

Odp. 13.

Nie, zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Odp. 14.

Patrz odp. 3. i 5.

Odp. 15.

W okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu, zgodnie ogólnymi warunkami umowy określonymi w SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający zmienia okres gwarancji, rezygnując z "min. 60 miesięcy" i wprowadza zapis: "Okres gwarancji  - min. 36 miesięcy"  dla następujących sprzętów:

- -  wirówki laboratoryjnej z wirnikiem kątowym  -  załącznik 2 – 5 Lp. 3. Warunki gwarancji i  	serwisu gwarancyjnego;

- -  wirówki laboratoryjnej z wirnikiem horyzontalnym -  załącznik 2 – 6 Lp. 3. Warunki  	gwarancji i  serwisu gwarancyjnego;

- -  cieplarek laboratoryjnych - załącznik 2 – 10 Lp. 3. Warunki  gwarancji i  serwisu 	gwarancyjnego;

- Zamawiający zmienia zapis w rozdziale V.  "Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty. " dotyczący okresu gwarancji dla części 5, 6, i 10. Zamawiający zmienia okres gwarancji dla urządzeń objętych tymi częściami na 36 miesięcy.

W oparciu o  art. 38. ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający  przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 18.09.2012.