Załącznik nr 2-1  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

Nazwa Wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  1  zamówienia

Dostawa 1 sztuki  aparatu ultrasonograficznego (USG) ginekologiczno-położniczego

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Konstrukcja aparatu |  |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny przeznaczony do pracy w izbie przyjęć ginekologiczno-położniczej. Wyposażony w oprogramowanie pomiarowe zautomatyzowane, pozwalające na dokonanie szybkiego badania. Aparat stacjonarny o wadze nieprzekraczającej 70 kg, o małych gabarytach, umożliwiający łatwe przemieszczanie pomiędzy gabinetami, | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V Aparat wyposażony we wbudowane zasilanie bateryjne umożliwiające wykonywanie badań do min. 20 minut bez podłączenia do zasilania sieciowego; podtrzymanie zasilania podczas transportu pomiędzy gabinetami | Tak, podać |  |
|  | Monitor , kolorowy, cyfrowy, typu LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 17’ | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wprowadzenia aparatu w tryb uśpienia i szybkiego wybudzenia do max. 20 sekund | Tak, podać |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. min. 100000 kanałów przetwarzania | Tak, podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 260 dB | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic min. 2,0-16,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Tryby pracy |  |  |
|  | Tryb optymalizacji obrazu B z automatyczną korekcją ogólnego wzmocnienia i wzmocnienia strefowego tzw. TGC | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 2,0 – 40,0 cm | Tak, podać |  |
|  | Zoom tzw. wysokiej rozdzielczości umożliwiający zwiększenie częstotliwości odświeżania wybranego obszaru badania min. x 18 | Tak, podać |  |
|  | Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z więcej niż 9 kątami tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach | Tak, podać |  |
|  | Praca w trybie obrazowania trapezowego na głowicach liniowych, połączona z trybami color, doppler, Power doppler, doppler pulsacyjny, | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zmiany kąta insonacji w płaszczyźnie poprzecznej (poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sondy wolumetrycznej podczas badania pacjenta | Tak |  |
|  | B-mode z maksymalną prędkością odświeżania min. 2.500 obr./sek. | Tak, podać |  |
|  | Color doppler o maksymalnej mierzonej prędkości > 4 m/s | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania >350obr/s | Tak, podać |  |
|  | Power doppler, rozszerzony tryb Power doppler o bardzo dużej czułości | Tak |  |
|  | Doppler pulsacyjny o maksymalnej mierzonej prędkości przy zerowym kącie korekcji > 7 m/s | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1-15 mm | Tak, podać |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich głowicach | Tak |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do badań położniczych umożliwiające szybkie dokonanie pomiarów w trybie izby przyjęć poprzez automatyczne wyznaczanie, detekcję i pomiar: - automatyczna detekcja, obrys i pomiar: BPD, HC, AC, HL, FL, CM, Cerebellum, Vp pomiar FHR, z funkcją umożliwiającą ustawienie sekwencji automatycznie występujących po sobie. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie ginekologiczno - onkologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) - endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków - tętnice jajników: PS, ED, RI Możliwość ustawienia sekwencji pomiarowych automatycznie występujących po sobie. Możliwość tworzenia, definiowania przez użytkownika nowych pomiarów. Wbudowany algorytm do pomiaru i wyliczania ryzyka zgodnie z wytycznymi towarzystw IOTA (algorytm IOTA LR2, simplerules , ADNEX),IETA, IDEA. Wbudowany algorytm do klasyfikacji macicy według standardów ESHRE/ESGE/ASRM | Tak |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietami kalkulacyjnymi umożliwiającymi szybkie wykonanie pomiarów do badań: - płuc, - jamy brzusznej, - małych narządów, - naczyniowych, - układu mięśniowo-szkieletowego, - pediatrycznych, - urologicznych, - kardiologicznych | Tak |  |
|  | Głowice |  |  |
|  | Głowica endocavitarna typu 2D lub typu 2D/3D/4D do badań ginekologicznych, położniczych, urologicznych: Zakres częstotliwości min. 4,0 - 9,0 MHz.(+/- 1 MHz). Kąt obrazowania w trybie B >180º. Minimum 190 fizycznych elementów piezoelektrycznych. Max. głębokość penetracji powyżej 15 cm | Tak, podać |  |
|  | Głowica liniowa do badań płuc, małych narządów, naczyniowych, układu mięśniowo-szkieletowego: Zakres częstotliwości min. 5,0-13,0 MHz (+/- 1 MHz). Minimum 190 fizycznych elementów piezoelektrycznych | Tak, podać |  |
|  | Głowica typu conwex 2D do badań, jamy brzusznej, położniczych, urologicznych: Zakres częstotliwości min. 2,0 – 6,0 MHz.(+/- 1 MHz). Minimum 128 fizycznych elementów piezoelektrycznych. Kąt obrazowania w trybie B > 80º | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany system archiwizacji |  |  |
|  | Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień. | Tak |  |
|  | Archiwum aparatu posiadające możliwość szyfrowania dysku twardego, możliwość szyfrowanej komunikacji DICOM, możliwość eksportowania, szyfrowania i anonimizacji danych pacjentów | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku twardym HDD lub SSD o pojemności >300 GB. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zapisu min. 10.000 pacjentów w aparacie. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE min. 10.000 obrazów | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli w formacie danych umożliwiającym m.in. późniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecności pacjenta, wykonywanie pomiarów biometrycznych w takim samym zakresie jak podczas badania, regulacje obrazu 2D (wzmocnienie, powiększenie, mapy szarości, koloryzacja, wygładzanie obrazu, kontrast) i Dopplera kolorowego, postprocessing danych wolumetrycznych (przełączanie płaszczyzn X/Y/Z, zmiana bramki referencyjnej 3D, zmiana rodzaju renderingu,) | Tak |  |
|  | Wbudowana nagrywarka płyt DVD, pamięci USB, zewnętrznych dysków twardych, nagrywająca na żywo podczas badania, sterowana przyciskiem z konsoli aparatu | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |
|  | Aparat USG musi posiadać wgrane niezbędne licencje pakietu DICOM 3.0 (Storage, Worklista, Print) wraz z przeprowadzeniem integracji z systemem PACS firmy Pixel Technology posiadanym przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Możliwość wysłania z bezpośrednio z aparatu wiadomość email z obrazami z badania i raportem | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj. objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC, AC, FL, NT, BPD oraz oceny ryzyka trysomii 13/18/21. | Tak |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Aparat wyposażony w funkcję zdalnego serwisu aparatu przez sieć internetową przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych, umożliwiający zdalną diagnostykę. Moduł umożliwiający przeładowanie oprogramowania aparatu, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | Tak, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w funkcję zapewniającą bezpieczeństwo pracy poprzez szybki test poprawności działania głowic ,dostępny dla użytkownika, | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 36 miesięcy, podać |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                            podpis  upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-2  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

Nazwa Wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  2  zamówienia

Dostawa 1 sztuki  aparatu ultrasonograficznego (USG) pediatryczno-neonatologicznego

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nowoczesny stacjonarny aparat ultrasonograficzny o wysokiej ergonomii z układem jezdnym umożliwiającym łatwe przemieszczanie oraz zintegrowanym systemem archiwizacji danych wyposażony w dysk SSD. | TAK Ilość skrętnych kół z blokadą: 4 |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Platforma sprzętowa oferowanego ultrasonografu wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2022 roku. | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta ultrasonografu dla dostawcy na dystrybucję oraz serwis dostarczonego ultrasonografu. | TAK Min. 5 lat , podać |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu oraz motorową regulacją wysokości i fizyczną klawiaturą alfanumeryczną. | TAK Obrót o kąt: min. 60º (+/- 30 stopni) Regulacja wysokości pulpitu w zakresie min.: 160 mm, podać |  |
|  | Tradycyjne (nie cyfrowe na ekranie dotykowym) suwaki TGC do regulacji wzmocnienia w zależności od głębokości obrazowania. | TAK |  |
|  | Czas uruchamiania aparatu do stanu gotowości do badania. | TAK max. 65 sekund, podać |  |
|  | System operacyjny ultrasonografu nie starszy niż Windows 10. | TAK, podać |  |
|  | Monitor IPS LED, wysokiej rozdzielczości, kolorowy. | TAK, min. przekątna: 23” rozdzielczość min. 1920 x 1080 |  |
|  | Możliwość regulacji wielkości okna diagnostycznego. | TAK |  |
|  | Tryb StandBy (SLEEP) umożliwiający szybkie uruchomienie (wybudzenie) aparatu. | TAK Czas wybudzenia: max. 10 s, podać |  |
|  | Dotykowy panel LED do obsługi ultrasonografu z regulacją pochylenia. | TAK Przekątna min. 12’’ rozdzielczość min. 1280 x 800 podać, |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania. | TAK Min. 11 000 000, podać |  |
|  | Możliwość programowania funkcji przypisanych do klawiszy funkcyjnych aparatu. | TAK Min. 10 programowalnych klawiszy, podać |  |
|  | Zintegrowany – wbudowany, podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury. | TAK |  |
|  | System z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK min. 14 bit ADC, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic możliwych do podłączenie. | TAK min. 1-25 MHz, podać |  |
|  | Maksymalna wartość dynamiki w trybie B – mode. | TAK min. 310 dB, podać |  |
|  | Bezpinowe złącza głowic. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych. | TAK min. 5, podać |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „framerate” dla trybu B (obrazów/sekundę). | TAK Min. 2700 Hz, podać |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „framerate” dla trybu CD (obrazów/sekundę). | TAK Min. 500 Hz, podać |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „framerate” dla trybu PW (obrazów/sekundę). | TAK Min. 280 Hz, podać |  |
|  | Zakres prędkości Color Doppler (CD). | TAK min. 4 m/s, podać |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD). | TAK min. 7 m/s, podać |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Ciągły (CW). | TAK min. 30 m/s, podać |  |
|  | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego (CD). | TAK min. 18 kHz, podać |  |
|  | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD). | TAK min. 30 kHz, podać |  |
|  | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Ciągłego (CW). | TAK min. 75 kHz, podać |  |
|  | Zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD). | TAK min. +/- 89 stopni, podać |  |
|  | Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD). | TAK min. 0,2 - 25 mm, podać |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania aparatu. | TAK min. 41 cm, podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (CINE MEMORY). | TAK min. 60000 obrazów w trybie 2D, podać |  |
|  | Tryby pracy aparatu: 2D (B-mode), M-mode, Color Doppler (CD), Power Doppler (PD), Kierunkowy Power Doppler (DPD), Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), Ciągły Doppler (CW), Tkankowy Doppler (TDI), TRIPLEX, DUPLEX. Tryb Fullscreen umożliwiający wyświetlanie obrazu na pełnym ekranie zarówno w czasie rzeczywistym jak i po zamrożeniu. | TAK min. 8 częstotliwości bazowych dla trybu B-Mode min. 4 częstotliwości bazowe dla trybu CD podać |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu oraz trybów Dopplerowskich przy użyciu jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe SpatialCompound/Cross Beam na głowicach: convex, liniowa, endowaginalna, Microconvex działające w trybie 2D oraz trybach dopplerowskich. Ustawienia indeksu. | TAK min. 3 stopni ustawień, podać |  |
|  | Obrazowanie typu MR wygładzające obraz tzw. SonoMR lub jego ekwiwalent o analogicznej funkcjonalności. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji stopnia udziału algorytmu SonoMR. Ustawienia indeksu. | TAK min. 5 stopni, podać |  |
|  | Maksymalna ilość ognisk głowicy pracujących jednocześnie. | TAK min. 8, podać |  |
|  | Zoom dla obrazów na żywo, obrazów zamrożonych i obrazów z pamięci CINE. | TAK min. 40 krotny, podać |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań (dla każdego pakietu, z możliwością edycji): Kardiologiczne, Naczyniowe, Ortopedyczne, Tarczycy, Jąder Położniczych, Ginekologicznych, Urologicznych, Jamy brzusznej, Piersi. | TAK |  |
|  | Automatyczne pomiary prędkości przepływów. | TAK |  |
|  | Pomiary odległości, pola powierzchni, objętości, obrysu. | TAK |  |
|  | Zintegrowany (wbudowany w aparat) system archiwizacji pacjentów i obrazów z portami USB na przedniej ścianie aparatu. Możliwość nagrywania badań na żywo na PENDRIVE (pamięć USB). | TAK |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny umożliwiający zapis badań na nośnikach typu PENDRIVE w trybie Real-Time Recording. | TAK |  |
|  | Wbudowany dysk twardy SSD. | TAK min. 1TB, podać |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów oraz sekwencji filmowych na dysk twardy oraz płyty CD, DVD, pamięci PEN w formatach BMP, JPG, TIFF, MPEG, AVI. | TAK |  |
|  | Wyjście (output) sygnałów: HDMI, VGA. | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Porty USB w standardzie 3.0. | TAK Min. 4, podać |  |
|  | Głowica liniowa dedykowana do badań piersi, tarczycy wykonana w technologii monokryształu tzw. PureWave lub Single Crystal | TAK min. Ilość elementów: 256 min. zakres częstotliwości: 3 – 19 MHz min. szerokość czoła głowicy: 55 mm, podać |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technologii monokryształu tzw. PureWave lub Single Crystal | TAK min. Ilość elementów: 192 min. Zakres częstotliwości: 1 – 7 MHz, podać |  |
|  | Głowica sektorowa do diagnostyki kardiologicznej pediatrycznej wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal | TAK min. Ilość elementów: 64 min. zakres częstotliwości: 2 – 7 MHz (+/- 2 MHz) min. pole widzenia głowicy: 90 stopni, podać |  |
|  | Głowica microconvex dedykowana do badań pediatrycznych i neonatologicznych wykonaną w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal | TAK min. Ilość elementów: 192 min. zakres częstotliwości: 2 – 11 MHz min. kąt patrzenia głowicy: 100 stopni, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową dedykowaną do badań naczyniowych, małych narządów, układu mięśniowo szkieletowego wykonana w technologii monokryształu tzw. PureWave lub Single Crystal | TAK min. Ilość elementów: 192 min. zakres częstotliwości: 3 – 19 MHz max. szerokość czoła głowicy 45 mm |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex dedykowana do diagnostyki prenatalnej wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal | TAK min. Ilość elementów: 192 min. zakres częstotliwości: 2 – 9 MHz |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę objętościową convex dedykowana do diagnostyki położniczej wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal | TAK min. Ilość elementów: 192 min. Zakres częstotliwości: 1 – 8 MHz min. kąt skanowania: 75 stopni |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalna/endorektalna dedykowana do badań ginekologicznych oraz urologicznych wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal | TAK min. Ilość elementów: 192 min. Zakres częstotliwości: 2 – 11 MHz min. pole widzenia 220 stopni max. wielkość czoła głowicy: 20 x 20 mm |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną do badań 3D/4D typu endo | TAK min. Ilość elementów: 192 Zakres częstotliwości min. 3-10 MHz |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne. Stan na dzień składania ofert. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii fali poprzecznej ShearWave punktowa. Stan na dzień składania ofert. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii fali podłużnej z pomiarami Strain Ratio. Stan na dzień składania ofert. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalny tryb obrazowania dedykowany do mikroprzepływów tzw. Mikrowaskularyzacja inny niż tryb Color i Power Doppler. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem środka kontrastującego. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wzmacniające wizualizację igły biopsyjnej. Stan na dzień składania ofert. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar NT. Stan na dzień składania ofert. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne pomiary biometrii płodu. | TAK Min. BPD, HC, AC, FL, Humerus |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet obrazowania trójwymiarowego 3D/4D. w tym funkcję zmiany położenia sztucznego źródła światła tzw. HD View, FetusRealisticView. Stan na dzień składania ofert. | TAK |  |
|  | Aparat USG musi posiadać wgrane niezbędne licencje pakietu DICOM 3.0 (Storage, Worklista, Print) wraz z przeprowadzeniem integracji z systemem PACS firmy Pixel Technology posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o protokoły BIRADS. Stan na dzień składania ofert. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wewnętrzne zintegrowane zasilanie bateryjne. | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno-biała. | TAK Cyfrowy printer |  |
|  | Zasilanie. | TAK 200 - 240V, 50 – 60Hz |  |
|  | Pobór energii. | TAK max. 700 VA |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 36 miesięcy, podać |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                            podpis  upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy