Załącznik nr 2-1  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

Nazwa Wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  1  zamówienia

Dostawa 1 sztuki  inkubatora transportowego wyposażonego w respirator i CPAP.

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2023.Gotowy do użytku | Tak |  |
| I. | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Inkubator przeznaczony do transportu wewnętrznego noworodka | Tak |  |
|  | Wyposażony w: |  |  |
| 2. | Respirator z wbudowaną funkcją nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą dwufazowego NCPAP | Tak |  |
| 3 | Pompa infuzyjna strzykawkowa – 2 szt. | Tak |  |
| 4 | Kardiomonitor | Tak |  |
| I.1. | INKUBATOR DO TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO |  |  |
| 1.1 | Wymiary łóżeczka (materacyka) (długość x szerokość x grubość) min. długość 65 cm +/- 2 cm | podać |  |
| 1.2 | Zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej min. 8 cali, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia (regulacja wielopłaszczyznowa) umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora. | Tak, podać |  |
| 1.3 | UPS zapewniający zasilanie inkubatora oraz nawilżacza podczas transportu | Tak, podać |  |
| 2.0 | Kopuła inkubatora | Tak |  |
| 2.1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | Tak, podać |  |
| 2.2 | Otwierane 2 długie ścianki kopuły z lewej i prawej strony o kąt 180 stopni powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. | Tak, podać |  |
| 2.3 | Otwory pielęgnacyjne min. 6 sztuk | Tak, podać |  |
| 2.4 | Uszczelnione otwory (przepusty) min. 7 sztuk, na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania. | Tak, podać |  |
| 2.5 | Materacyk otoczony wewnętrznymi, demontowalnymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora w trybie otwartym | Tak |  |
| 2.7 | Elektrostatyczny filtr powietrza z funkcją wyświetlania informacji o konieczności jego wymiany . | Tak |  |
| 2.8 | Szuflada do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk bez konieczności otwierania kopuły inkubatora. Dostęp do szuflady dla kaset RTG z obu stron kopuły inkubatora. | Tak |  |
| 2.9 | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora. | Tak, podać |  |
| 2.0 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora - dwustrumieniowy | Tak |  |
| 2.10 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza działa w pełni automatycznie po otwarciu ściek kopuły lub otworów pielęgnacyjnych. | Tak |  |
| 2.11 | Swobodny dostęp do inkubatora z 4 stron | Tak |  |
| 2.12 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora z włączonym nawilżaniem ≤ 44 dB | Tak, podać |  |
| 3.0 | Regulacja nawilżania | Tak |  |
| 3.1 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1% | Tak |  |
| 3.2 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń | Tak |  |
| 3.3 | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury zbliżonej do temperatury wrzenia. | Tak |  |
| 3.4 | Współpraca z jednorazowymi (jednopacjentowymi) zestawami do napełniania nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody | Tak, podać |  |
| 4.0 | Regulacja temperatury | Tak |  |
| 4.1 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: 24 – 38,0 0C | Tak podać |  |
| 4.2 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 35 – 38,00C | Tak podać |  |
| 5.0 | Tlenoterapia |  |  |
| 5.1 | Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% | Tak podać |  |
| 5.2. | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). | Tak |  |
| 6.0 | Monitorowanie | Tak |  |
| 6.1 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora - stężenie tlenu pod kopułą inkubatora, - wilgotność względna, - informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub %. | Tak |  |
| 6.2 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy | Tak, |  |
| 6.3 | Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów, bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta: - temperatury z obu czujników, - wilgotności, - stężenia tlenu, - moc grzałki. | Tak |  |
| 7.0 | Alarmy | Tak |  |
|  | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: | Tak |  |
| 7.1 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | Tak |  |
| 7.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) | Tak |  |
| 7.3 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | Tak |  |
| 7.4 | Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu | Tak |  |
| 7.5 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | Tak |  |
| 8.0 | EKSPLOATACJA |  |  |
| 8.1 | Ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 8.2 | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji. |  |  |
| 9.0 | Wyposażenie |  |  |
| 9.1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia -3 sztuki | Tak |  |
| 9.2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji -1 sztuka | Tak |  |
| 9.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9.4 | Pokrowce bawełniane na materacyk – 2 sztuki | Tak |  |
| 9.5 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury – 8 sztuk | Tak |  |
| 9.8 | Jednorazowe (jednopacjentowe) zestawy do napełniania nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody -5 sztuk | Tak |  |
| 9.9 | Możliwość rozbudowy inkubatora o wbudowany pulsoksymetr w technologii Nellcor / Massimo z obsługą i monitorowaniem z poziomu panelu sterującego inkubatora. | Tak |  |
| 9.10 | Możliwość rozbudowy inkubatora o wbudowaną wagę umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora – zakres pomiaru min. 300-6500 g | Tak, podać |  |
| 9.11 | Podstawa jezdna na kółkach (wszystkie wyposażone w hamulec) z uchwytem do butli gazowej i półką na respirator | Tak, podać |  |
| 9.12 | Butla tlenowa wraz z reduktorem -1 sztuka | Tak |  |
| 9.13 | Butla powietrzna wraz z reduktorem -1 sztuka | Tak |  |
| I.2. | RESPIRATOR Z WBUDOWANĄ FUNKCJĄ NIEINWAZYJNEGO WSPOMAGANIA ODDECHU U NOWORODKÓW METODĄ DWUFAZOWEGO NCPAP | Tak |  |
| 1. | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony | Tak |  |
| 2. | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg do 30 kg | Tak |  |
| 3. | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów | Tak |  |
| 4. | Pneumatyczny układ wydechowy pozbawiony zastawek oraz membran | Tak |  |
| 5. | Zasilanie |  |  |
| 5.1 | 230V, 50/60 Hz (zasilacz wbudowany w aparat) | Tak |  |
| 5.2 | 24 VDC | Tak |  |
| 5.3 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 180 minut pracy – we wszystkich trybach pracy | Tak |  |
| 5.4 | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,8 – 6,0 bar | Tak |  |
| 6. | Pobór mocy - max. 120 W | Tak, podać |  |
| 7. | Wymiary maksymalne do: 33 x 40 x 55 cm | Tak, podać |  |
| 8. | Waga respiratora – bez podstawy ≤ 23 kg | Tak, podać |  |
| 9. | Wbudowany port komunikacji min. RS232, USB, VGA, Ethernet | Tak |  |
| 10. | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | Tak |  |
| 11. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu | Tak |  |
| 12. | Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu( NO) | Tak |  |
| 13. | Wbudowany port nebulizatora | Tak |  |
| 14. | Ochrona przed wilgocią min. IP21 | Tak, podać |  |
|  | METODY WENTYLACJI | Tak |  |
| 1. | CMV | Tak |  |
| 2. | SIMV | Tak |  |
| 3. | PTV lub SIPPV | Tak |  |
| 4. | NIPPV | Tak |  |
| 5. | nCPAP | Tak |  |
| 6. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną | Tak |  |
| 7. | Wentylacja z objętością gwarantowaną (VT) | Tak |  |
| 8. | Oddech ciśnieniowo kontrolowany z możliwością stosowania w trybach wentylacji wymuszonej CMV, synchronizowanej AC i SIMV oraz spontanicznej | Tak |  |
| 9. | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) | Tak |  |
| 10. | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP lub DuoPAP lub BiLevel | Tak |  |
| 11. | Funkcja synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) zmiany z niskiego na wysoki poziom CPAP – „westchnienia” (nie dopuszcza się czujników brzusznych pacjenta). | Tak |  |
| 12. | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 45% | Tak, podać |  |
| 13. | Wdech manualny | Tak |  |
| 14. | Wentylacja awaryjna przy bezdechu | Tak |  |
| 15. | Możliwość łączenia aparatu z monitorami pacjenta, umożliwiając wyświetlanie danych respiratora na ekranie monitora | Tak |  |
| 16. | Tlenoterapia wysokim przepływem HFOT | Tak |  |
| 17. | Możliwość rozbudowy o moduł automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. | Tak |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIALNE | Tak, podać |  |
| 1. | Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min | Tak, podać |  |
| 2. | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 2– 300 ml | Tak, podać |  |
| 3. | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 3 s | Tak, podać |  |
| 4. | Czas narastania ciśnienia minimalny zakres 0,1 – 3 s | Tak, podać |  |
| 5. | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowej minimum od 0 do 65 mbar | Tak, podać |  |
| 6. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | Tak, podać |  |
| 7. | Ciśnienie wspomagania PS minimalny zakres od 0 do 65 cmH2O | Tak, podać |  |
| 7. | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 30 mbar | Tak, podać |  |
| 8. | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,2 – 10 l/min | Tak, podać |  |
| 9. | Czułość wydechowa, minimalny zakres 5-50 % przepływu szczytowego | Tak, podać |  |
|  | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI | Tak, podać |  |
| 1. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 12” | Tak, podać |  |
| 2 | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny z regulacją jasności dla obu trybów oddzielnie | Tak |  |
| 3 | Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 14 dni | Tak, podać |  |
| 4 | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | Tak |  |
| 5 | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  |
| 6 | Całkowita częstość oddychania | Tak |  |
| 7 | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta | Tak |  |
| 8 | Ciśnienie wdechowe (PIP) | Tak |  |
| 9. | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych (Pśred/ MAP) | Tak |  |
| 10. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP) | Tak |  |
| 11. | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
| 12. | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | Tak |  |
| 13. | Przeciek | Tak |  |
| 14. | I:E lub Tinsp. | Tak |  |
| 15. | Podatność (C) | Tak |  |
| 16. | Oporność (R) | Tak |  |
| 17. | C20/C | Tak |  |
| 18. | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | Tak |  |
| 19. | Obrazowanie pętli oddechowych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | Tak |  |
| 20. | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych | Tak |  |
| 21. | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej | Tak |  |
| 22. | Możliwość wykonania i zapisania zrzutu ekranu | Tak |  |
| 23. | Jednoczesna prezentacja na ekranie przebiegu krzywej ciśnienia oraz min. 6 trendów mierzonych parametrów | Tak, podać |  |
| 24. | Możliwość eksportu danych pacjenta poprzez port USB | Tak |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 1. | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
| 2. | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | Tak |  |
| 3. | Braku zasilania w tlen | Tak |  |
| 4. | Braku zasilania w powietrze | Tak |  |
| 5. | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | Tak |  |
| 6. | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | Tak |  |
| 7. | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak |  |
| 8. | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak |  |
| 9. | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | Tak |  |
| 10. | Bezdechu z czasem bezdechu regulowanym w zakresie min. 5-50 sek. | Tak, podać |  |
| 11. | Regulacja głośności alarmów min. 4 stopnie | Tak, podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Wielofunkcyjny układ oddechowy noworodkowy podwójnie ogrzewany, z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz, przekrój rur – 10 mm, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra – 3 sztuki - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 – 1,3 m - odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,3 - 1,4 m, wykonany z materiału odprowadzającego wilgoć na zewnątrz poprzez przepuszczalną strukturę wielowarstwową - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy dł. 1,8 – 1,9 m, rozłączny z połączeniem typu Luer - zestaw adapterów, w tym złączka do nCPAP - porty do podaży i pomiaru NO - restryktor przepływu - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł. 1,2 – 1,3 m - 4 klipsy | Tak, podać |  |
| 3. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga max. 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | Tak, podać |  |
| 4. | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 6 szt. | Tak, podać |  |
| 5. | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra – 3 sztuki W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,1 - 1,2 m,  wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - łącznik nawilżacza z respiratorem dł. 0,5 – 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy dł. 2,0 – 2,1 m - generator - kołyska do zamocowania generatora na czepcu | Tak, podać |  |
| 6. | Końcówka donosowa w trzech rozmiarach po trzy z każdego rozmiaru | Tak, podać |  |
| 7. | Maseczka donosowa w 4 rozmiarach po dwa z każdego rozmiaru | Tak, podać |  |
| 8. | Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Po 6 sztuk z różnych rozmiarów. Czepiec do terapii wymiennych posiada następujące cechy: - wykonany z jednego kawałka miękkiego materiału kompozytowego Fabrifoam® (chroniony patentem) o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza, ograniczającego przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, a także o właściwościach wyciszających hałas pochodzący z otoczenia oraz zabezpieczających przed utratą ciepła i utrzymujących komfort termiczny, posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, - z możliwością uzyskania bezpośredniego dostępu do ciemiączka i naczyń pacjenta bez wpływu na stabilność i funkcje utrzymujące, w postaci opaski owijanej wokół główki, - posiadający perforację w części płatu potylicznego, - o konstrukcji w postaci opaski, - z możliwością regulacji obwodu głowy pacjenta w zależności od potrzeb (zmniejszanie lub zwiększanie obwodu), - z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), które umożliwiają umiejscowienie interfejsu NIV lub HFOT w różnych pozycjach, - część pokrywająca małżowiny uszne z możliwością inspekcji stanu skóry i/lub higienizacji części zausznej, bez konieczności zdejmowania czepca, - wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały, - z miarką do ustalenia właściwego rozmiaru. Dostępne rozmiary: - obwód głowy do 24 cm, rozm. XXS - obwód głowy 24-28 cm, rozm. XS - obwód głowy 28-31 cm, rozm. S - obwód głowy 31-34cm, rozm. M - obwód głowy 34-38 cm, rozm. L - obwód głowy 38-42 cm, rozm. XL | Tak, podać |  |
| I.3 | POMPA INFUZYJNA STRZYWKAWKOWA – 2 SZT. | Tak |  |
| 1 | Pompa wyposażona w miękką klawiaturę i wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 2 | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml | Tak |  |
| 3 | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | Tak |  |
| 4 | Szybkość dozowania min. 0,01 - 990 ml/h | Tak, podać |  |
| 5 | Szybkość dozowania Bolus-a min. 1600 ml/h | Tak, podać |  |
| 6 | Bolus manualny i automatyczny – tzn. z możliwością zaprogramowania objętości / dawki. | Tak |  |
| 7 | Programowane parametry podaży Bolus-a: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | Tak |  |
| 8 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | Tak |  |
| 10 | Rozbudowany system alarmów: - nieprawidłowa strzykawka - 5 min do opróżnienia strzykawki - pusta strzykawka - 5 min do końca infuzji - koniec infuzji - 30 min do rozładowania akumulatora - akumulator rozładowany - okluzja - pompa uszkodzona | Tak, podać |  |
| 11 | Czas pracy z wbudowanego akumulatora min. 14 h przy infuzji 1ml/h | Tak, podać |  |
| 12 | Strzykawka montowana od czoła pompy, za odchylanym panelem przednim. | Tak |  |
| 13 | Możliwość podawania bolusa ręcznie lub automatycznie z nastawioną objętością lub dawką leku | Tak |  |
| 14 | Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: - nazwa leku, - szybkość dozowania leku - objętość do podania, stan naładowania akumulatora. |  |  |
| 15 | Waga pompy do 1.5 kg | Tak, podać |  |
| I.4 | KARDIOMONITOR | Tak |  |
| 1. | Parametry ogólne Kardiomonitor przenośny umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych pacjenta w trakcie transportu: - EKG, HR, analiza zaburzeń pracy serca - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia NBP - Inwazyjny pomiar ciśnienia - Saturacja SpO2 - Pomiar temperatury | Tak |  |
| 2. | Budowa Kardiomonitor o budowie modułowej, moduły pomiarowe fabrycznie wbudowane z możliwością podpięcia rozszerzeń modułowych. Konstrukcja nieposiadająca wewnętrznych wentylatorów. Wysoka odporność na zabrudzenia, zalanie (min. IP32), wstrząsy, uderzenia, upadki (klasa 7M3 min. z 1 m) potwierdzona w dokumentach producenta. Kardiomonitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin. Automatyczne ładowanie akumulatora. Bateria litowo-jonowa o pojemności min. 2000mAh oraz z wskaźnikiem naładowania.. Zasilanie 100-240V, 50 Hz. Waga max. 1,5 kg | Tak, podać |  |
| 3. | Alarmy Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres czasu od 1 do 5 minut oraz na stałe. Możliwość wyłączania alarmów poszczególnych parametrów. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych wraz z odcinkami krzywych dynamicznych. Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu. Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem (min. 10 progów głośności). | Tak, podać |  |
| 4. | Prezentacja danych i obsługa Wyświetlanie wartości liczbowych i krzywych dynamicznych na wbudowanym ekranie LCD TFT, możliwość równoczesnej prezentacji min. 3 krzywych dynamicznych różnych parametrów (z możliwą rozbudową do 5 krzywych) a w przypadku monitorowania EKG wszystkich 12 odprowadzeń Kardiomonitor wyposażony w wyświetlacz o przekątnej min 6’ o rozdzielczości min. 1024x480 pikseli, pamięć pomiarów i danych demograficznych pacjenta. Obsługa za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie), wszystkie przyciski obsługi dostępne na ekranie dotykowym. Moduł wyposażony w czujnik oświetlenia automatycznie dostosowujący poziom podświetlenia ekranu. Autorotacja ekranu względem położenia. Możliwość konfiguracji ekranów z prezentacją danych wg wytycznych Użytkownika z zapisem min. 20 takich konfiguracji. Możliwość dowolnej konfiguracji przycisków szybkiej obsługi. | Tak, podać |  |
| 5. | EKG / oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG Możliwość jednoczesnego wyświetlenia zapisu EKG 12 odprowadzeń przy użyciu kabla 5 lub 6 elektrodowego Pomiar HR w zakresie min 20-300 /min z dokładnością min +/- 1% Pomiar częstości oddechu w zakresie min 0-120 odd/min z dokładnością +/-1 odd/min Monitorowanie i alarmy długości odcinka QT i QTc. Monitorowanie i alarmy uniesienia odcinka ST. Rozpoznawanie i sygnalizacja alarmowa zaburzeń rytmu, w tym co najmniej: asystolii, bradykardii, tachykardii, migotania komór, migotania przedsionków. | Tak, podać |  |
| 6. | SpO2 Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%. Zakres pomiarowy tętna min. 40-300 /min | Tak, podać |  |
| 7. | NIBP Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP) Zakres pomiarowy min. 10-270 mmHg Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły, sekwencja Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min od 1 min. do 24 godz. | Tak, podać |  |
| 8. | Temperatura Monitorowanie temperatury w zakresie min 0-45˚C Możliwość pomiaru powierzchniowego lub głębokiego (w komplecie odpowiednie czujniki). | Tak, podać |  |
| 9. | Inwazyjny pomiar ciśnienia w dwóch kanałach (IBP) – Pomiar w zakresie min. od -40 do +360 mmHg, dokładność całkowita (z przetwornikiem) nie gorsza niż +/-4% lub +/-4mmHg. Obliczanie PPV albo SPV. Obliczanie ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. | Tak, podać |  |
| 12. | Inne parametry Automatyczny zapis danych pacjenta w pamięci urządzenia. Możliwość rozbudowy o komunikację bezprzewodową z centralą monitorującą. Możliwość rozbudowy kardiomonitora o dodatkowy pomiar saturacji z możliwością pracy w transporcie. | Tak |  |
| 13. | Wyposażenie (dotyczy każdego kardiomonitora): - przewód wielorazowy EKG 3 odprowadzeniowy – 1 szt - czujnik wielorazowy SpO2 z przewodem – 1 szt - komplet mankietów do pomiaru ciśnienia, min 3 rozmiary – 1 kpl - czujnik wielorazowy temperatury (powierzchniowy lub centralny) – 1 szt | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                            podpis  upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-2  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

Nazwa Wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  2  zamówienia

Dostawa 2 sztuk  respiratorów noworodkowych

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe rok produkcji 2023, gotowe do użytku | TAK |  |
|  | Parametry ogólne respirator noworodkowy |  |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji noworodków o masie ciała od 0,4 kg do 10 kg oraz dzieci o masie ciała od 5 kg do 20 kg. | TAK |  |
|  | Urządzenie jest przeznaczone do użytku stacjonarnego w szpitalach i punktach pierwszej pomocy lub do transportu pacjenta wewnątrz szpitala. | TAK |  |
|  | Respirator umieszczony na wózku jezdnym | TAK |  |
|  | Możliwość posadowienia na specjalnie dedykowanym niskim wózku (wysokość max 110 cm) celem lepszego wykorzystania przestrzeni przyłóżkowej (opcja do ewentualnej rozbudowy w przyszłości) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zawieszenia ekranu (jednostki monitorująco/sterującej) w odległości do 9 m od jednostki wentylacyjnej (opcja do ewentualnej rozbudowy w przyszłości) | TAK, podać |  |
|  | Wyposażony w boczne szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów. | TAK |  |
|  | Ekran wyposażony w gniazda HDMI, 4 porty USB oraz 3 porty szeregowe RS232 i jeden port LAN. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania zawartości ekranu do celów demonstracyjnych na podłączonym urządzeniu zewnętrznym (np. rzutniku). | TAK |  |
|  | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Możliwość umiejscowienia układu pacjenta po obu stronach jednostki zasilającej w gazy | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar. | TAK, podać |  |
|  | Zabezpieczenie miejsca połączenia zastawek z rurami układu oddechowego przed przypadkowym uszkodzeniem lub rozłączeniem dzięki metalowemu wspornikowi ochronnemu. | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut. | TAK, podać |  |
|  | Test akumulatora pozwalający określić jego przybliżony czas pracy. | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia w dodatkowy akumulator o żywotności 48 miesięcy. | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia w jednostkę zasilania w gaz GS500. | TAK |  |
|  | Dostęp do konfiguracji systemu respiratora chroniony hasłami indywidualnie ustawianymi dla Użytkownika i serwisu. | TAK |  |
|  | Eksportowanie ustawionej konfiguracji na inne respiratory tego samego typu przy pomocy nośnika pamięci USB. | TAK |  |
|  | Zrzuty ekranu z możliwością ich eksportowania na USB. | TAK |  |
|  | Komunikat o zalecanym teście aparatu i obwodu oddechowego po włączeniu urządzenia. Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji. | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji | TAK |  |
|  | PC-CMV, PC-AC (CMVAssist). | TAK |  |
|  | PC-SIMV. | TAK |  |
|  | PEEP/SPN-CPAP(PS i VS) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację PC-APRV. | TAK |  |
|  | Tlenoterapia wysokiego przepływu. | TAK |  |
|  | Wdech ręczny. | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną. | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem objętością VS z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną. | TAK |  |
|  | Funkcja włączania westchnień. | TAK |  |
|  | Oddech z gwarantowaną objętością z możliwością stosowania w trybach wentylacji synchronizowanej AC i SIMV, HFO oraz spontanicznej. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę lub kaniule donosowe (NIV) możliwa w trybach SPN-CPAP i PC-CMV. | TAK |  |
|  | Wentylacja HFO | TAK |  |
|  | Wentylacja z wysokimi częstościami HFO. | TAK |  |
|  | Regulacja częstotliwości HFO - zakres minimalny od 5 do 20 Hz. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja amplitudy HFO - zakres minimalny od 5 do 90 cm H2O. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja I:E przy HFO. | TAK |  |
|  | Wentylacja z wysokimi częstościami HFO z automatyczną regulacją amplitudy w celu utrzymania nastawionej objętości oddechów. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego zadawania westchnień w trakcie wentylacji HFO. | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych podczas HFO MAP hfod 5 do 50 mbar. | TAK |  |
|  | Funkcje automatyczne |  |  |
|  | Automatyczne programowanie parametrów wentylacji i granic alarmowych na podstawie wprowadzonej masy ciała pacjenta noworodkowego. | TAK |  |
|  | Automatyczne programowanie parametrów wentylacji i granic alarmowych na podstawie należnej masy ciała wylicznej na podstawie wprowadzonego wzrostu pacjenta dziecięcego. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego natlenowania pacjenta do toalety oskrzeli z regulacją stężenia tlenu. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej adaptacji do przecieków. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej kompensacji przecieków. | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC). Dostępne w trybach spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki intubacyjnej w rozmiarze min. 2 - 8 mm oraz rurki tracheostomijnej w rozm. min. 2,5 - 8 mm; stopień kompensacji regulowany w zakresie 0 -100%. | TAK, podac |  |
|  | Parametry regulowane | TAK |  |
|  | Częstość oddechów przy wentylacji CMV - zakres minimalny 5 - 150 min. | TAK, podać |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu - zakres minimalny od 2 - 200 ml. | TAK, podac |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych - zakres minimalny od 5 do 60 cm H2O. | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV - zakres minimalny od 5 do 60 cm H2O. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP - zakres minimalny od 0 do 30 cm H2O. | TAK, podać |  |
|  | Regulowany czas wdechu - zakres minimalny od 0,1 do 3,0 s. | TAK, podać |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie - zakres minimalny od 21-100%. | TAK, podać |  |
|  | Przepływowy trigger oddechowy z automatyczną adaptacją do występujących przecieków- zakres minimalny triggera 0,3 l/min-5,0 l/min. | TAK, podać |  |
|  | Zakres ustwień przepływu w terapii O2: noworodki 2-15 l/min; dzieci 2-30 l/min. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP; | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość łatwego prowadzenia wentylacji ze stałą proporcją I:E dzięki jednoczesnej zmianie RR i Tins. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów bezpośrednio w czasie rzeczywistym (QuickSet). | TAK |  |
|  | Obrazowanie parametrów mierzonych i obliczanych | TAK |  |
|  | Częstość oddechów wymuszonych, wyzwalanych, spontanicznych oraz wartość sumaryczna. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu VTi. | TAK |  |
|  | Objętość wydechowa pojedynczego oddechu VTe. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu spontanicznego. | TAK |  |
|  | Oddechowa objętość wentylacji minutowej MV z korektą przecieku. | TAK |  |
|  | Spontaniczna wydechowa objętość minutowa, całkowita bez kompensacji przecieku. | TAK |  |
|  | Objętość minutowa przecieku. | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP. | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe PIP. | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie. | TAK |  |
|  | Podatność i oporność dynamiczna płuc. | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie respiratora trendu DCO2. | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu czujnikiem paramagnetycznym. | TAK |  |
|  | Pomiar przepływu czujnikiem proksymalnym. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji na ekranie warości parametrów ustawionych i ich warości mierzonych. | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie RSBI. | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | Kolorowy ekran respiratora o przekątnej roboczej ekranu minimum 15,6 cala. | TAK, podać |  |
|  | Szklany ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum 3 krzywych na ekranie. | TAK, podać |  |
|  | Skalowanie wykresów - automatyczne lub zadane przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie respiratora pętli oddechowych minimum ciśnienie/objętość, przepływ/objętość. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch pętli oddechowych. | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnych min. 10. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji krótkich trendów i krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Dziennik z możliwością zachowania min.5000 wpisów. | TAK, podać |  |
|  | Zapisywanie trendów mierzonych parametrów z min. 30 dni. | TAK, podać |  |
|  | Graficzne obrazowanie podatności i oporności płuc. | TAK |  |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. | TAK |  |
|  | Instrukcja Obsługi respiratora w języku polskim na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja proporcji samodzielnych wysiłków oddechowych pacjenta i wsparcia respiratorowego. | TAK |  |
|  | Podpowiedzi tekstowe i graficzne dotyczące minimum: trybów wentylacji, alarmów, manewrów terapeutycznych, procedur czyszczenia, stanu baterii wyświetlane na ekranie. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawień. Zmiana trybu wentylacji i poszczególnych parametrów wentylacji wymaga potwierdzenia pokrętłem. | TAK |  |
|  | Łatwe dostosowywanie wyświetlanych parametrów na ekranie - możliwość szybkiego wyboru np. parametrów spontanicznego oddechu. | TAK |  |
|  | 6 konfigurowalnych widoków ekranu. | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności. | TAK |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. | TAK |  |
|  | Za niskiej objętości oddechowej TV. | TAK |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechów – tachypnea. | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej i czasem bezdechu regulowanym w zakresie minimum 5 - 50 sekund. | TAK, podać |  |
|  | Zapamiętywanie historii alarmów. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie instrukcji pomocniczych do występującego alarmu - w postaci przyczyna alarmu i środek zaradczy. | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Nawilżacz aktywny z podgrzewaniem ramienia wdechowego i serwokontrolą temperatury i przepływu oraz przewodami do podłączenia do jednorazowych układów pacjenta. | TAK |  |
|  | Nawilżacz z funkcją niezależnego programowania temperatury ramienia wydechowego oraz poziomu nawilżania. | TAK |  |
|  | Nawilżacz z funkcją wykrywania poziomu wody w komorze. | TAK |  |
|  | Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA | TAK |  |
|  | 2 czujniki proksymalnego pomiaru przepływu. | TAK |  |
|  | Płuco testowe. | TAK |  |
|  | 2 zastawki wydechowe. | TAK |  |
|  | Ramię podtrzymujące układy oddechowe wyposażone w dodatkowe uchwyty do mocowania układów oddechowych i kabli. | TAK |  |
|  | 10 sztuk kompletnych jednorazowych układów oddechowych dla noworodków do współpracy z nawilżaczem aktywnym z podgrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym. | TAK |  |
|  | Układy oddechowe umożliwiające zmianę trybów pracy respiratora z nieinwazyjnych na inwazyjne w tym HFO i odwrotnie bez konieczności ich zmiany. | TAK |  |
|  | Zestaw startowy do wspomagania oddechowego nCPAP obejmujący generatory ciśnienia min. 3, czapeczki lub opaski min.2, maski nosowe min.2, kaniule donosowe min. 2 oraz miękkie łączniki do podłączenia z układem jednorazowym. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zastosowania pneumatycznego nebulizatora do wziewnego podawania leków. | TAK |  |
|  | Sterowanie nebuliazatorem z ekranu respiratora. | TAK |  |
|  | Nebulizator zasilany z gazów centralnych respiratora. | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
| 126 | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                            podpis  upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-3  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

Nazwa Wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  3  zamówienia

Dostawa 3 sztuk  aparatów do wentylacji nieinwazyjnej

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zaoferowane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023, gotowe do użytku | TAK |  |
| 1. | Aparat do wspomagania oddechu metodą nieinwazyjną u noworodków, wcześniaków i dzieci o ergonomicznej konstrukcji. | TAK |  |
| 2. | Może być stosowany u wcześniaków o wadze od 0,5 kg do 30 kg | TAK |  |
| 3. | Wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów (generator z przerzutnikiem strumieni). | TAK |  |
| 4. | Zasilanie | TAK |  |
| 4.1 | 230V, 50Hz ±10% | TAK |  |
| 4.2 | 12- 24 VDC | TAK |  |
| 4.3 | Z wbudowanej baterii litowej zapewniającej min. 240 minut pracy z możliwością rozbudowy o dodatkowy akumulator. | TAK, podać |  |
| 4.4 | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła sprężonych gazów w zakresie 2,8-6,5 BAR | TAK |  |
| 5. | Waga aparatu – bez podstawy max. 10 kg | TAK, podać |  |
| 6. | Wbudowany port komunikacji min. RJ45, RS232, VGA oraz USB | TAK, podać |  |
| 7. | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | TAK |  |
| 8. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) | TAK |  |
| 9. | Możliwość współpracy z generatorami różnych producentów min.: Infant Flow, Infant Flow LP, Infant Jet, MediJET, Nflow | TAK |  |
| 10. | Temperatury pracy min. 5-40ºC | TAK |  |
| 11. | Poziom głośności w decybelach w czasie pracy ≤42 dB | TAK, podać |  |
| 12. | Możliwość zaprogramowania własnych nastaw zakresów startowych respiratora, które będą zapamiętane przy każdorazowym włączeniu aparatu. | TAK |  |
| 13. | Możliwość współpracy z paramagnetycznym czujnikiem tlenowym | TAK |  |
| 14. | Tryby oddechowe |  |  |
| 14.1 | Umożliwia wspomaganie oddechu metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia | TAK |  |
| 14.2 | nCPAP | TAK |  |
| 14.3 | Tlenoterapia wysokimi przepływami HFNC (HFOT) | TAK |  |
| 14.4 | Funkcja synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) nie wymagająca stosowania żadnych czujników zewnętrznych | TAK |  |
| 14.5 | Automatyczne sterowanie podaży tlenu w układzie oddechowym FiO2 na podstawie pomiaru saturacji SpO2 w czasie wentylacji nieinwazyjnej | TAK |  |
| 15. | Parametry oddechowe regulowane |  |  |
| 15.1 | Funkcja kompensacji nieszczelności układu oddechowego | TAK |  |
| 15.2 | Stężenie tlenu 21 do 100% (regulacja płynna) | TAK |  |
| 15.3 | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 22-100% | TAK |  |
| 15.4 | Czas wdechu od 0,1 do 15 sekund, regulowany płynnie co 0,01 sek. | TAK |  |
| 15.5 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu I:E w zakresie 4:1 - 1:10 | TAK |  |
| 15.6 | Częstość oddechowa 1-120 odd/min | TAK |  |
| 15.7 | PEEP/CPAP min. 1-15 cmH2O | TAK |  |
| 15.8 | Ciśnienie wdechowe Pinsp 2 – 20 cmH2O | TAK |  |
| 15.9 | Ciśnienie Ręczne min. 2-20 cmH2O | TAK |  |
| 15.10 | Oddech manualny podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na ekranie aparatu | TAK |  |
| 15.11 | Czas obserwacji bezdechu min. 1-60 sekund z regulowaną częstością oddechów zabezpieczających | TAK, podać |  |
| 15.12 | Regulacja czułości wyzwalania oddechu - min. 10 poziomów czułości | TAK, podać |  |
| 15.13 | Przepływ regulowany w zakresie min. 0,5-20 l/min | TAK, podać |  |
| 16. | Obrazowane parametry oddechowe |  |  |
| 16.1 | Stężenie tlenu w % | TAK |  |
| 16.2 | Ciśnienie średnie, szczytowe, PEEP | TAK |  |
| 16.3 | Przepływ | TAK |  |
| 16.4 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 16.5 | Czas wydechu | TAK |  |
| 16.6 | Przeciek w % | TAK |  |
| 16.7 | I:E | TAK |  |
| 17. | Ekran |  |  |
| 17.1 | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 12” | TAK, podać |  |
| 17.2 | Możliwość regulacji jasności podświetlenia ekranu „tryb nocny” | TAK |  |
| 17.3 | Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 120 godzin | TAK, podać |  |
| 17.4 | Krzywa ciśnienia | TAK |  |
| 17.5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | TAK |  |
| 17.6 | Blokada ekranu dotykowego | TAK |  |
| 17.7 | Funkcja STANDBY (stan gotowości) | TAK |  |
| 17.8 | Funkcja zamrożenia krzywej z możliwością jej analizy | TAK |  |
| 17.9 | Funkcja zrzutu całego ekranu respiratora i zapis w pamięci aparatu z możliwością jego eksportu przez port USB | TAK |  |
| 17.10 | Podgląd historii wraz ze zmianą parametrów regulowanych | TAK |  |
| 18. | Alarmy |  |  |
| 18.1 | Wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne | TAK |  |
| 18.2 | Alarm spadku ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
| 18.3 | Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
| 18.4 | Alarm stężenia tlenu | TAK |  |
| 18.5 | Alarm bezdechu | TAK |  |
| 18.6 | Alarm wysokiej i niskiej częstości oddechowej | TAK |  |
| 18.7 | Zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
| 18.8 | Regulacja głośności alarmów | TAK |  |
| 19. | Wyposażenie |  |  |
| 19.1 | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury sztuk 1: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga max. 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | TAK, podać |  |
| 19.2 | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – sztuk 3. | TAK, podać |  |
| 19.3 | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra – 3 sztuki W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,1 - 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,5 -0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator | TAK, podać |  |
| 19.4 | Adapter łączący komorę nawilżacza – 3 sztuki | TAK |  |
| 19.5 | Maseczka donosowa min. w 3 rozmiarach po 2 szt. z każdego rozmiaru | TAK, podać |  |
| 19.6 | Czepiec do terapii wymiennych w min. 5 rozmiarach – przeznaczony do nieinwazyjnego wspomagania oddechu umożliwiający zamocowanie generatora oraz do stosowania w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej, z regulacją obwodu głowy, wykonany z miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza i ograniczającego przesuwanie główki, z możliwością uzyskania dostępu do naczyń pacjenta, z rzepami do mocowania i miarką. Po 6 szt. z różnych rozmiarów. | TAK, podać |  |
| 19.7 | Stojak jezdny | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

..................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                            podpis  upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-4  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

Nazwa Wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  4  zamówienia

Dostawa 1 sztuki  aparatu  aEEG

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023, gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. | TAK |  |
| I | Aparat aEEG / CFM 5-kanałowy do monitorowania neurologiczno-kardiologicznego |  |  |
| Parametr sprzętu |  |  |  |
|  | Zestaw komputerowy: Komputer typu All-in-One: - przekątna monitora min. 19” - procesor min. Core i5 lub równoważny - twardy dysk min 1 TB - pamięć RAM min 8 GB - min. 4 porty USB 3.0 - system operacyjny Windows 10 Pro | TAK |  |
|  | Klawiatura komputerowa | TAK |  |
|  | Mysz komputerowa | TAK |  |
|  | Ilość kanałów pomiarowych głowicy 5. | TAK |  |
|  | Ilość kanałów EEG min. 4. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu 1 kanału EKG równocześnie z min. 2 kanałami EEG. | TAK |  |
|  | Kanał Sp02 min. 1. | TAK |  |
|  | A/D-C min. 24 (bit). | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa EEG 1 (GΩ). | TAK |  |
|  | Szumy (µVrms) <2 (0-70 Hz). | TAK |  |
|  | DC napięcie wejściowe (zakres) ± 312,5 mV. | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania max. 500 Hz. | TAK |  |
|  | Rodzaje filtrów: - górnoprzepustowe 0,03-10 s - dolnoprzepustowe 10-70 Hz | TAK |  |
|  | Pasmo 0,5-70 Hz. | TAK |  |
|  | CMRR 110 dB. | TAK |  |
|  | Zasilanie przez złącze USB. | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacji z PC USB 2.0. | TAK |  |
| Parametry oprogramowania |  |  |  |
|  | Pomiar impedancji w czasie rzeczywistym (on-line). | TAK |  |
|  | Sygnalizacja zmian impedancji elektrod kolorami. | TAK |  |
|  | Zsynchronizowany wykres krzywej (mapy) impedancji elektrod na zapisie. | TAK |  |
|  | Zsynchronizowany zapis krzywej pletyzmografii. | TAK |  |
|  | Zsynchronizowany zapis krzywej saturacji. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości saturacji i rytmu serca w postaci liczbowej. | TAK |  |
|  | Alerty dźwiękowe i wizualne sygnalizujące: - wzrost impedancji - zmianę amplitudy - zmianę poziomu saturacji - zmianę częstotliwości rytmu serca | TAK |  |
|  | Możliwość samodzielnego ustawienia parametrów alertów przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego USB. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu EEG CFM do wielogodzinnego monitorowania EEG z lewej i prawej półkuli mózgu oraz ocenę jego stanu w trakcie zdarzeń, takich jak: desaturacja, bradykardia, czy tachykardia, drgawki, sen, wybudzenie i innych. | TAK |  |
|  | Automatyczne zaznaczanie kolorami zdarzeń klinicznych, takich jak: zapis typu wyładowania-depresje (burst-supression), wyładowania (epileptic like activity), depresja zapisu (depression) oraz zapis prawidłowy (normal). | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz, oraz wstecznego przeglądania zsynchronizowanego zapisu wideo podczas akwizycji sygnału i zapisu wideo. | TAK |  |
|  | Dostępne analizy: - EEG z cyfrową linijką i automatycznym pomiarem fal i częstotliwości dominującej - CFM trend oznaczany kolorami - CSA - Compressed Spectral Array - DSA - Density Spectral Array - FFT – Fast Fourier Transform - TPM – Time Potential Mapping - Mapping 3D | TAK |  |
|  | Możliwość analizy dowolnie wybranego zapisu EEG z lewej i prawej półkuli lub wybranego kanału pod względem częstotliwości poszczególnych fal, określenie fali dominującej, oraz napięcia elektrycznego fal w zakresie określonych częstotliwości. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru w oprogramowaniu pozycji elektrody odniesienia (Cz, Goldmana). | TAK |  |
|  | Baza Danych Pacjentów, zgodna z RODO umożliwiająca rejestrację pacjentów, gromadzenie badań, tworzenie opisów, eksportowanie i archiwizowanie wyników i zapisów na nośniki CD/DVD/USB. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu do pracy w sieci wielu kompatybilnych aparatów oraz w przyszłości możliwość integracji z siecią szpitalną wg standardu HL7. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznej synchronizacji bazy danych poprzez sieć LAN bez użycia serwera danych (tzw. baza rozproszona). | TAK |  |
| MAPPING 2D/3D |  |  |  |
|  | Mapowanie 2D i 3D. | TAK |  |
|  | Mapowanie potencjałów. | TAK |  |
|  | Mapowanie gęstości pola (SCD). | TAK |  |
|  | Mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie). | TAK |  |
|  | Mapowanie widma mocy względnej %. | TAK |  |
|  | Mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS). | TAK |  |
|  | Mapowanie asymetrii potencjałowej. | TAK |  |
|  | Mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości. | TAK |  |
|  | Podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy. | TAK |  |
|  | Automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości. | TAK |  |
|  | Mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz, albo laplasjanu. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) | TAK |  |
|  | Zastosowanie różnych metod interpolacji wartości. | TAK |  |
|  | Mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu. | TAK |  |
|  | Trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy. | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości. | TAK |  |
|  | Prezentacja izolinii mapy. | TAK |  |
| Zestaw do wideomonitorowania |  |  |  |
|  | Kamera wideo pracująca w sieci LAN. | TAK |  |
|  | Zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG. | TAK |  |
|  | Przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta. | TAK |  |
|  | Archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD. | TAK |  |
|  | Montaż kamery do wózka za pomocą ruchomego ramienia. | TAK |  |
| Akcesoria wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Głowica oraz kamera wideo zainstalowane na ruchomych ramionach. | TAK |  |
|  | Aparat zainstalowany na wózku medycznym na kółkach. | TAK |  |
|  | Zestaw elektrod miseczkowych (min. 26 szt.). | TAK |  |
|  | Sonda pulsoksymetru, neonatologiczna zgodna ze standardem NONIN X-Pod. | TAK |  |
|  | Paski samoprzylepne do sondy pulsoksymetru (25 szt.). | TAK |  |
|  | Pasta przewodząco-klejąca do mocowania elektrod (min. 3 szt.). | TAK |  |
|  | Moduł spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

.................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                            podpis  upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-5  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

Nazwa Wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  5  zamówienia

Dostawa 1 sztuki  Systemu HeRO do wczesnego wykrywania sepsy

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023, gotowe do użytku. |  |  |
| 1 | System do automatycznej analizy stanu pacjenta i oceny zagrożenia sepsą. | TAK |  |
| 2 | Metoda działania - nieinwazyjna | TAK |  |
| 3 | Technologia dedykowana pacjentom neonatologicznym | TAK |  |
| 4 | Skuteczność algorytmu potwierdzona klinicznie w badaniach na noworodkach (podać min. 1 publikację dostępną w zasobach PubMed) | TAK |  |
| 5 | Wynik analizy prezentowany w postaci wartości liczbowej oraz trendu graficznego zmian | TAK |  |
| 6 | Pomiar realizowany wyłącznie przy wykorzystaniu sygnałów fizjologicznych mierzonych przez posiadane przez Zamawiającego kardiomonitory, bez żadnych dodatkowych elektrod, czujników, sond i innych materiałów zużywalnych Wykonawca ponosi koszt ewentualnej rekonfiguracji lub modernizacji kardiomonitorów jeśli okaże się konieczna. | TAK |  |
| 7 | Wbudowany port USB umożliwiający eksport danych do celów badawczych | TAK |  |
| 8 | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Urządzenie musi być wyrobem medycznym w rozumieniu obowiązujących przepisów | TAK |  |
| 9 | Wyposażenie: - przewód łączący z wyżej opisanymi kardiomonitorami, - uchwyt do zamontowania na kolumnie medycznej, - zestaw akcesoriów zużywalnych dla min 100 pacjentów (jeżeli dotyczy), | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

.................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                            podpis  upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-6  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

Nazwa Wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  6  zamówienia

Dostawa 1 sztuki  TCM systemu monitorowania przez skórnego pO2 i pCO2

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023, gotowe do użytku. | TAK |  |
| 2 | Wymiary Szerokość: max. 240 mm Głębokość: max. 280 mm Wysokość: max. 140 mm Waga: max. 2,3 kg | TAK, podać |  |
| 3 | Wyświetlacz Ekran min: przekątna min. 6 cali, pojemnościowy ekran TFT, 640 × 240 pikseli, Opcje wyświetlania: widok numeryczny, widok trendów | TAK, podać |  |
| 4 | Dostępne wstępnie skonfigurowane, wybierane przez użytkownika ekrany pomiarów: wyświetlające wartości / trendy dla tcPCO2, tcPO2, RHP (względna moc grzewcza); limity alarmowe dla tcPCO2, tcPO2, wartości wyjściowe/odniesienia, wartości dla tcPCO2, tcPO2, RHP (względna moc grzewcza); wizualne sygnały alarmowe; ikony statusu (np. pozostały czas monitorowania) | TAK |  |
| 5 | Wbudowany barometr Zakres min: 350–820 mmHg lub 47–109 kPa Dokładność min ± 3 mmHg lub 0,4 kPa | TAK, podać |  |
| 6 | Zasilanie 100–240 V, 50–60 Hz Wbudowana bateria pozwalająca na pracę bez zasilania min.10 godziny. Akumulator litowo-jonowy. | TAK, podać |  |
| 7 | Przezskórne ciśnienie dwutlenku węgla/tcpCO2: - Minimalny zakres pomiaru: 0–200 mmHg. - Minimalna rozdzielczość przy pomiarze do 100mmHg - 0,1mmHg (0,01 kPa). - Minimalna rozdzielczość przy pomiarze powyżej 100mmHg - 1 mmHg (10 kPa). - Minimalny czas reakcji - nie większy niż 80 s. Przezskórne ciśnienie tlenu/tcpO2: min: 0 – 800 mmHg (0 – 106.7 kPa) | TAK, podać |  |
| 8 | W komplecie dwa czujniki: - Czujnik pomiarowy w technologii cyfrowej mierzący: tcpO2 - Czujnik pomiarowy w technologii cyfrowej mierzący: tcpCO2 | TAK |  |
| 9 | Kalibracja automatyczna. | TAK |  |
| 10 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 11 | Komunikacja: wyjście szeregowe (RS-/EIA-232), LAN port (Ethernet 10 BaseT), wyjście analogowe (0–1V). Możliwość podłączenia urządzenia do systemów monitorowania pacjenta. | TAK |  |
| 12 | Czas używania membrany czujnika powyżej 28 dni | TAK, podać |  |
| 13 | Układ alarmowy informujący o konieczności wymiany membrany | TAK |  |
| 14 | Wymiana membrany czujnika - półautomatyczna następująca poprzez umieszczenie głowicy czujnika w specjalnym urządzeniu zmieniającym i sekwencję obrotów - użytkownik nie ma kontaktu z membraną i płynami kalibracyjnymi. | TAK |  |
| 15 | Dedykowane oprogramowanie w języku polskim, komunikujące się z urządzeniem, umożliwiające ściągniecie i analizę danych z pomiaru. Oprogramowanie do tworzenia raportu z w pełni definiowanymi zakresami. Możliwość instalacji na wielu stanowiskach PC (nie pojedyncza licencja). | TAK |  |
| 16 | Wyposażenie urządzenia: |  |  |
| 17 | W komplecie dwa czujniki: - Czujnik pomiarowy w technologii cyfrowej mierzący: tcpO2 - Czujnik pomiarowy w technologii cyfrowej mierzący: tcpCO2 | TAK |  |
| 18 | Przewód do komunikacji z modułem EC5 Philips | TAK |  |
| 19 | - pierścień mocujący(opakowanie = 24 szt.), - żel przewodzący (1 szt.), - membrana czujnika (1 szt.), - butla z gazem kalibracyjnym (1 szt.). | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

.................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                            podpis  upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-7  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

Nazwa Wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  7  zamówienia

Dostawa 3 sztuk inkubatora hybrydowego

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023, gotowe do użytku. | TAK |  |
|  | Parametry ogólne inkubatora hybrydowego |  |  |
|  | Inkubator zapewniający pełną funkcjonalność inkubatora zamkniętego i inkubatora otwartego przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem. | TAK |  |
|  | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie. | TAK |  |
|  | Dostęp do wnętrza inkubatora z min. 5 stron. | TAK |  |
|  | Wysokość od podłogi do materacyka elektrycznie regulowana, zakres regulacji min. 40 cm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości dostępna po obu stronach inkubatora. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja nachylenia materacyka, dostępna z obydwu stron inkubatora, bez ingerencji w przedział pacjenta. | TAK |  |
|  | Podwójne kółka jezdne podstawy wszystkie wyposażone w hamulce. | TAK |  |
|  | Kolorowy dotykowy wyświetlacz, dostępny z obu stron inkubatora. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru między 4 różnymi widokami ekranu. | TAK |  |
|  | Widok ekranu ułatwiający prowadzenie Developmental Care. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia imienia pacjenta, oraz włączenia ekranu przyjaznego rodzicom. | TAK |  |
|  | Wyposażony w zintegrowane oświetlenie obserwacyjne (robocze) z trzystopniowym regulowanym natężeniem światła. | TAK |  |
|  | Wyposażony w zintegrowane oświetlenie nastrojowe, z możliwością wyboru koloru przez Użytkownika. | TAK |  |
|  | Wyposażony w zintegrowawne delikatne światło nocne umieszczone w przedziale pacjenta. | TAK |  |
|  | 5 bezuszczelkowych otworów dostępowych (w tym jeden z przepustem na kable lub/i obwody oddechowe) oraz w sumie 10 przepustów. | TAK |  |
|  | Gniazdo USB umożliwiające szybkie przeniesienie ustawień do innego tożsamego urządzenia. | TAK |  |
|  | Dzwonek pielęgniarski, przekazujący po podłączeniu, komunikaty alarmowe o średnim i wysokim priorytecie do centralnego systemu alarmowego szpitala. | TAK |  |
|  | Elektrostatyczny filtr powietrza. | TAK |  |
|  | Możliwość połączenia inkubatora z dedykowanym respiratorem przy pomocy sztywnego, łatwo demontowalnego i rozpinanego łącznika celem otrzymania zestawu do transportu wewnątrzszpitalnego. | TAK |  |
|  | Cztery uchwyty (nie wgłębienia) umożliwiające stabilny chwyt przy przemieszczaniu urządzenia. | TAK |  |
|  | Kopuła inkubatora | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony w funkcję ClearView ograniczającą kondensację wilgoci na wewnętrznej stronie pokrywy. | TAK |  |
|  | Po podniesieniu kopuły praca w trybie inkubatora otwartego. | TAK |  |
|  | Łóżeczko pacjenta o podstawie wysuwanej obustronnie, min. po 14 cm w jedną i w drugą stronę. | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowany, zsynchronizowany z innymi źródłami ciepła ogrzewany materacyk, sterowany z pulpitu inkubatora. | TAK – 20 pkt Inny rodzaj materacyka - 0 pkt |  |
|  | Manewr podniesienia kopuły i przejścia pomiędzy trybami otwartym/zamkniętym lub zamkniętym/otwartym w czasie nie dłuższym niż 2 sek. | TAK |  |
|  | Tryb przejściowy zapewniający ciągłe ogrzewanie pacjenta i minimalizujący straty cieplne – ciągła praca promiennika również podczas pracy w trybie inkubatora zamkniętego. | TAK |  |
|  | Szuflada do wprowadzania kasety RTG - pełna dostępność, z obydwu stron inkubatora bez konieczności przemieszczania noworodka. | TAK |  |
|  | Poziom głośności wewnątrz kopuły inkubatora < 44 dB. | TAK |  |
|  | Funkcja wykrywania otwartej ścianki i automatycznego uruchamiania kurtyny cieplnej. | TAK |  |
|  | Wilgotność | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania | TAK |  |
|  | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja autoczyszczenia nawilżacza. | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania, wartość nastawiana co 1%. | TAK |  |
|  | Praca w oparciu o jednorazowe worki wody sterylnej w układzie zamkniętym - woda doprowadzana do systemu nawilżania za pomocą linii grawitacyjnej. | TAK |  |
|  | Tryb AUTO zapewniający automatyczny dobór poziomu nawilżania do zadanej temperatury powietrza w inkubatorze. | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury | TAK |  |
|  | Inkubator posiada układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury. | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury w trybie temperatury powietrza w zakresie 20 do 39 °C w krokach co 0,1 °C. | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury w trybie temperatury skóry w zakresie 34 do 38 °C w krokach co 0,1 °C. | TAK |  |
|  | Tlenoterapia | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą. | TAK |  |
|  | Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA | TAK |  |
|  | Monitorowanie | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego odzwyczajania pacjenta od inkubatora. | TAK |  |
|  | Funkcja akceptacji chłodzenia. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego stopniowego ogrzewania pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja kangurowania ułatwiająca prowadzenie kontaktu skóra-do-skóry. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury skóry 13 - 43 °C. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury powietrza 13 - 45 °C. | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Inkubator posiada alarmy akustyczno – optyczne. | TAK |  |
|  | Automatyczne nastawy alarmów dostępne dla różnych trybów. | TAK |  |
|  | Alarm różnicy pomiędzy temperaturami centralną i obwodową. | TAK |  |
|  | Testy i pozostałe parametry | TAK |  |
|  | Inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający po włączeniu do sieci | TAK |  |
|  | Eksploatacja | TAK |  |
|  | Ścianki boczne kopuły odchylane do czyszczenia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Wymiana filtru powietrza bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Ograniczona liczba elementów do demontażu podczas czyszczenia inkubatora. Max 22. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ręcznego włączenia blokady ekranu, wysokości inkubatora oraz usatwień tacy materacyka. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznej blokady ekranu. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawień. Zmiana większości parametrów wymaga potwierdzenia pokrętłem. | TAK |  |
|  | Wyposażenie | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury skóry centralnej do układu regulacji co najmniej 5 szt. / inkubator (jednorazowy). | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury skóry obwodowej do układu regulacji co najmniej 5 szt. / inkubator (jednorazowy). | TAK |  |
|  | Plasterki mocujące czujniki temperatury – odblaskowe, z hydrożelem. | TAK |  |
|  | Zegar Apgar i stoper będące integralnymi elementami inkubatora. | TAK |  |
|  | Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora. | TAK |  |
|  | Funkcja korygowania zmierzonej masy ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony w zintegrowany głośnik do dowolnej audiostymulacji – ograniczenie dźwiękowe do 55 dB. | TAK, podać |  |
|  | 2 szyny typu GCX do mocowania dodatkowego wyposażenia. | TAK |  |
|  | Zaopatrzony w silikonowe taśmy, pokrowiec na kopułę umożliwiający prowadzenie fototerapii. | TAK |  |
|  | Ramię do podtrzymywania rur oddechowych mocowane do tacy materacyka, z możliwością umiejscowienia w każdym narożniku. | TAK |  |
|  | Szyna uniwersalna uchylana mocowana z boku. | TAK |  |
|  | Lampa diagnostyczna przystosowana do pracy przy obsłudze pacjenta w inkubatorze na oddziale intensywnej terapii noworodka | TAK |  |
|  | Lampa przygotowana do obsługi jedną ręką – wyposażona w funkcje regulacji temperatury barwowej oraz intensywności oświetlenia. Panel dotykowy do ustawiania światła. Technologia LED | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

.................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                            podpis  upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-8  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

Nazwa Wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  8  zamówienia

Dostawa 3 sztuk kardiomonitorów wraz z wyposażeniem

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023, gotowe do użytku. | TAK |  |
| 2 | Kardiomonitory kompatybilne z istniejącą siecią centralnego monitorowania noworodków Philips Intellispace znajdującą się na wyposażeniu Oddziału Neonatologii – wymagana jest kompatybilność pod względem protokołu komunikacji sieciowej, interfejsu użytkownika, modułów i akcesoriów pomiarowych | TAK |  |
| 3 | Kardiomonitor przeznaczony dla noworodków – dedykowane oprogramowanie, odpowiednie ustawienia pomiarów i alarmów, z możliwością przeprogramowania na ustawienia dla innych grup wiekowych pacjentów w razie takiej potrzeby | TAK |  |
| 4 | Budowa modułowa – moduły pomiarowe wymienne, przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | TAK |  |
| 5 | Wyposażenie każdego monitora w funkcje i akcesoria pomiarowe: EKG z kompletem przewodów 3-odprowadzeniowych, pulsoksymetria z min. 1 czujnikiem wielorazowym, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi z zestawem min. 40 mankietów jednorazowych w różnych rozmiarach, oddech z kompletnym przewodem, temperatura z czujnikiem powierzchniowym lub głębokim, inwazyjny pomiar ciśnienia krwi. Wszystkie akcesoria pomiarowe przeznaczone do zastosowania u noworodków | TAK |  |
| 6 | Co najmniej jeden z modułów w każdym kardiomonitorze odłączany, wyposażony w wyświetlacz o przekątnej min 6’’, uchwyt do przenoszenia, pamięć danych pacjenta i własne zasilanie, do wykorzystania jako kardiomonitor transportowy, zapewniający przeniesienie danych pacjenta i ustawień do innego kardiomonitora | TAK, podać |  |
| 7 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz oraz akumulatorowe na min 120 minut pracy | TAK, podać |  |
| 8 | Prezentacja danych na ekranie o przekątnej min. 15’’ i rozdzielczości min. 1280x768, możliwość wyboru spośród różnych formatów prezentacji; trendy graficzne, tabelaryczne, układ typu OxyCRG, histogram SpO2 z ostatnich 12 i 24 godzin i inne | TAK, podać |  |
| 9 | Proste sterowanie monitorem za pośrednictwem ekranu dotykowego - menu w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Kardiomonitory w pełni skonfigurowane do pracy w sieci centralnego monitorowania, przygotowane do wpięcia w sieć posiadanego przez Zamawiającego systemu monitorowania. Po podłączeniu do sieci monitorowania automatyczne przekazywanie danych do centrali monitorującej, możliwość uruchamiania wydruków EKG i innych danych na drukarce sieciowej z poziomu każdego kardiomonitora. Możliwość podglądu zapisu z dowolnego kardiomonitora w każdym innym kardiomonitorze podłączonym do systemu | TAK |  |
| 11 | Możliwość zaprogramowania automatycznych, nieinwazyjnych pomiarów ciśnienia z określoną częstotliwością (np. od 1 minuty do 6 godzin) | TAK |  |
| 12 | Funkcja wyświetlania parametrów życiowych pacjentów i alarmów na zewnętrznym ekranie umieszczonym w Sali Izolacyjnej | TAK |  |
| 13 | Kardiomonitor zamontowany w bezpieczny sposób na półce kolumny medycznej | TAK |  |
| 14 | Możliwość wykorzystania w oferowanych kardiomonitorach posiadanych przez Zamawiającego modułów pomiarowych typ M3002A, M3014A firmy Philips | TAK |  |
| 15 | Możliwość doposażenia w dodatkowy (drugi) moduł do pomiaru saturacji w technologii zapewniającej wysoką dokładność pomiaru u noworodków: dostępne w ofercie różne technologie pomiaru, w tym co najmniej Masimo Rainbow SET i FAST | TAK |  |
| 16 | Możliwość doposażenia w dedykowany moduł służący do monitorowania zapisu EEG i aEEG u noworodków | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

.................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                            podpis  upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-9  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

Nazwa Wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  9  zamówienia

Dostawa 1 sztuki  detektora obrazu do przewoźnego aparatu RTG na  potrzeby

Oddziału Neonatologii i Oddziału Pediatrii.

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detektor przeznaczony do aparatu RTG Philips wDR | TAK |  |
| 2 | Wielkość detektora 24 x 30 cm, bezprzewodowy mały cyfrowy detektor płaski w technologii jodku cezu (CsI), obszar aktywny detektora: 22,20 x 28,41 cm (1500 x 1920 pikseli), rozmiar piksela: 0,148 mm | TAK |  |
| 3 | Rozdzielczość obrazu: do 3,38 pary linii na mm | TAK |  |
| 4 | Typowa masa: do 1,6 kg, z akumulatorem | TAK |  |
| 5 | Maksymalna masa ciała pacjenta: 100 kg w przypadku badań z obciążeniem | TAK |  |
| 6 | Standard sieci WLAN: IEEE802.11 a, b, g lub n (konfigurowalny) | TAK |  |
| 7 | Szyfrowanie: domyślnie WPA2 | TAK |  |
| 8 | Opcjonalna odłączana kratka przeciwrozproszeniowa 40/8/130: 40 linii/cm, współczynnik wypełnienia 8, ogniskowa 130 cm | TAK |  |
| 9 | Dwa wymienne akumulatory Zestaw 100 higienicznych worków | TAK |  |
| 10 | Licencja na oprogramowanie Licencja na współużytkowanie detektora | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

.................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                            podpis  upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy