SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Dział Zamówień Publicznych 	Warszawa, 6.11.2012 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. G-P/  3232      /12/ DZP

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury, sprzętu  i zestawów komputerowych na  pierwsze wyposażenie pomieszczeń  laboratorium i Oddziału Pediatrii, postępowanie 29/2012

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mieszadła wahadłowego (cz. 3) o raz sumatora hematologicznego (cz. 4) z okresem gwarancji 12 miesięcy? Producenci tego sprzętu udzielają właśnie takiej gwarancji, a my, jako dystrybutor nie mamy podstaw do jej przedłużenia.

Pyt. 2

Jakie parametry techniczne powinna posiadać drukarka wchodząca w skład zestawu komputerowego w części 8 zamówienia?

Pyt. 3

Dotyczy pak. 6

Czy zamawiający dopuści do przetargu pompę Graseby, różniącą się w stosunku do produktu opisanego w SIWZ natępującymi parametrami:

- komunikacja z systemem zarządzającym za pomocą interfejsu RS232

-  praca z akumulatora wewnętrznego 6 godz. przy prędkości 100ml/godz.

- masa pompy 6kg,

- wymiary pompy: 250mm x 150mm x 160mm,

- uchwyt pozwalający na mocowanie do dowolnego pionowego masztu,

- brak czujnika kropli – mechanizm pompy zapewnia kontrolę przepływu bez konieczności stosowania detektora,

- rejestracja 200 ostatnich zdarzeń?

Pyt. 4

Dotyczy pak. 7

Czy zamawiający dopuści do przetargu pompę Graseby, różniącą się w stosunku do produktu opisanego w SIWZ natępującymi parametrami:

- automatyczna blokada przed swobodnym przepływem aktywna w trakcie pracy i postoju pompy, bez konieczności otwierania drzwiczek,

-  praca z akumulatora wewnętrznego 6 godz. przy prędkości 100ml/godz.

- masa pompy 6kg,

- rejestracja 200 ostatnich zdarzeń,

- brak dedykowanego oprogramowania do wprowadzania i konfiguracji pompy,

- możliwość podaży leków w zestawach dwudrożnych,

- detekcja pęcherzyków powietrza o stałej objętości 0,5ml z sygnalizacją alarmową   przekroczenia tej wartości,

- programowanie prędkości podaży oraz prędkości bolusa w zakresie: 0,01 ml/godz. – 999ml/godz.,

- z bolusem hands off, bez podaży bolusa ręcznego,

- z manualnym wypełnianiem drenu,

- bez możliwości współpracy ze stacją dokującą,

- z alarmem bliskiego końca bez możliwości regulacji jego parametrów?

Dotyczy właściwości techniczno-użytkowych pomp infuzyjnych objętościowych (5 szt.)

Pyt. 5

Dot. punktu 1.3

Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne objętościowe posiadające klasę ochronności I

Norma IEC/EN 60601-1 klasę I i II traktuje równorzędnie i nie wyróżnia żadnej z nich jako lepszej.

Pyt. 6

Dot. punktu 1.8

Czy Zamawiający dopuści pompy z nieco większą masą 2,5 kg?

Różnica wagowa jest na tyle mała, że staje się niezauważalna w praktycznym stosowaniu.

Pyt. 7

Dot. punktu 1.9

Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne objętościowe posiadające nieco odmienne gabaryty  od podanych, mianowicie 355x115x166 ?

Opisywane pompy objętościowe posiadają identyczne wymiary oraz oprogramowanie do proponowanych przez nas pomp objętościowych do podawania cytostatyków. Są to pompy uniwersalne. Jednocześnie ceny przyrządów jednorazowych oscylują wokół 8-9 zł. I są najtańsze w kraju, dzięki czemu koszt użytkowania jest bardzo niski.

W przyszłości użytkujące je oddziały mogłyby mocować dowolne pompy również  w stacjach dokujących, co bardzo usprawnia posługiwanie się nimi.

Dot. Część V - Dostawa 2 szt. cieplarek laboratoryjnych.

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuści cieplarki laboratoryjne o pojemności 25 litrów ?

Pyt. 9

Czy Zamawiający dopuści cieplarki laboratoryjne o pojemności 44 litry ?

Pyt. 10

Czy Zamawiający dopuści cieplarki laboratoryjne z kolorem obudowy jasny popiel ?

Pyt. 11

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do dnia 14.12.2012r. ?

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

Odp. 1

Zamawiający dopuszcza 12-miesięczny  okres gwarancji dla sumatora hematologicznego i mieszadła wahadłowego.

Odp. 2

Parametry drukarki:

Technologia druku – Laserowa

Czas wydruku pierwszej strony w czerni [s] – 8

Maksymalna fizyczna rozdzielczość drukarki [DPI] - pozioma x pionowa - 1200x1200

Maksymalna interpolowana rozdzielczość drukarki [DPI] - pozioma x pionowa –1200x1200

Zalecane miesięczne obciążenie [str./miesiąc] - 3000

Pamięć zainstalowana w drukarce (bufor) [MB] – 128

Maksymalna ilość zainstalowanej pamięci [MB] – 384

Sposób rozszerzania pamięci – DIMM

Wbudowane podajniki

Podajnik 1 - zamykana kaseta

Podajnik 2 - taca

Podajnik 3 – brak

Pojemność podajnika 1 [arkusze] - 250

Pojemność podajnika 2 [arkusze] – 50

Pojemność podajnika 3 [arkusze – 0

Komunikacja - Wbudowane złącza do komunikacji z komputerem

USB - 2.0 High Speed (480 Mbit/s)

LAN – tak

Duplex – full duplex automatyczny

Wspierane systemy operacyjne:

- Linux

- Mac OS X 10.4

- Windows 2000

- Unix

- Windows XP Professional

- Mac OS X 10.3

- Windows Server 2003 / 2008 R2

- Windows Vista

- Windows XP Home

Technologia druku:

- PCL 5c

- Adobe PostScript Level 3 (emulacja)

- PCL 6

Odp. 3

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pompy opisanej w pytaniu.

Odp. 4

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pompy opisanej w pytaniu.

Odp. 5

Tak, Zamawiający dopuści pompę posiadająca klasę ochronności I.

Odp. 6

Zamawiający dopuszcza pompę o maksymalnej wadze do 2,5 kg.

Odp. 7

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pompy opisanej w pytaniu.

Odp. 8

Tak, Zamawiający dopuszcza cieplarkę o pojemności 25 l.

Odp. 9

Nie, Zamawiający nie dopuszcza cieplarki o pojemności 44 l.

Odp. 10

Tak, Zamawiający dopuszcza cieplarkę w kolorze jasny popiel.

Odp. 11

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia podanego w SIWZ.

W oparciu o  art. 38. ust. 1. p. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający  przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 9.11.2012 r.