SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Warszawa, dn. 20.11.2012r.

Dział Zamówień Publicznych

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. S./   3373     /12/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury, sprzętu i zestawów komputerowych na  pierwsze wyposażenie pomieszczeń  laboratorium i Oddziału Pediatrii, nr postępowania 32/2012

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na dostawę aparatury, sprzętu i zestawów komputerowych na  pierwsze wyposażenie pomieszczeń  laboratorium i Oddziału Pediatrii:

Do Części nr 3: Dostawa 2 szt. Inkubatorów Hybrydowych

Pyt. 1. Czy Zamawiajacy dopuści do postępowania inkubator z możliwościa blokady 2 kół 	podstawy?

Pyt. 2.  Czy Zamawiajacy dopuści do postępowania inkubator z regulacją podstawy z 	jednej strony?

Pyt. 3.  Czy Zamawiajacy dopuści do postępowania inkubator manualnym otwieraniem 	kopuły?

Pyt. 4. Czy Zamawiajacy dopuści do postępowania inkubator bez obrotowego 	materacyka?

Pyt. 5.  Czy Zamawiajacy dopuści do postępowania inkubator z podstawą materacyka 	wysuwaną z jednej strony?

Pyt. 6.  Czy Zamawiajacy dopuści do postępowania inkubator o budowie kopuły 	tróściennej?

Pyt. 7.  Czy Zamawiajacy dopuści do postępowania inkubator z zakresem regulacjii 	nawilżania od 0 do 90% co 1 %?

Pyt. 8.  Czy Zamawiajacy dopuści do postępowania inkubator z ekranem sterowania i 	wyświetlania dostępnym z jednej strony inkubatora?

Pyt. 9.  Dotyczy: Właściwości techniczno-użytkowych inkubatorów hybrydowych

punkt 1.19. Czy Zamawiajacy dopuśći dp przetargu inkubator hybrydowy z 	regulacją nawilżania w zakresie 30-95% ze skokową regulacją co 5 %?

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

Odp.1.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza inkubatora opisanego w pytaniu.

Odp. 2.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza inkubatora opisanego w pytaniu.

Odp. 3.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza inkubatora opisanego w pytaniu.

Odp. 4.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza inkubatora opisanego w pytaniu.

Odp. 5.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza inkubatora opisanego w pytaniu.

Odp. 6.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza inkubatora opisanego w pytaniu.

Odp. 7.

Tak, Zamawiający dopuszcza inkubator z zakresem regulacji nawilżania od 0 do 90% co 1 %.

Odp. 8.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza inkubatora opisanego w pytaniu.

Odp. 9.

Tak, Zamawiający dopuszcza   inkubator hybrydowy z regulacją 	nawilżania w zakresie 30-95% ze skokową regulacją co 5 %.

Zamawiający nie przedłuża terminu skałdania ofert.