……………………………………..

 Nazwa Wykonawcy

**FORMULARZ**

**WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE**

**Urządzenia objętego częścią 6 zamówienia**

**Dostawa chłodziarki – 1szt.**

**Nazwa oferowanego urządzenia:** ................................................

**Typ:** .......................................**Model**: ..........................................

**Producent**: .........................................................

Urządzenie fabrycznie nowe, **rok produkcji 2025 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia** | **Wartość lub zakres wartości wymaganych** | **Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis** |
|  | Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. | Tak |  |
|  | Urządzenie służące do przechowywania mleka kobiecego i innych substancji.  | Tak |  |
|  | Chłodziarka laboratoryjna wolnostojąca. | Tak |  |
|  | Maksymalna pojemność brutto 109l | Tak, podać  |  |
|  | Zakres temperatury od +20 C do +80 C przy max. temperaturze otoczenia +320 C | Tak, podać |  |
|  | Drzwi pełne, nieprzeszklone. | Tak  |  |
|  | Chłodziarka wyposażona w alarmy wizualne i dźwiękowe wskazujące:* zbyt wysoką/niską temperaturę,
* otwartych drzwi,
* niski poziom baterii
* awarii sondy
 | Tak |  |
|  | Zewnętrzny wyświetlacz LED | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego odszraniania  | Tak |  |
|  | Obieg powietrza wymuszony wentylatorem | Tak |  |
|  | Chłodziarka wyposażona w min. 2 półki | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 220-240V, 50-60 Hz | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | Tak |  |
|  | Dokładność regulacji i odczytu temperatury: 0,1o C | Tak |  |
|  | Obudowa ze stali malowanej na biało | Tak |  |
|  | Maksymalna wysokość chłodziarki 81 cm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna szerokość chłodziarki 61 cm | Tak, podać |  |
| **WARUNKI GWARANCJI I SERWIS** |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

 …………………. …………………………….

(miejscowość i data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)