
	Załącznik nr 2.1 do SWZ 

	FORMULARZ 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Urządzenia objętego częścią 1 zamówienia



	Przedmiot zamówienia:  
Dostawa diatermii chirurgicznej z modułem odsysacza dymów i przystawką argonową oraz wyposażeniem – 1 szt. 

	Nazwa Wykonawcy:                                                     …………………………………………………………………
Producent:


                               …………………………………………………………………
Oferowany model/typ/numer katalogowy:                …………………………………………………………………
Rok produkcji (nie starszy niż 2025):
                 …………………………………………………………………
Kraj pochodzenia:

                               ..................................................................


I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	I
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	PARAMETR

WYMAGANY
	POTWIERDZENIE

WYMAGANEGO

PARAMETRU
(wypełnia Wykonawca)
	PARAMETR 

OCENIANY 

(ocena punktowa)

	Dostawa diatermii chirurgicznej z modułem odsysacza dymów i przystawką argonową oraz wyposażeniem – 1 szt.

	1. 
	Aparat umożliwiający pracę monopolarną i bipolarną -1 szt.
	TAK
	
	bez oceny

	2. 
	Moduł do cięcia i koagulacji w osłonie argonu sterowany z panelu diatermii – 2szt.
	TAK
	
	bez oceny

	3. 
	Moduł do odsysania dymu z pola operacyjnego automatycznie aktywowany przez ustawienia programów diatermii – 1 szt.
	TAK
	
	bez oceny

	4. 
	Urządzenia automatycznie dopasowujące moc wyjściową aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), pozwala zwiększyć powtarzalność uzyskiwanych efektów tkankowych
	TAK/ podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	5. 
	Odporność aparatu na impuls defibrylacji
	TAK
	
	bez oceny

	6. 
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	
	bez oceny

	7. 
	Funkcja zapamiętania min. 10 programów i zapisania ich pod nazwą własną w języku polskim i stworzenie dla każdego min. 10 podprogramów (dla każdego programu) i zapisania ich pod nazwą własną w języku polskim
	TAK ,podać
	
	bez oceny

	8. 
	Interaktywny kolorowy ekran dotykowy PCT - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10”
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	Parametr

Oceniany

Ekran 10” – 0 pkt.

Ekran > 10” – 5 pkt.

	9. 
	Niezależnie działające gniazda przyłączeniowe, min.:

· monopolarne (do kabli 3-pin oraz 1 pin 5mm i 4mm)  –1 szt. 

· bipolarne (do kabli 2-pin oraz 1 pin 8/4mm)  – 1 szt.

· uniwersalne (mono,- bipolarne dla kabli monopolarnych 3-pin oraz bipolarnych 2-pin) –2 szt.

· argonowe – 1 szt.(dla konfiguracji z argonem)

· bierne (dla kabli 2-pin oraz 1-pin) – 1 szt.

Podłączanie różnych standardów wtyków, bez adapterów
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	10. 
	Automatyczne rozpoznawanie przyłączonego rodzaju akcesoriów z systemem podświetlania gniazd
	TAK
	
	bez oceny

	11. 
	Możliwość wymiany gniazd wyjściowych przez użytkownika w celu zmiany konfiguracji przyłączanych narzędzi 
	TAK
	
	bez oceny

	12. 
	Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego.
	TAK
	
	bez oceny

	13. 
	Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego i bipolarnego  regulowana do min. 400W 
	TAK, podać 

	
	Parametr

Oceniany

Moc do 400 W – 0 pkt.

Moc > 400 W  – 5 pkt.

	14. 
	Koagulacja monopolarna bezkontakowa typu natryskowego do min 160W
	TAK, podać 
	
	Parametr

Oceniany

Moc do 160 W – 0 pkt.

Moc > 160 W  – 5 pkt.

	15. 
	Co najmniej 3 rodzaje trybu cięcia monopolarnego do wyboru: delikatny, osuszający- hemostatyczny, intensywny – waporyzujący 
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	16. 
	Co najmniej 3 rodzaje trybu cięcia monopolarnego w osłonie argonu do wyboru: delikatny, osuszający- hemostatyczny, intensywny – waporyzujący
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	17. 
	Co najmniej 2 rodzaje trybu cięcia bipolarnego do wyboru: delikatny i intensywny 
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	18. 
	Moc wyjściowa dla koagulacji monopolarnego i bipolarnego  regulowana do min. 144W 
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *

	
	Parametr

Oceniany

Moc do 140 W – 0 pkt.

Moc > 140 W  – 5 pkt.

	19. 
	Funkcja wyboru trybu koagulacji monopolarnej między: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą i natryskową
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	20. 
	Funkcja wyboru trybu koagulacji monopolarnej w osłonie argonu między: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą i natryskową
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	21. 
	Funkcja wyboru trybu koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną
	TAK, podać
	
	bez oceny

	22. 
	Funkcja regulacji intensywności prądu cięcia monopolarnego i bipolarnego (stopnia hemostazy ciętej tkanki) w skali min. 10-stopniowej
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	23. 
	Funkcja regulacji intensywności prądu koagulacji monopolarnej i bipolarnej w skali min. 10-stopniowej
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	24. 
	Funkcja jednoczasowej pracy monopolarnej dwoma instrumentami mono polarnymi, w tym także instrumentem argonowym
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	25. 
	Funkcja automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu) dla koagulacji bipolarnej dla min. 3 narzędzi w polu operacyjnym, regulowany w zakresie min. 0- 2,5s.
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	26. 
	Funkcja automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki)  dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej
	TAK
	
	bez oceny

	27. 
	Funkcja bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm 
	TAK, podać
	
	bez oceny

	28. 
	Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń z automatycznym dozowaniem prądu  w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop)
	TAK
	
	bez oceny

	29. 
	Automatyczne sprawdzanie właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na strukturze – aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem 
	TAK
	
	bez oceny

	30. 
	Funkcja wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję Auto Start z niezależnie programowanym czasem opóźnienia
	TAK
	
	bez oceny

	31. 
	Funkcja zmiany programów manualnie – przez panel diatermii, przez dodatkowy przycisk na włączniku nożnym oraz przez uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami
	TAK
	
	bez oceny

	32. 
	Bezprzewodowa komunikacja z aparatem  do celów serwisowych
	TAK


	
	bez oceny

	33. 
	Regulacja jasności ekranu, natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego, maksymalnego czasu aktywacji, itd.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	34. 
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy; sygnały akustyczne zróżnicowane dla każdego trybu pracy
	TAK
	
	bez oceny

	35. 
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w jęz. polskim. 
	TAK
	
	bez oceny

	36. 
	System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, symetria obciążenia połówek elektrody)
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	37. 
	Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej dopasowujący każdorazowo tolerancję rezystancji tkanki do właściwości skóry pacjenta
	TAK
	
	bez oceny

	38. 
	Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda – skóra
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	39. 
	Regulacja natężenia przepływu argonu w zakresie min. 0 - 6 l/min. z dokładnością 0,1 l/min w całym zakresie
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	40. 
	Diatermia, przystawka argonowa oraz moduł do odsysania dymu z pola operacyjnego przystosowane do pracy w chirurgii otwartej oraz endoskopowej
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	41. 
	Odsysacz dymu wyposażony w filtr główny min. ULPA 15, którego stan zużycia jest monitorowany i wyświetlany na ekranie urządzenia.
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	42. 
	Elastyczna aktywacja funkcji ewakuacji dymu z możliwością wyboru narzędzi, oraz autmatycznej aktywacji z funkcją  zapisu ustawień pracy oddymiacza w programach pracy diatermii
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	43. 
	Filtr główny odsysacza dymu o retencji nie mniejszej niż 99,9995 % i cząstek o wielkości 0,1um, warstwowy z wykorzystaniem sprasowanego węgła aktywnego w postaci stałej .
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	44. 
	Maksymalne natężenie przepływu zasysanego powietrza nie mniejsze niż 700 l/min
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	45. 
	Funkcja ustawienia dwóch niezależnych czasów pracy odsysacza dla dwóch różnych wartościami siły odsysania, tj. możliwością ustawienia siły oddymiania przy cięciu i koagulacji oraz siły odsysania po zakończeniu aktywacji diatermii
	TAK, podać 
	
	bez oceny

	
	Wyposażenie urządzeń zawansowanych:
	
	
	bez oceny

	46. 
	Włącznik nożny podwójny i pojedynczy z przyciskiem do zmiany programów – 1 szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	47. 
	Kabel do przyłączania elektrod neutralnych jednorazowych, dł. min. 4m –  1 szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	48. 
	Elektroda neutralna, symetrycznie dzielona, dla dzieci i dorosłych powierzchnia w zakresie nie większym niż 100 - 109cm2–  min. 100 szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	49. 
	Uchwyt wielorazowy elektrod monopolarnych śr. trzpienia 2,4mm (+/- 0,2 mm)  z przyciskami i kablem –  min. 4 szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	50. 
	Elektroda monopolarna nożowa prosta, krótka – min. 10 szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	51. 
	Elektroda monopolarna szpatułkowa prosta, długa– min. 10szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	52. 
	Pęseta bipolarna „nieprzywierająca” dł. nie większa niż 18 cm końcówka nie większa niż 1mm – min. 2 szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	53. 
	Pęseta bipolarna „nieprzywierająca” dł. nie większa niż 20 cm końcówka nie większa niż 1mm – min. 2 szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	54. 
	Kabel do pęset bipolarnych – min. 4 szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	55. 
	Narzędzie wielorazowe do zamykania naczyń, precyzyjne z kablem dł. nie większa niż 15-19cm – min 5 szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	56. 
	Narzędzie wielorazowe do zamykania naczyń szerokie z kablem dł. nie większa niż 20-27cm – min.  5 szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	57. 
	Narzędzie wielorazowe do zamykania naczyń, laparoskopowe o parametrach nie większych niż śr. 5mm dł. 34cm z kablem, typu Meryland  – min. 4 szt., zapasowy wkład roboczy typu okienkowego – min. 2 szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	58. 
	Preparator bipolarny z funkcją cięcia bipolarnego o parametrach nie większych niż śr. trzpienia, 5mm, dł. 200-250mm, z kablem – min. 10szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	59. 
	Preparator bipolarny z funkcją cięcia bipolarnego, laparoskopowy o parametrach nie większych niż śr. trzpienia 5mm, dł. 350-450mm, z kablem – min.10szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	60. 
	Narzędzie do zamykania naczyń w chirurgii otwartej o parametrach nie większych niż śr. 10mm z wbudowanym nożem i aktywacji w rękojeści dł. 20-25cm , min. 10 szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	61. 
	Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami, elektrodą szpatułkowa i przewodem do odprowadzania dymu, z możliwością wysuwania elektrody na dystans min. 8cm, do min. 20 operacji
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	62. 
	Dreny do ewakuacji dymu w laparoskopii – min 10szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	63. 
	Uchwyt do koagulacji w osłonie argonu, z wysuwaną elektrodą igłową z przyciskiem aktywującym i kablem wyposażonym we wtyczkę z filtrem barierowym, min. 5 szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	64. 
	Uchwyt do cięcia i koagulacji w osłonie argonu, część robocza nie większa niż dł. 10-11cm, z przyciskami i kablem, do min.  5szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny

	65. 
	Butla argonowa min.5l z reduktorem i zestawem mocującym – 1 kpl.
	TAK
	
	bez oceny

	66. 
	Filtr główny do ewakuatora dymu – 1szt. (zainstalowany w urządzeniu)

Filtr wstępny, barierowy – min.  15 szt.
	TAK, podać ze wskazaniem w katalogu *
	
	bez oceny


*) wskazane parametry należy potwierdzić w załączonym katalogu sprzętu 
Uwaga: W kolumnie „POTWIERDZENIE WYMAGANEGO PARAMETRU” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. 

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
	II  POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

	Przedmiot zamówienia: 

Dostawa diatermii chirurgicznej z modułem odsysacza dymów i przystawką argonową oraz wyposażeniem – 1 szt.


	II.
	GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU
	PARAMETR

WYMAGANY
	POTWIERDZENIE

WYMAGANEGO

PARAMETRU
(wypełnia Wykonawca)

	1. 
	Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu zdawczo-odbiorczego”
	TAK, podać
	

	2. 
	Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji)
	TAK, podać
	

	3. 
	Czas reakcji serwisu** technicznego na zgłoszone wady i usterki urządzenia do 24 godzin od momentu zgłoszenia
	TAK ,podać
	

	4. 
	Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134ºC, czas ekspozycji 7 min., 121ºC czas ekspozycji 20 min, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45 C czas ekspozycji 28 minut.  Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy
	TAK
	


**)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez

żadnych dodatkowych zakupów. Aparat oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje

bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

       ………………….                                                                                         …………………………….

         (miejscowość i data)                                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
8

