Załącznik nr 2.1 do SWZ, …..-………………/26/…………..

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: 1. Dostawa aparatu USG – 1 szt.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2026): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilny aparat usg, fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w 2 uchwyty, zlokalizowane z przodu i z tyłu systemu usg, ułatwiające transport urządzenia | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 2,0-18,0 MHz | Tak,podać |  |
|  | Dynamika systemu min 180 dB | Tak,podać |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 3 | Tak,podać |  |
|  | Monitor o przekątnej min 18 cali | Tak,podać |  |
|  | Możliwość ustawienia monitora zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej | Tak |  |
|  | Gniazda głowic zlokalizowane z boku obudowy systemu | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania wraz z monitorem min 25 cm. | Tak,podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję o wymiarze min. 14 cali | Tak,podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania umożliwiający dostosowanie jego zawartości do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie i usuwanie klawiszy, a także ich modyfikację | Tak |  |
|  | Dotykowy interaktywny i podświetlany panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła z funkcją blokady | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo | Tak |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji badania w aparacie o dysku SSD min 500 GB. | Tak,podać |  |
|  | Minimum 5 aktywnych portów USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive. | Tak,podać |  |
|  | Złącza pozwalające na komunikację z urządzeniami zewnętrznymi min: - USB 3.0 - USB 2.0 - HDMI - LAN (Ethernet 10 / 100 / 1000 | Tak,podać |  |
|  | Głębokość skanowania min 1,5 cm – 30 cm | Tak,podać |  |
|  | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5 cm/s - 805 cm/s | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym min 0,5 cm/s – 490 cm/s | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |
|  | Oprogramowanie do badań proktologicznych, jamy brzusznej, małych narządów, ginekologiczne | Tak |  |
|  | Oprogramowanie 3D pozwalające na uzyskanie bryły w postaci kostki sześcianu z możliwością odtworzenia na zewnętrznym komputerze np. laptopie lub stacjonarnym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na utworzenie indywidualnego konta użytkownika zabezpieczonego hasłem | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu tzw. funkcja AutoGain | Tak |  |
|  | Wideoprinter czarno - biały | Tak |  |
|  | GŁOWICE |  |  |
|  | Głowica typu convex do badania jamy brzusznej | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |
|  | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 155 | Tak,podać |  |
|  | b) częstotliwość pracy min. 2,5-5,0 MHz | Tak,podać |  |
|  | c) obrazowanie Color Doppler, Power Doppler | Tak |  |
|  | d) obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | e) Kąt pola skanowania (widzenia) min. 58°. | Tak |  |
|  | f) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu a także wydruk zdjęcia | Tak |  |
|  | Głowica liniowa do badania małych narządów | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |
|  | a)Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | Tak,podać |  |
|  | b) częstotliwości pracy min 5,0 - 12,0 MHz | Tak,podać |  |
|  | c) obrazowanie Color Doppler, Power Doppler | Tak |  |
|  | d) obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | e) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu a także wydruk zdjęcia | Tak |  |
|  | Głowica endorektalna 2D/3D 360 stopni do badania dna miednicy i kanału odbytu | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |
|  | a)Częstotliwość pracy głowicy min 6-12MHz | Tak,podać |  |
|  | b) możliwość zastosowania tzw. balona wodnego w celu poprawy obrazowania (opcja) | Tak |  |
|  | c) Przyciski na głowicy umożliwiające uruchomienie głowicy oraz zamrożenie i aktywację obrazu a także przesuwanie kryształu obrazującego | Tak |  |
|  | d) rotacyjny system akwizycji danych 360 stopni | Tak,podać |  |
|  | e) oprogramowanie 3D dostępne na głowicy polegające na tworzeniu kostki sześcianu | Tak |  |
|  | f) możliwość otworzenia interpretacji badania kostki sześcianu 3D na zewnętrznym komputerze w aplikacji zbliżonej do interfejsu ultrasonografu | Tak |  |
|  | g) możliwość sterylizacji głowicy | Tak |  |
|  | h) osłonki jednorazowe –min. 60szt. | Tak,podać |  |
|  | Głowica do badań ginekologicznych | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |
|  | a)Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 120 | Tak,podać |  |
|  | b) częstotliwości pracy min 5,0 - 10,0 MHz | Tak,podać |  |
|  | c) obrazowanie Color Doppler, Power Doppler | Tak |  |
|  | d) obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | INTEGRACJA I LICENCJE |  |  |
|  | Aparat USG musi posiadać wgrane niezbędne licencje pakietu DICOM 3.0 (Storage, Worklista, Print). | TAK |  |
|  | Dostarczenie licencji DICOM node do przeprowadzenia integracji z PACS. Przeprowadzenie integracji z systemem PACS firmy Pixel Technology posiadanym przez Zamawiającego. | TAK |  |

(*) wskazane parametry należy potwierdzić w załączonym katalogu sprzętu

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia  z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać

Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Aparatura/sprzęt medyczny | Kategoria osób, których dane dotyczą | Kategorie danych osobowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/ Model/ typ/ numer katalogowy | Pacjentów (w tym dzieci) na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. | Dane zwykłe: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer identyfikacyjny pacjenta oraz …………….…............................................. Dane szczególnych kategorii (tzw. wrażliwe): dane o stanie zdrowia (wyniki badań, parametry życiowe, diagnozy, historia leczenia), dane genetyczne oraz………………………………...…………… Dane rodziców/ opiekunów prawnych: imię i nazwisko, nr PESEL, dane kontaktowe, stopień pokrewieństwa oraz …………………… |
|  |  | Pracowników i osób zatrudnionych przez Zamawiającego na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych. | Dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), identyfikator użytkownika (login), podpis cyfrowy/ elektroniczny, oraz ……………………..……… |

II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: 1. Dostawa aparatu USG

| II. | GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu zdawczo-odbiorczego” | TAK, podać |  |
|  | Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji) | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu** technicznego na zgłoszone wady i usterki urządzenia do 24 godzin od momentu zgłoszenia | TAK ,podać |  |
|  | Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134ºC, czas ekspozycji 7 min., 121ºC czas ekspozycji 20 min, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45 C czas ekspozycji 28 minut. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy | TAK |  |

(**)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez

żadnych dodatkowych zakupów. Aparat oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje

bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………….                                                                                         …………………………….

(miejscowość i data)                                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)