Załącznik nr 2.6 do SWZ, …..-………………/26/…………..

I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: 6. Dostawa chłodziarko- zamrażarki 1 szt.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2026): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna przeznaczona do przechowywania odczynników laboratoryjnych i materiałów do badań mikrobiologicznych. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (+/- 50mm) szerokość od 600 mm do 620 mm głębokość od 700 mm do 720 mm wysokość od 1950 mm do 2000 mm. | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |
|  | Pojemność -chłodziarka od 200 l do 220 l - zamrażarka od 100 l do 120 l | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |
|  | Zakres temperatury: -chłodziarka co najmniej od +20C od +120 C, -zamrażarka: co najmniej od -100 C do -300 C | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |
|  | Dokładność regulacji i odczytu temperatury: 0,1oC | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy przy ekstremalnych warunkach otoczenia co najmniej do +350C. | TAK, podać |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali pokrytej powłoką antykorozyjną. | TAK |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Izolacja min. 60 mm wykonana z pianki poliuretanowej wolnej od CFC. | TAK, podać |  |
|  | Drzwi w chłodziarce: przeszklone Drzwi w zamrażarce: pełne | TAK, podać |  |
|  | Uszczelka magnetyczna drzwi zapewniająca szczelność. | TAK |  |
|  | Drzwi chłodziarki i zamrażarki zamykane na zamek. | TAK |  |
|  | Zamrażarka: co najmniej 2 szuflady ze stali nierdzewnej z przezroczystym frontem. | TAK, podać |  |
|  | Chłodziarka: co najmniej 3 półki pełne ze stali nierdzewnej o regulowanej wysokości . | TAK, podać |  |
|  | Oświetlenie LED we wnętrzu komory chłodniczej. | TAK |  |
|  | 2 czujniki temperatury | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne rozmrażanie w części chłodniczej. | TAK |  |
|  | 2 panele sterownicze wyposażony w mikroprocesorowe ekrany i czytelne wyświetlacze cyfrowe pokazujące wewnętrzną temperaturę, menu, temperaturę zadaną. | TAK, podać |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące: - zbyt wysoką/niską temperaturę, - uchylenie drzwi, - uszkodzenie czujników. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość odczytu ostatnich minimum 20 alarmów z wyświetlaczy. | TAK, podać |  |
|  | Filtr RFI (przeciwzakłóceniowy). | TAK |  |
|  | 2 wbudowane rejestratory temperatury zapisujące zaistniałe alarmy i temperaturę na wewnętrznej pamięci. | TAK, podać |  |
|  | 2 panele sterownicze blokowane hasłem. | TAK, podać |  |
|  | Czynnik chłodniczy ekologiczny (R290 lub R600a). | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przeniesienia danych dotyczących temperatur i alarmów z pamięci sterowników elektronicznych urządzenia na komputer za pomocą pendrive. | TAK |  |
|  | 4 rolki jezdne jednokierunkowe oraz 2 nóżki stabilizujące. | TAK |  |
|  | Dwa oddzielne układy chłodnicze, 2 oddzielne kable zasilające. | TAK, podać |  |
|  | Otwór dostępowy dla sondy zewn. termometru w każdej komorze. | TAK |  |
|  | Menu sterownika w języku polskim. | TAK |  |

(*) wskazane parametry należy potwierdzić w załączonym katalogu sprzętu

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia  z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać

Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Aparatura/sprzęt medyczny | Kategoria osób, których dane dotyczą | Kategorie danych osobowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/ Model/ typ/ numer katalogowy | Pacjentów (w tym dzieci) na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. | Dane zwykłe: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer identyfikacyjny pacjenta oraz …………….…............................................. Dane szczególnych kategorii (tzw. wrażliwe): dane o stanie zdrowia (wyniki badań, parametry życiowe, diagnozy, historia leczenia), dane genetyczne oraz………………………………...…………… Dane rodziców/ opiekunów prawnych: imię i nazwisko, nr PESEL, dane kontaktowe, stopień pokrewieństwa oraz …………………… |
|  |  | Pracowników i osób zatrudnionych przez Zamawiającego na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych. | Dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), identyfikator użytkownika (login), podpis cyfrowy/ elektroniczny, oraz ……………………..……… |

II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: 6. Dostawa chłodziarko- zamrażarki 1 szt.

| II. | GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu zdawczo-odbiorczego”. | TAK, podać |  |
|  | Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji). | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu** technicznego na zgłoszone wady i usterki urządzenia do 24 godzin od momentu zgłoszenia. | TAK ,podać |  |
|  | Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134ºC, czas ekspozycji 7 min., 121ºC czas ekspozycji 20 min, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45 C czas ekspozycji 28 minut. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy. | TAK |  |

(**)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez

żadnych dodatkowych zakupów. Aparat oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje

bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………….                                                                                         …………………………….

(miejscowość i data)                                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)