Załącznik nr 2.14 do SWZ, …..-………………/26/…………..

I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: 14. Dostawa wagi laboratoryjnej do produkcji leków cytostatycznych – 1 szt.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2026): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Waga laboratoryjna do produkcji leków cytostatycznych. | TAK |  |
|  | Zakres ważenia min. 4000 g | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |
|  | Działka odczytowa: d=0,01g | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |
|  | Działka legalizacyjna: e=0,1g | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |
|  | Powtarzalność dla wzorca 4kg (sd): 8 mg | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |
|  | Powtarzalność dla wzorca 200g (sd): 4 mg | TAK, podać ze wskazaniem w katalogu * |  |
|  | Czułość: 25 mg | TAK, podać |  |
|  | Liniowość: 20 mg | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowa szalka eliminująca wpływ ruchu powietrza. | TAK |  |
|  | Szalka ze stali nierdzewnej wraz z dodatkowym kołnierzem zabezpieczającym szalkę przed podmuchami powietrza. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania czujników ruchu, pozwalających na bezdotykową obsługę funkcji typu: tarowanie, zerowanie, otwieranie/zamykanie drzwi, drukowanie, funkcja dowolna. | TAK |  |
|  | Automatyczna, ciągła kontrola wypoziomowania wraz ze sprężynującymi stopkami wagi z wbudowaną funkcją alarmu wizualnego oraz akustycznego w wypadku braku lub utraty wypoziomowania wagi. | TAK |  |
|  | Wbudowana funkcja minimalnej naważki – możliwość zdefiniowania minimalnej naważki zgodnej z USP, GLP lub GMP. | TAK, podać |  |
|  | Zarządzanie prawami dostępu – możliwość zdefiniowania praw dostępu dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników dla minimum 50 użytkowników (możliwość zdefiniowania oddzielnego hasła dla ustawień systemowych, dla parametrów ważenia, dla dostępu do definiowania praw dostępu). | TAK, podać |  |
|  | Kolorowy, min.7" dotykowy graficzny wyświetlacz pozwalający na prosty, intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji wagi. | TAK, podać |  |
|  | Podświetlenie wyświetlacza informujące o statusie wagi. | TAK |  |
|  | Możliwość odłączenia wyświetlacza od platformy wagi. | TAK |  |
|  | Możliwość nadania min.4 identyfikatorów próbki – dowolna identyfikacja przy wykorzystaniu klawiatury pojawiającej się na wyświetlaczu. | TAK, podać |  |
|  | Wbudowane złącza: Ethernet, USB. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ważenia pod szalką. | TAK |  |
|  | Ochrona wagi przed kurzem, pyłem i wilgocią IP54. | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie wagi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Waga kompatybilna z systemem CATO | TAK |  |

(*) wskazane parametry należy potwierdzić w załączonym katalogu sprzętu

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia  z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać

Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Aparatura/sprzęt medyczny | Kategoria osób, których dane dotyczą | Kategorie danych osobowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/ Model/ typ/ numer katalogowy | Pacjentów (w tym dzieci) na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. | Dane zwykłe: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer identyfikacyjny pacjenta oraz …………….…............................................. Dane szczególnych kategorii (tzw. wrażliwe): dane o stanie zdrowia (wyniki badań, parametry życiowe, diagnozy, historia leczenia), dane genetyczne oraz………………………………...…………… Dane rodziców/ opiekunów prawnych: imię i nazwisko, nr PESEL, dane kontaktowe, stopień pokrewieństwa oraz …………………… |
|  |  | Pracowników i osób zatrudnionych przez Zamawiającego na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych. | Dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), identyfikator użytkownika (login), podpis cyfrowy/ elektroniczny, oraz ……………………..……… |

II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: 14. Dostawa wagi laboratoryjnej do produkcji leków cytostatycznych – 1 szt.

| II. | GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu zdawczo-odbiorczego”. | TAK, podać |  |
|  | Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji). | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu** technicznego na zgłoszone wady i usterki urządzenia do 24 godzin od momentu zgłoszenia. | TAK ,podać |  |
|  | Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134ºC, czas ekspozycji 7 min., 121ºC czas ekspozycji 20 min, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45 C czas ekspozycji 28 minut. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy. | TAK |  |

(**)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez

żadnych dodatkowych zakupów. Aparat oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje

bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………….                                                                                         …………………………….

(miejscowość i data)                                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)