Załącznik nr 2.16 do SWZ, …..-………………/26/…………..

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: 16. Dostawa łóżek szpitalnych z materacem przeciwodleżynowym i tunelem na kasetę RTG – 11 szt.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2026): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża Wszystkie przewody umieszczone w listwie stanowiącej tunel dla przewodów zasilających siłowniki. | TAK, podać |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 150 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: max. 2200 mm, - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm (wymiar leża min. 870 x 2000 mm). | TAK, podać |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome . | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V Przewód zasilający skrętny. Kabel wyposażony w tworzywowy uchwyt do zawieszenia na szczycie łóżka. | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. | TAK |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-72° (± 2) - segment uda 0-34° (± 2°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | TAK, podać |  |
|  | Łóżko posiadające automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej, podczas zmiany przechyłów wzdłużnych | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 340 mm do 840 mm (± 40 mm). | TAK, podać |  |
|  | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 23 sekund. | TAK,podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod segmentem wezgłowia, oznaczona kolorem pomarańczowym lub czerwonym. Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd) Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta | TAK |  |
|  | Leże wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz promieni UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających. | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców wykonany z płyty przeziernej dla promieni RTG np. HPL. W każdym z oferowanych łóżek dodatkowo tunel z tacą na kasetę RTG | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem w czasie transportu za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm z kolorowymi wklejkami. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 39 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 i kolorach posiadające podziałkę kątową w postaci wytłoczenia. Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami łóżka: Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta : umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda, przycisk uruchamiający podświetlenie łóżka. Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda, pozycja fotelowa, pozycja anty-trendelenburga, przycisk uruchamiający podświetlenie łóżka. Przycisk blokowania/zwalniania funkcji oraz świadomego aktywowania funkcji CPR oraz pozycji przeciwwstrząsowej. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w przewodowy pilot wyposażony w uchwyt do zawieszania w otworach barierek bocznych procujących w trybie podstawowym umożliwiającym regulację wysokości leża, oparcia pleców, uda, dzienną pozycję półsiedzącą uzyskiwaną dedykowanym przyciskiem. W trybie funkcji zaawansowanych umożliwiających uzyskanie elektrycznej funkcji CPR oraz pozycji antyszokowej, blokowanie poszczególnych funkcji elektrycznych. Przechodzenie pomiędzy trybami dokonywane za pomocą klucza magnetycznego | TAK |  |
|  | Łóżko posiadające funkcję krzesła kardiologicznego uzyskiwaną na za pomocą jednego przycisku na panelu pielęgniarskim i w panelach sterujących barierek bocznych od strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz pilota przewodowego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów rozpoczynając od podniesienia segmentu podudzia, co pozwala uniknąć zsuwania się pacjenta, następnie podnoszony jest segment pleców i przechył anty-trendelenburga | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne, worki umiejscowione na wysokości biodra. | TAK |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | TAK |  |
|  | Leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. Nie dopuszcza się uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża powodujące urazy kończyn i otarć podczas opuszczania łózka. | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK, podać |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 250 mm | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | TAK, podać |  |
|  | Podświetlenie pod leżem łóżka | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża). | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień min. 6 kolorów. | TAK, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w półkę do odkładania pościeli. | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: Wysięgnik z uchwytem ręki Wieszak kroplówki wyprofilowany pod kątem 45 stopni z możliwością zawieszenia 4 pojemników na płyny infuzyjne 11 szt. Materac Materac składający się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej PUR oraz warstwy górnej, wykonanej z pianki wiskoelastycznej, dopasowującej się do kształtu ciała, i zapewniające rozprowadzenie nacisku i prawidłową wentylację. Materac w podziale min. 5-centymetrowa pianka wiskoelastyczna i min. 9 cm warstwa spodnia z zimnej piany PUR. Krawędzie materace wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości 40kg/m3. Wymiary (szer. × dł. × wys.): min. 200 × 87 × 14 cm. Gęstość objętościowa: 50/40 kg/m³ .Wytrzymałość na ściskanie: 5,0kPa – krawędzie /podstawa 4,0 kPa, warstwa górna wiskoelastyczna-60N. Możliwość okazjonalnego prania całego materaca w automatycznych stacjach myjących w temperaturze do 75 stopni C. Pokrowiec odporny jest na działanie bakterii i pleśnie zgodnie z ATCC 6538/9642. Pokrowiec z możliwością prania do 95 stopni C oraz suszenia w temperaturze 100 stopni C. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia Materac przedłużenia leża – ogółem 1szt. | TAK |  |
|  | Powłoka lakiernicza zgodnie z normom EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych | TAK |  |
|  | SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA |  |  |
|  | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | TAK |  |
|  | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości | TAK |  |
|  | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. dostęp do półki od frontu szafki. | TAK,podać |  |
|  | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK,podać |  |
|  | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK,podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - wysokość: - 890 mm (± 20 mm) - szerokość szafki: - 450 mm (± 20 mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) | TAK,podać |  |
|  | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. | TAK |  |
|  | Jeden z boków szafki wyposażony w pojemnik w kształcie stożka wykonany z tworzywa sztucznego na obuwie lub basen, łatwo demontowalny bez użycia narzędzi, z możliwością zawieszenia z lewej lub prawej strony szafki | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej bez możliwości regulacji kąta pochylenia blatu. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. | TAK |  |
|  | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20 mm) | TAK,podać |  |
|  | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. | TAK,podać |  |
|  | Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz (górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. | TAK |  |
|  | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. | TAK,podać |  |
|  | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK, podać |  |
|  | Powłoka lakiernicza zgodna z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym potwierdzającym, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. | TAK |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia  z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać.

Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Aparatura/sprzęt medyczny | Kategoria osób, których dane dotyczą | Kategorie danych osobowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/ Model/ typ/ numer katalogowy | Pacjentów (w tym dzieci) na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. | Dane zwykłe: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer identyfikacyjny pacjenta oraz …………….…............................................. Dane szczególnych kategorii (tzw. wrażliwe): dane o stanie zdrowia (wyniki badań, parametry życiowe, diagnozy, historia leczenia), dane genetyczne oraz………………………………...…………… Dane rodziców/ opiekunów prawnych: imię i nazwisko, nr PESEL, dane kontaktowe, stopień pokrewieństwa oraz …………………… |
|  |  | Pracowników i osób zatrudnionych przez Zamawiającego na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych. | Dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), identyfikator użytkownika (login), podpis cyfrowy/ elektroniczny, oraz ……………………..……… |

II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: 16. Dostawa łóżek szpitalnych z materacem przeciwodleżynowym i tunelem na kasetę RTG – 11 szt.

| II. | GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 36 miesięcy liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu zdawczo-odbiorczego”. | TAK, podać |  |
|  | Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji). | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu** technicznego na zgłoszone wady i usterki urządzenia do 24 godzin od momentu zgłoszenia. | TAK ,podać |  |
|  | Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134ºC, czas ekspozycji 7 min., 121ºC czas ekspozycji 20 min, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45 C czas ekspozycji 28 minut. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy. | TAK |  |

(**)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez

żadnych dodatkowych zakupów. Aparat oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje

bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………….                                                                                         …………………………….

(miejscowość i data)                                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)