Załącznik nr 2.1 – Zestawienie parametrów/ Specyfikacja techniczna / Załącznik nr 1 do Umowy



……………………………………..
                 Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ 
Właściwości techniczno – użytkowe urządzenia objętego częścią zamówienia nr 1 

Pasteryzator mleka kobiecego – 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................
Typ: .......................................Model: ..........................................
Producent: .........................................................
Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  2026 r.    


	Lp.
	Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia.
	Wartość lub zakres wartości wymaganych
	Podać wartość lub zakres wartości oferowanych  lub potwierdzenie wartości lub opis

	I. WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
	Tak
	

	2. 
	Pasteryzator zaprojektowany przez producenta do obróbki mleka kobiecego w bankach mleka, oddziałach neonatologicznych lub innych jednostkach ochrony zdrowia.
	Tak
	

	3. 
	Pojemność min. 9 l mleka na jeden cykl pasteryzacji.
	Tak, podać
	

	4. 
	Sprzęt umożliwia przeprowadzenie automatyczne cyklu pasteryzacji mleka kobiecego w temperaturze 62.5º C.
	Tak
	

	5. 
	Możliwość pasteryzacji w jednym cyklu co najmniej 90 butelek o pojemności 50 ml lub co najmniej 70 butelek o pojemności 130 ml.
	Tak, podać
	

	6. 
	Rejestracja temperatury przez cały cykl pasteryzacji.
	Tak
	

	7. 
	Cyrkulacja w komorze wody w celu zapewnienia jak najlepszej jednorodności temperatury mleka.
	Tak
	

	8. 
	Regulowane poziomy wody umożliwiające pełne lub częściowe zanurzenie butelek.
	Tak
	

	9. 
	W pełni automatyczne działanie. 
	Tak
	

	10. 
	Sterowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza, wyświetlającego instrukcje krok po kroku.
	Tak
	

	11. 
	Alarm optyczny i dźwiękowy nieprawidłowej pracy urządzenia.
	Tak
	

	12. 
	Szybkie schładzanie od 62.5 do 25 st. C w czasie do max. 10 minut 
	Tak, podać
	

	13. 
	Maksymalne zużycie wody na cykl 170 litrów. 
	Tak, podać
	

	14. 
	Wizualny rejestrator usterek.
	Tak
	

	15. 
	Maksymalne wymiary urządzenia. 
700 x 710 x 965 mm 
(Szer. x Gł. x Wys.)
	
Tak, podać
	

	16. 
	Minimalne wymiary komory 
400 x 400 x 250 mm +/- 20 mm
	
Tak, podać
	

	17. 
	Wykonanie ze stali nierdzewnej. 
	Tak
	

	18. 
	Zasilanie 230V, 50 Hz 
	Tak
	

	19. 
	Wyposażenie: 
- koszyki na butelki – 4 sztuki, 
- butelka testowa, 
- sonda zapasowa do pomiaru temperatury
	Tak
	

	20. 
	Przesyłanie danych cykli pasteryzacji przez USB do komputera.
	Tak
	

	21. 
	Urządzenie musi być dostosowane do przyszłych wymogów europejskich wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2024/1938 z dn. 13.06.2024 roku w sprawie standardów jednostki i bezpieczeństwa substancji przeznaczonych do zastosowania u ludzi (tzw. SOHO) 
	Tak
	

	II. WARUNKI GWARANCJI I SERWIS

	22. 
	[bookmark: _GoBack]Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące od daty odbioru końcowego tj. od podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem”.
	Tak
	

	23. 
	Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego.
	Tak
	

	24. 
	Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego.
	Tak
	

	25. 
	Jeżeli producent  zaleca wykonywanie przeglądów pogwarancyjnych, okres gwarancji zostanie zakończony przeglądem z wydaniem orzeczenia o stanie technicznym sprzętu.
	Tak
	

	26. 
	Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie wad i usterek sprzętu do 48 godzin od momentu zgłoszenia.
	Tak
	

	27. 
	Czas na usunięcie wad i usterek sprzętu (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji); czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych.
	Tak
	

	28. 
	Zapewnienie dostępu do części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty obustronnie podpisanego „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem”.
	Tak
	

	29. 
	Deklaracja zgodności lub certyfikat CE.
	Tak
	

	30. 
	Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu: karty gwarancyjne w języku polskim, instrukcje użytkowania w języku polskim, wykaz autoryzowanych serwisów, paszporty techniczne urządzenia.
	Tak
	

	31. 
	Szkolenia dla personelu z zakresu obsługi urządzenia tuż po jego instalacji; w razie potrzeby Zamawiającego możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
	Tak
	

	III. WARUNKI DOSTAWY

	32. 
	Dostawa sprzętu, instalacja, uruchomienie wraz z przeprowadzonym szkoleniem – do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.
	Tak
	









                ..................................................                                               .....................................................
                (miejscowość i data)                                                  (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
  

