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……………………………………..
                 Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ 
Właściwości techniczno – użytkowe urządzenia objętego częścią zamówienia nr 5 
Dostawa chłodziarki laboratoryjnej – 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................
Typ: .......................................Model: ..........................................
Producent: .........................................................
Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  2026 r.    

	LP
	Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia
	Wartość lub zakres wartości wymaganych
	Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub  opis

	I. WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów 
i akcesoriów.
	Tak
	

	2. 
	Urządzenie profesjonalne, zaprojektowane przez producenta do pracy w laboratoriach, aptekach szpitalnych, bankach krwii, jednostkach ochrony zdrowia lub do przechowywania materiałów biologicznych i preparatów w kontrolowanej temperaturze. Niedopuszczalne jest urządzenie domowe. 
	Tak
	

	3. 
	Chłodziarka laboratoryjna wolnostojąca.
	Tak
	

	4. 
	Maksymalna pojemność brutto 109 l
	Tak, podać 
	

	5. 
	Zakres temperatury od +20 C do +80 C przy max. temperaturze otoczenia +320 C
	Tak, podać
	

	6. 
	Drzwi pełne, nieprzeszklone.
	Tak 
	

	7. 
	Chłodziarka wyposażona w alarmy wizualne i dźwiękowe  wskazujące:
· zbyt wysoką/niską temperaturę,
· otwarte drzwi, 
· niski poziom baterii
· awarie sondy
	Tak
	

	8. 
	Zewnętrzny wyświetlacz LED
	Tak
	

	9. 
	Możliwość automatycznego odszraniania 
	Tak
	

	10. 
	Obieg powietrza wymuszony wentylatorem
	Tak
	

	11. 
	Chłodziarka wyposażona w min. 2 półki
	Tak, podać
	

	12. 
	Zasilanie 220-240V, 50-60 Hz
	Tak, podać
	

	13. 
	Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
	Tak
	

	14. 
	Drzwi zamykane na klucz
	Tak
	

	15. 
	Dokładność regulacji i odczytu temperatury: 0,1o C
	Tak
	

	16. 
	Obudowa ze stali malowanej na biało
	Tak
	

	17. 
	Maksymalna wysokość chłodziarki 81 cm
	Tak, podać
	

	18. 
	Maksymalna szerokość chłodziarki 61 cm
	Tak, podać
	

	19. 
	System monitorowania temperatury wraz z rejestracją i systemem powiadamiania
	Tak
	

	II. WARUNKI GWARANCJI I SERWIS

	20. 
	Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesięce od daty odbioru końcowego tj. od podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem”.
	Tak, podać
	

	21. 
	Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego.
	Tak, podać
	

	22. 
	Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego.
	Tak, podać
	

	23. 
	Jeżeli producent zaleca wykonywanie przeglądów pogwarancyjnych, okres gwarancji zostanie zakończony przeglądem z wydaniem orzeczenia o stanie technicznym sprzętu.
	Tak, podać
	

	24. 
	Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie wad i usterek sprzętu do 48 godzin od momentu zgłoszenia.
	Tak
	

	25. 
	Czas na usunięcie wad i usterek sprzętu (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji); czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych.
	Maksymalnie 24 godziny, podać
	

	26. 
	Zapewnienie dostępu do części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty obustronnie podpisanego „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem”.
	Tak
	

	27. 
	Deklaracja zgodności lub certyfikat CE.
	Tak
	

	28. 
	Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu: karty gwarancyjne w języku polskim, instrukcje użytkowania w języku polskim, wykaz autoryzowanych serwisów, paszporty techniczne urządzenia.
	Tak
	

	29. 
	Szkolenia dla personelu z zakresu obsługi urządzenia tuż po jego instalacji; w razie potrzeby Zamawiającego możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
	Tak
	

	III. WARUNKI DOSTAWY

	30. 
	Dostawa sprzętu, instalacja, uruchomienie wraz z przeprowadzonym szkoleniem – do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.
	Tak
	


*) Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.







Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez żadnych dodatkowych zakupów. Urządzenie oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.


     ………………….                                                          …………………………….
(miejscowość i data)                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



