SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Dział Zamówień Publicznych 	Warszawa, 04.06.2013 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. S/1646/13/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych, nr postępowania 17/2013.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Dotyczy części 1 zamówienia:

Pytanie 1

Dot. Części 1poz. 1 - 24

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75% pierwotnej siły, po 3 tygodniach 50% pierwotnej siły, czas całkowitej absorpcji 60-70 dni, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza szwu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 2

Dot. Części 1 poz. 25 - 26

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwu, którego podtrzymywanie tkankowy po 2 tygodniach wynosi 75%, po 4 tygodniach 65 - 70% pierwotnej siły, po 8 tygodniach 40%, czas całkowitej absorpcji zgodny z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza szew o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 3

Dot. Części 1 poz. 27 - 28

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew jednowłóknowy , wchłanialny o całkowitej absorpcji 90 - 120 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 40% pierwotnej siły, po 3 tygodniach 15% pierwotnej siły?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza szwu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 4

Czy zamawiający uzna w Części nr 1 za spełniające wymogi zaoferowanie igły okrągłej rozwarstwiającej w miejsce igły okrągłej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza igłę opisaną w pytaniu.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści w Części nr 1 pozycji 1, 2 i 13 igłę wzmocnioną (wykonaną z bardziej wytrzymałego na zginanie stopu stali)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza igłę opisaną w pytaniu.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści w Części nr 1 pozycji 7, 8, 9, 10, 14, 15, 26, 27 i 28 materiał szewny o długości nici 70cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza materiał szewny opisany w pytaniu.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści w Części nr 1 pozycji 12 materiał szewny o długości nici 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza materiał szewny opisany w pytaniu.

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuści w Części nr 1 pozycji 10 igłę o długości 70mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza igły opisanej w pytaniu.

Pytanie 9

Czy zamawiający dopuści w Części nr 1 pozycji 12 igłę o długości 26mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza igłę opisaną w pytaniu.

Pytanie 10

Czy zamawiający dopuści w Części nr 1 pozycji 14 igłę okrągło-tnącą o długości 31mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza igłę opisaną w pytaniu.

Pytanie 11

Czy zamawiający dopuści w Części nr 1 pozycji 15 igłę nie wzmocnioną o długości 26mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza igły opisanej w pytaniu.

Pytanie 12

Czy zamawiający dopuści w Części nr 1 pozycji 16 igłę odwrotnie tnącą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza igłę opisaną w pytaniu.

Pytanie 13

Czy zamawiający dopuści w Części nr 1 pozycji od 1 do 24 materiał szewny o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75% pierwotnej siły, po 3 tygodniach 50% pierwotnej siły oraz po 4 tygodniach 25% pierwotnej siły.? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza materiału szewnego o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 14

Czy zamawiający dopuści w Części nr 1 pozycji od 25 do 26 materiał szewny o czasie podtrzymywania do 90 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75% pierwotnej siły, po 4 tygodniach 70% pierwotnej siły, po 6 tygodniach 50% pierwotnej siły? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza materiał szewny o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 15

Czy zamawiający dopuści w Części nr 1 pozycji od 27 do 28 materiał szewny o czasie podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni, czasie całkowitej absorpcji 90 - 120 dni oraz o zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 60% pierwotnej siły, po 14 dniach 30% pierwotnej siły? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza materiału szewnego o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 16

Część 1 poz. 25 - 26

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnej części. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 25 - 26 części 1 zamówienia do osobnej części.

Pytanie 17

Część 1 poz. 25 - 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o czasie podtrzymywania min. 56 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza szwy o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 18

Część 1 poz. 26

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza nici o długości 70 cm.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuszcza w poz.1 - 24 szew wchłanialny, syntetyczny z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu powleczony w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli(glikolid i L-laktyd 35/65) 50% stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50 - 40% i po 28 dniach ok. 25% ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza szwu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3 - 12, 14, 15, 26 - 28 nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza nitkę o długości 70 cm.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 18, 19, 22, 23 podwiązkę 140 cm w miejsce 150 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podwiązkę o długości 140 cm.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 14 igłę J 30 mm o zakończeniu krótkim tnącym w miejsce igły typu J 32 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza igłę opisaną w pytaniu.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 15 igłę 26 mm w miejsce 27 - 28 mm wzmocnionej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza igłę opisaną w pytaniu.

Pytanie 24

Prosimy o wyłączenie poz.17 – pętli podwiązkowej z aplikatorem z części 1 i utworzenie z niej części 1a?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 17 z części 1 zamówienia.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 25, 26 szew syntetyczny, jednowłóknowy z poli-p-dioxanonu o czasie podtrzymywania tkankowego do 10 tygodni. Podtrzymywanie 50-70% po ok. 28 dniach; czas wchłaniania 180-210 dni?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza szwu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 27, 28 szew wchłanialny, jednowłóknowy z glikonatu o okresie podtrzymywania ok. 50% po 13 - 14 dniach o czasie wchłaniania do 60 - 90 dni?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza szwu o parametrach opisanych w pytaniu.

Dotyczy części 2 zamówienia:

Pytanie 27

Dot. Części 2 poz. 14 - 16

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwu jednowłóknowego , niewchłanianego, syntetycznego wykonanego z polipropylenu bez dodatku polietylenu, jałowa, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu opisanego w pytaniu.

Pytanie 28

Dot. Części 2 poz. 21

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 40 mm,  pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 29

Część 2 poz. 1-13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnej części. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 1 - 13 części 2 zamówienia do osobnej części.

Pytanie 30

Część 2 poz. 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojedynczej igły z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie igły opisanej w pytaniu.

Pytanie 31

Część 2 poz. 10

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nitki o grubości 1/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nici o grubości opisanej w pytaniu.

Pytanie 32

Część 2 poz. 10

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 75 cm z igłą o długości 60 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nici ani igły o długościach opisanych w pytaniu.

Pytanie 33

Część 2 poz. 11

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie igły opisanej w pytaniu.

Pytanie 34

Część 2 poz. 13

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 75 cm z igłą o długości 77 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nici o długości 75 cm z igłą o długości 77 mm.

Pytanie 35

Część 2 poz. 13

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza igłę opisaną w pytaniu.

Pytanie 36

Część 2 poz. 7, 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnej części.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 7, 12 do osobnej części.

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4 igłę 76 mm w miejsce igły 2 x 76 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza igły opisanej w pytaniu.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 13 igłę odwrotnie tnącą?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza igłę opisaną w pytaniu.

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 14 - 16 szew z polipropylenu bez dodatku polietylenu?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza szwu opisanego w pytaniu.

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 15 nitkę 90 cm w miejsce 60 - 75 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza nitkę opisaną w pytaniu.

Dotyczy części 3 zamówienia:

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje: w pozycji nr 2 długość nici 45 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp. Przepraszamy jest to pomyłka drukarska w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wychwycona na etapie weryfikacji SIWZ. Należy zaoferować nić o długości  45 cm.

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje: w pozycji nr 2 długość igły 19 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza długości igły opisanej w pytaniu. Patrz odpowiedź na pytanie 41.

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 - 8 szew monofilamentowy, szybkowchłanialny z glikonatu, bezbarwny. Okres podtrzymywania tkankowego 70 - 80% po 5 dniach, 20 - 30% po 10 dniach, 0% przy 14 - 21 dniach. Czas całkowitej absorpcji: 56 dni?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza szew o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 9 szew wchłanialny, jednowłóknowy z glikonatu o okresie podtrzymywania ok. 50% po 13-14 dniach o czasie wchłaniania do 60-90 dni bez jednokierunkowych haczyków i pętlowego chwytaka?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza szwu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 9 nitkę 45 cm w miejsce 30 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza nitkę opisaną w pytaniu jeśli zostaną spełnione pozostałe wymagania opisane w SIWZ.

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1-8 nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza nitki opisanej w pytaniu.

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 8 grubość nitki usp. 3/0 w miejsce 4/0?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza nitki opisanej w pytaniu.

Pytanie 48

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 8 igłę 51 mm w miejsce 60 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza igłę opisaną w pytaniu.

Pytanie 49

Dot. Części 3 poz. 1-8

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, plecione powlekane, z kwasu poliglikolowego, wchłaniające się ok. 42 dni, o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza szwów opisanych w pytaniu.

Pytanie 50

Dot. Części 3 poz.9

Zwracam się z prośba o wydzielenie w/w pozycji z Części 3  do oddzielnej Części np. 3a.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 9 z części 3 zamówienia do osobnego pakietu.

Dotyczy części 4 zamówienia:

Pytanie 51

Czy Zamawiający dopuszcza w części 4 szew pleciony z kwasu poliglikolowego powleczony glikonatem o okresie podtrzymywania po 5 dn. ok. 50%, a po 10-14 dn. malejący do 0, okres wchłaniania ok. 42 dni?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza szwu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 52

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów wykonanych z kwasu glikolowego, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza szwu opisanego w pytaniu.

Pytanie 53

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji nr 1 igłę odwrotnie tnącą  z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza igły opisanej w pytaniu.

Pytanie 54

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji nr 2 igłę okrągłą  z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza igły opisanej w pytaniu.

Dotyczy zapisów ogólnych warunków umowy:

Pytanie 55

Paragraf 3 ust. 7

Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towarów wadliwych na wolne od wad z 48 godzin na 72 godziny.

Odp. Zamawiający zmienia zapis umowy w paragrafie 3 ust. 7. Nowy zapis brzmi: „W razie stwierdzenia wad lub braków w dostarczonych towarach Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę w formie określonej w p. 3., a Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia dostarczyć brakujące towary lub zamienić wadliwe towary na wolne od wad.

Pytanie 56

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionych towarów w terminie o którym mowa w p. 5 lub p. 7, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, po upływie którego Zamawiający ma prawo doraźnie dokonać zakupu u innego dostawcy i obciąży różnicą w cenie Wykonawcę.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Pytanie 57

Prosimy o dodanie do umowy zapisu:

„ Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do umowy zapisu wymienionego w pytaniu.

Pytanie 58

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 3 ust. 9:

W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu towarów w terminie określonym w ust. 5 lub w ust. 7 Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,2% wartości niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niedostarczonych towarów.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.

Z poważaniem