SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Warszawa, dn. 23.09.2013 r.

Dział Zamówień Publicznych

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. S./        /13/ DZP

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę  drobnego sprzętu medycznego sterylnego, nr postępowania 18/2013.

Uprzejmie zawiadamiamy, że  Zamawiający  dokonuje sprostowania w odpowiedziach na pytania dotyczących SIWZ na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego, z dnia 19.09.2013r.

- Sprostowania do pytań:

- Do części 3:

- Pyt. 20.

Poz. 14.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego do użytku przez 7 dni lub 100 aktywacji.

Pyt. 108.

Część 3, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do iniekcji do użycia przez 7dni lub 100 aktywacji, pozostałe parametry bez zmian?

- Odp. Zamawiającego:

- Zamawiajacy dopuszcza bezigłowy port do iniekcji do użycia przez 7dni lub 100 aktywacji,

Pyt. 29.

poz. 8 . Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli pediatrycznej o przepływie 10 ml/min. Kaniule 0,6 z przepływem 10ml/ min są od lat powszechnie stosowanymi w oddziałach dziecięcych.

Kaniule w rozmiarach 26G o przepływie 10 ml/min są bezpieczniejsze dla noworodków ze względu na kruchość delikatnych naczyń oraz zapobiegają przewodnieniu pacjentów co w konsekwencji może prowadzić do hiponatremii.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający anuluje odpowiedź na to pytanie z dnia 19.09.2013r.

Odpowiedź prawidłowa brzmi: Nie, Zamawiający nie dopuszcza kaniul o przepływie 10 ml/ min.

Pyt. 107.

Część 3, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym indykatorem?

Odp. Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza  kranik trójdrożny z optycznym indykatorem, pod warunkiem, że kranik posiada również indykator wyczuwalny.