Dział Zamówień Publicznych Warszawa, 26.05.2014  r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. Sp./               /14/DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego na dostawę siatek i taśm do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy i przepuklin, nr postępowania 16/2014.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ   na dostawę siatek i taśm do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy i przepuklin. Zamawiający  na te pytania udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy części 1

Proszę o dopuszczenie siatek polipropylenowych, monofilamentowych do przepuklin gramatura 55g/m2 , rozmiar porów  1,2 mm  - 1,4 mm, grubość  0,56 mm.

Odp.:  Tak, Zamawiający dopuszcza siatki opisane w pytaniu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 2, poz. nr 1:

60 szt. systemów  do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy, jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) współistniejącego z cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, implanty o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową,  monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2 , porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm,  wysokość 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez dodatkowych otworów,

oraz

● 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów ?

Odp.:   Nie, Zamawiający nie dopuszcza systemów opisanych w pytaniu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 2, poz. nr 2:

- 20 szt. systemów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy, naprawa rectocele i sklepienia pochwy, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm , wysokość implantu 12 cm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial, bez dodatkowych otworów,

oraz

- 1 szt.  igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza systemów opisanych w pytaniu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3:

50 szt. systemów  siatkowych do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, implanty o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową,  monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2 , porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm,  wysokość 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez powłoki kolagenowej,

oraz

● 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza systemów opisanych w pytaniu.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 4, poz. nr 1:

120 szt. systemów taśmowych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłanialnych, jednorodnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wykonane w technologii quadriaxial, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami,

oraz

2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przez otwory zasłonowe ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza systemów opisanych w pytaniu.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 4, poz. nr 2:

- 10 szt. taśm podcewkowych do minimalnie inwazyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, sterylna mini-taśma z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samozaczepienia się w tkankach, o parametrach- długość 6,6 cm, szerokość 1,1 cm:

| W części środkowej | Na końcach |
| --- | --- |
| grubość taśmy |  |
| 0,33 mm | 0,54 mm |
| porowatość średnia |  |
| 1000 µm | 698 µm |
| gramatura |  |
| 48 g/m2 | 175 g/m2 ? |

Bez specjalnego narzędzia do implantacji. Bez uchwytów w kształcie kotwiczki.

Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępu przedzasłonowego z pojedynczego nacięcia.

Odp.:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza taśm opisanych w pytaniu.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 4, poz. nr 3:

5 szt. systemów taśmowych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłanialnych, jednorodnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wykonane w technologii quadriaxial, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami,

oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji załonowej ?

Odp.:Nie, Zamawiający nie dopuszcza systemów opisanych w pytaniu.

Pytanie 8

Dotyczy części 4

Czy Zamawiający wydzieli punkt 1 z części 4? Czy Zamawiający przyjmie do konkursu system taśmowy do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, zakładany przez otwory zasłonowe, o szerokości taśmy 1,1 cm. System nie zawiera narzędzia.

Odp.:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji do odrębnego pakietu.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza systemu opisanego w pytaniu.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wydzieli również punkt 3 z części 4? Czy Zamawiający przyjmie do konkursu system taśmowy do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, zakładany przez otwory zasłonowe, o szerokości taśmy 1,1 cm. System nie zawiera narzędzia.

Odp.:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji do odrębnego pakietu.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza systemu opisanego w pytaniu.

Pytanie 10

Część 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatki polipropylenowe,  monofilamentowe, w podanych wymiarach oraz masie 80g/m2 i grubości siatki 0,47mm?

Odp.:  Tak, Zamawiający dopuszcza siatki opisane w pytaniu.

Pytanie 11

Część 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu.

Pytanie 12

Część 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie wykazu dostaw na mniejsza wartość niż aktualnie wymagane 100 000zł?

Odp.:  Nie, Zamawiający nie  wyraża zgody na zmianę warunku tj. wartości wykazanych dostaw.

Pytanie 13

Część 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy polipropylenowej , monofilamentowej,  do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, zakładanej przez otwory zasłonowe narzędziami wielokrotnego użytku?

Odp.:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza taśm opisanych w pytaniu.

Pytanie dot. projektu umowy:

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie we wzorze umowy par. 3 pkt. 10 słów:” po uprzednim wezwaniu wykonawcy”?

Odp.:  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w „Ogólnych warunkach umowy”.

Pytanie 15

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.:  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w „Ogólnych warunkach umowy”.

Pytanie 16

Część 2

Czy zamawiający dopuści w części  nr 2 w pozycji 2 makroporowatą niewchłanialną siatkę w kolorze   neutralnym i niebieskim, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego 
o wymiarach 50 mm x 130 mm, z dwoma ramionami o długości 164 mm i szerokości 12 mm, grubości nici siatki 120 µm, gramatura 39 g/m2, porowatość 90%.

Dwa jednorazowe narzędzia do implantacji siatki przez pośladki

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydzielenie z części 2 pozycji 2 i utworzenie odrębnego pakietu.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza siatkę opisaną w pytaniu.

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z części 2 pozycji 2 do odrębnego pakietu.

W związku z powyższym Zamawiający tworzy część 5 zamówienia: Systemy do leczenia 		zaburzeń statyki narządów miednicy typu rectocele.

Pytanie 17

Część 3

Czy zamawiający dopuści w części  nr 3 Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele składający się z: Makroporowatej siatka wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 72 mm x 85 mm, o kształcie anatomicznym, z podwójnymi ramionami z każdego boku o długości 165 mm i szerokości 12 mm, umieszczonymi w plastikowych osłonkach, grubość siatki 0,44 mm, grubość nici siatki 120 µm, gramaturze 39 g/m2, porowatości 90%.

Dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie helikalnym do zakładania siatki metodą    przezzasłonową techniką „out-in”.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Pytanie 18

Część 4

-Czy zamawiający dopuści w części  nr 4 w pozycji 1 taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (bez koszulki). Makroporowata, monofilamentowa, polipropylenowa taśma 
o grubości nici 120 µm i wadze 63 g/m². Dwa jednorazowe narzędzia o kształcie helikalnym do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza taśmy  opisane w pytaniu.

Pytanie 19

-Czy zamawiający dopuści w części  nr 4 w pozycji  nr 2 jednorazowy  zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, składający się z: - taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 30mm, grubości 0,3mm i gramaturze 36g/m², na stałe połączonej z dwoma kotwiczącymi urządzeniami oraz z dwiema poliwęglanowymi rurkami służącymi do pozycjonowania implantu ,  dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie heliakalnym, które łączy się z taśmą za pomocą zatrzasków.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Pytanie 20

-Czy zamawiający dopuści w części  nr 4 w pozycji  nr 3  taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (bez koszulki). Makroporowata, monofilamentowa, polipropylenowa taśma o grubości nici 120 µm i wadze 63 g/m². Dwa jednorazowe narzędzia o do metody nadłonowej.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza taśmy  opisane w pytaniu.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmian  w treści SIWZ  wprowadzając do załącznika nr 2: Formularza asortymentowo-cenowego  Część 5 zamówienia pod nazwą:  Systemy do leczenia  zaburzeń statyki narządów miednicy typu rectocele.

Zamawiający wprowadza dla utworzonej Części 5 zamówienia następujący warunek udziału w postępowania:  za odpowiadające wartością Zamawiający uzna dostawy o wartości nie mniej niż 30 000 złotych netto.

W związku z ze zmianami w treści SIWZ przeprowadzonymi zgodnie z art. 38. ust. 4. ustawy Pzp,  Zamawiający  w oparciu o  art. 12a.  ust.1.   ustawy Prawo zamówień publicznych  przedłuża  termin składania ofert i wyznacza go na dzień 2.06.2014 r.