Dział Zamówień Publicznych Warszawa, 24.07.2014 r.

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. Sp./               /14/DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.	Przetargu nieograniczonego nr 22/2014 na dostawę wyposażenia Apteki, Centralnej 	Sterylizatorni i Myjni Inkubatorów i Łóżek,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w przetargu nieograniczonym nr 17/2014 na dostawę wyposażenia Apteki, Centralnej Sterylizatorni i Myjni Inkubatorów i Łóżek wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

1.	Pytanie dotyczy wagi aptecznej - 2100 g, obciążenie min. 500 mg, działka odczytowa 10 mg - czy warunkiem koniecznym jest zabezpieczenie przeciwpodmuchowe, jeżeli tak to proszę określić, czy ma to być szafka, ramka czy np. komora laminarna.

2.	Pytanie dotyczy wagi aptecznej - 200 g, obciążenie min. 20 mg, działka odczytowa 0,1 mg - czy warunkiem koniecznym jest szalka przeciwpodmuchowa, jeżeli ważenie odbywa się w zamkniętej komorze wagi.

3.	Czy Zamawiający dopuści szafę ognioodporną o parametrach:

| Wymiary (mm) |  |  |  |  |  | Masa (kg) | Poj. (l) | Wyposa-żenie | Ilość segregatorów A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zewnętrzne |  |  | Wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. |  |  |  |  |
| 1282 | 737 | 630 | 1123 | 578 | 463 | 342 | 301 | 3 półki | 21 |

Najwyższa, dwugodzinna klasa odporności ogniowej 120Paper zgodnie z NT Fire 017, gwarantująca pełne bezpieczeństwo dokumentacji papierowej, przez co najmniej 120 min w ekstremalnych warunkach pożarowych 1049 °C.

4.	Czy Zamawiający dopuści szafę metalową BHP o wysokości 1800 mm, która jest standardem na rynku krajowym i spełnia wszystkie pozostałe parametry?

W pozycji sejf na leki narkotyczne:

5.	Prosimy o sprecyzowanie jaki jest pożądany sposób zamknięcia sejfu - czy zamek kluczowy na klucze 90 mm, zamek szyfrowy mechaniczny, czy też zamek elektroniczny?

6.	Czy Zamawiający wymaga zakotwienia sejfu do posadzki w pomieszczeniu docelowym?

7.	Czy Zamawiający dokona wyboru kolorystyki w obrębie trzech kolorów podstawowych jasny szary (popielaty) RAL 7035 / jasnoszary RAL 9002 / oraz czarny RAL 9005? Wybór koloru ma wpływ na cenę produktu.

W pozycji aparat telefoniczny:

8.	Podany model referencyjny KX-TG 2511 PDT sugeruje kolorystykę w kolorze tytanowym (ostatnia litera modelu oznacza kolor - w tym wypadku Tytanowy czyli szary). Czy Zamawiający dopuści aparaty telefoniczne w innym kolorze?

W pozycji paleta z tworzywa sztucznego:

9.	Czy Zamawiający dopuści paletę o parametrach: wymiary zewn. 800x600x160 mm - podstawa 3 płozy, powierzchnia całkowicie gładka bez użebrowania, wszystkie profile zamknięte, odporna na uszkodzenia mechaniczne dzięki wysokogatunkowemu tworzywu sztucznemu (materiał pierwotny), temp. użytkowania: -40 °C do +60 °C, materiał wyjściowy odporny na większość kwasów i zasad, dopuszczona do kontaktu z żywnością - atest PZH/deklaracja zgodności, produkty zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej, dopuszczalne max. obciążenie (przy temp. pomieszczenia 23 °C) dynamiczne 750 kg, statyczne 3000 kg, kolor jasnoszary.

W pozycji taboret obrotowy z oparciem:

10.	Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga taboretu na podstawie jezdnej czy na nóżkach?

W pozycji fotele obrotowe biurowe BD2:

11.	W formularzu asortymentowo cenowym widnieje zapis: pięcioramienna podstawa aluminiowa natomiast w karcie z opisem produktu wskazano, że podstawa winna być pięcioramienna plastikowa. Zapisy te pozostają w sprzeczności, w związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie jakiej podstawy fotela wymaga Zamawiający.

W pozycji system monitorowania temperatury i wilgotności:

12.	Czy Zamawiający wymaga, aby sondy pomiarowe rozlokowane w pomieszczeniach były wyposażone w wyświetlacz prezentujący aktualne wskazania?

13.	Czy Zamawiający może sprecyzować co dokładniej oznacza określenie „Zautomatyzowany proces zapisu danych pomiarowych”?

W pozycji stolik pod komorę laminarną:

14.	Czy Zamawiający dopuści stolik malowany proszkowo na kolor identyczny z komorą laminarną (biały)? Z praktyki wynika, że stolik w tym kolorze łatwiej jest utrzymać w czystości.

Dot. Załącznik nr 2b, do SIWZ, l.p. 1, 44, 67, 72, 77, 80, 81, 92:

15.	Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie regałów magazynowych chromowanych z półkami ażurowymi o wymiarach z odchyłką ± 2 cm od wymaganych?

Dot. Załącznik nr 2b, do SIWZ, l.p. 11, B6.1 - B6.7:

16.	Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając dla 2 szt. komputerowych stacji roboczych pojedynczych urządzeń peryferyjnych, t.j.: monitora (poz. B6.4) oraz zasilacza podtrzymującego zasilanie (B6.7.)? Czy Zamawiający wymaga zatem, aby zaoferowane zostały: monitor (poz. B6.4) - szt. 2 oraz zasilacz podtrzymujący zasilanie (B6.7.) - szt.2?

Dot. Załącznik nr 2c, do SIWZ, l.p. 11, 31

17.	Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie regałów magazynowych chromowanych z półkami ażurowymi o wymiarach z odchyłką ± 2cm względem wymaganych?

Dot. Załącznik nr 2c, do SIWZ, l.p. 17:

18.	Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie regału magazynowego chromowanego z półkami ażurowymi o wymiarach 90 x 60 x 180 cm ± 2 cm? Uzasadnienie: Regały ażurowe dostępne są w długościach będących wielokrotnością 30 cm. Zaoferowane rozwiązanie pozwoli na zastosowanie standardowego rozwiązania.

Dot. SIWZ:

19.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji z wymaganych 10 do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Dot. Załącznik nr 2b, do SIWZ, l.p. 100:

20.	Prosimy o skorygowanie oznaczenia na rysunku dla pozycji nr 100: „Zamykany wózek transportowy ze stali kwasoodpornej, pojemność 6 jednostek wsadu” z „A2” na zgodny z Formularzem ofertowo-cenowym, określony jako „A1”.

Pytania ogólne:

21.	Prosimy o podanie warunków współpracy potencjalnego Wykonawcy wyposażenia pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni, Mycia Inkubatorów i Łóżek oraz Apteki Szpitalnej z Generalnym Wykonawcą Robót Budowlanych Budynku A2, który aktualnie wykonuje roboty budowlane wykończeniowe.

22.	Prosimy o podanie zasad na jakich będzie odbywało się przekazanie placu budowy i koordynacja prac między Wykonawcą wyposażenia pomieszczeń Centralnej Sterylizacji, Mycia Inkubatorów i Łóżek oraz Apteki Szpitalnej a Generalnym Wykonawcą Robót Budowlanych Budynku A2.

23.	Prosimy o podanie w jakich godzinach realizowane są roboty budowlane przez Generalnego Wykonawcę robót wykończeniowych w budynku A2?

24.	Czy możliwe jest prowadzenie robót poza okresem w którym swoje prace wykonuje Generalny Wykonawca robót wykończeniowych dla budynku A2?

25.	Czy potencjalny Wykonawca wyposażenia pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni, Mycia Inkubatorów i Łóżek oraz Apteki Szpitalnej jest zobowiązany do wykonywania prac zgodnie z procedurami wdrożonymi przez Generalnego Wykonawcę w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy?

26.	Czy potencjalny Wykonawca wyposażenia pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni, Mycia Inkubatorów i Łóżek oraz Apteki Szpitalnej będzie zobowiązany do przejęcia gwarancji elementów budowlanych wykonanych przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-wykończeniowych w budynku A2 np.: montaż myjni lekarskich na ścianach nierdzewnej zabudowy panelowej, montaż szafek wiszących w zabudowie meblowej w pomieszczeniach, oraz wszystkie inne elementy wyposażenia mające styk z elementami budowlanymi.

Dotyczy pozycji rolety okienne:

27.	Prosimy o doprecyzowanie w których pomieszczeniach mają być zamontowane rolety okienne oraz jaki jest preferowany materiał (czy transparentny czy zaciemniający).

Dotyczy pozycji interkomy:

28.	Prosimy o uszczegółowienie w których pomieszczeniach mają być zainstalowane interkomy z uwzględnieniem lokalizacji danych pomieszczeń oraz w których z nich mają być zamontowane stacje aseptyczne.

Dotyczy pracowni przygotowania leku cytostatycznego:

29.	Projekt technologii medycznej nie uwzględnia dostawy i montażu prysznica ratunkowego. Z uwagi na fakt, iż cytostatyki są substancjami niebezpiecznymi należałoby zapewnić pracującemu z nimi personelowi możliwość opłukania się w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, np.: bezpośredniego kontaktu personelu z cytotoksynami w wyniku ich rozlania. Czy Zamawiający rozszerzy zakres dostarczanego wyposażenia o prysznic ratunkowy?

Dotyczy zabudowy meblowej do laboratorium (załącznik 13):

30.	Prosimy o podanie w którym miejscu zabudowa meblowa do laboratorium (załącznik nr 13) ma zostać zamontowana, a także o wskazanie pozycji w formularzu asortymentowo - cenowym w którym należy ją umieścić.

31.	Prosimy o informację czy jeżeli podczas prac wystąpią roboty towarzyszące związane z dostosowaniem elementów budowlanych do zaprojektowanego wyposażenia przedmiotowego postępowania (np.: przesunięcia ścianki działowej, dodatkowa zabudowa elementów instalacji, dodatkowe punkty elektryczne), to kto poniesie koszty przeprowadzenie takiego dostosowania, a jeśli potencjalny Wykonawca to w której pozycji formularza asortymentowo - cenowego należy takie prace wycenić.

32.	Czy Zamawiający posiada Stację Uzdatniania Wody wymaganą do zasilenia wodą zdemineralizowaną oraz zmiękczoną urządzeń Centralnej Sterylizatorni oraz Myjni Inkubatorów i Łóżek czy też wraz z urządzeniami należy dostarczyć Stację Uzdatniania Wody spełniającą zapotrzebowanie wszystkich urządzeń zawartych w projekcie? Jeżeli Zamawiający posiada lub zamierza zakupić w innym postępowaniu Stację Uzdatniania Wody, prosimy o podanie parametrów wydajnościowych ww. Stacji, w tym w szczególności: dobowej oraz godzinnej wydajności dla produkowanej wody zdemineralizowanej oraz zmiękczonej, ciśnienia wody uzdatnionej w instalacji doprowadzającej do urządzeń.

Uzasadnienie: Zarówno Sterylizatory parowe jak i Myjnie dezynfektory oraz pistolety do mycia manualnego wymagają zasilenia wodą uzdatnioną o różnych parametrach jakościowych.

Powyższe wynika z wymagań producentów, wpływu na długotrwałość pracy urządzeń a także z wymagań normalizacyjnych - norma PN EN 285 dotycząca sterylizacji parowej nakłada obowiązek zasilenia sterylizatora parowego wodą zdemineralizowaną o określonych precyzyjnie parametrach jakościowych.

33.	W ustępie XII punkt 7 Zamawiający stwierdza: „Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym z wykonaniem i dostarczeniem prototypu modułu do pielęgnacji noworodka, ponoszą wykonawcy” natomiast pozycja moduł do pielęgnacji noworodka nie występuje w formularzu asortymentowo - cenowym, ani w innych załącznikach. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje dostawy modułu do pielęgnacji noworodka a jeśli tak, to w którym miejscy formularza asortymentowo - cenowego powinien on zostać wyceniony.

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

1.	Nie, zamawiający nie wymaga zabezpieczenia przeciwpodmuchowego.

2.	Z uwagi na fakt, że waga ta pracuje pod komorą laminarną zamawiający wymaga wagi z szalką przeciwpodmuchową.

3.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafy o cechach podanych w pytaniu.

4.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafy o cechach podanych w pytaniu.

5.	Należy dostarczyć sejf zamykany na klucz.

6.	Tak, zamawiający wymaga zakotwienia sejfu do posadzki lub ściany.

7.	Zamawiający dokona wyboru w obrębie 3 podstawowych kolorów. Kolor preferowany to jasnoszary RAL 9003.

8.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatów w innych kolorach.

9.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie palety o cechach podanych w pytaniu.

10.	W pomieszczeniach: PI/96 boksie jałowym, PI/ 112 izbie recepturowej, PI/114 pomieszczeniu przygotowania leku jałowego należy zastosować taboret na chromowanej podstawie stałej. W pozostałych pomieszczeniach należy zastosować taborety na chromowanej podstawie jezdnej.

11.	Zamawiający wymaga podstawy aluminiowej.

12.	Tak, zamawiający wymaga zaoferowania sond o cechach podanych w pytaniu.

13.	Oznacza to, że oprogramowanie powinno umożliwiać automatyczne generowanie w pdf raportów zawierających wykresy, tabele i przegląd alarmów dla poszczególnych stref/pomieszczeń/sond z możliwością zmiany ustawień przez Użytkownika.

14.	 Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolika w kolorze białym.

15.	Tak, zamawiający dopuszcza odchyłkę ± 2 cm od wymaganych wymiarów.

16.	Przepraszamy - jest to pomyłka niewychwycona na etapie weryfikacji specyfikacji. Należy zaoferować 2 szt. monitorów i 2 szt. zasilaczy.

17.	Tak, zamawiający dopuszcza odchyłkę ± 2 cm od wymaganych wymiarów.

18.	Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie regałów o wymiarach podanych w pytaniu.

19.	Nie, zamawiający nie wydłuża terminu wykonania zamówienia.

20.	Przepraszamy - oznaczenie na rysunku jest błędne. Należy przyjąć oznaczenie zgodne z formularzem asortymentowo - cenowym.

21.	Wykonawca wyposażenia Apteki, Centralnej Sterylizacji i Myjni Inkubatorów i Łóżek ma obowiązek dostosowania standardów oraz organizacji placu budowy do Generalnego Wykonawcy Robót Budowlanych budynku A2.

22.	Przekazywanie placu budowy będzie następowało protokolarnie i odbywać się będzie etapowo. Wykonawca wyposażenia pomieszczeń Centralnej Sterylizacji, Mycia Inkubatorów i Łóżek oraz Apteki Szpitalnej w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą przygotuje harmonogram prac.

23.	Prace realizowane są w godzinach od 07:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.

24.	Wykonawca będzie musiał dostosować swoje godziny pracy do godzin pracy Generalnego Wykonawcy, co nie wyklucza czasowo pracy w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu tego z Generalnym Wykonawcą i z zamawiającym.

25.	Wykonawca wyposażenia pomieszczeń Apteki, Centralnej Sterylizatorni i Myjni Inkubatorów i Łóżek ma obowiązek dostosować prowadzenie swoich prac do procedur BHP wdrożonych przez  Generalnego Wykonawcę Robót Budowlanych budynku A2.

26.	Po protokolarnym przejęciu pomieszczeń przez wykonawcę wyposażenia pomieszczeń Apteki, Centralnej Sterylizatorni i Myjni Inkubatorów i Łóżek przejmuje on odpowiedzialność gwarancyjną za elementy budowlane w które nastąpi ingerencja.

27.	Preferowanym materiałem jest materiał transparentny. Rolety mają zostać zamontowane w następujących pomieszczeniach: w Aptece w pomieszczeniach PI/76, PI/77, PI/103, PI/111, PI/112, PI/116, PI/116a, a w Centralnej Sterylizatorni w pomieszczeniach PI/14, PI/15, PI/17, PI/20, PI/21.

28.	Należy wykonać kompletny system interkomu uwzględniając okablowanie i montaż urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania systemu. Komunikację między pomieszczeniami należy zapewnić w pracowni cytostatyków i pracowni przygotowania leku jałowego. Rozkład stacji roboczych powinien wyglądać następująco: stacje sterylne jak np. typu Stentofon IP OR lub równoważne w pomieszczeniach PI/96 boks jałowy i PI/114 pomieszczenie do jałowego przygotowania leku oraz 3 stacje jak np. Stentofon „master” lub równoważne: 113a Sterylizacja, 96a Pomieszczenie przygotowawcze, 96b Pomieszczenie wydawania.

29.	Nie, wykonanie prysznica leży w gestii obecnego wykonawcy prac wykończeniowych.

30.	Blat do Laboratorium jest wyszczególniony w poz. 108 formularza asortymentowo - cenowego dla Centralnej Sterylizatorni. Blat należy zamontować w istniejącymi Laboratorium na Wysokim Parterze.

31.	Na podstawie projektu załączonego do SIWZ wykonawca składający ofertę winien przewidzieć konieczność lub jej brak dostosowania elementów budowlanych do oferowanego wyposażenia, a koszty ewentualnego dostosowania wliczyć w ceny oferowanych urządzeń i robót wymienionych w formularzach asortymentowo - cenowych. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów ponad cenę oferty.

32.	Zamawiający posiada zainstalowaną przez firmę Blanca Plus Stację Uzdatniania Wody wymaganą do zasilenia urządzeń. Stacja zapewnia wodę zmiękczoną Qmax = 14,0 m3/h (zasilanie przez zbiornik retencyjny 2000 l), V dobowe = 50 m3/dobę i wodę zdemineralizowaną Qhmax = 2 m3/h (zasilanie przez zbiornik retencyjny), Vmax = 1400 l.

33.	Przepraszamy - jest to pomyłka niewychwycona na etapie weryfikacji specyfikacji. Słowa „ w tym z wykonaniem i dostarczeniem prototypu modułu do pielęgnacji noworodka” należy usunąć z treści specyfikacji. Żadnego modułu do pielęgnacji noworodka nie należy wyceniać ani dostarczać.