SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr 25/2014 o wartości zamówienia poniżej 207.000 euro na dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych

opracowana przez Komisję Przetargową w składzie:

Hanna Kulczycka

Agnieszka Paśniczek

Tomasz Stopiński

Jadwiga Wicik

Zatwierdzam

..........................

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264

e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl

II.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych, nr postępowania 25/2014, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 207.000 euro, na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do zamawiającego 35 szt. łóżek szpitalnych, 14 szt. łóżek szpitalnych do intensywnej opieki i 49 szt. szafek przyłóżkowych. Zamówienie jest podzielone na 3 części:

Część 1 zamówienia: 35 szt. łóżek szpitalnych,

Część 2 zamówienia: 14 szt. łóżek szpitalnych do intensywnej opieki,

Część 3 zamówienia: 49 szt. szafek przyłóżkowych.

Właściwości techniczno - użytkowe łóżek i szafek przyłóżkowych są podane w Załącznikach nr 2.1, 2.2 i 2.3.

Kody CPV: 33.19.21.20-9, 33.19.23.00-5.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich towarów objętych częścią zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV.	Termin i warunki wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia zamawiający określa na 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Pod pojęciem „wykonanie zamówienia” zamawiający rozumie dostawę urządzeń i ich wyposażenia, montaż urządzeń w przeznaczonych dla nich miejscach, uruchomienie i sprawdzenie ich działania, wykonanie niezbędnych pomiarów i regulacji i przekazanie poprawnie działających urządzeń do eksploatacji protokołem zdawczo - odbiorczym, podpisanym przez przedstawiciela serwisu wykonawcy i przedstawiciela zamawiającego. Dniem wykonania zamówienia będzie dzień podpisania protokołu.

Wszystkie urządzenia muszą być kompletne i gotowe do uruchomienia bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Urządzenia należy dostarczyć razem z instrukcjami obsługi i konserwacji w języku polskim, kartami gwarancyjnymi określającymi terminy i warunki gwarancji oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i kopiami certyfikatów.

Kolorystykę łóżek i szafek zamawiający uzgodni z wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.

V.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności co najmniej 30 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji pod rygorem odrzucenia oferty. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanych urządzeń i ich wyposażenia.

Wszystkie rubryki kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” formularzy właściwości techniczno - użytkowych muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości wymaganych” jest podana wartość lub zakres wartości parametru, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia, którego parametr ma tę wartość lub zawiera się w podanym zakresie. Oferty przedstawiające urządzenia nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Wartość lub zakres wartości parametru oferowanego urządzenia należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości wymaganych” znajduje się słowo „Tak”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w tę cechę techniczną lub użytkową. Jeżeli po słowie „Tak” następują słowa „podać” lub „opisać”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zamieszczenia, poza potwierdzeniem istnienia tej cechy, także krótkiego opisu na czym ona polega lub w jaki sposób jest realizowana. Oferty nie spełniające tych warunków zostaną odrzucone. Potwierdzenie posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce „Wartość lub zakres wartości wymaganych” znajdują się słowa „Tak / Nie”, „Podać” lub „Opisać”, to oznacza to, że zamawiający nie stawia wymagań co do wartości parametru bądź posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej, natomiast wymaga podania przez wykonawcę wartości parametru lub informacji o posiadaniu bądź nieposiadaniu przez urządzenie tej cechy, a także opisania istniejącej cechy oferowanego urządzenia. Wartość parametru albo potwierdzenie posiadania lub nieposiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

VI.	Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia:

Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 1 dostawę obejmującą:

- dla Części 1 i 2 zamówienia co najmniej 10 szt. łóżek szpitalnych,

- dla Części 3 zamówienia co najmniej 10 szt. szafek przyłóżkowych.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie treści wykazu dostaw wykonanych przez wykonawcę i treści dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie, według formuły spełnia - nie spełnia.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to powyższy warunek muszą spełniać wszyscy wykonawcy łącznie.

Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, to jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VII.	Wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

Dotyczących wykonawcy składającego ofertę:

1.	Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie w imieniu ich wszystkich.

2.	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

3.	Pełnomocnictwa, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

- 4.	Wykazu wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

- 5.	Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Dotyczących oferowanych towarów:

5.	Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 1.

6.	Formularzy właściwości techniczno - użytkowych sporządzonych według wzorów podanych w Załącznikach nr 2.1, 2.2 i 2.3.

Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na niektóre części zamówienia, to dołącza formularze dotyczące tylko tych części, na które składa ofertę.

7.	Zestawień asortymentowo - cenowych oferowanych towarów, sporządzonych samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oddzielnie dla każdej części zamówienia, zawierających:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- nazwy oferowanych towarów i ich ceny netto i brutto oraz łączną wartość brutto wszystkich towarów, wpisaną jako cena oferty w formularzu oferty.

8.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę notyfikującą lub deklaracji zgodności z wymaganiami WE wymaganych ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w zależności od ich klasyfikacji zgodnie z art. 29. ust. 5. tej ustawy.

9.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi dokumentów potwierdzających zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

10.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi nie podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa Urzędu powiadomienia o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium.

11.	Dla towarów nie będących wyrobami medycznymi deklaracji zgodności z wymaganiami WE, jeżeli oferowane towary podlegają oznakowaniu zgodności na podstawie art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Do wszystkich dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski, podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII.	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX.	Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną należy żądać przesłania potwierdzenia otrzymania wiadomości.

X.	Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami są upoważnieni Agnieszka Paśniczek i Tomasz Stopiński, pracownicy Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

XI.	Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski dokonane przez wykonawcę (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych czy innych tego typu materiałów firmowych wytwórcy lub dystrybutora).

3.	Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Cenę należy podać w PLN.

4.	Formularze właściwości techniczno - użytkowych należy sporządzić zgodnie ze wzorami podanymi w Załącznikach nr 2.1, 2.2 i 2.3.

Wartości lub zakresy wartości parametrów oferowanych urządzeń oraz potwierdzenie posiadania lub nieposiadania przez urządzenie cech technicznych lub użytkowych, a tam, gdzie jest to wymagane - opis tych cech, należy wpisać w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Wszystkie rubryki kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości lub zakresu wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

5.	Wszystkie dokumenty składające się na ofertę - pod rygorem jej odrzucenia - muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

6.	Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

7.	Ze względów porządkowych prosimy o sporządzenie oferty w postaci zeszytu ze stronami ułożonymi w następującej kolejności:

formularz oferty,

formularze właściwości techniczno - użytkowych,

zestawienia asortymentowo - cenowe oferowanych towarów,

odpowiednie dokumenty dla oferowanych towarów będących wyrobami medycznymi,

oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu,

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

pełnomocnictwo, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie,

wykaz wykonanych dostaw i dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

8.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

9.	Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony nr 25/2014 na dostawę łóżek szpitalnych.

Nie otwierać do dnia 22.08.2014 r. do godz. 10:15.”

10.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub kurierem, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 9., należy włożyć do dodatkowego opakowania transportowego (operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie można było otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 9.

XIII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 22 sierpnia 2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w Sekretariacie Szpitala. Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę, która dotarła w podanym terminie we wskazane miejsce. Ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty, zwłaszcza wysłanej pocztą lub kurierem, ponosi wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2014 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.

XIV.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w formularzu oferty cenę brutto wszystkich towarów oferowanych w ramach części zamówienia. Cena ta musi być identyczna z łączną ceną brutto oferowanych towarów podaną w zestawieniu asortymentowo - cenowym. Cenę należy podać w PLN.

Oferowana cena winna być podane loco siedziba zamawiającego i obejmować wszystkie składniki cenotwórcze (ceny urządzeń wraz z wyposażeniem, ceł, transportu, ubezpieczenia, montażu i uruchomienia, podatków VAT, itp.).

XV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

Dla Części 1 i 2 zamówienia:

„Cena”						70 %,

„Właściwości techniczno - użytkowe”		20 %,

„Warunki gwarancji”					10 %.

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PC = (Cmin / C) x 70

gdzie:

PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

C - cena brutto badanej oferty.

Wartością kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PT = (T / Tmax) x 20

gdzie:

PT - wartość kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” badanej oferty;

T - suma punktów otrzymanych przez badaną ofertę;

Tmax - największa suma otrzymanych punktów.

Komisja Przetargowa będzie przyznawać punkty za zaznaczone w rubryce „Punktacja” właściwości techniczne i użytkowe oferowanych towarów, podane przez wykonawców w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”. Suma otrzymanych punktów wyznaczy wartość „T” dla każdej oferty, która zostanie użyta do wyznaczenia wartości „PT” kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” z podanego wyżej wzoru.

Wartością kryterium „Warunki gwarancji” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PG = (G / Gmax) x 10

gdzie:

PG - wartość kryterium „Warunki gwarancji” badanej oferty;

G - suma punktów otrzymanych przez badaną ofertę;

Gmax - największa suma otrzymanych punktów.

Komisja Przetargowa będzie przyznawać punkty za zaznaczone w rubryce „Punktacja” warunki gwarancji, podane przez wykonawców w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”, w ten sposób, że za najlepszy oferowany warunek zostanie przyznane 5 lub 10 punktów, za najgorszy - 0 punktów, a za pośrednie warunki między 0 i 5 albo 10 punktów. Suma otrzymanych punktów wyznaczy wartość „G” dla każdej oferty, która zostanie użyta do wyznaczenia wartości „PG” kryterium „Warunki gwarancji” z podanego wyżej wzoru.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, dla której suma wartości wszystkich kryteriów (PC + PT + PG) będzie największa.

Dla Części 3 zamówienia:

„Cena”						100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta z najniższą ceną brutto.

XVI.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy. Przed zawarciem umowy wykonawca ten uzgodni z zamawiającym kolorystykę łóżek i szafek.

XVII.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 3.

XVIII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX.	Obowiązki zamawiającego.

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3.	Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz punktację każdej z ważnych ofert, a także informacje o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz o terminie zawarcia umowy.

Umowa z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

XX.	Prawo wykonawców do odwołań i skarg.

Środki ochrony prawnej - odwołanie i skarga do sądu - przysługują wykonawcom, którzy mieli lub mają interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają rozdziały 2. i 3. Działu VI tej ustawy.

XX.	Załączniki:

Załącznik nr 1:			Wzór formularza oferty.

Załączniki nr 2.1, 2.2 i 2.3:		Formularze właściwości techniczno - użytkowych.

Załącznik nr 3:			Ogólne warunki umowy.

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Numer telefaksu (z numerem kierunkowym):	...........................................................

Adres poczty elektronicznej:				...........................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych oferujemy dostawę towarów objętych

Częścią 1 zamówienia za cenę brutto ......................... zł, słownie …....................... złotych,

Częścią 2 zamówienia za cenę brutto ......................... zł, słownie …....................... złotych,

Częścią 3 zamówienia za cenę brutto ......................... zł, słownie …....................... złotych

Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Oferujemy następujący okres gwarancji na dostarczane towary: .....................................

Oferujemy następujące warunki płatności: .......................................................................

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy, i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń.

Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

.......................................................                                              .....................................................

miejscowość i data                                                                                                podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2.1 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

ŁÓŻEK SZPITALNYCH

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

Łóżka szpitalne - 35 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	................................................................................

Typ: ................................. Model: ................................. Rok produkcji: ............................

Producent:				..........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość | 2100 mm ± 100 mm |  |  |
| 2 | Szerokość | 1000 mm ± 50 mm |  |  |
| 3 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |  |
| 4 | Segmenty leża wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego | Tak |  |  |
| 5 | Łóżko wyposażone w regulację uchwytów materaca, umożliwiającą stosowanie materacy o różnych szerokościach | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 6 | Leże łóżka 4-segmentowe, min. 3 segmenty ruchome, z elektryczną funkcją autoregresji segmentu oparcia pleców i elektrycznym autokonturem segmentu uda | Tak |  |  |
| 7 | Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezgłowia | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 8 | Elektryczna regulacja wysokości leża, segmentu oparcia pleców, zgięcia kolanowego | Tak |  |  |
| 9 | Sterowanie elektryczne przy pomocy pilota satelity umieszczonego nad głową pacjenta na elastycznym wysięgniku przeznaczonym dla personelu medycznego i pacjenta | Tak |  |  |
| 10 | Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia | Tak |  |  |
| 11 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 12 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez mechaniczną blokadę pilota | Tak |  |  |
| 13 | Zakres regulacji wysokości leża | 330 - 730 mm ± 100 mm |  |  |
| 14 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców | 0 - 80º ± 5º |  |  |
| 15 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu uda | 0 - 50º ± 5º |  |  |
| 16 | Przechyły wzdłużne uzyskiwane za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, uniemożliwiając dostęp dla leżącego pacjenta, w zakresie pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. 15º | Tak |  |  |
| 17 | Możliwość blokowania funkcji elektrycznych łóżka | Tak |  |  |
| 18 | Funkcja CPR dostępna z obu stron łóżka, dla oparcia pleców oraz segmentu uda | Tak |  |  |
| 19 | Barierki boczne chromowane lub lakierowane opuszczane przy użyciu jednej ręki, spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52 | Tak |  |  |
| 20 | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi | Tak |  |  |
| 21 | Łatwo zdejmowane szczyty łóżka z możliwością blokowania | Tak |  |  |
| 22 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 (dołączyć protokół z badań przy dostawie) | Tak |  |  |
| 23 | Średnica kół jezdnych | 125 - 150 mm |  |  |
| 24 | Centralny system blokowania wszystkich kół | Tak |  |  |
| 25 | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka | Tak |  |  |
| 26 | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg | Tak |  |  |
| 27 | Zasilanie elektryczne | 230 V, 50 Hz |  |  |
| 28 | Wbudowana bateria zasilająca | Tak |  |  |
| 29 | Możliwość chemicznej dezynfekcji łóżka | Tak |  |  |
|  | Materac |  |  |  |
| 30 | Długość materaca | 2000 ± 50 mm |  |  |
| 31 | Szerokość materaca | 850 ± 30 mm |  |  |
| 32 | Grubość materaca | 140 ± 10 mm |  |  |
| 33 | Materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2 | Tak |  |  |
| 34 | Materac wyposażony w miękki, elastyczny pokrowiec paroprzepuszczalny, zamykany na suwak, z okapnikiem, ze zgrzewanymi szwami, z możliwościa prania, mycia i dezynfekcji | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  |  |
| 35 | Wysięgnik z uchwytem ręki | Tak |  |  |
| 36 | Uchwyt basenu | Tak tylko dla 10 szt. łóżek |  |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 37 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 36 - 0 60+ - 10 |
| 38 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać |  |  |
| 39 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 40 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  | 0 - 5 |

.......................................................                                              .....................................................

miejscowość i data                                                                                                podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2.2 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

ŁÓŻEK DO INTENSYWNEJ OPIEKI

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

Łóżka do intensywnej opieki - 14 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	................................................................................

Typ: ................................. Model: ................................. Rok produkcji: ............................

Producent:				..........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | Tak |  |  |
| 2 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania | Tak |  |  |
| 3 | Długość | 2150 mm ± 50 mm |  |  |
| 4 | Szerokość | 1050 mm ± 50 mm |  |  |
| 5 | Leże łóżka 4-sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami | Tak |  |  |
| 6 | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem | Tak |  |  |
| 7 | Barierki dzielone, tworzywowe będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka oraz zabezpieczające pacjenta w pozycji siedzącej | Tak |  |  |
| 8 | Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny o wadze nie przewyższającej 5 kg danego segmentu barierki | Tak |  |  |
| 9 | Barierki boczne umożliwiające współpracę łózka z materacami antyodleżynowymi | Tak / Nie |  | Tak – 5 Nie - 0 |
| 10 | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy pilota satelity, zintegrowanych przycisków w poręczach bocznych i panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg | Tak |  |  |
| 11 | Pilot satelita na giętkim ramieniu umieszczonego nad głowa pacjenta z lewej lub prawej strony górnej części segmentu pleców posiadający co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku | Tak |  |  |
| 12 | Zintegrowane przyciski w poręczach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta (2 panele sterowania) i zewnętrznej dla personelu (2 panele sterowania), sterowanie wtopione w barierkę boczną, łatwe do dezynfekcji | Tak |  |  |
| 13 | Panel sterowniczy montowany na szczycie od strony nóg posiadający co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku | Tak |  |  |
| 14 | Regulacja elektryczna wysokości leża, gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca tzw. „zeskakiwaniu z łóżka” | 335 - 720 mm ± 50 mm |  |  |
| 15 | Regulacja elektryczna części plecowej | 70° ± 5° |  |  |
| 16 | Regulacja elektryczna części nożnej | 45° ± 5° |  |  |
| 17 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
| 18 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20° ± 4°, sterowanie z panelu sterowniczego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, Podać |  |  |
| 19 | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20° ± 4º, sterowanie z panelu sterowniczego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, Podać |  |  |
| 20 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego, sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
| 21 | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji, sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
| 22 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: wysokości, części plecowej, części nożnej | Tak / Nie |  | Tak – 5 Nie - 0 |
| 23 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji | Tak / Nie |  | Tak – 5 Nie - 0 |
| 24 | Odłączenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |  |
| 25 | Przycisk bezpieczeństwa - natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci - pracy na akumulatorze. | Tak |  |  |
| 26 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |  |
| 27 | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. System wyposażony w piąte koło będące gwarantem mobilności i zmniejszenia wysiłku personelu medycznego podczas manewrowania oraz ułatwienia przemieszczenia łóżka w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni | Tak |  |  |
| 28 | Pojedyncze koła jezdne o średnicy 120 - 150 mm | Tak |  |  |
| 29 | Bezpieczne obciążenie robocze 400 kg w pozycji horyzontalnej oraz Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | Tak |  |  |
| 30 | Wyposażenie: barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej, materac z pianki poliuretanowej z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze, uchwyt na worki urologiczne, wieszak kroplówki | Tak |  |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 31 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 36 - 0 60+ - 10 |
| 32 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać |  |  |
| 33 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 34 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  | 0 - 5 |

.......................................................                                              .....................................................

miejscowość i data                                                                                                podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2.3 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

Szafki przyłóżkowe - 49 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	................................................................................

Typ: ................................. Model: ................................. Rok produkcji: ............................

Producent:				..........................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość | 900 mm ± 50 mm |  |  |
| 2 | Szerokość | 550 mm ± 50 mm |  |  |
| 3 | Głębokość | 450 mm ± 50 mm |  |  |
| 4 | Szerokość przy rozłożonym blacie | 1150mm ± 50 mm |  |  |
| 5 | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych, ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym, blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL | Tak |  |  |
| 6 | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości, boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowe listwy w kształcie litery C | Tak |  |  |
| 7 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części, oraz dodatkową wysuwaną z wnętrza za pomocą mechanizmu rolkowego półkę na laptop. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. Szuflada wyposażona w elektroniczny zamek szyfrowy zasilany bateryjnie, blokowany jednorazowymi kodami. Do zestawu dołączona Karta MASTER oraz awaryjny zestaw zasilający umożliwiający łatwy dostęp administratora | Tak |  |  |
| 8 | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | Tak |  |  |
| 9 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 52 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. | Tak |  |  |
| 10 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty | Tak |  |  |
| 11 | Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki | Tak |  |  |
| 12 | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) | Tak |  |  |
| 13 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki od frontu szafki | Tak |  |  |
| 14 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | Tak |  |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 15 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 36 - 0 60+ - 10 |
| 16 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać |  |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 18 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  | 0 - 5 |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 3 - ogólne warunki umowy

UMOWA nr 25/2014/.....

w sprawie zamówienia publicznego na dostawę

zawarta w dniu ... 2014 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000080373, reprezentowanym przez

p.o. Dyrektora Szpitala mgr inż. Marię Dziurę,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i ... z siedzibą w ... przy ul. ..., nr kodu ..., wpisanym do ... pod numerem ..., reprezentowanym przez ...,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

1.	Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego:

35 szt. łóżek szpitalnych typ ..., model ..., producent ..., rok produkcji ...,

14 szt. łóżek szpitalnych do intensywnej opieki typ ..., model ..., producent ..., rok produkcji ...,

49 szt. szafek przyłóżkowych typ ..., model ..., producent ..., rok produkcji ...

zgodnie z ofertą złożoną na przetarg na dostawę tych urządzeń. Szczegółowy wykaz urządzeń jest zamieszczony w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część umowy.

2.	Wykonawca oświadcza, że parametry techniczno - użytkowe oraz wyposażenie urządzeń są zgodne z ofertą złożoną na przetarg.

§ 2.

1.	Ceny brutto urządzeń są wyszczególnione w Załączniku nr 1. Łączna cena brutto wszystkich urządzeń wynosi ... zł, słownie ....... złotych.

2.	Ceny wymienione w Załączniku nr 1 obejmują urządzenia i ich wyposażenie, dostarczenie urządzeń do Zamawiającego, montaż, uruchomienie i oddanie urządzeń do eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń.

§ 3.

1.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń do siedziby Zamawiającego, montażu i uruchomienia ich przez serwis Wykonawcy, przeprowadzenia testów potwierdzających prawidłowość działania urządzeń, przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz przekazania Zamawiającemu urządzeń do eksploatacji do dnia ….. Oddanie urządzeń do eksploatacji zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez obie Strony.

2.	Za termin oddania urządzeń do eksploatacji rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu, jeżeli urządzenia nie będą funkcjonować prawidłowo w chwili przekazywania ich do eksploatacji.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż urządzeń wraz z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji urządzeń oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń.

4.	Urządzenia zostaną dostarczone Zamawiającemu razem z następującymi dokumentami: instrukcjami obsługi i konserwacji w języku polskim, kartami gwarancyjnymi określającymi terminy i warunki gwarancji oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym, kopiami certyfikatów, i deklaracji zgodności oraz specyfikacją dostawy.

5.	Wykonawca zawiadomi telefonicznie lub faksem Dział Techniczno – Inwestycyjny Zamawiającego - tel. 22 4502205, faks 22 4502243 - o spodziewanym terminie dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń najpóźniej na 7 dni roboczych przed tym terminem.

§ 4.

1.	Należność za dostarczone urządzenia Zamawiający opłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie faktury w terminie ... dni od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

2.	Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

1.	Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe.

2.	Dostarczone urządzenia mogą być rozpakowane, zmontowane, uruchomione i przetestowane jedynie przez przedstawicieli serwisu Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego może być obecny przy pracach przedstawicieli Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za stwierdzone przez siebie po rozpakowaniu opakowań fabrycznych braki ilościowe i jakościowe.

3.	Wykonawca udziela na urządzenia ...-miesięcznej gwarancji licząc od daty oddania urządzeń do eksploatacji.

4.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na nowe każdego z elementów lub podzespołów urządzenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad fabrycznych: konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

5.	W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.

6.	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się personelu Zamawiającego do postanowień instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia oraz za uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych.

7.	W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na ... godzin, a czas usunięcia uszkodzenia ustala się na maksymalnie ... dni, licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.  Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia awarii do usunięcia uszkodzenia.

8.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania okresowych bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów technicznych urządzeń w terminach i w zakresie wyznaczonych w instrukcji obsługi. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić urządzenia do przeglądu w terminie uzgodnionym z Wykonawcą lub jego autoryzowanym serwisem.

9.	Wykonawca gwarantuje minimum 10-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych. Zamawiający będzie ponosił koszty przeglądów i napraw urządzeń po okresie gwarancji.

10.	W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnych rzeczoznawców, wskazanych przez Strony.

11.	Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy poniesie Wykonawca.

§ 6.

1.	W razie opóźnienia w przekazaniu urządzeń do eksploatacji w terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto niedostarczonych lub nienaprawionych urządzeń za każdy dzień opóźnienia.

2.	Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 7.

W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9.

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający                                                                   Wykonawca