SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr 36/2014 o wartości zamówienia powyżej 207000 euro na dostawę aparatury i sprzętu medycznego

Zatwierdzam

..........................

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl.

II.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego, nr postępowania 36/2014, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 207.000 euro na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VII „Tworzenie i Poprawa Warunków Dla Rozwoju kapitału Ludzkiego”, Działanie 7.1 „Infrastruktura Służąca Ochronie Zdrowia i Życia”, Zadanie „Rozbudowa i Modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny”.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do zamawiającego aparatury i sprzętu medycznego. Zamówienie jest podzielone na 6 części:

Część 1 zamówienia: Dostawa systemu do nieinwazyjnego monitorowania matki i płodu wraz z centralą, kod CPV 33195000-3.

Część 2 zamówienia: Dostawa systemu monitorowania pacjentów pooperacyjnych, kod CPV 33195000-3.

Część 3 zamówienia: Dostawa laktatorów, kod CPV 33190000-8.

Część 4 zamówienia: Dostawa cyfrowego aparatu mammograficznego, kod CPV 33111650-2.

Część 5 zamówienia: Dostawa systemu do monitorowania noworodków wraz z upgradem centrali, kod CPV 33195000-3.

Część 6 zamówienia: Dostawa wirówki (uzupełnienie mikrokolumnowego systemu do badań serologicznych), kod CPV 42931100-2.

Właściwości techniczno - użytkowe urządzeń są podane w Załącznikach nr 2-1 - 2-6.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich towarów objętych częścią zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się stosowanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia równoważnych opisywanym - zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na rozwiązania równoważne opisywanym wykonawca jest zobowiązany wykazać - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

IV.	Termin i warunki wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia do dnia 15 grudnia 2014 r.

Pod pojęciem „wykonanie zamówienia” zamawiający rozumie dostawę urządzeń i ich wyposażenia, montaż urządzeń w przeznaczonych dla nich miejscach, uruchomienie i sprawdzenie ich działania, wykonanie niezbędnych pomiarów i regulacji wynikających z obowiązujących przepisów, przeszkolenie personelu zamawiającego w zasadach prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń i przekazanie poprawnie działających urządzeń razem z wyposażeniem do eksploatacji i z kompletną dokumentacją, której podstawą będzie protokół zdawczo - odbiorczy i protokół instalacyjny, podpisane przez przedstawiciela wykonawcy i przedstawiciela zamawiającego oraz protokół ze szkolenia personelu. Dniem wykonania zamówienia będzie dzień podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

Wszystkie urządzenia wraz z wyposażeniem muszą być kompletne i gotowe do uruchomienia oraz eksploatacji bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Urządzenia należy dostarczyć razem z:

1.	Instrukcjami obsługi i konserwacji w pełnej wersji w języku polskim (forma papierowa i elektroniczna). W instrukcjach muszą być zawarte informacje dotyczące:

a)	częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów technicznych sprzętów zarówno w okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta,

b)	zakresu wykonywanych przeglądów ze szczególnym uwzględnieniem części zużywalnych, które podlegają wymianie w trakcie wykonywania przeglądów sprzętów,

c)	listy dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych,

d)	informacje o wykazie czynności serwisowych wykonywanych samodzielnie przez użytkownika.

2.	Kartami gwarancyjnymi, które określać będą:

a)	terminy i warunki gwarancji zgodne z zapisami zawartymi w umowie i we właściwościach techniczno - użytkowych dla każdego wyszczególnionego w specyfikacji dostawy urządzenia i jego wyposażenia,

b)	zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji i wskazanie tego serwisu,

c)	zasady świadczenia pogwarancyjnych usług serwisowych ze wskazaniem serwisu  dopuszczonego przez producenta.

3.	Specyfikacją dostawy, która zawierać będzie dokładne nazwy dostarczonych urządzeń z wyposażeniem, numery seryjne i numery katalogowe.

4.	Certyfikatami i deklaracjami zgodności - kopie poświadczone "za zgodność z oryginałem" przez osobę podpisującą umowę. Do dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

V.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty dostawy towarów do zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji dla oferowanych urządzeń pod rygorem odrzucenia oferty. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanych urządzeń i ich wyposażenia oraz bezpłatne przeglądy wraz ze wszystkimi częściami eksploatacyjnymi zalecanymi do wymiany przez producenta w trakcie wykonywanych przeglądów.

Wszystkie rubryki kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” formularzy właściwości techniczno - użytkowych muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości lub zakresu wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości wymaganych” jest podana wartość lub zakres wartości parametru, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia, którego parametr ma tę wartość lub zakres. Oferty przedstawiające urządzenia nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Faktyczną wartość lub zakres wartości parametru oferowanego urządzenia należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości wymaganych” znajduje się słowo „Tak”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w tę cechę techniczną lub użytkową. Jeżeli po słowie „Tak” następują słowa „podać” lub „opisać”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zamieszczenia, poza potwierdzeniem istnienia tej cechy, także krótkiego opisu na czym ona polega lub w jaki sposób jest realizowana. Oferty nie spełniające tych warunków zostaną odrzucone. Potwierdzenie posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce „Wartość lub zakres wartości wymaganych” znajdują się słowa „Tak”, „Podać” lub „Opisać”, to oznacza to, że zamawiający nie stawia wymagań co do wartości lub zakresu wartości parametru bądź posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej, natomiast wymaga podania przez wykonawcę wartości lub zakresu wartości parametru, albo informacji o posiadaniu bądź nieposiadaniu przez urządzenie tej cechy, a także opisania istniejącej cechy oferowanego urządzenia. Wartość lub zakres wartości parametru albo potwierdzenie posiadania lub nieposiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

VI.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

- Za odpowiadające rodzajem zamawiający uzna dostawy urządzeń objętych daną częścią  zamówienia, a za odpowiadające wartością zamawiający uzna dostawy o wartości brutto:

dla Części 1 i 2 zamówienia - co najmniej 600.000,00 zł,

dla Części 3 zamówienia - co najmniej 10.000,00 zł,

dla Części 4 zamówienia - co najmniej 1.200.000,00 zł,

dla Części 5 zamówienia - co najmniej 200.000,00 zł,

dla Części 6 zamówienia - co najmniej 5.000,00 zł.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia / nie spełnia”.

Brak oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków albo złożenie dokumentów zawierających błędy spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to warunek muszą spełniać wszyscy wykonawcy łącznie.

VII.	Wymagane oświadczenia i dokumenty

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów:

1.	Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnik tych wykonawców w imieniu ich wszystkich.

2.	Wykazu wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

3.	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzonego samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to i dokumenty wymienione poniżej w punktach od 4 do 10 składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

4.	Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.	Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.	Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.	Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.	Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.	Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w p. 4 - 6 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, a zamiast dokumentów o których mowa w p. 7 i 8 powyżej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

11.	Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

12.	Pełnomocnictwa, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

13.	Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 1.

14.	Formularzy właściwości techniczno - użytkowych sporządzonych według wzorów podanych w Załącznikach nr 2-1 - 2-6. Wykonawca składa formularze dotyczące tylko tych części zamówienia, na które składa ofertę.

15.	Zestawień asortymentowo - cenowych towarów oferowanych w ramach części zamówienia, sporządzonych przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oddzielnie dla każdej części zamówienia, zawierających:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- wskazanie części zamówienia,

- nazwy oferowanych towarów i ich ceny netto i brutto oraz łączną wartość netto i brutto wszystkich towarów składających się na część zamówienia, wpisaną jako cena oferty w formularzu oferty.

16.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę notyfikującą lub deklaracji zgodności WE wymaganych ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w zależności od ich klasyfikacji zgodnie z art. 29. ust. 5. tej ustawy.

17.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi dokumentów potwierdzających zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

18.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi, nie podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa Urzędu zamawiający dopuszcza złożenie powiadomienia o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium.

19.	Zgodnie z art. 6. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dla towarów nie będących wyrobami medycznymi deklaracji zgodności z wymaganiami WE, jeżeli oferowane towary podlegają oznakowaniu zgodności i oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- nazwy oferowanych towarów oraz wskazanie części zamówienia, w ramach której są oferowane,

- tekst oświadczenia, że „Towary te nie są wyrobami medycznymi”.

20.	Dokumenty wymienione w formularzach właściwości techniczno - użytkowych, potwierdzające wskazane cechy szczególne oferowanych urządzeń.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Do wszystkich dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski, podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII.	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

dla Części 1 zamówienia - 16.000,00 zł,

dla Części 2 zamówienia - 12.000,00 zł,

dla Części 3 zamówienia - 200,00 zł,

dla Części 4 zamówienia - 28.000,00 zł.

dla Części 5 zamówienia - 4.000,00 zł,

dla Części 6 zamówienia - 100,00 zł.

Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w ING Banku Śląskim S.A., Oddział Warszawa, nr 63 1050 1025 1000 0022 9386 9893. Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać „Wadium na przetarg nr 36/2014 na dostawę aparatury i sprzętu medycznego, część ….. zamówienia”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

Dla wadiów wnoszonych w formie poręczenia lub gwarancji oryginał poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 5 ustawy pzp oraz art. 46 ust. 4a) ustawy pzp.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy temu zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

IX.	Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną należy żądać przesłania potwierdzenia otrzymania wiadomości.

X.	Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami jest upoważniony Tomasz Stopiński, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

XI.	Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

XII.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski podpisane przez osoby podpisujące ofertę (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych czy innych tego typu materiałów firmowych wytwórcy lub dystrybutora).

3.	Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w PLN.

Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na niektóre części zamówienia, to prosimy nie wypełniać rubryk przeznaczonych na wpisanie ceny pozostałych części bądź wykasować je.

4.	Formularze właściwości techniczno - użytkowych należy sporządzić zgodnie ze wzorami podanymi w Załącznikach nr 2-1 - 2-6.

Wartości lub zakresy wartości parametrów oferowanych urządzenia oraz potwierdzenie posiadania lub nieposiadania przez urządzenia cech technicznych lub użytkowych, a tam, gdzie jest to wymagane - opis tych cech, należy wpisać w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Wszystkie rubryki kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości lub zakresu wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na niektóre części zamówienia, to dołącza do oferty formularze dotyczące tylko tych części, na które składa ofertę.

5.	Zestawienia asortymentowo - cenowe oferowanych towarów należy sporządzić według wskazówek w rozdziale VII oddzielnie dla każdej części zamówienia.

6.	Wszystkie dokumenty składające się na ofertę - pod rygorem jej odrzucenia - muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

7.	Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

8.	Prosimy o sporządzenie oferty w postaci zeszytu ze stronami ułożonymi w następującej kolejności:

formularz oferty,

formularze właściwości techniczno - użytkowych,

zestawienia asortymentowo - cenowe,

oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu,

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

pełnomocnictwo, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie,

wykaz wykonanych głównych dostaw i dowody, czy zostały wykonane należycie,

pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VII p. 1. - 19.

9.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

10.	Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony nr 36/2014 na dostawę aparatury i sprzętu medycznego.

Nie otwierać do dnia 13.11.2014 r. do godz. 10:15.”

11.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub kurierem, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 10., należy włożyć do dodatkowego opakowania transportowego (np. operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie można było otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 10. Ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty przesłanej pocztą lub kurierem ponosi Wykonawca.

XIII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w Sekretariacie Szpitala. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2014 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.

XIV.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w formularzu oferty łączne ceny netto i brutto wszystkich towarów oferowanych w ramach części zamówienia. Ceny te muszą być identyczne z łącznymi cenami oferowanych towarów podanymi w zestawieniach asortymentowo - cenowych sporządzonych przez wykonawcę. Ceny należy podać w PLN.

Oferowane ceny netto winny być podane loco siedziba zamawiającego i obejmować wszystkie składniki cenotwórcze (ceny urządzenia wraz z wyposażeniem, ceł, podatków, transportu, ubezpieczenia, montażu i uruchomienia, szkolenia (instruktażu), itp. Koszt szkolenia (instruktażu) musi obejmować minimalny zakres merytoryczny konieczny do zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń i właściwej obsługi zapewniającej trwałość urządzeń oraz bezpieczeństwo pacjentów i pracowników szpitala). Oferowane ceny brutto winny być cenami netto powiększonymi o kwotę podatku VAT, obliczoną według obowiązujących stawek.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

XV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

Dla Części 1, 2, 3, 5 i 6 zamówienia:

„Cena”						100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta z najniższą ceną brutto.

Dla Części 4 zamówienia:

„Cena”						70 %,

„Właściwości techniczno - użytkowe”		30 %.

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PC = (Cmin / C) x 70

gdzie:

PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

C - cena brutto badanej oferty.

Wartością kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PT = (T / Tmax) x 30

gdzie:

PT - wartość kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” badanej oferty;

T - suma punktów otrzymanych przez badaną ofertę;

Tmax - największa suma otrzymanych punktów.

Komisja Przetargowa będzie przyznawać punkty za zaznaczone w rubryce „Punktacja” właściwości techniczne i użytkowe oferowanych towarów, podane przez wykonawców w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”. Suma otrzymanych punktów wyznaczy wartość „T” dla każdej oferty, która zostanie użyta do wyznaczenia wartości „PT” kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” z podanego wyżej wzoru.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, dla której suma wartości obu kryteriów (PC + PT) będzie największa.

XVI.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy. Załącznikiem do umowy będzie aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy.

XVII.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 3.

XVIII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX.	Obowiązki zamawiającego.

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3.	Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz punktację każdej z ważnych ofert, a także informacje o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych z postępowania.

Umowy z wykonawcami, których oferty będą uznane za najkorzystniejsze, zostaną zawarta w terminach określonych w art. 94. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

XX.	Prawo wykonawców do odwołań i skarg.

Środki ochrony prawnej - odwołanie i skarga do sądu - przysługują wykonawcom, którzy mieli lub mają interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają rozdziały 2. i 3. Działu VI tej ustawy.

XXI.	Załączniki:

Załącznik nr 1:			Wzór formularza oferty.

Załączniki nr 2-1 - 2-6:		Formularze właściwości techniczno - użytkowych.

Załącznik nr 3:			Ogólne warunki umowy.

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Numer faksu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Adres poczty elektronicznej:				...........................................................

Przystępując do postępowania nr 36/2014 o udzielenie zamówienia publicznego na   dostawę aparatury i sprzętu medycznego oferujemy dostawę towarów objętych:

Częścią 1 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 2 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 3 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 4 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 5 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 6 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia: 15 grudnia 2014 r.

Oferujemy następujący okres gwarancji na dostarczane towary: .....................................

Oferujemy następujące warunki płatności: .......................................................................

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy, i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń.

Jesteśmy związani ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.......................................................                                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                 podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-1 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

SYSTEMU DO NIEINWAZYJNEGO MONITOROWANIA MATKI I PŁODU WRAZ Z CENTRALĄ

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu złożonego z 27 aparatów KTG przeznaczonego do włączenia do istniejącego systemu i rozszerzenie systemu o 10 licencji.

Aktualnie Szpital posiada system nadzoru położniczego Philips OB TraceVue w wersji F.0. System zapewnia obserwację zapisów z aparatów KTG Avalon FM30 i FM20 (łącznie 13 zestawów plus 5 urządzeń telemetrycznych). Obecny system jest licencjonowany do obsługi do 30 aparatów KTG. Aparaty typu FM20 i FM30 są sprawne i przewidziana jest dla nich aktualizacja oprogramowania w celu ujednolicenia funkcji i sposobu obsługi oraz kompatybilności przetworników. Posiadane przetworniki również podlegać będą aktualizacji oprogramowania.

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2014 | Tak |  |
| 2 | Dokumenty rejestracji wyrobu: świadectwa, certyfikaty | Tak |  |
| 3 | Model, wersja | Tak, podać |  |
| 4 | Ilości: - 9 aparatów KTG przeznaczonych na sale porodowe (typ okołoporodowy), przystosowane do pomiaru tętna metodą bezpośrednią; pomiar NIBP; możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 matki; - 18 aparatów KTG przeznaczonych na inne oddziały; pomiar NIBP; | Tak |  |
| 5 | Kolorowy ekran dotykowy TFT pochylany o przekątnej | ≥ 6,5 cala |  |
| 6 | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy | Tak |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o klawiaturę i myszkę | Tak |  |
| 8 | Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny | Tak |  |
| 9 | Zakres pomiarowy US | 50 ÷240 bpm |  |
| 10 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  |
| 11 | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego | ≤ 1,4 MHz |  |
| 12 | Częstość powtarzania | 3 kHz |  |
| 13 | Wartość natężenie emitowanej fali US | ≤ 3 mW/cm2 |  |
| 14 | Maksymalna zmiana międzyskurczowa dla ultradźwięków nie powodująca utraty zapisu | 28 bpm |  |
| 15 | Wskaźnik jakości sygnału | Tak |  |
| 16 | Monitorowanie tętna matki (MHR) | Tak |  |
| 17 | Funkcja monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy US dostępna w każdym oferowanym aparacie | Tak |  |
| 18 | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |
| 19 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |
| 20 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US, weryfikacja międzykanałowa | Tak |  |
| 21 | Na standardowym wyposażeniu monitora przetwornik TOCO 1 szt. i przetwornik US 1 szt. | Tak |  |
| 22 | 10 szt. dodatkowych pelot US do monitorowania ciąż mnogich, do rozdysponowania pomiędzy oddziałami | Tak |  |
| 23 | 6 szt. zapasowych głowic TOCO | Tak |  |
| 24 | Jednakowe gniazda przetworników (głowic), automatyczne rozpoznawanie podpiętego przetwornika | Tak |  |
| 25 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami i posiadanymi 13 aparatami Avalon FM20 i FM30. Wszystkie głowice kompatybilne z nowymi (oferowanymi) i posiadanymi aparatami KTG | Tak |  |
| 26 | Wodoszczelność przetworników (głowic) | IP68 |  |
| 27 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie trojaczków | Tak |  |
| 28 | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | Tak |  |
| 29 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | Tak |  |
| 30 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i TOCO | Tak |  |
| 31 | Tensometryczna metoda pomiarowa TOCO | Tak |  |
| 32 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | Tak |  |
| 33 | Zakres sygnału TOCO | Min. 0÷100 |  |
| 34 | Ustawienie linii podstawowej TOCO | 20 jednostek |  |
| 35 | Przetworniki US i TOCO posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led) | Tak |  |
| 36 | Praca samodzielna lub w systemie nadzoru położniczego | Tak |  |
| 37 | Możliwość współpracy z posiadaną telemetrią płodową | Tak |  |
| 38 | Monitorowanie NIBP matki. Z każdym aparatem przewód połączeniowy i dwa mankiety (rozmiar standardowy i powiększony) | Tak |  |
| 39 | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | Tak |  |
| 40 | Standardowe prędkości przesuwania papieru | 1, 2 i 3 cm/min |  |
| 41 | Duże prędkości wydruku zapisów archiwalnych | Tak |  |
| 42 | Szerokość papieru min. 150 mm, użyteczna szerokość wydruku min. 128 mm | Tak |  |
| 43 | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY | Tak |  |
| 44 | Interfejs do połączenia z systemem nadzoru położniczego | Tak |  |
| 45 | Wprowadzanie notatek tekstowych | Tak |  |
| 46 | Wydruk badania dodatkowo zawiera: - Imię i nazwisko pacjentki - MRN - numer identyfikacyjny pacjentki - Godzina, minuta, sekunda, data - Prędkość wydruku - Identyfikator przetwornika | Tak |  |
| 47 | Rozdzielczość wydruku | 8 punktów/ mm 200 dpi |  |
| 48 | Alarm końca papieru | Tak |  |
| 49 | Kompaktowa obudowa | Tak |  |
| 50 | Do wyboru różne rodzaje mocowań: - na wózku z blokadą kół: 4 szt., na ścianie: 36 szt. | Tak |  |
| 51 | Instalacja aktualnej wersji oprogramowania w posiadanych 13 aparatach KTG (aparaty i peloty) | Tak |  |
| 52 | Automatyczna synchronizacja zegara z serwerem systemu nadzoru | Tak |  |
| 53 | Oprogramowanie w języku polskim, instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i na nośnikach cyfrowych (np. CD ROM) | Tak |  |
| 54 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego i uruchomienie urządzenia wraz z podłączeniem do systemu nadzoru | Tak |  |
| 55 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |
| 56 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |
| 57 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 58 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 5 dni |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-2 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

SYSTEMU MONITOROWANIA PACJENTÓW POOPERACYJNYCH

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Kardiomonitor - konfiguracja podstawowa - 13 szt.

Kardiomonitor - konfiguracja rozszerzona - 1 szt.

Centrala monitorująca - 1 kpl.

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Kardiomonitor - konfiguracja podstawowa - 13 szt. |  |  |
| 1 | Stanowisko monitorowania składające się z jednostki głównej z ekranem min 15’’, odłączanego modułu transportowego, stacji dokującej na moduł transportowy i ewentualnie inne moduły pomiarowe. Wszystkie elementy muszą spełniać wymagania normy EN60601-1 dla urządzeń medycznych | Tak |  |
| 2 | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów | Tak |  |
| 3 | Obudowa łatwa do czyszczenia, kroploszczelna, odporna na środki dezynfekcyjne. Klasa zabezpieczenia min. IPX1 | Tak |  |
| 4 | Możliwość wykorzystania odłączanego elementu kardiomonitora jako monitora transportowego, z funkcjami pomiaru co najmniej EKG, oddechu, tętna, saturacji i ciśnienia krwi | Tak |  |
| 5 | Element / moduł transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia, zasilanie akumulatorowe, wyświetlacz, system alarmów, pamięć pomiarów i danych demograficznych pacjenta. |  |  |
| 6 | Wysoka odporność na zabrudzenia, zalanie (min. IPX2), wstrząsy, uderzenia, upadki (min. 0,5 m) potwierdzona w dokumentach producenta. Automatyczne ładowanie akumulatora po zadokowaniu w kardiomonitorze. Pełny dostęp do elementów sterujących i ekranu również po zadokowaniu w kardiomonitorze | Tak |  |
| 7 | Masa modułu transportowego nie większa niż 3 kg | Tak |  |
| 8 | Transfer pacjenta na inne stanowisko wraz z przenoszeniem modułu transportowego do innego kardiomonitora bez konieczności przełączania kabli, czujników, mankietów itp. - automatyczne przeniesienie danych pacjenta i ustawień monitora, przyjęcie do centrali monitorującej bez konieczności ponownego wpisywania danych demograficznych | Tak |  |
| 9 | Zasilanie 230 V, 50 Hz, zasilanie akumulatorowe w jednostce głównej lub w module transportowym; czas pracy na akumulatorze min. 120 min | Tak |  |
| 10 | Prezentacja danych na płaskim ekranie kolorowym o rozdzielczości min. 1200 x 700 pikseli, przekątna min. 15", kąt widzenia min. 160°, duże, czytelne odczyty numeryczne oraz krzywe dynamiczne, regulacja jasności ekranu | Tak |  |
| 11 | Dostęp do wszystkich funkcji monitora za pomocą ekranu dotykowego i menu w języku polskim | Tak |  |
| 12 | Wszystkie kardiomonitory muszą być przygotowane do włączenia w system centralnego monitorowania za pomocą standardowej sieci LAN posiadanej przez zamawiającego | Tak |  |
| 13 | Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres czasu oraz na stałe. | Tak |  |
| II. | Parametry monitorowane |  |  |
| 14 | EKG – w każdym kardiomonitorze Możliwość prezentacji 3 i 7 odprowadzeń EKG z maksymalnie 6 elektrod. Pomiar HR w zakresie min. 15-300 /min z dokładnością ± 1 %. Alarm niskiej i wysokiej wartości HR | Tak |  |
| 15 | Wykrywanie i alarm podstawowych zaburzeń rytmu, co najmniej asystolii, bradykardii, tachykardii, migotania komór | Tak |  |
| 16 | Oddech - w każdym kardiomonitorze Pomiar impedancyjny liczby oddechów w zakresie min. 0-120 odd/min z dokładnością ± 1 odd/min. Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu | Tak |  |
| 17 | SpO2 - w każdym kardiomonitorze Pomiar w technologii o udokumentowanej odporności na zakłócenia: Nellcor Oximax, Masimo lub FAST. Pomiar SpO2 w zakresie min. 70-100 % z dokładnością ± 2 %. Pomiar tętna (PR) w zakresie min. 30-250 /min z dokładnością ± 2 %. Możliwość stosowania czujników różnych producentów (co najmniej Nellcor i Masimo) | Tak |  |
| 18 | Czujniki SpO2 wielorazowego użytku, odporne na uszkodzenia, wykonane z miękkiego materiału, nie zawierające lateksu i elementów mechanicznych (śrub, sprężyn, itp.), z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie w płynie. Przewód połączeniowy min. 3 m. | Tak |  |
| 19 | NIBP – w każdym kardiomonitorze Pomiar ciśnienia w zakresie min. 10-270 mm Hg, maksymalny błąd średni nie większy niż 5 mm Hg. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 s. Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie min. od 1 minuty do 8 godzin. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Min. 3 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach oraz przewód do mankietów (min. 2 m) na każdy monitor | Tak |  |
| 20 | Temperatura - w każdym kardiomonitorze Pomiar w zakresie min. 25-45 °C, dokładność nie mniejsza niż 0,1 °C. Czujnik powierzchniowy lub głęboki, min. 6 szt. na cały system | Tak |  |
| 21 | Możliwość rozbudowy o dostęp na ekranie do danych ze szpitalnego systemu informatycznego (np. wyników badań laboratoryjnych, obrazowych, itp.) | Tak |  |
| 22 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację z centralą monitorującą | Tak |  |
| 23 | Możliwość doposażenia każdego z kardiomonitorów w moduły pomiarowe: inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP), podwójny pomiar temperatury, CO2, ciągły pomiar rzutu serca (PiCCO) | Tak, podać |  |
| 24 | W zestawie dodatkowy moduł (jeden na cały system, kompatybilny ze wszystkimi kardiomonitorami) umożliwiający pomiar temperatury, stężenia CO2, rzutu serca PiCCO oraz inwazyjny pomiar ciśnienia | Tak |  |
| III. | Kardiomonitor - konfiguracja rozszerzona - 1 szt |  |  |
| 25 | Stanowisko monitorowania w izolatce składające się z jednostki głównej z ekranem min. 15’’, odłączanego modułu transportowego, stacji dokującej na moduł transportowy i inne moduły pomiarowe, umieszczonego na zewnątrz izolatki płaskiego panelu LCD-TFT klasy medycznej umożliwiającego obserwację parametrów życiowych monitorowanych przez opisywany kardiomonitor i zdalne sterowanie jego ustawieniami. Moduły pomiarowe jedno lub wieloparametrowe. Wszystkie elementy muszą spełniać wymagania normy EN60601-1 dla urządzeń medycznych | Tak |  |
| 26 | Konstrukcja zapobiegająca wnikaniu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów | Tak |  |
| 27 | Obudowa kardiomonitora i panelu sterującego łatwa do czyszczenia, kroploszczelna, odporna na środki dezynfekcyjne. Klasa zabezpieczenia min. IP11 | Tak |  |
| 28 | Możliwość wykorzystania odłączanego elementu kardiomonitora jako monitora transportowego, z funkcjami pomiaru co najmniej EKG, oddechu, tętna, saturacji i ciśnienia krwi | Tak |  |
| 29 | Element / moduł transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia, zasilanie akumulatorowe, wyświetlacz, system alarmów, pamięć pomiarów i danych demograficznych pacjenta. Wysoka odporność na zabrudzenia, zalanie (min. IPX2), wstrząsy, uderzenia, upadki (min. 0,5 m) potwierdzona w dokumentach producenta. Automatyczne ładowanie akumulatora po zadokowaniu w kardiomonitorze. Pełny dostęp do elementów sterujących i ekranu również po zadokowaniu w kardiomonitorze | Tak |  |
| 30 | Masa modułu transportowego nie większa niż 3 kg | Tak |  |
| 31 | Transfer pacjenta na inne stanowisko wraz z przenoszeniem modułu transportowego do innego kardiomonitora bez konieczności przełączania kabli, czujników, mankietów itp. - automatyczne przeniesienie danych pacjenta i ustawień monitora, przyjęcie do centrali monitorującej bez konieczności ponownego wpisywania danych demograficznych | Tak |  |
| 32 | Zasilanie 230 V, 50 Hz, zasilanie akumulatorowe w jednostce głównej lub w module transportowym; czas pracy na akumulatorze min. 120 min | Tak |  |
| 33 | Ekran kolorowy TFT o rozdzielczości min. 1200 x 700 pikseli, przekątna min. 15", duże, czytelne odczyty numeryczne oraz krzywe dynamiczne, możliwość dopasowania zawartości ekranu do aktualnych potrzeb użytkownika bez udziału serwisu, możliwość zatrzymania przebiegów na ekranie, możliwość zapisania w pamięci własnych układów ekranu utworzonych przez użytkownika (min. 10 konfiguracji) bez udziału serwisu, regulacja jasności ekranu | Tak |  |
| 34 | Dostęp do wszystkich funkcji monitora za pomocą ekranu dotykowego i menu w języku polskim. Pamięć różnych ustawień parametrów kardiomonitora z możliwością dowolnego przywoływania bez przerywania pracy - min. 10 różnych profili | Tak |  |
| 35 | Możliwość dopasowania układu i rodzaju przycisków ekranowych do potrzeb użytkownika (np. ukrycie lub usunięcie z menu niewykorzystywanych funkcji). | Tak |  |
| 36 | Kardiomonitor musi być przygotowany do włączenia w system centralnego monitorowania za pomocą standardowej sieci LAN posiadanej przez zamawiającego. Możliwość wydruków funkcji życiowych i raportów z poziomu kardiomonitora na centralnej drukarce. Wbudowane min. 3 porty USB do podłączenia np. klawiatury, czytnika kodów, myszy, itp. | Tak |  |
| 37 | Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres czasu od 1 do 5 minut oraz na stałe. Możliwość wyłączania alarmów poszczególnych parametrów. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych wraz z odcinkami krzywych dynamicznych (min. 4 krzywe) | Tak |  |
| 38 | Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem | Tak |  |
| IV. | Parametry monitorowane |  |  |
| 39 | EKG Możliwość prezentacji 3, 7 i 12 odprowadzeń EKG z maksymalnie 6 elektrod. Pomiar HR w zakresie min. 15-300 /min z dokładnością ± 1 %. Alarm niskiej i wysokiej wartości HR | Tak |  |
| 40 | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości QT i ST we wszystkich odprowadzeniach | Tak |  |
| 41 | Rozszerzona analiza i alarmy zaburzeń rytmu, co najmniej asystolii, bradykardii, tachykardii, R/T, SV, migotania przedsionków i komór | Tak |  |
| 42 | Oddech Pomiar impedancyjny liczby oddechów w zakresie min. 0-120 odd/min z dokładnością ± 1 odd/min. Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu | Tak |  |
| 43 | SpO2 Pomiar w technologii o udokumentowanej odporności na zakłócenia: Nellcor Oximax, Masimo lub FAST. Pomiar SpO2 w zakresie min. 70-10.0% z dokładnością ± 2 %. Pomiar tętna (PR) w zakresie min. 30-250 /min z dokładnością ± 2 %. Możliwość stosowania czujników różnych producentów (co najmniej Nellcor i Masimo) | Tak |  |
| 44 | Czujniki SpO2 wielorazowego użytku, odporne na uszkodzenia, wykonane z miękkiego materiału, nie zawierające lateksu i elementów mechanicznych (śrub, sprężyn, itp.), z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie w płynie. Przewód połączeniowy min. 3 m | Tak |  |
| 45 | NIBP Pomiar ciśnienia w zakresie min. 10-270 mm Hg, maksymalny błąd średni nie większy niż 5 mm Hg. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 s. Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie min. od 1 minuty do 8 godzin. Funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Min. 3 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach oraz przewód do mankietów min. 2 m | Tak |  |
| 46 | Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości | Tak |  |
| 47 | Temperatura - pomiar w 2 kanałach Pomiar w zakresie min 25-45 °C, dokładność nie mniejsza niż 0,1 °C. Czujnik powierzchniowy lub głęboki | Tak |  |
| 48 | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP) - pomiar w 2 kanałach Pomiar w zakresie min. od -40 do +300 mm Hg, dokładność całkowita (z przetwornikiem) ± 4 % lub ± 4 mm Hg. Przewód pomiarowy oraz zestaw min. 10 przetworników jednorazowych | Tak |  |
| 49 | Kapnografia (CO2) Pomiar imCO2 i etCO2 w strumieniu bocznym w zakresie min 0-120 mm Hg. Czas uzyskiwania gotowości – max 120 s do osiągnięcia pełnej dokładności. Min. 25 układów do pomiaru CO2 u pacjentów niezaintubowanych. Możliwość wykorzystania modułu w każdym z opisywanych kardiomonitorów | Tak |  |
| 50 | Ciągły pomiar rzutu serca (PiCCO) Ciągły pomiar rzutu serca metodą małoinwazyjną PiCCO | Tak |  |
| 51 | Trendy graficzne i tabelaryczne mierzonych parametrów z okresu min. 48 godzin | Tak |  |
| 52 | Zainstalowane oprogramowanie do wykrywania i wspomagania leczenia sepsy | Tak |  |
| 53 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację z centralą monitorującą | Tak |  |
| 54 | Możliwość doposażenia w moduły pomiarowe innych parametrów m.in. BIS, SvO2, NMT | Tak |  |
| 55 | Możliwość rozbudowy o dostęp na ekranie kardiomonitora do danych ze szpitalnego systemu informatycznego (np. wyników badań laboratoryjnych, obrazowych, itp.) | Tak |  |
| 56 | Możliwość rozbudowy o funkcję odbierania i prezentacji danych z respiratorów różnych producentów, w tym prezentację pętli oddechowych (ciśnienie-objętość, ciśnienie-przepływ, objętość-przepływ) i wydruk raportów pętli | Tak |  |
| V. | Centrala monitorująca |  |  |
| 57 | System centralnego nadzoru obejmujący wszystkie kardiomonitory (sala nr 1 - 9 stanowisk, sala nr 2 - 4 stanowiska, sala nr 3 - 1 stanowisko) oraz 2 centrale pielęgniarskie (sala nr 1 i sala nr 2) | Tak |  |
| 58 | Każda centrala pielęgniarska musi umożliwiać: Obserwację parametrów życiowych równocześnie ze wszystkich 14 stanowisk monitorowanych przy pomocy wyżej opisanych kardiomonitorów w postaci zapisów falowych, wartości liczbowych oraz trendów graficznych i tabelarycznych, przyjmowanie i wypisywanie pacjenta z możliwością wprowadzania i edycji jego danych demograficznych, sterowanie ustawieniami kardiomonitorów, wydruk raportów | Tak |  |
| 59 | System operacyjny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta | Tak, podać |  |
| 60 | Centrala spełniająca wymagania normy EN60601-1 dla urządzeń medycznych | Tak |  |
| 61 | Możliwość rozbudowy systemu o kolejne stanowiska monitorowane | Tak |  |
| 62 | Prezentacja danych na każdym stanowisku pielęgniarskim na 2 ekranach o przekątnej 22-24" | Tak |  |
| 63 | Równoczesne wyświetlanie min 3 zapisów falowych (EKG, SpO2 i oddech) oraz parametrów liczbowych dla każdego pacjenta na ekranie zbiorczym | Tak |  |
| 64 | Możliwość wyboru wyświetlanych na ekranie zbiorczym parametrów i krzywych niezależnie dla każdego pacjenta/stanowiska | Tak |  |
| 65 | Obsługa stanowiska pielęgniarskiego za pomocą myszy i klawiatury komputerowej | Tak |  |
| 66 | Pamięć zdarzeń alarmowych, trendów oraz zapisów falowych (krzywych dynamicznych) co najmniej z ostatnich 24 godzin z możliwością przeglądania wstecz na ekranie centrali | Tak |  |
| 67 | Zapisy falowe typu „full disclosure” obejmujące co najmniej 4 przebiegi dynamiczne różnych parametrów | Tak |  |
| 68 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych wraz z paskiem zawierającym zapis krzywych dynamicznych | Tak |  |
| 69 | Przechowywanie danych pacjenta przez również po wypisaniu z centrali oddziału | Tak |  |
| 70 | Możliwość ukrycia sektorów / okien aktualnie niewykorzystywanych kardiomonitorów w celu powiększenia sektorów aktywnych | Tak |  |
| 71 | Możliwość zdalnego uruchamiania i zatrzymywania pomiarów ciśnienia (NIBP) | Tak |  |
| 72 | Możliwość zdalnej zmiany limitów alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |
| 73 | Zabezpieczenie przed utratą danych na wypadek uszkodzenia dysku (automatyczna kopia zapasowa) – opisać oferowane rozwiązanie. | Tak |  |
| 74 | Awaryjne podtrzymanie zasilania (UPS) | Tak |  |
| 75 | Drukarka laserowa na każdym stanowisku pielęgniarskim (tj. 2 szt.) umożliwiająca uruchamianie wydruków zarówno z poziomu centrali jak i kardiomonitorów | Tak |  |
| 76 | Możliwość rozbudowy o funkcję komunikacji ze szpitalnymi systemami informatycznymi oraz innymi urządzeniami medycznymi w standardzie HL7 | Tak |  |
| 77 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |
| 78 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |
| 79 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 80 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 5 dni |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-3 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

LAKTATORÓW

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Laktator - 4 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50Hz | Tak |  |
| 2 | Cykl ssania naśladujący rytm ssania dziecka | Tak |  |
| 3 | Płynna regulacja siły ssania | Tak |  |
| 4 | Przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
| 5 | Cicha praca | Max 45 dB |  |
| 6 | Masa | Max 2,5 kg |  |
| 7 | Wymiary | Podać |  |
| 8 | Konstrukcja zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka urządzenia | Tak |  |
| 9 | Wszystkie elementy mające kontakt z mlekiem nadające się do wielokrotnej sterylizacji | Tak |  |
| 10 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |
| 11 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |
| 12 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 13 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 5 dni |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-4 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

CYFROWEGO APARATU MAMMOGRAFICZNEGO

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Cyfrowy aparat mammograficzny z tomosyntezą i dwiema stacjami opisowymi - 1 szt.

Cyfrowy aparat mammograficzny z obrazowaniem do tomosyntezy, przeznaczony do badań diagnostycznych i skryningowych, z możliwością stosowania dodatkowych aplikacji przy użyciu tego samego detektora.

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2014 | Tak |  |  |
| 2 | Lampa, generator i statyw pochodzące od tego samego producenta | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 3 | Deklaracja zgodności na cały aparat zgodna z aktualnie obowiązującym prawem europejskim | Tak |  |  |
| II. | GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |
| 4 | Generator wysokiej częstotliwości | Tak |  |  |
| 5 | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | Tak, podać |  |  |
| 6 | Zakres wysokiego napięcia | Min. 25 - 35 kV |  |  |
| 7 | Dokładność regulacji napięcia ze skokiem 1 kV | Tak |  |  |
| 8 | Maksymalna wartość ekspozycji | Min. 500 mAs |  | 0 - 5 |
| 9 | Automatyczna kompensacja zmian napięcia w zakresie ± 10% | Tak |  |  |
| 10 | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji: wartości kV, mAs, rodzaj filtra | Tak |  |  |
| III. | LAMPA RTG |  |  |  |
| 11 | Anoda wirująca | Tak |  |  |
| 12 | Lampa z anodą wykonaną z 2 materiałów | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 13 | Dostępna anoda wolframowa | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 14 | Prędkość wirowania anody | Min. 5000 obr/min |  | 0 - 5 |
| 15 | Pojemność cieplna anody | Min. 160 kHU |  |  |
| 16 | Pojemność cieplna zespołu lampy RTG i jej obudowy | Min. 800 kHU |  | 0 - 5 |
| 17 | Szybkość chłodzenia anody | Min. 40 kHU/min |  |  |
| 18 | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 metodą szczelinową | Max 0,15 mm |  |  |
| 19 | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 metodą szczelinową | Max 0,3 mm |  |  |
| 20 | Filtry dodatkowe (minimum 2) | Tak, podać materiał każdego filtra |  |  |
| IV. | FUNKCJE AUTOMATYCZNE I OBSŁUGIWANE RĘCZNIE |  |  |  |
| 21 | Automatyka AEC | Tak |  |  |
| 22 | Automatyka doboru filtrów | Tak |  |  |
| 23 | Automatyczna kontrola kompresji | Tak |  |  |
| 24 | Ręczna kontrola kompresji | Tak |  |  |
| 25 | Automatyczna dekompresja po ekspozycji | Tak |  |  |
| 26 | Automatyczny dobór siły kompresji do gęstości i typu tkanki | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| V. | STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |  |  |
| 27 | Statyw wolnostojący | Tak |  |  |
| 28 | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | Tak |  |  |
| 29 | Zakres ruchu głowicy w pionie | Min. 71 - 140 cm (wysokość stolika od podłogi) |  | 0 - 5 |
| 30 | Zmotoryzowany obrót głowicy (z napędem eliminującym obracanie ręczne) | Tak |  |  |
| 31 | Zakres obrotu głowicy | min. 330° |  | 0 - 5 |
| 32 | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180 o (detektor na górze, lampa na dole) | Tak |  |  |
| 33 | Odległość ognisko - detektor obrazu | Min. 65 cm |  |  |
| 34 | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1,5x | Tak, podać współczynnik powiększenia |  |  |
| 35 | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub pokrętła) oraz za pomocą przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku za pomocą pokrętła | Tak |  |  |
| 36 | Osłona twarzy pacjentki | Tak |  |  |
| 37 | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem) | Tak |  |  |
| 38 | Kolorowe podświetlenie typu LED panelu statywu wolnostojącego | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 39 | Płytka kompresyjna do formatu 18 x 24 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | Tak |  |  |
| 40 | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | Tak |  |  |
| VI. | DETEKTOR CYFROWY |  |  |  |
| 41 | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23x29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm, w technologii TFT | Tak |  |  |
| 42 | Bezpośrednie przetwarzanie promieniowania rentgenowskiego na sygnał obrazowy (bez pośredniej zamiany na światło) | Tak |  |  |
| 43 | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze | Max 15 s |  |  |
| 44 | Brak warstwy scyntylacyjnej | Tak |  |  |
| 45 | Matryca detektora dla maksymalnego formatu | Min. 2300 x 3000 pikseli |  |  |
| 46 | Rozmiar piksela | Max 100 µm |  | 0 - 5 |
| 47 | Zakres dynamiki | Min. 12 bitowy |  |  |
| 48 | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |  |
| 49 | Funkcjonalność zawierająca algorytmy działające w zastępstwie kratki przeciwrozproszeniowej, eliminujące wpływ promieniowania rozproszonego na jakość obrazu oraz umożliwiające wykonanie standardowych projekcji mammograficznych, takich jak CC, MLO bez kratki | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 50 | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | Max 30 s |  |  |
| 51 | Zmotoryzowane wysuwanie kratki z toru promieniowania podczas zdjęć z powiększeniem | Tak |  |  |
| 52 | Informacje obrazowe zbierane z detektora jednoczasowo, a nie na zasadzie skanowania detektora | Tak, opisać |  |  |
| 53 | Odległość od krawędzi stolika od strony piersi do czynnej krawędzi detektora max 5 mm zgodnie z wymogami zapewnienia jakości QA | Tak, podać |  |  |
| VII. | KONSOLA TECHNIKA - STACJA AKWIZYCYJNA |  |  |  |
| 54 | Monitor, komputer z systemem operacyjnym, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) | Tak |  |  |
| 55 | Monitor obsługowy dla technika typu LCD, przekątna min. 19” | Tak |  |  |
| 56 | Szyba ochronna dla operatora | Ekwiwalent min. 0,5 mm Pb |  |  |
| 57 | Pamięć operacyjna RAM | Min. 2 GB |  | 0 - 5 |
| 58 | Liczba zapamiętanych obrazów bez kompresji dla maksymalnego pola detektora | Min. 5000 |  | 0 - 5 |
| 59 | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM | Tak |  |  |
| 60 | Możliwość akceptacji bądź odrzucenia obrazu | Tak |  |  |
| 61 | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | Tak |  |  |
| 62 | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami: DICOM Store, DICOM Storage Commitment, DICOM Basic Print, DICOM Query/Retrive | Tak |  |  |
| 63 | Zakres dynamiki obrazu zapisanego i eksportowanego do stacji opisowej (po postprocessingu, obraz „for presentation”) min. 10 bitowy | Tak / NieIE |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 64 | Funkcje: powiększenie, pomiary kąta, pomiary długości, dodawanie tekstu do obrazu, pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI, nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i / lub literowej | Tak |  |  |
| 65 | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS | Tak |  |  |
| 66 | Funkcjonalność tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D | Tak |  |  |
| 67 | Tomosynteza wykonywana bez dodatkowej przystawki zakładanej na stolik wykorzystywany przy zdjęciach 2D | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 68 | Ekspozycje użyte do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) wykonywane bez zatrzymywania głowicy lampy lub w technice krokowej | Tak |  |  |
| 69 | Rozdzielczość zdjęć używanych do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) taka sama jak rozdzielczość zdjęć mammograficznych 2D | Tak |  |  |
| 70 | Czas wykonania skanu tomosyntezy | Max 30 s |  | 0 - 5 |
| 71 | Zakres skanu tomosyntezy | Min. ± 7,5 |  | 0 - 5 |
| 72 | Odległość między zrekonstruowanymi warstwami w badaniu tomosyntezy | Max 1 mm |  |  |
| 73 | Funkcjonalność umożliwiająca wykonanie mammografii spektralnej z kontrastem | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 74 | Integracja aparatu z istniejącymi u zamawiającego systemami RIS/PACS i AMMS Asseco Poland | Tak |  |  |
| 75 | Uwierzytelnianie użytkownika poprzez logowanie system haseł lub elektroniczną kartą użytkownika | Tak |  |  |
| VIII. | STANOWISKO OBRAZOWO - OPISOWE DLA RADIOLOGA - Stanowisko Nr 1 |  |  |  |
| 76 | Stacja lekarska do opisywania badań mammografii i MR, wyposażona w komputer PC, 2 monitory monochromatyczne, każdy o rozdzielczości 5 MP, 1 monitor dla kolorowych rekonstrukcji badań MR | Tak |  |  |
| 77 | Funkcjonalności oprogramowania do opisywania badań mammografii: prekonfigurowane layouty dla różnych widoków (MLO, CC, ML/LM), funkcje powiększania: interaktywne powiększanie i przesuwanie, konfigurowalna lupa, włączenie pełnej rozdzielczości jednym przyciskiem, wyrównanie obrazów w pionie i poziomie, porównywanie na obu monitorach badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, synchroniczne przewijanie badań poprzednich, inwersja skali szarości, menu kontekstowe z często używanymi narzędziami/funkcjami, definiowane dla każdego użytkownika | Tak |  |  |
| 78 | Pakiet oprogramowania umożliwiającego wykonywanie analizy i oceny badań tomosyntezy: prekonfigurowane layouty do porównywania badania tomosyntezy bieżącego oraz poprzedniego, wyświetlanie scen typu cine z możliwością regulacji szybkości odtwarzania, możliwość łączenia obszarów pomiędzy badaniami mammograficznymi a badaniami tomosyntezy, także w różnych widokach, możliwość wykorzystania funkcjonalności łączenia obszarów w porównywaniu badań bieżącego z poprzednim | Tak |  |  |
| 79 | Wymagane parametry komputera PC stacji lekarskiej: system operacyjny komputera, pamięć RAM min. 32 GB, dysk twardy min. 500 GB, karta sieciowa Gigabit Ethernet, napęd CD/DVD, klawiatura, mysz, oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych | Tak, podać |  |  |
| 80 | Wymagane parametry diagnostycznych monitorów obrazowych monochromatycznych - 2 szt.: wysokiej klasy monitor LCD o przekątnej min. 19”, prezentacja obrazu w pionie, rozdzielczość 2048 x 2560, liczba odcieni szarości: min. 10-bitowa, 1024 odcieni (z palety 16,369 odcieni), kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 176° / 176°, jasność min. 500 cd/m², kontrast min. 1200:1, czas reakcji max 25 ms, kalibracja zgodna z DICOM Part 14, monitory fabrycznie parowane | Tak, podać |  |  |
| 81 | Wymagane parametry kolorowego monitora LCD: przekątna min. 19”, rozdzielczość min. 1920 x 1200, kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 176° / 176°, jasność min. 320 cd/m², kontrast min. 1000:1, czas reakcji max 25 ms, kalibracja zgodna z DICOM Part 14 | Tak, podać |  |  |
| 82 | Komunikacja poprzez DICOM 3.0 | Tak |  |  |
| 83 | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: DICOM Send/Recive, DICOM Storage Commitment, DICOM Basic Print, DICOM Query/Retrieve | Tak |  |  |
| 84 | Uwierzytelnianie użytkownika poprzez logowanie system haseł lub kartą użytkownika | Tak |  |  |
| 85 | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching) | Tak |  |  |
| 86 | Certyfikat CE właściwy dla oprogramowania medycznego | Tak |  |  |
| IX. | STANOWISKO OBRAZOWO - OPISOWE DLA RADIOLOGA - Stanowisko Nr 2 |  |  |  |
| 87 | Stacja lekarska do opisywania badań mammografii i MR, wyposażona w komputer PC, 2 monitory monochromatyczne, każdy o rozdzielczości 5 MP, 1 monitor dla kolorowych rekonstrukcji badań MR | Tak |  |  |
| 88 | Funkcjonalności oprogramowania do opisywania badań mammograficznych: prekonfigurowane layouty dla różnych widoków (MLO, CC, ML/LM), funkcje powiększania: interaktywne powiększanie i przesuwanie, konfigurowalna lupa, włączenie pełnej rozdzielczości jednym przyciskiem, wyrównanie obrazów w pionie i poziomie, porównywanie na obu monitorach badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, synchroniczne przewijanie badań poprzednich, inwersja skali szarości, menu kontekstowe z często używanymi narzędziami/funkcjami, definiowane dla każdego użytkownika | Tak, podać |  |  |
| 89 | Wymagane parametry komputera PC stacji lekarskiej: system operacyjny komputera, pamięć RAM min. 32 GB, dysk twardy min. 500 GB, karta sieciowa Gigabit Ethernet, napęd CD/DVD, klawiatura, mysz, oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych | Tak, podać |  |  |
| 90 | Wymagane parametry diagnostycznych monitorów obrazowych monochromatycznych - 2 szt.: wysokiej klasy monitor LCD o przekątnej min. 19”, prezentacja obrazu w pionie, rozdzielczość 2048 x 2560, liczba odcieni szarości: min. 10-bitowa, 1024 odcieni (z palety 16,369 odcieni), kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 176° / 176°, jasność min. 500 cd/m², kontrast min. 1200:1, czas reakcji max 25 ms, kalibracja zgodna z DICOM Part 14, monitory fabrycznie parowane | Tak, podać |  |  |
| 91 | Wymagane parametry kolorowego monitora LCD: przekątna min. 19”, rozdzielczość min. 1920 x 1200, kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 176° / 176°, jasność min. 320 cd/m², kontrast min. 1000:1, czas reakcji max 25 ms, kalibracja zgodna z DICOM Part 14 | Tak, podać |  |  |
| 92 | Komunikacja poprzez DICOM 3.0 | Tak |  |  |
| 93 | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: DICOM Send/Recive, DICOM Storage Commitment, DICOM Basic Print, DICOM Query/Retrieve | Tak |  |  |
| 94 | Uwierzytelnianie użytkownika poprzez logowanie system haseł lub kartą użytkownika | Tak |  |  |
| 95 | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching) | Tak |  |  |
| 96 | Certyfikat CE właściwy dla oprogramowania medycznego | Tak |  |  |
| # X. | # INNE |  |  |  |
| 97 | Możliwość wykonania zdjęć 2D i tomosyntezy z jednej kompresji piersi | Tak |  |  |
| 98 | Możliwość rozbudowy aparatu o przystawkę do biopsji stereotaktycznej | Tak |  |  |
| XI. | DUPLIKATOR PŁYT CD/DVD Z WYNIKAMI BADAŃ |  |  |  |
| 99 | Urządzenie zapewniające zautomatyzowane nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów | Tak |  |  |
| 100 | Liczba nagrywarek CD/DVD | Min. 2 szt. |  |  |
| 101 | Automatyczny duplikator DVD/CD (1 szt.) przeznaczony do wykonywania płyt pacjenta o parametrach minimalnych: pojemność min. 100 płyt, 2 x wbudowana nagrywarka DVD/CD, kolorowy nadruk min. 4800 dpi, automat przekładający płyty, interfejs min. USB 2.0 | Tak, podać |  |  |
| 102 | Komputer dedykowany do pracy jako stacja archiwizacyjna, o parametrach minimalnych: procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 3.0 GHz lub równoważny, pamięć RAM min. 8 GB, karta sieciowa LAN min. 1 Gbps, karta dźwiękowa, karta graficzna, napęd DVD/RW, min. 3 dyski twarde po 500 GB RAID, łączna pojemność netto 0,5TB, system operacyjny, monitor LCD min. 19", klawiatura, mysz, zasilacz UPS dopasowany mocą do obsługi stacji diagnostycznej (co najmniej 750 VA) | Tak, podać |  |  |
| 103 | Obsługa wielu nośników płyt CD i DVD | Tak |  |  |
| 104 | Urządzenie posiadające funkcję szybkiego testowania płyty przed nagraniem i/lub informujące o powstałym błędzie w trakcie nagrywania poprzez informację w interfejsie oraz odpowiedni nadruk na płycie | Tak |  |  |
| 105 | Wbudowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania (zdefiniowanych w RIS i/lub w oprogramowaniu) | Tak |  |  |
| 106 | Program może zostać samodzielnie zainstalowany przez użytkownika. | Tak |  |  |
| 107 | Program z Interfejsem użytkownika w języku polskim | Tak |  |  |
| 108 | Program posiadający panel pomocy kontekstowej w języku polskim | Tak |  |  |
| 109 | Obsługa polskich znaków diakrytycznych | Tak |  |  |
| 110 | Program opracowany w oparciu o architekturę 64-bitową, działający na systemach operacyjnych w wersji 32 oraz 64 bitowych | Tak |  |  |
| 111 | Do funkcjonowania programu nie wymagane są uprawnienia administracyjne | Tak |  |  |
| 112 | Program współpracujący z minimum dwoma modelami duplikatorów CD/DVD różnych producentów | Tak |  |  |
| 113 | Program umożliwiający podłączenie do innego niż aktualnie posiadany przez zamawiającego, dowolnie wskazanego systemu PACS i nagrywanie z niego badań | Tak |  |  |
| 114 | Program posiadający zintegrowaną listę użytkowników z systemem RIS/PACS | Tak |  |  |
| 115 | Program wyświetlający status pracy robota, m.in. informację, czy oprogramowanie od robota jest aktywne, informację, czy robot jest aktywny, stan tuszu w pojemniku | Tak |  |  |
| 116 | Program pozwalający na generowanie obrazów płyt do nagrania na dowolnej stacji | Tak |  |  |
| 117 | Funkcja podglądu stanu realizacji zleceń (kolejka) i możliwość zarządzaniem kolejką nagrań (wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie) | Tak |  |  |
| 118 | Program pozwalający na weryfikację poprawności nagrywanych płyt | Tak |  |  |
| 119 | Program pozwalający na jednoczesne przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach) | Tak |  |  |
| 120 | Funkcja automatycznego odświeżania listy dostępnych badań | Tak |  |  |
| 121 | Oferowane oprogramowanie sterujące pracą duplikatora posiadające: deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC, certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  |  |
| XII. | WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
| 122 | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu - dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej | Tak |  |  |
| 123 | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z Polskim ustawodawstwem oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ określającym wymagania kontroli jakości QA w polskim skryningu mammograficznym (ang. European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening 4th edition) | Tak |  |  |
| 124 | Spełnianie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | Tak |  |  |
| 125 | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | Tak |  |  |
| 126 | Szkolenia, warsztaty, kursy pracowników zakładu radiologii i diagnostyki obrazowej w miejscu wskazanym przez zamawiającego w liczbie 50 osobodni | Tak |  |  |
| 127 | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie zamawiającego przez okres min. 3 dni | Tak, podać |  |  |
| 128 | Wyposażenie kontrolno-pomiarowe: zestaw fantomów do testowania parametrów technicznych cyfrowych aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (ang. “European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U.2013, poz. 1 505), Prezesa NFZ Nr 81/2013/DSOZ i polską normą PN-EN 61223-3-2 | Tak |  |  |
| 129 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |  |
| 130 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |  |
| 131 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 132 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 7 dni |  |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-5 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

SYSTEMU DO MONITOROWANIA NOWORODKÓW WRAZ Z UPGRADEM CENTRALI

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt kardiomonitorów przeznaczonych do włączenia w istniejącą sieć centralnego monitorowania noworodków znajdującą się na wyposażeniu Pododdziału Leczenia i Rekonwalescencji Noworodków.

Obecnie funkcjonujący system składa się z 1 szt. komputerowej centrali monitorującej Philips IntelliVue Information Center typ M3150 z monitorem LCD 19 cali i 5 szt. kardiomonitorów Philips IntelliVue MP30 z ekranem dotykowym 10,4’’.

Kardiomonitory wykorzystują moduły pomiarowe typu M3001A oraz M3012A umożliwiające prowadzenie monitorowania pacjentów w następującym zakresie:

- EKG (moduł M3001A),

- pulsoksymetria (moduł M3001A),

- nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (moduł M3001A),

- inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (moduł M3012A),

- pomiar temperatury (moduł M3012A).

Centrala w obecnej konfiguracji umożliwia równoczesne wyświetlenie danych z maksymalnie 6 kardiomonitorów, posiada również 24-godzinną pamięć trendów.

Wprowadzanie danych demograficznych pacjentów odbywa się za pomocą klawiatury i myszy komputerowej na stanowisku pielęgniarskim, możliwe jest też wprowadzanie z poziomu kardiomonitorów za pośrednictwem ekranu.

Centrala wyposażona jest w zasilacz awaryjny typu UPS.

Zamawiający udostępnia okablowanie typu LAN kat. 6 doprowadzone do wszystkich stanowisk monitorowanych.

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia muszą być kompatybilne z wyżej opisanym sprzętem, posiadanym przez zamawiającego | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor przeznaczony dla noworodków – dedykowane oprogramowanie, odpowiednie ustawienia pomiarów i alarmów, z możliwością przeprogramowania na ustawienia dla innych grup wiekowych pacjentów w razie takiej potrzeby | Tak |  |
| 3 | Budowa modułowa – moduły pomiarowe wymienne, przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | Tak |  |
| 4 | Wyposażenie każdego monitora w funkcje i akcesoria pomiarowe: EKG z kompletem przewodów 3-odprowadzeniowych, pulsoksymetria z min. 1 czujnikiem wielorazowym, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi z zestawem min. 40 mankietów jednorazowych w różnych rozmiarach, oddech z kompletnym przewodem, temperatura z czujnikiem powierzchniowym lub głębokim, inwazyjny pomiar ciśnienia krwi. Wszystkie akcesoria pomiarowe przeznaczone do zastosowania u noworodków | Tak |  |
| 5 | Moduł kapnografii (EtCO2) - pomiar w strumieniu bocznym - wymienny między kardiomonitorami: 1 szt. z kompletem min. 10 linii pomiarowych | Tak |  |
| 6 | Co najmniej jeden z modułów w każdym kardiomonitorze wyposażony w pamięć danych pacjenta i własne zasilanie do wykorzystania jako kardiomonitor transportowy | Tak |  |
| 7 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 8 | Prezentacja danych na ekranie o przekątnej min. 15’’, możliwość wyboru spośród różnych formatów prezentacji; trendy graficzne, tabelaryczne, układ typu OxyCRG, tylko SpO2 i inne | Tak |  |
| 9 | Proste sterowanie monitorem za pośrednictwem ekranu dotykowego - menu w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Możliwość uruchamiania wydruków EKG i innych danych na drukarce sieciowej z poziomu każdego kardiomonitora | Tak |  |
| 11 | Możliwość zaprogramowania automatycznych pomiarów ciśnienia z określoną częstotliwością (np. od 1 minuty do 6 godzin) | Tak |  |
| 12 | Modernizacja posiadanej centrali monitorującej Philips IntelliVue Information Center M3150 poprzez rozszerzenie o kolejne stanowiska monitorowane (łącznie 10 stanowisk) | Tak |  |
| 13 | Aktualizacja oprogramowania oraz modernizacja sprzętu zapewniająca osiągnięcie poniższych parametrów: - prezentacja zbiorcza zapisu parametrów życiowych ze wszystkich kardiomonitorów w punkcie pielęgniarskim na ekranie o przekątnej 22-24’’ (obecnie 19’’), - dodatkowe 2 ekrany o przekątnej min. 26’’ powielające zapis z centrali, umieszczone na terenie Pododdziału Leczenia i Rekonwalescencji Noworodków, - archiwizacja danych z min. 24 godzin w postaci trendów, zapisów alarmowych i krzywych dynamicznych z możliwością rozbudowy pojemności pamięci do min. 72 godzin | Tak |  |
| 14 | Zachowanie budowy otwartej systemu zapewniającej możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska monitorowane oraz komunikację z innymi centralami monitorującymi, możliwość komunikacji ze szpitalnym systemem informatycznym oraz innymi urządzeniami medycznymi w standardzie HL7 | Tak |  |
| 15 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |
| 16 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 18 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 5 dni |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-6 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

WIRÓWKI

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność wirówki | Min. 20 kart DG Gel |  |
| 2 | Szybkość wirowania | 1000 odr/min ± 50 obr/min |  |
| 3 | Czas wirowania | 9 min |  |
| 4 | Alarm akustyczny | Tak |  |
| 5 | Ustawienia alarmu | Podać |  |
| 6 | Systemy zabezpieczeń: - kontrola wyważenia - czujnik otwartej pokrywy - zamek bezpieczeństwa | Tak |  |
| 7 | Warunki wirowania zaprogramowane zgodnie z wymaganiami dla kart DG Gel | Tak |  |
| 8 | Wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 9 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 10 | Wymiary | Podać |  |
| 11 | Masa | Podać |  |
| 12 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  |
| 13 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |
| 14 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 15 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 5 dni |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 3 - ogólne warunki umowy.

UMOWA nr 36/2014/.....

w sprawie zamówienia publicznego na dostawę

zawarta w dniu ........ 2014 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080373, reprezentowanym przez

p.o. Dyrektora Szpitala mgr inż. Marię Dziurę,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i firmą .............................................................. z siedzibą w .......................................... przy ul. ..............................................., wpisaną do ........................................................, reprezentowaną przez .......................................................,

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

1.	Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego ............................, zgodnie z ofertą złożoną na przetarg na dostawę tego urządzenia.

2.	Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VII „Tworzenie i Poprawa Warunków Dla Rozwoju kapitału Ludzkiego”, Działanie 7.1 „Infrastruktura Służąca Ochronie Zdrowia i Życia”, Zadanie „Rozbudowa i Modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny”.

3.	Wykonawca oświadcza, że parametry techniczno - użytkowe oraz wyposażenie urządzenia są zgodne z ofertą złożoną na przetarg.

§ 2.

1.	Cena netto urządzenia wynosi ..... zł, słownie ..... złotych, a cena brutto tego urządzenia wynosi ..... zł, słownie ..... złotych.

2.	Cena wymieniona w ust. 1. obejmuje urządzenie i jego wyposażenie, dostarczenie urządzenia do Zamawiającego, montaż, uruchomienie i oddanie urządzenia do eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia.

§ 3.

1.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia do siedziby Zamawiającego, montażu i uruchomienia go przez serwis Wykonawcy, przeprowadzenia testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia oraz przekazania Zamawiającemu urządzenia do eksploatacji razem z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 4. w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r. Montaż i uruchomienie urządzenia zostanie potwierdzone protokołem instalacji urządzenia, a oddanie urządzenia do eksploatacji zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym.

2.	Za termin oddania urządzenia do eksploatacji rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu, jeżeli urządzenie nie będzie funkcjonować prawidłowo w chwili przekazywania go do eksploatacji.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż urządzenia wraz z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji urządzenia oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca sporządza protokół wraz z opisem jego zakresu. Protokół podpisują osoby szkolące i szkolone.

4.	Urządzenie zostanie dostarczone Zamawiającemu razem z następującymi dokumentami:

- instrukcją obsługi w języku polskim,

- instrukcją konserwacji w języku polskim określającą częstotliwość wykonywania okresowych przeglądów technicznych i ich zakres,

- kartami gwarancyjnymi określającymi terminy i warunki gwarancji z wyszczególnieniem urządzenia i jego wyposażenia oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym ze wskazaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dopuszczonego przez producenta,

- specyfikacją dostawy z numerami seryjnymi oraz numerami katalogowymi urządzenia i wyposażenia,

- kopiami certyfikatów i deklaracji zgodności. Do dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

5.	Wykonawca ustali telefonicznie lub faksem z pracownikiem Działu Techniczno - Inwestycyjnego Zamawiającego - tel. /fax 22 4502205 termin dostarczenia, montażu i uruchomienia urządzenia najpóźniej na 7 dni przed tym terminem.

6.	(Dotyczy cyfrowego aparatu mammograficznego) Wykonawca we własnym zakresie wykona wszystkie prace związane z dostawą, montażem i uruchomieniem aparatu mammograficznego wraz z instalacjami i robotami towarzyszącymi. Wszystkie szkody i uszkodzenia w pomieszczeniach przekazanych przez Zamawiającego, Wykonawca usunie na własny koszt i przywróci stan pierwotny pomieszczeń. Wykonawca we własnym zakresie zgłosi aparat mammograficzny do odbioru przez odpowiednie służby (np. Sanepid), wykona odpowiednie testy i regulacje i uzyska pozytywne decyzje na używanie przez Zamawiającego aparatu mammograficznego.

§ 4.

1.	Należność za dostarczone urządzenie Zamawiający opłaci jednorazowo w pełnej wysokości na podstawie faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie ............ dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

2.	Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

1.	Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe.

2.	Dostarczone urządzenie może być rozpakowane, zmontowane, uruchomione i przetestowane jedynie przez przedstawicieli serwisu Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego może być obecny przy pracach przedstawicieli Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za stwierdzone po rozpakowaniu opakowań fabrycznych braki ilościowe i jakościowe.

3.	Wykonawca udziela na urządzenie i jego wyposażenie .......-miesięcznej gwarancji licząc od daty oddania urządzenia do eksploatacji. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzenia i jego wyposażenia.

4.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na nowe każdego z elementów lub podzespołów urządzenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad fabrycznych: konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

5.	W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia lub elementu wyposażenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia lub elementu wyposażenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.

6.	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się personelu Zamawiającego do postanowień instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia oraz za uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych.

7.	W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na ..... godzin, a czas usunięcia uszkodzenia ustala się na maksymalnie ..... dni, licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Koszty dojazdu pokrywa Wykonawca. Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia awarii do usunięcia uszkodzenia. Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 3 dni.

8.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania okresowych bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów technicznych urządzenia, wraz z bezpłatnymi częściami zużywalnymi i ich wymianą objętych przeglądem, oraz bezpłatnym dojazdem, w terminach i w zakresie wyznaczonych w instrukcji obsługi zgodnie z ofertą złożoną na przetarg i dokumentacją przy dostawie. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić urządzenia do przeglądu w terminie uzgodnionym z Wykonawcą lub jego autoryzowanym serwisem oczekując jednocześnie, że w związku z bieżącą obsługą pacjentów czynności serwisowe i naprawcze w jak najmniejszym stopniu będą utrudniały funkcjonowanie Szpitala.

9.	Wykonawca gwarantuje minimum 10-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych. Zamawiający będzie ponosił koszty przeglądów i napraw urządzenia po okresie gwarancji.

10.	W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnych rzeczoznawców, wskazanych przez Strony.

11.	Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy poniesie Wykonawca.

§ 6.

1.	W razie opóźnienia w przekazaniu urządzenia do eksploatacji w terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto urządzenia za każdy dzień opóźnienia.

2.	Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 7.

W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający                                                                   Wykonawca