SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr 10/2013 o wartości zamówienia powyżej 200000 euro na zakup I wyposażenia Bloku Operacyjnego - zestawy laparoskopowe

Opracowana przez Komisję Przetargową w składzie:

Tomasz Stopiński

Monika Glegoła

Grażyna Pawłowska

Monika Przybyłkowska

Jakub Radziszewski

Zatwierdzam

..........................

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, faks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl.

II.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup I wyposażenia Bloku Operacyjnego - zestawy laparoskopowe, nr postępowania 10/2013, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 200.000 euro na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do zamawiającego zestawów laparoskopowych. Zamówienie jest podzielone na 3 części:

Część 1 zamówienia: Dostawa instrumentów laparoskopowych onkologicznych, CPV 33168000-5.

Wieża laparoskopowa onkologiczna złożona ze źródła światła, kamery, insuflatora, monitora, pompy i oprzyrządowania, z 2 zestawami instrumentarium: trokary, światłowody, optyki, kleszczyki i inne drobne narzędzia - 1 kpl.

Część 2 zamówienia: Dostawa instrumentów laparoskopowych i histeroskopowych ginekologicznych, CPV 33168000-5.

Wieża laparoskopowa ginekologiczna złożona ze źródła światła, kamery, insuflatora, monitora, pomp laparoskopowej i histeroskopowej i oprzyrządowania, z 2 zestawami instrumentarium: trokary, światłowody, optyki, kleszczyki, narzędzia bipolarne i inne drobne narzędzia - 1 kpl,

Zestaw do mikrolaparoskopii i laparoskopii zwiadowczej - 1 kpl,

Morcelator z oprzyrządowaniem - 1 kpl,

Histeroskop diagnostyczny z oprzyrządowaniem - 2 kpl,

Histeroskop zabiegowy z oprzyrządowaniem - 2 kpl.

Część 3 zamówienia: Dostawa diatermii chirurgicznej, CPV 33161000-6.

Diatermia chirurgiczna z oprzyrządowaniem - 1 kpl.

Właściwości techniczno - użytkowe urządzeń są podane w Załącznikach nr 2-1 - 2-3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich towarów objętych częścią zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV.	Termin i warunki wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia zamawiający określa na 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca może zaoferować wcześniejszy termin wykonania zamówienia.

Pod pojęciem „wykonanie zamówienia” zamawiający rozumie dostawę urządzeń i ich wyposażenia, montaż urządzeń w przeznaczonych dla nich miejscach, uruchomienie i sprawdzenie ich działania, wykonanie niezbędnych pomiarów i regulacji wynikających z obowiązujących przepisów, przeszkolenie personelu zamawiającego w zasadach prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń i przekazanie poprawnie działających urządzeń razem z wyposażeniem do eksploatacji razem z kompletną dokumentacją, której podstawą będzie protokół zdawczo - odbiorczy i protokół instalacyjny, podpisane przez przedstawiciela wykonawcy i przedstawiciela zamawiającego. Dniem wykonania zamówienia będzie dzień podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

Wszystkie urządzenia wraz z wyposażeniem muszą być kompletne i gotowe do uruchomienia bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Urządzenia należy dostarczyć razem z:

- instrukcjami obsługi w języku polskim,

- instrukcjami konserwacji w języku polskim określającymi częstotliwość wykonywania okresowych przeglądów technicznych i ich zakres, zarówno w okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji,

- kartami gwarancyjnymi określającymi terminy i warunki gwarancji zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i we właściwościach techniczno - użytkowych dla każdego wyszczególnionego urządzenia i jego wyposażenia oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym ze wskazaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dopuszczonego przez producenta,

- specyfikacją dostawy z numerami seryjnymi oraz numerami katalogowymi urządzenia i wyposażenia

- kopiami certyfikatów i deklaracji zgodności. Do dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

V.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty dostawy towarów do zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji dla oferowanych urządzeń pod rygorem odrzucenia oferty. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanych urządzeń i ich wyposażenia z wyjątkiem elementów zużywalnych, na które należy udzielić gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.

Zamawiający żąda podania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wszystkie rubryki kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” formularzy właściwości techniczno - użytkowych muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości lub zakresu wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości wymaganych” jest podana wartość lub zakres wartości parametru, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia, którego parametr ma tę wartość lub zakres. Oferty przedstawiające urządzenia nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Faktyczną wartość lub zakres wartości parametru oferowanego urządzenia należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości wymaganych” znajduje się słowo „Tak”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w tę cechę techniczną lub użytkową. Jeżeli po słowie „Tak” następują słowa „podać” lub „opisać”, to oznacza to, że zamawiający wymaga zamieszczenia, poza potwierdzeniem istnienia tej cechy, także krótkiego opisu na czym ona polega lub w jaki sposób jest realizowana. Oferty nie spełniające tych warunków zostaną odrzucone. Potwierdzenie posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Jeżeli w formularzu właściwości techniczno - użytkowych w rubryce „Wartość lub zakres wartości wymaganych” znajdują się słowa „Tak”, „Podać” lub „Opisać”, to oznacza to, że zamawiający nie stawia wymagań co do wartości lub zakresu wartości parametru bądź posiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej, natomiast wymaga podania przez wykonawcę wartości lub zakresu wartości parametru, albo informacji o posiadaniu bądź nieposiadaniu przez urządzenie tej cechy, a także opisania istniejącej cechy oferowanego urządzenia. Wartość lub zakres wartości parametru albo potwierdzenie posiadania lub nieposiadania przez urządzenie cechy technicznej lub użytkowej i ewentualny opis tej cechy należy wpisać w rubryce kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

VI.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy którychkolwiek urządzeń spośród objętych zamówieniem o łącznej wartości:

dla Części 1 zamówienia - co najmniej 250.000,00 zł,

dla Części 2 zamówienia - co najmniej 350.000,00 zł,

dla Części 3 zamówienia - co najmniej 50.000,00 zł.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia / nie spełnia”.

Brak oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków albo złożenie dokumentów zawierających błędy spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to warunek muszą spełniać wszyscy wykonawcy łącznie.

VII.	Wymagane oświadczenia i dokumenty

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów:

1.	Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa każdy z wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnik tych wykonawców w imieniu ich wszystkich.

2.	Wykazu wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

3.	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzonego samodzielnie przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to i dokumenty wymienione poniżej składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

4.	Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.	Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.	Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.	Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.	Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.	Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w p. 4 - 6 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, a zamiast dokumentów o których mowa w p. 7 i 8 powyżej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

11.	Listę podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

12.	Pełnomocnictwa, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

13.	Formularza oferty sporządzonego według wzoru podanego w Załączniku nr 1.

14.	Formularzy właściwości techniczno - użytkowych sporządzonych według wzorów podanych w Załącznikach nr 2-1 - 2-3. Wykonawca składa formularze dotyczące tylko tych części zamówienia, na które składa ofertę.

15.	Zestawień asortymentowo - cenowych towarów oferowanych w ramach części zamówienia, sporządzonych przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, oddzielnie dla każdej części zamówienia, zawierających:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- wskazanie części zamówienia,

- nazwy oferowanych towarów i ich ceny netto i brutto oraz łączną wartość netto i brutto wszystkich towarów składających się na część zamówienia, wpisaną jako cena oferty w formularzu oferty.

16.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę notyfikującą lub deklaracji zgodności WE wymaganych ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w zależności od ich klasyfikacji zgodnie z art. 29. ust. 5. niniejszej ustawy.

17.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi dokumentów potwierdzających zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

18.	Dla towarów będących wyrobami medycznymi, nie podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa Urzędu zamawiający dopuszcza złożenie powiadomienia o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium oraz oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- nazwy oferowanych towarów i dla wyrobów medycznych ich klasę oraz wskazanie części zamówienia i pozycji, w ramach której są oferowane,

- tekst oświadczenia, że „Towary te nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa Urzędu, gdyż ich pierwsze wprowadzenie do obrotu lub do używania nastąpiło w innym niż Polska kraju członkowskim UE lub EFTA”.

19.	Zgodnie z art. 6. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dla towarów nie będących wyrobami medycznymi deklaracji zgodności z wymaganiami WE, jeżeli oferowane towary podlegają oznakowaniu zgodności i oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

- imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

- nazwy oferowanych towarów oraz wskazanie części zamówienia i pozycji, w ramach której są oferowane,

- tekst oświadczenia, że „Towary te nie są wyrobami medycznymi”; w przypadku kiedy towary nie podlegają oznakowaniu zgodności do tekstu oświadczenia należy dopisać „oraz nie podlegają oznakowaniu zgodności”.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Do wszystkich dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski, podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych producenta lub dystrybutora.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII.	Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

dla Części 1 zamówienia - 7.000,00 zł,

dla Części 2 zamówienia - 17.000,00 zł,

dla Części 3 zamówienia - 2.000,00 zł.

Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w ING Banku Śląskim S.A., Oddział Warszawa, nr 63 1050 1025 1000 0022 9386 9893. Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać „Wadium na przetarg na dostawę laparoskopów”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

Dla wadiów wnoszonych w formie poręczenia lub gwarancji oryginał poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 5 ustawy pzp oraz art. 46 ust. 4a) ustawy pzp.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy temu zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

IX.	Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl bez wskazania źródła zapytania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną należy żądać przesłania potwierdzenia otrzymania wiadomości.

X.	Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Do kontaktowania się z wykonawcami jest upoważniony Tomasz Stopiński, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 22 4502284, faks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

XI.	Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

XII.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski podpisane przez osoby podpisujące ofertę (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych czy innych tego typu materiałów firmowych wytwórcy lub dystrybutora).

3.	Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w PLN. Jako termin wykonania zamówienia należy liczbę tygodni.

Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na niektóre części zamówienia, to prosimy nie wypełniać rubryk przeznaczonych na wpisanie ceny pozostałych części bądź wykasować je.

W razie samodzielnego wykonania zamówienia prosimy o skreślenie słów „Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia”, a w razie powierzania części zamówienia do wykonania podwykonawcom prosimy o skreślenie słów „Zamówienie wykonamy sami” i wpisanie odpowiedniej treści w formularzu oferty.

4.	Formularze właściwości techniczno - użytkowych należy sporządzić zgodnie ze wzorami podanymi w Załącznikach nr 2-1 - 2-3.

Wartości lub zakresy wartości parametrów oferowanych urządzenia oraz potwierdzenie posiadania lub nieposiadania przez urządzenia cech technicznych lub użytkowych, a tam, gdzie jest to wymagane - opis tych cech, należy wpisać w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”.

Wszystkie rubryki kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych” muszą być wypełnione. Brak wpisu w rubryce będzie traktowany jako potwierdzenie nieposiadania przez oferowane urządzenie żądanej wartości lub zakresu wartości parametru albo cechy technicznej lub użytkowej, co w zależności od postawionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.

Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na niektóre części zamówienia, to dołącza do oferty formularze dotyczące tylko tych części, na które składa ofertę.

5.	Zestawienia asortymentowo - cenowe oferowanych towarów należy sporządzić według wskazówek w rozdziale VII oddzielnie dla każdej części zamówienia.

6.	Wszystkie dokumenty składające się na ofertę - pod rygorem jej odrzucenia - muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

7.	Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

8.	Prosimy o sporządzenie oferty w postaci zeszytu ze stronami ułożonymi w następującej kolejności:

formularz oferty,

formularze właściwości techniczno - użytkowych,

zestawienia asortymentowo - cenowe,

oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu,

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

pełnomocnictwo, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie,

wykaz wykonanych głównych dostaw i dowody, czy zostały wykonane należycie,

pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VII p. 1. - 19.

9.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

10.	Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony nr 10/2013 na zestawy laparoskopowe.

Nie otwierać do dnia 05.07.2013 r. do godz. 10:15.”

11.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub kurierem, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 10., należy włożyć do dodatkowego opakowania transportowego (np. operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie można było otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert, i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 10. Ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty przesłanej pocztą lub kurierem ponosi Wykonawca.

XIII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 5 lipca 2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w Sekretariacie Szpitala. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2013 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.

XIV.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w formularzu oferty łączne ceny netto i brutto wszystkich towarów oferowanych w ramach części zamówienia. Ceny te muszą być identyczne z łącznymi cenami oferowanych towarów podanymi w zestawieniach asortymentowo - cenowych sporządzonych przez wykonawcę. Ceny należy podać w PLN.

Oferowane ceny netto winny być podane loco siedziba zamawiającego i obejmować wszystkie składniki cenotwórcze (ceny urządzenia wraz z wyposażeniem, ceł, podatków, transportu, ubezpieczenia, montażu i uruchomienia, itp.). Oferowane ceny brutto winny być cenami netto powiększonymi o kwotę podatku VAT, obliczoną według obowiązujących stawek.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

XV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

„Cena”						60 %,

„Właściwości techniczno - użytkowe”		30 %,

„Warunki gwarancji”				10 %.

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PC = (Cmin / C) x 60

gdzie:

PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

C - cena brutto badanej oferty.

Wartością kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PT = (T / Tmax) x 30

gdzie:

PT - wartość kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” badanej oferty;

T - suma punktów otrzymanych przez badaną ofertę;

Tmax - największa suma otrzymanych punktów.

Komisja Przetargowa będzie przyznawać punkty za zaznaczone w rubryce „Punktacja” właściwości techniczne i użytkowe oferowanych towarów, podane przez wykonawców w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”, w ten sposób, że za najlepszą oferowaną właściwość zostanie przyznane 5 punktów, za najgorszą - 0 punktów, a za pośrednie właściwości - wartości między 0 i 5 punktów. Suma otrzymanych punktów wyznaczy wartość „T” dla każdej oferty, która zostanie użyta do wyznaczenia wartości „PT” kryterium „Właściwości techniczno - użytkowe” z podanego wyżej wzoru.

Wartością kryterium „Warunki gwarancji” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze wzoru:

PG = (G / Gmax) x 10

gdzie:

PG - wartość kryterium „Warunki gwarancji” badanej oferty;

G - suma punktów otrzymanych przez badaną ofertę;

Gmax - największa suma otrzymanych punktów.

Komisja Przetargowa będzie przyznawać punkty za zaznaczone w rubryce „Punktacja” warunki gwarancji, podane przez wykonawców w rubrykach kolumny „Wartość lub zakres wartości oferowanych”, w ten sposób, że za najlepszy oferowany warunek zostanie przyznane 5 lub 10 punktów, za najgorszy - 0 punktów, a za pośrednie warunki - wartości między 0 i 5 albo 10 punktów. Suma otrzymanych punktów wyznaczy wartość „G” dla każdej oferty, która zostanie użyta do wyznaczenia wartości „PG” kryterium „Warunki gwarancji” z podanego wyżej wzoru.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, dla której suma wartości wszystkich kryteriów (PC + PT + PG) będzie największa.

XVI.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy. Załącznikiem do umowy będzie aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy.

XVII.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 3.

XVIII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX.	Obowiązki zamawiającego.

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3.	Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz punktację każdej z ważnych ofert, a także informacje o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych z postępowania.

Umowy z wykonawcami, których oferty będą uznane za najkorzystniejsze, zostaną zawarta w terminach określonych w art. 94. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

XX.	Prawo wykonawców do odwołań i skarg.

Środki ochrony prawnej - odwołanie i skarga do sądu - przysługują wykonawcom, którzy mieli lub mają interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań i skarg określają rozdziały 2. i 3. Działu VI tej ustawy.

XXI.	Załączniki:

Załącznik nr 1:			Wzór formularza oferty.

Załączniki nr 2-1 - 2-3:		Formularze właściwości techniczno - użytkowych.

Załącznik nr 3:			Ogólne warunki umowy.

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Numer faksu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Adres poczty elektronicznej:				...........................................................

Przystępując do postępowania nr 10/2013 o udzielenie zamówienia publicznego na   zakup I wyposażenia Bloku Operacyjnego - zestawy laparoskopowe oferujemy dostawę towarów objętych:

Częścią 1 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 2 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Częścią 3 zamówienia za cenę netto ................ zł, słownie ..................................... złotych i za cenę brutto ................. zł, słownie ................................. złotych.

Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia: ...................................................

Oferujemy następujący okres gwarancji na dostarczane towary: .....................................

Oferujemy następujący okres gwarancji na elementy zużywalne: .....................................

Oferujemy następujące warunki płatności: .......................................................................

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy, i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń.

Jesteśmy związani ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamówienie wykonamy sami.*

Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia:* ........................................

* - niepotrzebne skreślić

.......................................................                                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                                                 podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-1 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

INSTRUMENTÓW LAPAROSKOPOWYCH ONKOLOGICZNYCH

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Procesor wideo - 1 szt. |  |  |  |
| 1.1 | Pracujący w systemie HDTV 1920x1080i lub 1080p | Tak |  |  |
| 1.2 | Możliwość ustawienia parametrów pracy kamery dla różnych specjalności lub użytkowników | Tak |  |  |
| 1.3 | Wyjścia analogowe min. RGB, Y/C | Tak |  |  |
| 1.4 | Wyjścia cyfrowe min. HDSDI, SDI, DVI | Tak |  |  |
| 1.5 | Współpraca z głowicami kamer HDTV 1CCD i 3CCD | Tak |  |  |
| 1.6 | Kompatybilność z systemem 3D | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.7 | Współpraca z wideolaparoskopami w tym wielochipowymi oraz wideogastroskopami, wideokolonoskopami, wideobronchoskopami, wideocholedochoskopami, wideoduodenoskopami | Tak |  |  |
| 1.8 | Archiwizacja obrazu, w postaci zdjęć, za pomocą przycisku na głowicy kamery, wideolaparoskopu, wideoendoskopu, na pamięci przenośnej USB. Możliwość opisu zdjęć przy pomocy klawiatury procesora obrazu. Możliwość zapisu na pamięci USB oraz w pamięci procesora, ustawień sterownika obrazu właściwych dla min. 20 użytkowników. | Tak |  |  |
| 1.9 | Wyposażony w klawiaturę z możliwością edycji danych na monitorze oraz kontroli funkcji menu kamery. | Tak |  |  |
| 1.10 | Automatyczne sterowanie intensywnością oświetlenia w źródle światła | Tak |  |  |
| 1.11 | Wyposażony w funkcję mierzenia najjaśniejszego punktu obrazu w celu dostosowania intensywności światła, aktywowana z panelu procesora lub głowicy kamery i wideolaparoskopu | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.12 | Możliwość stopniowego, cyfrowego powiększenia wyświetlanego obrazu | Tak |  |  |
| 1.13 | Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery, wideolaparoskopu lub wideoendoskopu dla rożnych użytkowników lub specjalności | Tak |  |  |
| 1.14 | Możliwość stopniowego, cyfrowego wzmocnienia wyświetlanych struktur i ich krawędzi | Tak |  |  |
| 1.15 | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego | Tak |  |  |
| 1.16 | Możliwość zapisania danych dla min. 40 pacjentów | Tak |  |  |
| 2. | Źródło światła - 1 szt. |  |  |  |
| 2.1 | Moc źródła światła min. 300 W, ksenonowe lub LED | Tak |  |  |
| 2.2 | Automatyczna regulacja jasności światła | Tak |  |  |
| 2.3 | Wbudowana automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 2.4 | Miernik czasu pracy żarówki min 500 h | Tak |  |  |
| 2.5 | Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego | Tak |  |  |
| 2.6 | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego | Tak |  |  |
| 2.7 | Możliwość podłączenia endoskopów medycznych | Tak |  |  |
| 3. | Monitor medyczny LCD - 1 szt. |  |  |  |
| 3.1 | Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200 | Tak |  |  |
| 3.2 | Przekątna ekranu min. 26” | Tak |  |  |
| 3.3 | Sygnał wejścia/wyjścia min. RGB, SDI ( HD i SD ), Video, DVI | Tak |  |  |
| 3.4 | Pracujący w standardzie HDTV | Tak |  |  |
| 3.5 | Funkcja POP i PIP | Tak |  |  |
| 3.6 | Format obrazu 16:9, 16:10 | Tak |  |  |
| 4. | Wideolaparoskop - 2 szt. |  |  |  |
| 4.1 | Kąt patrzenia 30 stopni | Tak |  |  |
| 4.2 | Średnica zewnętrzna 10 mm | Tak |  |  |
| 4.3 | Długość robocza 320-330 mm | Tak |  |  |
| 4.4 | Funkcja zapobiegania parowaniu - podgrzewana końcówka wideolaparoskopu | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 4.5 | Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym | Tak |  |  |
| 4.6 | Minimum 2 przetworniki CCD o rozdzielczości HDTV w części dystalnej wideolaparoskopu. Format obrazu 16:9 | Tak |  |  |
| 4.7 | Minimum trzy programowalne przyciski funkcyjne | Tak |  |  |
| 4.8 | Światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym wideolaparoskopu | Tak |  |  |
| 4.9 | W zestawie kontener do sterylizacji | Tak |  |  |
| 5. | Insuflator wysokoprzepływowy - 1 szt. |  |  |  |
| 5.1 | Ciśnienie przepływu dwutlenku węgla 0 - 25 mm Hg | Tak |  |  |
| 5.2 | Przepływ dwutlenku węgla min. 45 l/min | Tak |  |  |
| 5.3 | Funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu | Tak |  |  |
| 5.4 | 2 tryby insuflacji: normalny 3 - 25 mm Hg i małych przestrzeni 3 - 15 mm Hg | Tak |  |  |
| 5.5 | 3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki | Tak |  |  |
| 5.6 | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego | Tak |  |  |
| 5.7 | Dreny na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dreny do insuflacji 2 szt., dreny do oddymiania 2 szt., przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli CO2 - 1 szt., sterylne filtry min. 10 szt. | Tak |  |  |
| 5.8 | Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 | Tak |  |  |
| 6. | Pompa ssąco-płucząca z akcesoriami - 1 szt. |  |  |  |
| 6.1 | Pompa rolkowa o wydajności płukania/ssania 1,8 - 2,0 l/min, ssanie 50 - 60 kPa | Tak |  |  |
| 6.2 | Dren łączący pompę i pojemnik na odessane płyny - 1 szt. | Tak |  |  |
| 6.3 | Filtr do pompy - 10 szt. | Tak |  |  |
| 6.4 | Pojemnik na odessane płyny o pojemności min. 2 litry - 4 szt. | Tak |  |  |
| 6.5 | Dren do odsysania, wielorazowy - 3 szt. | Tak |  |  |
| 6.6 | Dren do 2 worków z płynami, wielorazowy - 3 szt. | Tak |  |  |
| 6.7 | Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5 mm, długości roboczej 350 - 360 mm, z otworami na końcu - 2 szt. | Tak |  |  |
| 6.8 | Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5 mm, długości roboczej 350 - 360 mm, z igłą do aspiracji - 1 szt. | Tak |  |  |
| 6.9 | Tuba ssąco-płucząca o średnicy 10 mm, długości roboczej 350 - 360 mm, z otworami na końcu - 1 szt. | Tak |  |  |
| 6.10 | Uchwyt ssąco-płuczący, kanał ssący o średnicy 5 - 8 mm, kompatybilny z tubami ssąco-płuczącymi - 2 szt. | Tak |  |  |
| 6.11 | Zapasowy wkład do uchwytu ssąco-płuczącego - 2 szt. | Tak |  |  |
| 7. | Narzędzia laparoskopowe, wielorazowego użytku, bipolarne |  |  |  |
| 7.1 | Kleszczyki chwytające typu Johann, bipolarne, średnica 5 mm, długość 320 - 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 16,5 mm, rączka bez zamka - 2 szt. | Tak |  |  |
| 8. | Instrumentarium laparoskopowe wielorazowego użytku |  |  |  |
| 8.1 | Kleszczyki chwytające typu Johann z okienkiem, średnica 5 mm, długość 320 - 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 24 mm, rączka z zamkiem dezaktywującym - 2 szt. | Tak |  |  |
| 8.2 | Kleszczyki chwytające, atraumatyczne, z prześwitem, średnica 5 mm, długość 320 - 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 21 mm, rączka z zamkiem - 2 szt. | Tak |  |  |
| 8.3 | Kleszczyki chwytające, atraumatyczne, spłaszczone z okienkiem, średnica 5 mm, długość 320 - 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 19 mm, rączka z zamkiem - 2 szt. | Tak |  |  |
| 8.4 | Kleszczyki biopsyjne, średnica 5 mm, długość 320 - 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 12 mm, rączka bez zamka - 2 szt. | Tak |  |  |
| 8.5 | Nożyczki typu Metzenbaum, średnica 5 mm, długość 320 - 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 19 mm, rączka bez zamka - 2 szt. | Tak |  |  |
| 8.6 | Kompatybilny wkład nożyczek Metzenbaum - 2 szt. | Tak |  |  |
| 8.7 | Kleszczyki chwytające typu „claw”, średnica 10 mm, długość 320 - 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 45 mm, rączka z zamkiem - 2 szt. | Tak |  |  |
| 8.8 | Kleszczyki chwytające typu Babcock, średnica 10 mm, długość 320 - 330mm, długość ramion końcówki chwytającej 53 mm, rączka z zamkiem - 2 szt. | Tak |  |  |
| 8.9 | Kleszczyki do zsuwania węzłów, średnica 5 mm, długość 320 - 330mm, długość ramion końcówki chwytającej 22 mm, rączka bez zamka - 1 szt. | Tak |  |  |
| 8.10 | Elektroda HF, hak, średnica 5 mm, długość 320 - 330 mm - 2 szt. | Tak |  |  |
| 8.11 | Imadło do igieł, proste, średnica 5 mm, długość 320 - 330mm, rączka z zamkiem - 2 szt. | Tak |  |  |
| 8.12 | Retraktor trójpalczasty, średnica 5 mm, długość robocza 350 - 360 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 8.13 | Retraktor pięciopalczasty, średnica 10 mm, długość robocza 370 - 380 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 8.14 | Retraktor wielorazowego użytku, średnica 5 mm, z wyginającą się częścią roboczą do 110 st, do operacji laparoskopowych, długość części giętkiej 55 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 8.15 | Klipsownica laparoskopowa, średnica 10 mm, długość 320 - 330 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 8.16 | Klipsy tytanowe, rozmiar średnio-duży, w kompletach po 6 szt. - 72 kpl | Tak |  |  |
| 8.17 | Klipsownica laparoskopowa, średnica 5 mm, długość 300 - 340 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 8.18 | Igła do zaszycia powięzi, długość 240 - 250 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 8.19 | Szydełko do zamykania powięzi, długość 130 - 140 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 8.20 | Igła do iniekcji, długość 410 - 420 mm, półgiętka - 1 szt. | Tak |  |  |
| 8.21 | Kontener wraz z wkładem, do sterylizacji o minimalnych wymiarach 537x139x268 mm z pokrywą i matą silikonową - 2 szt. | Tak |  |  |
| 8.22 | Przewód bipolarny, kompatybilny z oferowanymi narzędziami - 6 szt. | Tak |  |  |
| 8.23 | Przewód monopolarny, kompatybilny z oferowanymi narzędziami - 6 szt. | Tak |  |  |
| 8.24 | Kleszczyki preparacyjne typu Maryland, średnica 5 mm, długość 320 - 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 21 mm, rączka bez zamka - 2 szt. | Tak |  |  |
| 9. | Trokary wielorazowego użytku |  |  |  |
| 9.1 | Tuba trokara 11 x 110 mm, z nierozbieralnym zaworem, kaniula płaska - 2 szt. | Tak |  |  |
| 9.2 | Ostrze trokara 11 x 110 mm, zgodne z systemem Hasson'a - 2 szt. | Tak |  |  |
| 9.3 | Stożek do minilaparotomii zgodny z metodą Hasson’a - 2 szt. | Tak |  |  |
| 9.4 | Tuba trokara 13 x 80 mm - 2 szt. | Tak |  |  |
| 9.5 | Ostrze trokara 13 x 80 mm, trójgraniec - 2 szt. | Tak |  |  |
| 9.6 | Tuba trokara 11 x 80 mm, z nierozbieralnym zaworem, kaniula gładka - 1 szt. | Tak |  |  |
| 9.7 | Ostrze trokara 11 x 80 mm, trójgraniec - 4 szt. | Tak |  |  |
| 9.8 | Tuba trokara 11 x 80 mm, z nierozbieralnym zaworem, kaniula gwintowana - 3 szt. | Tak |  |  |
| 9.9 | Tuba trokara, średnica 5,5 mm, długość robocza 80 mm, z nierozbieralnym zaworem, kaniula gwintowana - 4 szt. | Tak |  |  |
| 9.10 | Ostrze trokara 5,5 x 80mm, trójgraniec - 4 szt. | Tak |  |  |
| 9.11 | Komplet uszczelek wewnętrznych do trokarów o średnicy 5,5 mm - 5 szt. | Tak |  |  |
| 9.12 | Komplet uszczelek zewnętrznych do trokarów o średnicy 5,5 mm - 5 szt. | Tak |  |  |
| 9.13 | Komplet uszczelek wewnętrznych do trokarów o średnicy 11 mm - 3 szt. | Tak |  |  |
| 9.14 | Komplet uszczelek zewnętrznych do trokarów o średnicy 11 mm - 5 szt. | Tak |  |  |
| 9.15 | Komplet uszczelek wewnętrznych do trokarów o średnicy 13 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 9.16 | Komplet uszczelek zewnętrznych do trokarów o średnicy 13 mm - 4 szt. | Tak |  |  |
| 9.17 | Tuba redukcyjna, 13/11 - 5,5 mm - 5 szt. | Tak |  |  |
| 10. | Platforma elektrochirurgiczna |  |  |  |
| 10.1 | Zintegrowany system generatora elektrochirurgicznego z generatorem ultradźwiękowym | Tak |  |  |
| 10.2 | Częstotliwość pracy generatora ultradźwiękowego 47 kHz | Tak |  |  |
| 10.3 | Funkcja uruchamiania zaworu wymiany dymu w insuflatorze | Tak |  |  |
| 10.4 | Współpraca z jednorazowymi narzędziami integrującymi energię ultradźwiękową i bipolarną w jednej końcówce roboczej, pozwalającymi na symultaniczne zamykanie i cięcie naczyń, dzięki jednoczesnemu oddziaływaniu energii bipolarnej i ultradźwiękowej | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 10.5 | Aktywacja trybu pracy narzędzia jednorazowego za pomocą przełącznika nożnego lub przycisków w uchwycie narzędzia. Niezależne tryby pracy narzędzia: „zamykanie i cięcie” i „zamykanie” | Tak |  |  |
| 10.6 | System wyposażony w moduł do zamykania naczyń o średnicy do 7 mm włącznie | Tak |  |  |
| 10.7 | Współpraca z narzędziami mono i bipolarnymi laparoskopowymi oraz do chirurgii klasycznej (otwartej) | Tak |  |  |
| 10.8 | W trybie pracy „zamykanie” funkcja ciągłego pomiaru rezystancji koagulowanej tkanki z sygnalizacją akustyczną zakończenia procesu | Tak |  |  |
| 10.9 | Urządzenie wyposażone w panel dotykowy LCD, zapewniający dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy | Tak |  |  |
| 10.10 | Możliwość zapisu parametrów pracy dla różnych użytkowników i procedur | Tak |  |  |
| 10.11 | Funkcja testu bezpieczeństwa podłączonej sondy ultradźwiękowej | Tak |  |  |
| 10.12 | Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające | Tak |  |  |
| 10.13 | Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego | Tak |  |  |
| 10.14 | Moc cięcia monopolarnego max 300 W | Tak |  |  |
| 10.15 | Moc koagulacji monopolarnej max 200 W | Tak |  |  |
| 10.16 | Moc koagulacji bipolarnej max 120 W | Tak |  |  |
| 10.17 | Moc koagulacji typu spray max 120 W | Tak |  |  |
| 10.18 | Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym | Tak |  |  |
| 10.19 | Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9 % NaCl: Koagulacja max 200 W, cięcie max 320 W | Tak |  |  |
| 10.20 | Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku | Tak |  |  |
| 10.21 | Włącznik nożny aktywujący pracę generatora | Tak |  |  |
| 10.22 | Gniazdo do podłączenia jednorazowych płytek pacjenta | Tak |  |  |
| 10.23 | System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta | Tak |  |  |
| 10.24 | Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla min. 30 użytkowników, podłączenia 2 instrumentów monopolarnych, 1 instrumentu bipolarnego oraz gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia | Tak |  |  |
| 10.25 | Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego | Tak |  |  |
| 10.26 | Wyposażenie wymagane: - jednorazowe narzędzia laparoskopowe łączące energię ultradźwiękową i bipolarną w jednej końcówce roboczej, długość robocza narzędzia 340 - 350 mm, średnica 5 mm, uchwyt pistoletowy - 25 szt. - wielorazowy, autoklawowalny przetwornik ultradźwiękowy - 1 szt. - włącznik nożny aktywujący pracę generatora - 1 szt. - wózek aparaturowy do ustawienia zestawu -1 szt. - komplet przewodów połączeniowych | Tak |  |  |
| 11. | Zestaw rektoskopowy |  |  |  |
| 11.1 | Główka optyczna światłowodowa wyposażona w odchylaną lupę 1,5 x oraz odchylane okienko wzierne z portem do gruszki insuflacyjnej, wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
| 11.2 | Projektor zimnego światła 150 W wyposażony w żarówkę halogenową o przedłużonej żywotności nawet do 300 h i przewodem światłowodowym z rękojeścią, długość 1,8 m, płynna regulacja natężenia światła, zapasowe żarówka i bezpiecznik w zestawie | Tak |  |  |
| 11.3 | Gruszka insuflacyjna ze zbiornikiem wyrównawczym | Tak |  |  |
| 11.4 | Watotrzymacz, długość 400 mm | Tak |  |  |
| 11.5 | Wózek do projektora, co najmniej 2 kółka z hamulcem | Tak |  |  |
| 11.6 | Tubusy anoskopowe jednorazowe z obturatorem o długości 85 mm, średnicy 20 mm, biologicznie czyste - 100 szt. | Tak |  |  |
| 11.7 | Tubusy sigmoidoskopowe jednorazowe z obturatorem o długości 250 mm, średnicy 20 mm, biologicznie czyste - 100 szt. | Tak |  |  |
| 11.8 | Kleszczyki biopsyjne proste typu YEOMAN, szczęki kwadratowe, długość 4 mm, długość trzonka 42 cm, jednoczęściowe - 2 szt. | Tak |  |  |
| 11.9 | Kleszczyki biopsyjne zagięte komplet z rękojeścią, długość szczęk 3,8 mm, długość trzonka 33,5 cm, obrotowe 360 stopni, rozłączalne - 2 szt. | Tak |  |  |
| 12. | Dodatkowe wymagania |  |  |  |
| 12.1 | Po oddaniu nowego Bloku Operacyjnego demontaż, przeniesienie i ponowny montaż i uruchomienie urządzeń w nowych salach operacyjnych | Tak |  |  |
| 12.2 | Wózek aparaturowy laparoskopowy | Nieodpłatne wypożyczenie wózka laparoskopowego, wyposażonego w transformator separacyjny oraz ramię na monitor. Okres wypożyczenia - do czasu przeniesienia sprzętu na nowy Blok Operacyjny, nie dłużej niż 18 miesięcy od daty instalacji sprzętu |  |  |
| 12.3 | Nagrywarka medyczna | Nieodpłatne wypożyczenie nagrywarki medycznej do zastosowania z oferowanym torem wizyjnym. Okres wypożyczenia - do czasu przeniesienia sprzętu na nowy Blok Operacyjny, nie dłużej niż 18 miesięcy od daty instalacji sprzętu |  |  |
| 12.4 | Szkolenie personelu: pierwsze podczas instalacji i montażu urządzeń, drugie w pierwszym tygodniu użytkowania i trzecie po pierwszym miesiącu użytkowania. Zakres szkolenia: obsługa urządzeń dobór nastaw i parametrów, konserwacja i montaż oraz demontaż instrumentarium, sterylizacja instrumentarium. | Tak |  |  |
| 13. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 13.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 60+ - 10 36 - 0 |
| 13.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  | 0 - 5 |
| 13.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 13.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  |  |
| 13.5 | Aparat zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej dłuższy niż 3 dni | Tak |  |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-2 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

INSTRUMENTÓW LAPAROSKOPOWYCH I HISTEROSKOPOWYCH GINEKOLOGICZNYCH

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Wieża laparoskopowa ginekologiczna złożona ze źródła światła, kamery, insuflatora, monitora, pompy laparoskopowej i histeroskopowej i oprzyrządowania z 2 zestawami instrumentarium: trokary, optyki, kleszczyki i inne drobne narzędzia - 1 kpl. |  |  |  |
| 1.1 | Monitor medyczny endoskopowy - 1 szt.: przekątna min. 26”, rozdzielczość 1920x1080, jasność min. 800 cd/m², kontrast min. 1000:1, wejścia min. DVI-D, HD-SDI, 3G-SDI, system Vessa (100 x 100 mm) do umieszczenia w przyszłości na ramieniu posiadanej kolumny chirurgicznej (kolumna Draeger) | Tak Podać wielkość przekątnej |  | 0 - 5 |
| 1.2 | Kamera laparoskopowa HDTV - 1 szt.: o rozdzielczości min. 1920x1080, sterownik kamery z wyświetlaczem dotykowym do obrazowania oraz sterowania wyborem funkcji, w tym min. funkcjami wyboru profilu, ustawienia/wyboru jasności/doświetlenia obrazu endoskopowego na monitorze, balansu bieli, wyboru menu ustawień, wyjścia min. HDMI, 3G-SDI, HD-SDI, funkcja PIP (Picture in Picture) | Tak |  |  |
| 1.3 | Możliwość nagrywania zabiegów i wykonywanie zdjęć na dysku/pamięci zewnętrznej z kamery lub na dysku/pamięci zewnętrznej zaoferowanego medycznego urządzenia zewnętrznego | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.4 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki CCD dedykowana do oferowanego sterownika kamery, autoklawowalna, z min. 2 przyciskami sterującymi, konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi | Tak Podać liczbę przycisków sterujących |  | 0 - 5 |
| 1.5 | Obiektyw zmiennoogniskowy typ zoom o zakresie min. 15 - 25 mm | Tak |  |  |
| 1.6 | Źródło światła ksenonowe lub LED, min. 300 W, z uniwersalnym adaptorem umożliwiającym podłączenie światłowodów różnych firm, w tym m.in. Storz, Olympus, Wolf oraz z ekranem dotykowym do obrazowania parametrów i wyboru nastaw | Tak |  |  |
| 1.7 | Insuflator - 1 szt.: zakres regulacji ciśnienia min. 3 - 25 mm Hg z krokiem max 1 mm Hg, przepływ regulowany w zakresie min. 1 - 40 l/min z krokiem max 1 l/min, funkcja podgrzewania gazu do temperatury ciała, cyfrowe wyświetlacze parametrów zadanych i uzyskiwanych (ciśnienie i przepływ). Wyposażenie: dren do insuflacji, autoklawowalny - 2 szt., dren do insuflacji ze spiralą do podgrzewania gazu, autoklawowalny - 3 szt., filtry higieniczne sterylne - 50 szt. | Tak Podać zakres przepływu |  | 0 - 5 |
| 1.8 | Przewód podłączeniowy do CO2 - 1 szt. | Tak |  |  |
| 1.9 | Pompa laparoskopowa - 1 szt.: Maksymalne ciśnienie podawanego płynu 400 mm Hg, ciśnienie ssania min -50 kPa, maksymalny przepływ przy płukaniu min. 2 l/min, maksymalny przepływ przy ssaniu min. 2 l/min, możliwość niezależnego załączenia / wyboru funkcji ssanie lub płukanie | Tak |  |  |
| 1.10 | Dreny jednorazowe do pompy laparoskopowej - 20 szt. | Tak |  |  |
| 1.11 | Autoklawowalny pojemnik do odsysania płynów min. 3 l - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.12 | Pompa histeroskopowa - 1 szt.: Pompa podająca płyn rolkowa, kontrola ciśnienia wewnątrzmacicznego i przepływu, cyfrowe i „słupkowe” wyświetlanie parametrów, automatyczne rozpoznawanie instrumentów o małych przekrojach w celu optymalnego dobierania parametrów ciśnienia i przepływu, zakres ciśnień min. 15 - 150 mm Hg z wielostopniową regulacją, przepływ regulowany / dostosowywany w zakresie min. 150 - 500 ml/min | Tak |  |  |
| 1.13 | Dreny jednorazowe do pompy histeroskopowej - 20 szt. | Tak |  |  |
| 1.14 | Optyka laparoskopowa prosta średnica 10 mm, długość 300 - 330 mm - 3 szt. | Tak |  |  |
| 1.15 | Optyka laparoskopowa prosta średnica 5 - 5,5 mm, długość 300 - 330 mm - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.16 | Kosz do optyki laparoskopowej - 5 szt. | Tak |  |  |
| 1.17 | Światłowód długości min. 2200 mm, średnica wiązki 3 - 3,5 mm - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.18 | Światłowód długości min. 2200 mm, średnica wiązki 4 - 4,5 mm - 3 szt. | Tak |  |  |
| 1.19 | Prowadnica/kaniula trokaru: Średnica 5 - 5,5 mm, min. 3-elementowa, z gwintem mocującym, długość robocza min. 100 mm, kaniula z portem do podłączenia do gazu insuflacyjnego, z wymiennymi kranikami, z 10 szt. uszczelek portu narzędzia oraz zaworem kulowym - 8 szt. | Tak Podać liczbę elementów |  | 0 - 5 |
| 1.20 | Obturator typu piramidalnego do trokaru/kaniuli 5 - 5,5 mm - 8 szt. | Tak |  |  |
| 1.21 | Prowadnica/kaniula trokaru: Średnica 10 - 10,5 mm, min. 3-elementowa, z gwintem mocującym, długość robocza min. 100 mm, kaniula z portem do podłączenia do gazu insuflacyjnego, z wymiennymi kranikami, z 10 szt. uszczelek portu narzędzia oraz zaworem kulowym - 4 szt. | Tak Podać liczbę elementów |  | 0 - 5 |
| 1.22 | Obturator typu piramidalnego do trokaru/kaniuli 10 - 10,5 mm - 4 szt. | Tak |  |  |
| 1.23 | Prowadnica/kaniula trokaru: Średnica 12 - 12,5 mm, min. 3-elementowa, z gwintem mocującym, długość robocza min 100 mm, kaniula z portem do podłączenia do gazu insuflacyjnego, z wymiennymi kranikami, z 10 szt. uszczelek portu narzędzia oraz zaworem kulowym - 1 szt. | Tak Podać liczbę elementów |  | 0 - 5 |
| 1.24 | Obturator typu piramidalnego do trokaru/kaniuli 10 - 10,5 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 1.25 | Adapter redukujący do trokaru 12 - 12,5 mm umożliwiający prace narzędziem 5 mm - 5 szt. | Tak |  |  |
| 1.26 | Adapter redukujący do trokaru 10 - 10,5 mm umożliwiający prace narzędziem 5 mm - 15 szt. | Tak |  |  |
| 1.27 | Igła Veresa 130 - 150 mm - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.28 | Igła Veresa 110 - 120 mm - 3 szt. | Tak |  |  |
| 1.29 | Elektroda hakowa długość robocza 330 - 350 mm - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.30 | Kleszczyki atraumatyczne tzw. okienkowe, monopolarne 5 - 5,5 mm, długość osłony 310 - 330 mm, autoklawowalne, min. 3-elementowe - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.31 | Kleszczyki chwytające z ząbkiem, obie bransze pracujące, monopolarne 5 - 5,5 mm, długość osłony 310 - 330 mm, autoklawowalne, min. 3-elementowe - 1 szt. | Tak |  |  |
| 1.32 | Kleszczyki do delikatnych struktur, obie bransze pracujące, monopolarne 5 - 5,5 mm, długość osłony 310 - 330 mm, autoklawowalne, min. 3-elementowe - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.33 | Kleszczyki preparacyjne wąskie, obie bransze pracujące o długości 17 - 19 mm, monopolarne 5 - 5,5 mm, długość osłony 310 - 330 mm, autoklawowalne, min. 3-elementowe - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.34 | Kleszczyki laparoskopowe typu „Mixter/Kely”, obie bransze ruchome, monopolarne,5 - 5,5 mm, długość osłony 310 - 330 mm, autoklawowalne, min. 3-elementowe - 3 szt. | Tak |  |  |
| 1.35 | Kleszczyki chwytające, obie bransze pracujące, z falistą krawędzią zębów, o długości 19 - 21 mm, monopolarne 5 - 5,5 mm, długość osłony 310 - 330 mm, autoklawowalne, min. 3-elementowe - 3 szt. | Tak |  |  |
| 1.36 | Kleszczyki chwytające, obie bransze pracujące, z ostrym zębem tzw. „szponiaste”, o długości 19 - 21 mm, monopolarne 5 - 5,5 mm, długość osłony 310 - 330 mm, autoklawowalne, min. 3-elementowe - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.37 | Kleszczyki typu „Debekey”, wygięte w lewo, obie bransze ruchome, monopolarne 5 - 5,5 mm, długość osłony 310 - 330 mm, autoklawowalne, min. 3-elementowe - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.38 | Kleszczyki biopsyjne 5 - 5,5 mm, obie bransze ruchome, długość osłony 310 - 330 mm, autoklawowalne, min. 3-elementowe - 1 szt. | Tak |  |  |
| 1.39 | Nożyczki typu „Metzenbaum”, podgięte, obie bransze ruchome, monopolarne 5 mm, długość osłony 310 - 330 mm, autoklawowalne - 3 szt. | Tak |  |  |
| 1.40 | Wkład do oferowanych nożyczek podgiętych typu „Metzenbaum” standardowych - 3 szt. | Tak |  |  |
| 1.41 | Wkład do nożyczek typu „Metzenbaum” mikro - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.42 | Kabel wysokiej częstotliwości, monopolarny, długość min. 3 m, współpracujący z diatermią ERBE posiadaną przez zamawiającego - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.43 | Rurka ssąco-płucząca, rozmiar 5 mm, perforowana na końcu, z dźwignią do regulacji ssania i płukania - 4 szt. | Tak |  |  |
| 1.44 | Imadło laparoskopowe 5 mm., długość 300 - 330 mm, o branszy zakrzywionej/podgiętej - 1 szt. | Tak |  |  |
| 1.45 | Imadło laparoskopowe 5 mm, długość 300 - 330 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 1.46 | Narzędzie pomocnicze laparoskopowe 5 mm do wiązania węzłów, obie bransze aktywne, typu „widełki”, długość osłony 300 - 330 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 1.47 | Narzędzie pomocnicze laparoskopowe 5 mm do wiązania węzłów, długość osłony 300 - 330 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 1.48 | Igła do wstrzykiwania i punkcji 5 mm, długość robocza 330 - 350 mm - 3 szt. | Tak |  |  |
| 1.49 | Sonda skalowana, średnica 5 mm, długość robocza 310 - 330 mm - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.50 | Narzędzie laparoskopowe modularne bipolarne z końcówką roboczą typu „Maryland”, średnica 5 - 5,5 mm, długość osłony 310 - 330 mm, min. 3-elementowe - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.51 | Narzędzie laparoskopowe modularne bipolarne z końcówką roboczą typu „okienkowego”, średnica 5 - 5,5 mm, długość osłony 310 - 330 mm, min. 3-elementowe - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.52 | Nożyczki laparoskopowe modularne bipolarne z końcówką roboczą tnącą typu „Metzenbaum”, średnica 5 - 5,5 mm, długość osłony 310 - 330 mm, min. 3-elementowe - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.53 | Wkład do narzędzia laparoskopowego modularnego z końcówką typu nożyczki zakrzywione „Metzenbaum”, kompatybilny z uchwytami osłonami zaoferowanych narzędzi bipolarnych -2 szt. | Tak |  |  |
| 1.54 | Kabel do narzędzi laparoskopowych bipolarnych, długość min. 3 m, współpracujący z diatermią ERBE posiadaną przez zamawiającego - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.55 | Kamera, źródło światła, insuflator, pompa histeroskopowa - wyposażone w złącza kompatybilne z systemem TEGRIS sali zintegrowanej firmy Maquet, umożliwiające w przyszłości komunikację i przesył danych/obrazów jak i sterowanie urządzeniami - w zakresie przewidzianym dla systemu zainstalowanego na Bloku Operacyjnym | Tak |  |  |
| 2. | Zestaw do mikrolaparoskopii i laparoskopii zwiadowczej - 1 kpl. |  |  |  |
| 2.1 | Optyka laparoskopowa: średnica 5 - 5,5 mm, kąt patrzenia 0º, długość robocza 300 - 330 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.2 | Optyka laparoskopowa: średnica 3 - 5 mm z kanałem roboczym, kąt patrzenia 20º - 25º, długość robocza 200 - 250 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.3 | Światłowód długości min. 2200 mm, średnica wiązki 3 - 3,5 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.4 | Światłowód długości min. 2200 mm, średnica wiązki 2,5 - 3 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.5 | Kosz do optyki laparoskopowej - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.6 | Kosz do optyki z kanałem roboczym - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.7 | Igła Veresa 120 - 150 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.8 | Prowadnica/kaniula trokaru: średnica 5 - 5,5 mm, długość robocza 90 - 100 mm, min. 3-elementowa, kaniula z portem do podłączenia do gazu insuflacyjnego, z wymiennymi kranikami, z 10 szt. uszczelek portu narzędzia oraz zapasowym zaworem kulowym - 4 szt. | Tak Podać liczbę elementów |  | 0 - 5 |
| 2.9 | Trokar/gwóźdź do oferowanej kaniuli, średnica 5 - 5,5 mm - 4 szt. | Tak |  |  |
| 2.10 | Kleszczyki preparacyjne wygięte typu „Maryland”, średnica 5 mm, długość osłony 300 - 330 mm, w komplecie z uchwytem - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.11 | Kleszczyki uniwersalne chwytające 5 mm, obie bransze ruchome, długość osłony 300 - 330 mm, w komplecie z uchwytem - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.12 | Kleszczyki atraumatyczne typu „okienkowego” 5 mm, obie bransze ruchome, długość osłony 300 - 330 mm, w komplecie z uchwytem - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.13 | Kleszczyki chwytające typu „Babcock” 5 mm, obie bransze ruchome, długość osłony 300 - 330 mm, w komplecie z uchwytem - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.14 | Nożyczki typu „Metzenbaum” 5 mm, długość osłony 300 - 330 mm, w komplecie z uchwytem - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.15 | Rurka ssąco-płucząca, średnica 5 mm, długość 270 - 310 mm, z możliwością sterowania ssanie/płukanie - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.15 | Imadło/igłotrzymacz, średnica 5 mm, długość robocza 300 - 310 mm, z uchwytem - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.17 | Elektroda hakowa, średnica 5 mm, długość robocza 330 - 350 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.18 | Pęseta laparoskopowa bipolarna, średnica 5 mm, długość robocza 300 - 310 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.19 | Sonda skalowana, średnica 5 mm, długość robocza 310 - 330 mm - 2 szt. | Tak |  |  |
| 2.20 | Kabel bipolarny do narzędzi laparoskopowych, długość min. 3 m, do diatermii ERBE VIO posiadanej przez zamawiającego - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.21 | Kabel wysokiej częstotliwości, monopolarny do narzędzi laparoskopowych, długość min. 3 m, do diatermii ERBE VIO posiadanej przez zamawiającego - 1 szt. | Tak |  |  |
| 2.22 | Podgrzewacz do płynów infuzyjnych: misa ze stali nierdzewnej o pojemności min. 5 l, koła z blokadą, ogranicznik temperatury i termoregulator mikroprocesorowy - 2 szt. | Tak |  |  |
| 3. | Morcelator z oprzyrządowaniem - 1 kpl. |  |  |  |
| 3.1 | Morcelator - 1 szt.: konsola/jednostka sterująca z regulacją obrotów w zakresie min. 100 - 1000 obr/min, z wyświetlaczem zakresu obrotów, przyciskami sterującymi, z mikromotorem z przewodem podłączeniowym do konsoli, włącznikiem nożnym, kaniulą trokaru 15 mm z zaworem klapkowym oraz z tzw. „języczkiem/ wypustką” zabezpieczającą przed kręceniem się tkanki morcelowanej, odpowiednia do oferowanego noża tnącego, z systemem umożliwiającym schowanie lub wysunięcie końcówki noża tnącego, uchwyt roboczy zawierający przeniesienie napędu, dokręcany do kaniuli trokaru, nakładka/port narzędzia, środek smarujący w sprayu z końcówkami/łącznikami | Tak |  |  |
| 3.2 | Możliwość wyboru kierunku obrotu/cięcia z panelu sterowania | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 3.3 | System umożliwiający w przyszłości uzupełnienie wyposażenia (trokar, kaniula, nóż, nakładka/port) o wyposażenie umożliwiające zastosowanie średnic tnących 20 mm bez konieczności zakupu mikromotoru i jednostki sterującej | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 3.4 | Uchwyt/nakładka rękojeści - 1 szt. | Tak |  |  |
| 3.5 | Nóż tnący morcelatora typu „rurka”, średnica 15 mm - 2 szt. | Tak |  |  |
| 3.6 | Łącznik do prowadnic trokarów 12 i 15 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 3.7 | Uszczelki wewnętrzne do portu trokaru do kaniuli/trokaru morcelatora - 30 szt. | Tak |  |  |
| 3.8 | Uszczelki do portu trokaru do kaniuli/trokaru morcelatora - 50 szt. | Tak |  |  |
| 3.9 | Nóż tnący morcelatora typu „rurka”, średnica 12 mm - 2 szt. | Tak |  |  |
| 3.10 | Gwóźdź trokaru długi do kaniuli trokaru, średnica 12 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 3.11 | Kaniula/prowadnica do trokaru 12 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 3.12 | Gwóźdź trokaru krótki do kaniuli trokaru, średnica 12 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 3.13 | Kleszczyki do morcelatora chwytające o branszach typu „pazur” (tzw. kulociąg), średnica osłony 10 mm, długość robocza osłony 310 - 330 mm, min. 3-elementowe - 1 szt. | Tak |  |  |
| 3.14 | Korkociąg do mięśniaków 10 mm, długość robocza 310 - 330 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 4. | Histeroskop diagnostyczny z oprzyrządowaniem - 2 kpl. |  |  |  |
| 4.1 | Histeroskop ultra cienki kompaktowy: Optyka zintegrowana z płaszczem, kąt patrzenia optyki 25º - 30º, średnica zewnętrzna max 3,9 mm, kanał narzędziowy min. 5 Charr, kanał narzędziowy na wprost, długość robocza 210 - 230 mm, 10 szt. zapasowych uszczelek - 2 szt. | Tak |  |  |
| 4.2 | Histeroskop standardowy kompaktowy: Optyka zintegrowana z płaszczem, kąt patrzenia optyki 15º - 20º, średnica zewnętrzna max 5 mm, kanał narzędziowy min. 5 Charr, kanał narzędziowy na wprost, długość robocza 210 - 230 mm, 10 szt. zapasowych uszczelek - 2 szt. | Tak |  |  |
| 4.3 | Kosz do sterylizacji optyki histeroskopu kompaktowego - 4 szt. | Tak |  |  |
| 4.4 | Światłowód do oferowanego histeroskopu: długość min. 2200 mm, średnica wiązki 2,5 - 3 mm - 4 szt. | Tak |  |  |
| 4.5 | Uchwyt kleszczyków z zabezpieczeniem przeciążeniowym - 10 szt. | Tak |  |  |
| 4.6 | Wkład/część robocza kleszczyków do ciał obcych typu „Aligator”, rozmiar min. 5 Charr, długość robocza 340 - 360 mm, kompatybilny z oferowanym histeroskopem - 5 szt. | Tak |  |  |
| 4.7 | Wkład/część robocza kleszczyków biopsyjnych, rozmiar min. 5 Charr, długość robocza 340 - 360 mm, kompatybilny z oferowanym histeroskopem - 5 szt. | Tak |  |  |
| 4.8 | Wkład/część robocza nożyczek, rozmiar min. 5 Charr, długość robocza 340 - 360 mm, kompatybilny z oferowanym histeroskopem - 5 szt. | Tak |  |  |
| 4.9 | Elektroda bipolarna, rozmiar 5 Charr, długość 350 -400 mm - 6 szt. | Tak |  |  |
| 4.10 | Kabel do elektrody bipolarnej, długość min. 2500 mm, do diatermii ERBE VIO posiadanej przez zamawiającego - 5 szt. | Tak |  |  |
| 4.11 | Elektroda monopolarna tzw. igłowa, rozmiar 5 Charr, długość 350 - 400 mm - 5 szt. | Tak |  |  |
| 4.12 | Kabel do elektrody monopolarnej, długość min. 2500 mm do diatermii ERBE VIO posiadanej przez zamawiającego - 2 szt. | Tak |  |  |
| 5. | Histeroskop zabiegowy z oprzyrządowaniem - 2 kpl. |  |  |  |
| 5.1 | Optyka: średnica zewnętrzna max 2,9 mm, kąt patrzenia 10º - 15º, długość 300 - 330 mm - 2 szt. | Tak |  |  |
| 5.2 | Kosz do sterylizacji optyki z leżami silikonowymi wymiennymi - 2 szt. | Tak |  |  |
| 5.3 | Uchwyt/napęd elektrod histeroresektora hybrydowego mono-bipolarnego - 2 szt. | Tak |  |  |
| 5.4 | Płaszcz zewnętrzny histeroresektora, rozmiar max 21 Charr, z kranikiem irygacyjnym - 2 szt. | Tak |  |  |
| 5.5 | Płaszcz wewnętrzny histeroresektora, rozmiar min. 19 Charr, z kranikiem irygacyjnym - 2 szt. | Tak |  |  |
| 5.6 | Obturator do oferowanego płaszcza 2 szt. | Tak |  |  |
| 5.7 | Elektroda monopolarna koagulująca wałeczkowa, wielorazowa - 4 szt. | Tak |  |  |
| 5.8 | Elektroda monopolarna tnąca pętlowa, wielorazowa - 4 szt. | Tak |  |  |
| 5.9 | Elektroda bipolarna tnąca, jednorazowa sterylna - 60 szt. | Tak |  |  |
| 5.10 | Elektroda bipolarna wałeczkowa, jednorazowa sterylna - 15 szt. | Tak |  |  |
| 5.11 | Elektroda monopolarna tnąca „nożowa” (tzw. hakowa), wielorazowa 3 szt. | Tak |  |  |
| 5.12 | Kabel bipolarny do diatermii ERBE VAIO posiadanej przez zamawiającego - 2 szt. | Tak |  |  |
| 5.13 | Światłowód do oferowanego histeroresektora, długość min. 2200 mm, średnica wiązki 2,5 - 3 mm - 2 szt. | Tak |  |  |
| 5.14 | Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika 2 szt. | Tak |  |  |
| 6. | Dodatkowe wymagania |  |  |  |
| 6.1 | Po oddaniu nowego Bloku Operacyjnego demontaż, przeniesienie i ponowny montaż i uruchomienie urządzeń w nowych salach operacyjnych | Tak |  |  |
| 6.2 | Wózek aparaturowy laparoskopowy | Nieodpłatne wypożyczenie wózka laparoskopowego, wyposażonego w uchwyt na butlę CO2, wysięgnik do płynów infuzyjnych i uchwyty na światłowód i kamerę. Okres wypożyczenia - do czasu przeniesienia sprzętu na nowy Blok Operacyjny, nie dłużej niż 18 miesięcy od daty instalacji sprzętu |  |  |
| 6.3 | Szkolenie personelu: pierwsze podczas instalacji i montażu urządzeń, drugie w pierwszym tygodniu użytkowania i trzecie po pierwszym miesiącu użytkowania. Zakres szkolenia: obsługa urządzeń dobór nastaw i parametrów, konserwacja i montaż oraz demontaż instrumentarium, sterylizacja instrumentarium. | Tak |  |  |
| 7. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 7.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 60+ - 10 36 - 0 |
| 7.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  | 0 - 5 |
| 7.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 7.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  |  |
| 7.5 | Aparat zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej dłuższy niż 3 dni | Tak |  |  |

............................................                                                          .................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2-3 - wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

DIATERMII CHIRURGICZNEJ Z OPRZYRZĄDOWANIEM

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Nazwa oferowanego urządzenia:	...........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji: .............................

Producent:				......................................................................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1 | Diatermia przystosowana do wykonywania zabiegów w płynach w technice monopolarnej | Tak |  |  |
| 1.2 | Cięcie monopolarne delikatne, regulowane w zakresie co najmniej do 300 W | Tak Podać zakres |  | 0 - 5 |
| 1.3 | Cięcie monopolarne delikatne w osłonie argonu, regulowane w zakresie co najmniej do 300 W | Tak Podać zakres |  | 0 - 5 |
| 1.4 | Cięcie monopolarne intensywne, regulowane w zakresie co najmniej do 300 W | Tak Podać zakres |  | 0 - 5 |
| 1.5 | Cięcie monopolarne intensywne w osłonie argonu, regulowane w zakresie co najmniej do 300 W | Tak Podać zakres |  | 0 - 5 |
| 1.6 | Możliwość regulacji hemostazy tkanki w skali przynajmniej 8-stopniowej podczas cięcia monopolarnego każdego dostępnego rodzaju | Tak |  |  |
| 1.7 | Koagulacja monopolarna kontaktowa, dostępna w co najmniej 3 rodzajach: delikatna, intensywna, preparująca, o mocy regulowanej w zakresie co najmniej 0 - 120 W | Tak Podać liczbę rodzajów |  | 0 - 5 |
| 1.8 | Koagulacja monopolarna kontaktowa w osłonie argonu, dostępna w co najmniej 3 rodzajach: delikatna, intensywna, preparująca, o mocy regulowanej w zakresie co najmniej 0 - 120 W | Tak Podać liczbę rodzajów |  | 0 - 5 |
| 1.9 | Regulacja intensywności koagulacji monopolarnej w skali min. 4-stopniowej | Tak |  |  |
| 1.10 | Koagulacja monopolarna natryskowa, regulowana w zakresie co najmniej 0 - 120 W dla co najmniej 2 rodzajów z krokiem 1 W w całym zakresie | Tak Podać liczbę rodzajów |  | 0 - 5 |
| 1.11 | Koagulacja monopolarna natryskowa w osłonie argonu, regulowana w zakresie co najmniej 0 - 120 W dla co najmniej 2 rodzajów z krokiem 1 W w całym zakresie | Tak Podać liczbę rodzajów |  | 0 - 5 |
| 1.12 | Regulacja mocy wszystkich funkcji monopolarnych z krokiem 1 W we wszystkich dostępnych zakresach | Tak |  |  |
| 1.13 | Diatermia przystosowana do wykonywania zabiegów w płynach w technice bipolarnej (w soli fizjologicznej), tj. do cięcia o mocy regulowanej automatycznie w zakresie co najmniej do 350 W i koagulacji regulowanej automatycznie w zakresie do co najmniej do 200 W | Tak |  |  |
| 1.14 | Funkcja do bipolarnego zamykania dużych naczyń o średnicy do 7 mm, oparta na modulowanym prądzie bipolarnym o mocy automatycznie dobranej do bieżących właściwości tkanek; zakończenie zamykania naczyń automatyczne, całkowicie zapewniające powtarzalność procesu | Tak |  |  |
| 1.15 | Możliwość koagulacji bipolarnej w zakresie do min. 120 W z wyborem między koagulacją mikrochirurgiczną, delikatną i intensywną | Tak |  |  |
| 1.16 | Możliwość regulacji natężenia przepływu argonu w zakresie min. 0 - 6 l/min z dokładnością 0,1 l/min w całym, dostępnym zakresie | Tak |  |  |
| 1.17 | Możliwość programowania min. 20 pozycji w pamięci aparatu | Tak Podać liczbę pozycji |  | 0 - 5 |
| 1.18 | Aparat wyposażony w gniazdo do komunikacji zewnętrznej dla celów serwisowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem | Tak |  |  |
| 1.19 | Możliwość zdalnej zmiany parametrów pracy urządzenia przez uchwyt monopolarny | Tak |  |  |
| 1.20 | Diatermia wyposażona w 2 gniazda bipolarne, 1 gniazdo do zamykania dużych naczyń, 2 gniazda monopolarne (w tym jedno argonowe) | Tak |  |  |
| 1.21 | Aparat wyposażony w układy monitorujące jakość połączenia elektrody neutralnej z ciałem pacjenta; sygnalizacja stanów zagrażających zdrowiu pacjenta | Tak |  |  |
| 1.22 | Czytelna informacja o aktualnym stanie połączenia elektrody ze skórą pacjenta (wizualna - w postaci np. linijki i liczbowa - dane o rezystancji połączenia) | Tak |  |  |
| 1.23 | Układy kontroli: prawidłowej aplikacji elektrody neutralnej względem elektrody czynnej, prawidłowego przylegania całej elektrody do skóry pacjenta, czasu aktywacji | Tak |  |  |
| 1.24 | Diatermia powinna zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w działaniu stosownym komunikatem w jęz. polskim | Tak |  |  |
| 1.25 | Diatermia kompatybilna z systemem zarządzania salą operacyjną typu STORZ OR1, OLYMPUS Endoalpha, WOLF Core | Tak / Nie |  | Tak - 5 Nie - 0 |
| 1.26 | Elektroda neutralna silikonowa, dla dorosłych z 2 pasami mocującymi i zapinkami - 1 szt. | Tak |  |  |
| 1.27 | Kabel elektrody neutralnej wielorazowej, długość min. 4 m, wielokrotnego użytku - 1 szt. | Tak |  |  |
| 1.28 | Kabel do przyłączania elektrod neutralnych jednorazowych, długość min. 4 m, wielokrotnego użytku - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.29 | Elektroda neutralna jednorazowa, symetrycznie dzielona, okrągła - 400 szt. | Tak |  |  |
| 1.30 | Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych: średnica trzpienia 4 mm, z przyciskami i kablem długości min. 4 m - 5 szt. | Tak |  |  |
| 1.31 | Elektroda monopolarna nożowa prosta, wąska - 5 szt. | Tak |  |  |
| 1.32 | Elektroda monopolarna szpatułkowa prosta, wąska - 5 szt. | Tak |  |  |
| 1.33 | Elektroda monopolarna igłowa prosta - 5 szt. | Tak |  |  |
| 1.34 | Elektroda monopolarna kulkowa 4 mm prosta - 5 szt. | Tak |  |  |
| 1.35 | Przedłużka do elektrod monopolarnych, długość 10 cm - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.36 | Zestaw elektrod pętlowych do zabiegów konizacji (różne rozmiary) - 8 szt. | Tak |  |  |
| 1.37 | Kleszcze do bipolarnego zamykania dużych naczyń, wielorazowe, długość 20 - 22 cm, z kablem długości min. 4 m - 1 szt. | Tak |  |  |
| 1.38 | Kleszcze do bipolarnego zamykania dużych naczyń, wielorazowe, długość. 26 - 28 cm, z kablem długości min. 4 m - 1 szt. | Tak |  |  |
| 1.39 | Kleszcze do bipolarnego zamykania dużych naczyń, laparoskopowe, końcówki ząbkowane, zakrzywione, wielorazowe, z kablem długości min. 4 m - 1 szt. | Tak |  |  |
| 1.40 | Kleszcze do bipolarnego zamykania dużych naczyń, laparoskopowe, końcówki ząbkowane, proste, wielorazowe, z kablem długości min. 4 m - 1 szt. | Tak |  |  |
| 1.41 | Wkład roboczy zapasowy do kleszczyków laparoskopowych - 1 szt. | Tak |  |  |
| 1.42 | Pęseta bipolarna prosta, długość 19 - 20 cm, końcówki 1 mm, z kablem długości min. 4 m - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.43 | Kleszczyki laparoskopowe bipolarne do koagulacji i cięcia, końcówki proste, ażurowe, z kablem - 2 kpl. | Tak |  |  |
| 1.44 | Uchwyt do pracy w osłonie argonu, wielorazowy, z przyciskami aktywującymi i kablem - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.45 | Elektroda monopolarna do pracy w osłonie argonu, długość 10 cm, z regulowaną długością szpatułki - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.46 | Elektroda monopolarna do pracy w osłonie argonu, długość min. 30 cm, z regulowaną długością szpatułki - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.47 | Kabel do mono- i bipolarnego elektroresektora hybrydowego - 2 szt. | Tak |  |  |
| 1.48 | Włącznik nożny podwójny z trzecim przyciskiem przełączającym między programami | Tak |  |  |
| 1.49 | Włącznik nożny pojedynczy z trzecim przyciskiem przełączającym między programami | Tak |  |  |
| 1.50 | 2 butle z argonem, reduktor gazowy | Tak |  |  |
| 1.51 | Wózek na aparaturę wyposażony w uchwyty na 2 butle z argonem i pojemniki na akcesoria | Tak |  |  |
| 2. | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
| 2.1 | Okres gwarancji | Podać min. 36 miesięcy |  | 60+ - 10 36 - 0 |
| 2.2 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  | 0 - 5 |
| 2.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 2.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  |  |
| 2.5 | Aparat zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej dłuższy niż 3 dni | Tak |  |  |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data							podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 3 - ogólne warunki umowy.

UMOWA nr 10/2013/.....

w sprawie zamówienia publicznego na dostawę

zawarta w dniu ........ 2013 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080373, reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala prof. dr hab. n. med. Bogdana Chazana,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i firmą .............................................................. z siedzibą w .......................................... przy ul. ..............................................., wpisaną do ........................................................, reprezentowaną przez .......................................................,

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

1.	Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem u Zamawiającego ............................, zgodnie z ofertą złożoną na przetarg na dostawę tego urządzenia.

2.	Wykonawca oświadcza, że parametry techniczno - użytkowe oraz wyposażenie urządzeń są zgodne z ofertą złożoną na przetarg.

§ 2.

1.	Cena netto urządzenia wynosi ..... zł, słownie ..... złotych, a cena brutto tego urządzenia wynosi ..... zł, słownie ..... złotych.

2.	Cena wymieniona w ust. 1. obejmuje urządzenie i jego wyposażenie, dostarczenie urządzenia do Zamawiającego, montaż, uruchomienie i oddanie urządzenia do eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia.

§ 3.

1.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia do siedziby Zamawiającego, montażu i uruchomienia go przez serwis Wykonawcy, przeprowadzenia testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia oraz przekazania Zamawiającemu urządzenia do eksploatacji razem z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 4. w terminie do dnia ...... Montaż i uruchomienie urządzenia zostanie potwierdzone protokołem instalacji urządzenia, a oddanie urządzenia do eksploatacji zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym.

2.	Za termin oddania urządzenia do eksploatacji rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu, jeżeli urządzenie nie będzie funkcjonować prawidłowo w chwili przekazywania go do eksploatacji.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż urządzenia wraz z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji urządzenia oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca sporządza protokół wraz z opisem jego zakresu. Protokół podpisują osoby szkolące i szkolone.

4.	Urządzenie zostanie dostarczone Zamawiającemu razem z następującymi dokumentami:

- instrukcją obsługi w języku polskim,

- instrukcją konserwacji w języku polskim określającą częstotliwość wykonywania okresowych przeglądów technicznych i ich zakres,

- kartami gwarancyjnymi określającymi terminy i warunki gwarancji z wyszczególnieniem urządzenia i jego wyposażenia oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym ze wskazaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dopuszczonego przez producenta,

- specyfikacją dostawy z numerami seryjnymi oraz numerami katalogowymi urządzenia i wyposażenia,

- kopiami certyfikatów i deklaracji zgodności. Do dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

5.	Wykonawca ustali telefonicznie lub faksem z pracownikiem Działu Techniczno - Inwestycyjnego Zamawiającego - tel. /fax 22 4502205 termin dostarczenia, montażu i uruchomienia urządzenia najpóźniej na 7 dni przed tym terminem.

§ 4.

1.	Należność za dostarczone urządzenie Zamawiający opłaci jednorazowo w pełnej wysokości na podstawie faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie ............ dni od daty otrzymania faktury.

2.	Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

1.	Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe.

2.	Dostarczone urządzenie może być rozpakowane, zmontowane, uruchomione i przetestowane jedynie przez przedstawicieli serwisu Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego może być obecny przy pracach przedstawicieli Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za stwierdzone po rozpakowaniu opakowań fabrycznych braki ilościowe i jakościowe.

3.	Wykonawca udziela na urządzenie i jego wyposażenie .......-miesięcznej gwarancji licząc od daty oddania urządzenia do eksploatacji. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzenia i jego wyposażenia, z wyjątkiem elementów zużywalnych, na które obowiązuje gwarancja .....-miesięczna.

4.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na nowe każdego z elementów lub podzespołów urządzenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad fabrycznych: konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

5.	W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzenia lub elementu wyposażenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia lub elementu wyposażenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.

6.	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się personelu Zamawiającego do postanowień instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia oraz za uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych.

7.	W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na ..... godzin, a czas usunięcia uszkodzenia ustala się na maksymalnie ..... dni, licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Koszty dojazdu pokrywa Wykonawca. Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia awarii do usunięcia uszkodzenia. Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 3 dni.

8.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania okresowych bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów technicznych urządzenia, wraz z bezpłatnym dojazdem w terminach i w zakresie wyznaczonych w instrukcji obsługi zgodnie z ofertą złożoną na przetarg i dokumentacją przy dostawie. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić urządzenia do przeglądu w terminie uzgodnionym z Wykonawcą lub jego autoryzowanym serwisem oczekując jednocześnie, że w związku z bieżącą obsługą pacjentów czynności serwisowe i naprawcze w jak najmniejszym stopniu będą utrudniały funkcjonowanie Szpitala.

9.	Wykonawca gwarantuje minimum 10-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych. Zamawiający będzie ponosił koszty przeglądów i napraw urządzenia po okresie gwarancji.

10.	W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnych rzeczoznawców, wskazanych przez Strony.

11.	Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy poniesie Wykonawca.

§ 6.

1.	W razie opóźnienia w przekazaniu urządzenia do eksploatacji w terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto urządzenia za każdy dzień opóźnienia.

2.	Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 7.

W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający                                                                   Wykonawca